## Oftalmologie
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU I.
| Zadavatelem požadované parametry (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) |  | Uchazečem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po uchazeči vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak uchazeč uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je uchazeč povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených uchazečem musí být zřejmé, že uchazečem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - uchazeč uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Štěrbinová lampa s foto/videomodulem a příslušenstvím |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Uchazečem nabízená hodnota
| Osvětlení | vyplní dodavatel
| zdroj světla - LED pro vyšetření, štěrbina a osvětlení v pozadí | vyplní dodavatel
| šířka štěrbiny alespoň 0 - 14 mm, nepřetržitě | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| délka štěrbiny alespoň 1 - 14 mm, spojité a pevné otvory | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| průměr osvětlovacího pole minimálně Ø 8/5/3/2/1/0.2 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| otočná štěrbina obrazu minimálně ± 90 °, vertikálně v rozmezí 0–20 ° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| otočení štěrbinového osvětlení k ose mikroskopu – horizontálně alespoň ± 90 °, vertikálně v rozmezí 0–20 ° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| filtry: modrý, červený, zelený, 10% šedý a volitelně žlutý | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Mikroskop | vyplní dodavatel
| 2 ks okuláru s alespoň 12,5x s nastavením dioptrií | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| konvergentní optika, stereo úhel minimálně 13 ° | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| rozsah nastavitelných okulárů minimálně +7 až -7 dioptrií | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| vzdálenost žáků 5–78 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| měnič zvětšení (standardní okuláry) alespoň ve variantách: 6,3x; 10x; 16x; 25x a 40x | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| pole objektu minimálně 32,0 mm; 20,0 mm; 12,7 mm; 8,0 mm a 5,1 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Základna přístroje 1 ks | vyplní dodavatel
| Jednoruční trojrozměrný provoz ovládací páky | vyplní dodavatel
| Prostrorové nastavení základny, a to minimálně v délce 100 mm, výšce 30 mm a boční šířce 100 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Minimální měřící rozsah 312 mm x 305 mm x 676 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Maximální intenzita 600 000 Lux | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Šířka štěrbiny minimálně 0-8 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Délka štěrbiny 1-8 mm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| 1 ks stereomikroskop s alespoň 5 stupňovým měničem zvětšení (Galilean systém) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| 1 ks ochranný štít proti dechu | vyplní dodavatel
| 1 ks podložka pod bradu | vyplní dodavatel
| 1 ks nastavovací kolík | vyplní dodavatel
| výkyvné osvětlení | vyplní dodavatel
| 1 ks malého plastového krytu proti prachu | vyplní dodavatel
| 1 ks dlouhé zrcadlo | vyplní dodavatel
| 1 ks krátké zrcadlo | vyplní dodavatel
| opěrka hlavy | vyplní dodavatel
| otočení výplně osvětlení | vyplní dodavatel
| kontrolka osvětlení dvojitá štěrbina | vyplní dodavatel
| tlakoměr | vyplní dodavatel
| filtr zvyšující kontrast - žlutý | vyplní dodavatel
| Přístrojový stolek | vyplní dodavatel
| 1 ks návod k použití | vyplní dodavatel
| LED osvětlení | vyplní dodavatel
Požadavky na integrovaný foto/video modul a související PC sestavu vč. SW:
| PC vč obslužného SW pro zobrazení a archivaci pořízených foto a videozáznamů s možnostmi exportu/importu a správou dat v databázi, min. 2TB HD, monitor 4K IPS min. 24 inch, klávesnice a myš k PC | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Systém pro mapování a snímání předního segmentu oka: | vyplní dodavatel
| napojení na jeden okulár | vyplní dodavatel
| kompatibilní s USB | vyplní dodavatel
| pixel velikosti minimum 5.86 μm | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| minimální rozsah snímání 73 dB | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| velikost senzoru minimálně 1/1.2“ | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| minimální rozlišení 1920 x 1200 obrazu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| rychlost snímání minimálně 30 snímků za sekundu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| kompatibilita DICOM | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Simulační set nepřímého oftalmoskopu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Simulátor virtuální reality s okamžitým strojovým vyhodnocením výkonu a pokroku studenta | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Simulace vč. Interakce pacienta s vyšetřením | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Simulační počítačový hardware | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Náhlavní jednotka nepřímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Sada dvou vyšetřovacích čoček | vyplní dodavatel
| Pacientská en-face anatomická hlava | vyplní dodavatel
| Minimálně 17" dotyková obrazovka | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Jádro simulačního software | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Předmětem simulace a hodnocení musí být:
| vyšetřovací dovednosti - základní zvládnutí ovládání zařízení oftalmoskopu, screening sítnice, dokumentace sítnice | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| anatomické struktury - identifikace a klasifikace | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| základní nálezy a diagnózy - minimálně diabetes, optický disk, VPMD | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| klinické případy - minimálně 40 individuálních případů | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Softwarové updaty k existujícím případům a operačnímu systému po dobu 12 měsíců po pořízení simulačního setu nepřímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost vzdálené administrace studentských účtů a sledování pokroku studentů přes Internet | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Položka č. 3 Simulační set přímého oftalmoskopu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Simulátor virtuální reality s okamžitým strojovým vyhodnocením výkonu a pokroku studenta | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Simulace vč. Interakce pacienta s vyřešením | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Simulační počítačový hardware | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Handpiece přímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Pacientská en-face anatomická hlava otočná a výškově stavitelná | vyplní dodavatel
| Minimálně 17" dotyková obrazovka | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Jádro simulačního software | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Předmětem simulace a hodnocení musí být:
| ovládání zařízení přímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel
| dokumentace sítnice | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| anatomie a patologie - režim nácviku a režim zkoušky (testu) | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Software updaty k existujícím případům a operačnímu systému po dobu 12 měsíců po pořízení simulačního setu přímého oftalmoskopu | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
| Možnost vzdálené administrace studentských účtů a sledování pokroku studentů přes Internet | vyplní dodavatel - uvede bližsí popis, konkrétní údaje/ hodnoty
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Štěrbinová lampa s foto/videomodulem a příslušenstvím | 1
2. | Simulační set nepřímého oftalmoskopu | 1
3. | Simulační set přímého oftalmoskopu | 1
Nabídková cena celkem |  |  | 0 | 0 | 0