ČÁST 1:

FACS cell sorter vč. software pro analýzu dat z průtokového cytometru

| Název technologie/vybavení: | FACS cell sorter vč. software pro analýzu dat z průtokového cytometru |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | Fakultní nemocnice Ostrava, budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 12 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH - sorter: | 5.370.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH - software: | 70.248 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH - sorter | 6.497.700 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH - software | 85.000 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení:  Průtokový cytometr FACS cell sorter vč. software pro analýzu dat z průtokového cytometru

Lékařská fakulta Ostravské univerzity plánuje nákupem buněčného sorteru rozšíření svých stávajících možností a kapacit v oblasti třídění buněk. Vzhledem k nejrůznějším nárokům vědeckých a klinických skupin je základním kritériem výběru předmětu veřejné zakázky dostatečná flexibilita pro použití zejména v níže zmíněných aplikacích:

- technologie bude využita pro třídění buněk lymfocytárních subpopulací pro účely budoucího uplatnění v léčbě akutní myeloidní leukémie a mnohočetného myelomu pomocí imunoterapie CAR-T buňkami,

- technologie bude rovněž využita pro třídění jednotlivých klonů mnohočetného myelomu pro jejich následnou podrobnou genomickou analýzu pomocí moderních molekulárně genetických technik, a

- využitím předmětu veřejné zakázky bude rovněž aplikace při třídění extracelulárních váčků produkovaných leukemickými buňkami pro přesné stanovování jejich obsahu; vzhledem k velikosti těchto váčků je obzvlášť důležitá vysoká optická sensitivita celého systému s minimálními ztrátami emitovaného fluorescenčního záření.

- je předpokládáno velké vytížení přístroje pro různá měření s požadavkem na sortování různých buněčných populací a přístroj tedy musí být schopen rychle přizpůsobit parametry sortování, tj. je nutná automatická kompenzace. Přístroj zároveň musí umožňovat relativně jednoduché rutinní sortování tak, aby jej mohli samostatně obsluhovat i uživatelé, kteří nemají velkou zkušenost s buněčným sortováním (například studenti doktorského studia), bez nutnosti asistence specialisty .

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Excitační lasery | Minimálně tři (modrý, žlutozelený, fialový) |  |
| Modrý laser | 488 ± 10 nm, výkon min. 15 mW |  |
| Fialový laser | 405 ± 10 nm, výkon min. 15 mW |  |
| Žlutozelený laser | 561 ± 10 nm, výkon min. 15 mW |  |
| Detektory pro přímý (forward) rozptyl | Minimálně 1 kus |  |
| Detektory pro boční (side) rozptyl | Minimálně 1 kus |  |
| Fluorescenční detektory | Minimálně 8 ks |  |
| Citlivost detekce fluorescenčních signálů | < 110 MESF pro FITC a < 40 MESF pro PE |  |
| Optický systém | Průtoková komora je spojena optickým gelem s čočkami k zajištění optimální účinnost sběru světla |  |
| Počet trysek | Minimálně dvě vyměnitelné trysky, z toho minimálně jedna o průměru 100 μm |  |
| Kompenzace napětí na laserech | Plně automatická úprava kompenzací bez nutnosti měření kompenzačních kontrol při změně napětí na detektorech |  |
| Sortování 1 | Minimálně dvojcestné |  |
| Sortování 2 | Sortování do destiček (až 384-jamkových), zkumavek a na mikroskopická sklíčka |  |
| Sortování 3 | funkce tzv. index sortování pro identifikaci pozice buňky a zpětné dohledání |  |
| Sortování 4 | Sortování plně kontrolované softwarem se zajištěním stability systému (drop break off point) |  |
| Sortování 5 | Automatické nastavení tvorby kapiček (drop delay) |  |
| Sortování 6 | Uzavřený systém pro ochranu prostředí a uživatele před aerosoly, které vznikají během sortování |  |
| Kontrola teploty vzorku i sortovaného materiálu | Možnost kontrolovat teplotu vstupního vzorku pomocí minimálně čtyř přednastavených teplot plus možnost kontrolovat teplotu výstupního sortovaného materiálu |  |
| Systém - kontrola | Kontrola kvality systému umožňující standardizaci přístroje v čase |  |
| Systém - dekontaminace | Plně automatický, softwarem kontrolovatelný proces dekontaminace přístroje |  |
| Pracovní stanice (minimální požadavky) a monitor | Monitor s uhlopříčkou min 29‘ |  |
|  | Minimálně 4 jádrový procesor s výkonem minimálně 6200 bodů1, 8GB RAM, 500GB harddisk, DVD-RW mechanika |  |
|  | Set standardní klávesnice s myší USB |  |
|  | PC musí být vybaveno vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české nebo anglické lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft. Pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná. |  |
|  | Výkon pracovní stanice musí odpovídat výkonem všem nárokům na funkce požadované pro buněčný sorter. |  |
| Software analýza dat | Akviziční software plus analytický software schopný pokročilých analýz t-SNE, SPADE, FlowMean, a kompatibilní s volně dostupným (open source) programovacím prostředím. |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |

1) CPU Mark: http://www.cpubenchmark.net/

Nabídková cena pro část 1:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| FACS cell sorter |  |  |  |
| Software pro analýzu dat z průtokového cytometru |  |  |  |
| Celková cena pro část 1 veřejné zakázky |  |  |  |

ČÁST 2.:

Průtokový cytometr

| Název technologie/vybavení: | Průtokový cytometr |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | Fakultní nemocnice Ostrava, budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 2.075.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 2.075.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 2.510.750 Kč |

Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení:  Průtokový cytometr

Nový nerepasovaný průtokový cytometr vybavený minimálně 2 detektory pro dopředný a boční rozptyl (Forward a Side Scatter) a minimálně 9 fluorescenčními detektory

Lékařská fakulta Ostravské univerzity plánuje nákupem průtokového cytometru rozšíření svých stávajících možností a kapacit v oblasti analýzy buněčných populací. Vzhledem k nejrůznějším nárokům vědeckých a klinických skupin je základním kritériem výběru předmětu veřejné zakázky dostatečná flexibilita pro použití zejména v níže zmíněných aplikacích:

- technologie bude využita pro analýzu subpopulací buněk a krevních destiček kostní dřeně a periferní krve u vzorků pacientů s hematoonkologickými malignitami.

- technologie bude rovněž využita pro analýzu buněčných linií obsahující konstrukty s fluorescenčně značenými proteiny. Pro tyto analýzy je vhodný velký dynamický rozsah detekce signálu.

- využitím předmětu veřejné zakázky bude rovněž detekce extracelulárních váčků (exosomů) produkovaných nádorovými buňkami a buňkami nádorového mikroprostředí. Vzhledem k malým rozměrům těchto váčků je důležitá vysoká sensitivita detekce malých částic.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Excitační lasery | Minimálně tři (modrý, červený, fialový) |  |
| Modrý laser | 488 ± 5 nm, výkon min. 50 mW |  |
| Červený laser | 638 ± 5 nm, výkon min. 50 mW |  |
| Fialový laser | 405 ± 5 nm, výkon min. 80 mW |  |
| Detektory pro přímý (forward) rozptyl | Minimálně 1 kus |  |
| Detektory pro boční (side) rozptyl | Minimálně 1 kus |  |
| Fluorescenční detektory | Minimálně 9 ks, z toho min. 2 ks pro modrý laser, min. 3 ks pro červený laser a min. 4 ks pro fialový laser |  |
| výměnné band pass filtry pro měření specifikovaných nebo obdobných fluorochromů pro modrý laser | Min. 5 ks : 525/40 nebo ekvivalentní (FITC, A488, apod.), 690/50 nebo ekvivalentní (PC5.5, PC5, PerCP, PerCP-Cy5.5, PI), 585/42 nebo ekvivalentní (PE), 780/60 nebo ekvivalentní (PE-Cy7), 610/20 nebo ekvivalentní (PI, 7-AAD, PE-TexasRed) |  |
| výměnné band pass filtry pro měření specifikovaných nebo obdobných fluorochromů pro červený laser | Min. 3 ks : 660/10 nebo ekvivalentní (APC, Alexa Fluor 647, eFluor 660), 712/25 nebo ekvivalentní (APC-A700, AlexaFluor 700) a 780/60 nebo ekvivalentní (APC-A750, APC- Cy7, APC-H7, APC-eFluor 780) |  |
| výměnné band pass filtry pro měření specifikovaných nebo obdobných fluorochromů pro fialový laser | Min. 5 ks : 450/45 nebo ekvivalentní (Pacific Blue, V450, eFluor 450, BV421), 525/40 nebo ekvivalentní (Krome Orange, AmCyan, V500, BV510), 610/20 nebo ekvivalentní (BV605, Qdot 605), 660/10 nebo ekvivalentní (BV650, Qdot 655), 780/60 nebo ekvivalentní (BV785) |  |
| Citlivost detekce malých částic | Rozlišení částic od velikosti 90 nm |  |
| Konfigurovatelnost detektorů | Možnost měření bočního rozptylu z dalších laserů (fialový a červený) |  |
| Citlivost detekce fluorescenčních signálů | < 50 MESF pro FITC a < 20 MESF pro PE |  |
| Plně digitální zpracování signálu | Min. 24 bitový systém (tedy min. 16 777 216 kanálů ve škále pro vysoké rozlišení blízkých intenzit fluorescenčních signálů, min. 7 dekád v logaritmické škále |  |
| Ovládací software | Umožnění postakvizičního kompenzování a bioexponenciálního zobrazení |  |
| Ovládací software | Musí obsahovat kompenzační knihovnu a modul pro automatický přepočet kompenzační matice při změnách zesílení detektorů bez nutnosti opětovného proměřování vzorků se single značenými kontrolami |  |
| Ovládací software | Data ve formátu FCS 3.0 kompatibilní s jinými cytometrickými sw platformami |  |
| Ovládací software | Minimálně 10 uživatelských licencí software pro externí hodnocení dat |  |
| Průtok vzorku | kontinuálně nastavitelný, minimálně v rozmezí 20 až 200 ul/min |  |
| Rychlost analýzy (akvizice) | min. 30 000 událostí/sekundu při použití všech parametrů |  |
| Formáty vstupu vzorku | zkumavky 12x75 mm (5 ml), 1,5 a 2 ml (typ Eppendorf) a podavač pro 96-jamkové mikrotitrační destičky včetně „deep well“ |  |
| Programovatelné promíchání vzorku | intenzita a délka promíchávání |  |
| Pracovní stanice | Monitor minimálně 32“ |  |
| Operační systém | Windows 10 Professional a vyšší |  |
| Servisní podpora pro nahlášení závady | 24-hodinová non stop telefonická |  |
| Servis | zajištěný vyškolenými a výrobcem certifikovanými techniky |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Možnost rozšíření minimálně o 561 nm laser a další 4 fluorescenční detektory |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |
| Doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu servis součástí ceny. |  |  |

Nabídková cena pro část 2.:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Průtokový cytometr |  |  |  |
| Celková cena pro část 2 veřejné zakázky |  |  |  |

ČÁST 3.:

Hlubokomrazící box

| Název technologie/vybavení: | Hlubokomrazící box |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů po celou dobu životnosti přístroje |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně po dobu 2 let (nebo záruční doby) součástí nákupní ceny |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 230.475 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 230.475 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 278.875 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Hlubokomrazící box pro dlouhodobé udržení teploty až -86°C

Hlubokomrazící box skříňového typu s příslušenstvím. Uložení reagencií, vzorků, produktů a buněčných linií atd. Pro předkládaný projekt je zcela zásadní možnost střednědobého a dlouhodobého skladování biologického materiálu (nukleové kyseliny - RNA, DNA, buněčné kultury atd.). Pro zajištění integrity vzorků je nutné jejich skladování při velmi nízkých teplotách, tedy -80°C a méně.

Z důvodu napojení na záložní generátor elektrické energie aktivovaný v případě havárie, je nutné minimalizovat spotřebu hlubokomrazícího boxu, aby záložní síť nebyla přetížená.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | Skříňový typ |  |
| Vnější rozměry zařízení | Maximálně 2000 x 900 x 1000 mm (V x Š x H, musí umožnit průchodnost 80 cm dveřmi) |  |
| Využitelný vnitřní úložný objem | Minimálně 510 litrů |  |
| Vnitřní skladovací kapacita vyjádřená ve 2“ krabičkách (51x133x133 mm) | Minimálně 350 krabiček |  |
| Nastavitelná teplota | Nejméně v rozmezí -50°C až -86°C |  |
| Garantovaná dlouhodobě udržitelná teplota | -80°C a nižší |  |
| Chladivo | HC (uhlovodíkové) |  |
| Vnitřní konstrukce | Nejméně 3 výškově nastavitelné police umožňující rozdělení vnitřního prostoru na 4 sekce |  |
| Vnitřní dveře | Plné, izolované, dělené minimálně na dvě části a umožňující vkládání předmětů o výšce až 29 cm. |  |
| Alarmové funkce | Minimálně alarm pro otevřené dveře, výpadek proudu, závadu na chlazení, výkyv od nastavené teploty |  |
| Výstup pro externí alarm | Ano, formou průchodky |  |
| Požadavky na napájení | 230V/50Hz, jistič 16 A, 1 fáze |  |
| Požadavky na spotřebu energie | Maximálně 8 kWh/24 h |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| 4 ks nerezových vestaveb - držáků polypropylenových 2“ krabiček na vzorky (1 držák s kapacitou nejméně 20 ks 2“ krabiček) |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |
| Doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu servis součástí ceny. |  |  |

Chladnička

| Název technologie/vybavení: | Chladnička/refrigerator |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | Fakultní nemocnice Ostrava, budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 24.793 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 24.793 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 30.000 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Chladnička

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Vnější rozměry (š × h × v) | Max 750 × 730 × 1 900 mm |  |
| 4 výškově nastavitelné rošty | Ano |  |
| Vnitřní objem | Min 320 l |  |
| Maximální spotřeba | 1,4 kWh/24 hod |  |
| Maximální hlučnost | 50 dB |  |
| Dlouhodobě udržitelná vnitřní teplota | +4°C při okolní teplotě 28°C, homogenita lepší než ±2°C |  |
| Nastavitelná teplota | 1 - 15 °C |  |
| Plné dveře, ventilátor, digitální ukazatel teploty, přestavitelné uzamykatelné dveře | Ano |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |
| Doprava, instalace součástí ceny |  |  |

Kontejner na skladování vzorků v tekutém dusíku

| Název technologie/vybavení: | Kontejner na skladování vzorků v tekutém dusíku |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 86.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 86.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 104.060 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Kontejner na skladování vzorků v tekutém dusíku

Kontejner na skladování vzorků v tekutém dusíku vhodný pro uložení, vzorků, produktů a buněčných linií atd. Pro zajištění integrity některých vzorků je nutné jejich skladování při velmi nízkých teplotách, tedy při teplotě kapalného dusíku -196 °C.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Využitelný vnitřní úložný objem | Minimálně 110 litrů |  |
| Vnitřní skladovací kapacita | Minimálně 3500 kryozkumavek |  |
| Maximální výdrž | 90 dní |  |
| Maximální odpařování | 0,9 l/den |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Min. 4 ks nerez držáků pro celkem 36 krabiček pro 2“ krabiček o rozměrech 133 x 133 mm |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí ceny přístroje) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |
| Doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu součástí ceny |  |  |

Nabídková cena pro část 3.:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlubokomrazící box |  |  |  |
| Chladnička |  |  |  |
| Kontejner na skladování vzorků v tekutém dusíku |  |  |  |
| Celková cena pro část 3 veřejné zakázky |  |  |  |

ČÁST 4.:

Box s laminárním prouděním

| Název technologie/vybavení: | Box s laminárním prouděním |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 151 975 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 151 975 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 183.890 Kč |

Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Bezodtahový box s laminárním prouděním

Zařízení bude sloužit pro izolaci nukleových kyselin a pro provádění dalších základních molekulárně biologických technik v aseptickém prostředí. Box je nezbytný pro zamezení kontaminace vzorků mezi sebou nebo kontaminanty z prostředí.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Minimální šířka vnitřního prostoru | 140 cm |  |
| Maximální šířka (bez podpůrného rámu) | 170 cm |  |
| Maximální hlučnost | 55 db |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Nerezová pracovní deska |  |  |
| Posuvné sklo |  |  |
| Elektrická zásuvka (uvnitř boxu) |  |  |
| UV lampa |  |  |
| Stolek pod box |  |  |
| Vnitřní osvětlení |  |  |
| Digitální display |  |  |
| HEPA filtr a předfiltr |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |
| Doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu součástí ceny |  |  |

Nabídková cena pro část 4.:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Box s laminárním prouděním |  |  |  |
| Celková cena pro část 4 veřejné zakázky |  |  |  |

ČÁST 5.:

Centrifuga s výkyvným rotorem a adaptéry pro 2,6 ml – 50 ml zkumavky

| Název technologie/vybavení: | Centrifuga s výkyvným rotorem a adaptéry pro 2,6 ml – 50 ml zkumavky |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 77.042 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 77.042 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 93.221 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Centrifuga s výkyvným rotorem a adaptéry pro 2,6 ml – 50 ml zkumavky

Centrifuga slouží pro zkoncentrování buněk v médiu. Rotor s držáky pro 2,6 – 50 ml zkumavky je vhodný především pro zpracování vzorků po sortování na fluorescenčně aktivovaném buněčném sorteru a umožní minimalizaci ztrát buněk během transferu vzorků mezi jednotlivými analyzátory.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Max RCF | 3 000 × g |  |
| Maximální kapacita | 4 x 100 ml |  |
| Rychlost | 100 – 4 400 rpm (100 rpm kroky) |  |
| Maximální hlučnost | < 52 dB(A) s rotorem |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Výkyvný rotor se závěsy |  |  |
| Adaptéry pro kuželové zkumavky o objemu 15/50 ml, 2 sady se 2 adaptéry |  |  |
| Adaptéry pro kuželové zkumavky o Ø 13,5 mm pro celkem minimálně 8 zkumavek |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |
| Doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu součástí ceny |  |  |

Nabídková cena pro část 5.:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrifuga s výkyvným rotorem a adaptéry pro 2,6 ml – 50 ml zkumavky |  |  |  |
| Celková cena pro část 5 veřejné zakázky |  |  |  |

ČÁST 6.:

Vakuová minipumpa

| Název technologie/vybavení: | Vakuová minipumpa |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | Fakultní nemocnice Ostrava, budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 50 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 11.068 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 11.068 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 13.393 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Vakuová minipumpa

Pumpa bude sloužit pro odsávání média z buněčných kultur nebo pro odsávání supernatantu ze vzorků po centrifugaci.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Průtok | Min 6 l/min |  |
| Hmotnost | max 4 kg |  |
| Pracovní přetlak | Min 0,5 bar |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Konektory a hadičky pro možnost okamžitého zapojení a použití |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |

Nabídková cena pro část 6.:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakuová minipumpa |  |  |  |
| Celková cena pro část 6 veřejné zakázky |  |  |  |

ČÁST 7.:

Automatické pipety

| Název technologie/vybavení: | Automatické pipety |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | Fakultní nemocnice Ostrava, budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 3 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 28.461 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 85.383 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 103.314 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení:  Automatické mikropipety 6 ks (3 sady), celkem 18 ks pipet

| Základní parametry - 6 ks automatických mikropipet (3 sady) |  | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Rozsah objemu; Objem; Systematická chyba; Náhodná chyba. 0.2 – 2/2.5 µL; 0.2/0.25 µL; ±14.0 %; ±6.0 %. 1/1.25 µL; ±2.8 %; ±1.5 %. 2/2.5 µL; ±1.6 %; ±0.7 %. 0.5 – 10 µL; 1 µL; ±2.5 %; ±1.8 %. 5 µL; ±1.5 %; ±0.8 %. 10 µL; ±1.0 %; ±0.4 %. 2 – 20 µL; 2 µL; ±7.5.0 %; ±2.0 %. 10 µL; ±1.5 %; ±0.6 %. 20 µL; ±1.0 %; ±0.3 %. 10 – 100 µL; 10 ul; ±3.5 %; ±1.0 %. 50 µL; ±1.0 %; ±0.3 %. 100 µL; ±0.8 %; ±0.2 %. 20 – 200 µl; 20 ul; ±2.5 %; ±1.0 %. 100 µL; ±1.0 %; ±0.3 %. 200 µL; ±0.8 %; ±0.2 %. 100 – 1,000 µL; 100 µL; ±3.0 %; ±0.6 %. 500 µL; ±1.0 %; ±0.2 %. 1,000 µL; ±0.8 %; ±0.2 %. |  |
| Další parametry |  |  |
| Ergonomický tvar |  |  |
| Chemicky odolný povrch |  |  |
| Plně autoklávovatelná |  |  |
| Rychle nastavitelný objem |  |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Součástí dodávky je stojan (carousel) 3x (každý na 6 pipet). |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |

Nabídková cena pro část 7.:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatické pipety |  |  |  |
| Celková cena pro část 7 veřejné zakázky |  |  |  |

ČÁST 8.:

Bezolejový kompresor

| Název technologie/vybavení: | Bezolejový kompresor pro buněčný sorter |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Tereza Ševčíková, Mgr. Ph.D. |
| Email: | tereza.sevcikova@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání (konkrétní termín nebo doba od podpisu smlouvy): | do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova B, 4. patro, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 43.653 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 43.653 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem s DPH | 52.820 Kč |

Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Externí bezolejový kompresor

Externí bezolejový kompresor pro buněčný sorter BD FACS Aria III umístěný na pracovišti Fakultní nemocnice Ostrava. Toto zařízení vyžaduje pro optimální práci vysokou čistotu vzduchu.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Maximální tlak | 8-10 bar |  |
| Minimální objem tlakové nádoby | 10 l |  |
| Výtlak | minimálně 60l/min |  |
| Maximální hlučnost | < 70 dB(A) |  |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Další požadavky |  |  |
| Zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek po celou dobu životnosti přístroje (není součástí nákupní ceny) |  |  |
| Životnost minimálně 5 let |  |  |
| Doprava, instalace součástí ceny |  |  |

Nabídková cena pro část 8.:

|  | Nabídková cena v Kč bez DPH | DPH | Nabídková cena v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezolejový kompresor |  |  |  |
| Celková cena pro část 8 veřejné zakázky |  |  |  |