## NABÍDKOVÁ CENA
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Celková nabídková cena
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Infuzní pumpa | 1 |  |  |  | 1. část
2. | Dávkovač lineární - perfuzor | 18 |  |  |  | 2. část
3. | Infuzní pumpa | 2 |  |  |  | 3. část
4. | Perfusomat | 8 |  |  |  | 4.část
5. | Základna pro dávkovací techniku | 2 |  |  |  | 5. část
6. | Volumetrická infuzní pumpa | 12 |  |  |  | 6. část
7. | Lineární dávkovač léků | 1 |  |  |  | 7. část
8. | Enterální pumpa | 2 |  |  |  | 8. část
9. | Infuzní pumpa | 2 |  |  |  | 9. část
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Přesnost dávkování je minimálně ± 5%. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah dávkování je v rozmezí 0,1 - 1 200 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | vyplní dodavatel
| Bolus - manuální i s přednastavením objemu/času. | vyplní dodavatel
| Regulace osvětlení displeje, regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek. | vyplní dodavatel
| Interní paměť přístroje na seznam minimálně 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu. | vyplní dodavatel
| Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdáleného uploadu nového seznamu léčiv (z lékárny, atd.). | vyplní dodavatel
| Použití pro různé terapeutické režimy. | vyplní dodavatel
| S rozběhem a doběhem. | vyplní dodavatel
| Předprogramovatelné bolusy po určité době (léčba ATB, bolustokolýza,…). | vyplní dodavatel
| Předprogramování různých rychlostí (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test). | vyplní dodavatel
| Režim Stand-by. | vyplní dodavatel
| Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu. | vyplní dodavatel
| Systém KVO s véce rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování. | vyplní dodavatel
| Ve standardu bez kapkového senzoru. | vyplní dodavatel
| Použití různých infúzních setů v pumpě: | vyplní dodavatel
| - set pro běžnou infúzi | vyplní dodavatel
| - sety pro podávání transfúze, enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků, atd. | vyplní dodavatel
| Napájení 230 V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min.4 hodiny provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě. | vyplní dodavatel
| Hmotnost maximálně do 2 kg + 10% vč. akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Software v češtině, možnost upgrade/uploadu softwaru, požadavek u 30% dodávky ošetřovatelské režimy (min. PCA a TCI) v přístrojích; u zbývající části dodávky tyto režimy nejsou nyní požadovány. | vyplní dodavatel
| Možnost připojit modul pro těsné řízení glykémie. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdálené monitorace techniky servisem. | vyplní dodavatel
| Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná informace o probíhající aplikaci infúze, stavu napájení/akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů - alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Infuzní pumpa | 1 |  |  |  | 1. část
Nabídková cena části č. 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 2 Dávkovač lineární - perfuzor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 18 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Lineární dávkovač, který lze použít v intenzivní medicíně. | vyplní dodavatel
| Dávkovač je snadno ovladatelný, lehký a má vysoký výkon. | vyplní dodavatel
| Obsahuje možnost spojování/skládání na sebe pro vytvoření výkonné jednotky. | vyplní dodavatel
| CF, odolný defibrilaci. | vyplní dodavatel
| Ochranná třída II. | vyplní dodavatel
Výstupní výkon:
| - dávkování: 0,1 - 99,9 ml/h | vyplní dodavatel
| - bolusový výkon: minimálně 800 ml/h | vyplní dodavatel
| - přesnost dávkování: ± 2,5 % při měřeném čase > 1 h a objemu dávky > 2 ml | vyplní dodavatel
| Přehled funkcí: | vyplní dodavatel
| - výběr stříkaček: 20 nebo 50 ml Original Perfusor stříkačky, jiné typy stříkaček | vyplní dodavatel
| - předvolba objemu: do 999,9 ml v krocích po 0,1 ml | vyplní dodavatel
| - bolusové podávání, nastavitelné parametry: aplikace bolusové dávky po dobu stisknutí klávesy | vyplní dodavatel
| - pohotovostní infúzní pauza: bez časového omezení (dříve zadané parametry zůstávají zachovány v paměti) | vyplní dodavatel
| - CC interface: ve spojení s externími počítači | vyplní dodavatel
Velký display zajišťuje:
| - osvětlení při provozu | vyplní dodavatel
| - ukazuje síťový/bateriový nebo akumulátorový provoz | vyplní dodavatel
| - typ a velikost stříkačky | vyplní dodavatel
| - rychlost dávkování | vyplní dodavatel
| - probíhající infuzi | vyplní dodavatel
| Údaje, které můžeme také zjistit jsou: úroveň tlakových limitů, aktuální objem, kapacita baterií/akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Alarm při překročení tlakových limitů lze nastavit na minimálně 3 stupně. Maximálně 1,2 baru. | vyplní dodavatel
| Automatická redukce bolusového objemu následující po tlakovém alarmu. | vyplní dodavatel
| Vizuální a akustické alarmy s přerušením činnosti pumpy: nesprávně nastavená stříkačka, okluze, konec dávky, prázdná stříkačka, vybitá baterie/akumulátor. | vyplní dodavatel
| Centrální alarm: maximálně 24 V/ 1 A / 24 VA (VDE 0834). | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Plně nabitá baterie zajistí provoz pumpy po maximální dobu 24 hod. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Dávkovač lineární - perfuzor | 18 |  |  |  | 2. část
Nabídková cena části č. 2 |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 3 Infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Infuzní pumpa má jednoduché ovládání, disponuje vysokou kvalitou a přesným dávkováním. | vyplní dodavatel
| Na infuzní pumpu lze použít standardní PVC infúzní soupravu Intrafix P nebo libovolný set pro přetlakovou infuzi. | vyplní dodavatel
| Možnost individuálního nastavení parametrů pumpy, výpočet rychlosti dávkování a dávky. | vyplní dodavatel
| Přehled funkcí: | vyplní dodavatel
| - průtoková klapka zabraňuje volnému toku infúze při otevřených dvířkách pumpy | vyplní dodavatel
| - dávkování je v rozmezí 0,1 - 999,9 ml/h | vyplní dodavatel
| - nastavitelný bolus: 1 - 999,9 ml/h | vyplní dodavatel
| - KVO: 1 ml/h nebo 3 ml/h | vyplní dodavatel
| - funkce je možná s i bez kapkového senzoru | vyplní dodavatel
| - optické a akustické alarmy | vyplní dodavatel
| - volitelné nastavení okluzních alarmů | vyplní dodavatel
| - ultrazvukový detektor bublin | vyplní dodavatel
| - citlivost detekce minimálně 10 ul | vyplní dodavatel
| - síťový i bateriový provoz | vyplní dodavatel
| - provoz na baterii 3,5 hod při maximální rychlosti | vyplní dodavatel
| Součástí je držák pro montáž na infuzní tyč. | vyplní dodavatel
| Ochrana proti skapávající vodě (IP 22). | vyplní dodavatel
| Český software. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Plně nabitá baterie zajistí provoz pumpy po maximální dobu 24 hod. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
3. | Infuzní pumpa | 2 |  |  |  | 3. část
Nabídková cena části č. 3 |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty nebo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 4 Perfusomat |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 8 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů - 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml různých výrobců. | vyplní dodavatel
| Přesnost dávkování ± 2 %. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah dávkování: 0,01 - 999,9 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Výpočet rychlosti dávky v: g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | vyplní dodavatel
| Bolusy - manuální i automatický s přednastavením objemu/času. | vyplní dodavatel
| Regulace osvětlení displeje, regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek (pokud podsvětlená tlačítka systém nabízí). | vyplní dodavatel
| Interní paměť přístroje na seznam minimálně 1000 léků. Obsahující: název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu. | vyplní dodavatel
| Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a jednoduchým přepnutím nebo provedením potřebné změny seznamu léků při přesunu pacienta s přístrojem na jiné oddělení. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdáleného uploadu nového seznamu léčiv (např. z lékárny). | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení tlaku podávaného bolusu (např. u podávání do epidurálního katétru). | vyplní dodavatel
Použití pro různé terapeutické režimy:
| - s rozběhem a doběhem | vyplní dodavatel
| - předprogramovatelné bolusy pro určité době (léčba ATB, bolustokolýza,…). | vyplní dodavatel
| - předprogramování různých rychlostí (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test,…) | vyplní dodavatel
| Režim Stand-by. | vyplní dodavatel
| Režim automatického přepnutí dávkování z jednoho dávkovače na druhý, v době vyprázdnění stříkačky jednoho dávkovače při zachování parametrů dávkování léku. | vyplní dodavatel
| Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu. | vyplní dodavatel
| Systém KVO s více rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování. | vyplní dodavatel
| Napájení: 230 V/50 Hz. | vyplní dodavatel
| Vestěvěný akumulátor s kapacitou na min. 16 hodin provozu při dávkování rychlostí 25 ml/h. | vyplní dodavatel
| Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě. | vyplní dodavatel
| Možnost výměny akumulátoru obsluhou bez použití nářadí. | vyplní dodavatel
| Možnost použít v průběhu MRI vyšetření. | vyplní dodavatel
| Hmotnost maximálně do 2 kg + 10% vč. akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Možnost upgrade/uploadu softwaru. | vyplní dodavatel
| Software v češtině, možnost upgrade/uploadu software (i pro možnost rozšíření ošetřovatelských režimů (PCA, TCI, …)), požadavek na ošetřovatelské režimy (min. PCA a TCI) v přístrojích. | vyplní dodavatel
| Možnost připojit modul pro těsné řízení glykémie. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdálené monitorace techniky servisem. | vyplní dodavatel
| Funkce propojení dvou lineárních dávkovačů pro předání nastavení a automatického spuštění dávkování (funkce kaskáda). | vyplní dodavatel
| Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná informace o probíhající aplikaci, stavu napájení/akumulátoru, viditelné označení podávaného léku. | vyplní dodavatel
| Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů - alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. | vyplní dodavatel
| Umístění lineárního dávkovače nebo infuzní pumpy do sestavy (dokovací stanice) s možností pohodlného vyjmutí (bez nutnosti manipulace s nasedajícími přístroji) a jednoduché a rychlé upevnění na tyčku transportního lůžka. | vyplní dodavatel
| Software v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Software k podání PCA včetně ovladače a TCA. | vyplní dodavatel
| Plně nabitá baterie zajistí provoz pumpy po maximální dobu 24 hod. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
4. | Perfusomat | 8 |  |  |  | 4. část
Nabídková cena části č. 4 |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 5
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 5 Základna pro dávkovací techniku |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Dokovací stanice pro infúzní techniku. | vyplní dodavatel
| Modulární stohovatelný rack pro uchycení minimálně 4 infuzní pumpy nebo lineární dávkovače. | vyplní dodavatel
| Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (lineárního dávkovače, infuzní pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 3,6 kg. | vyplní dodavatel
| Fixace zajištěna pomocí univerzální svorky, díky které lze uchytit k infuzním stojanům (průměr v rozsahu 16 mm až 40 mm), a k horizontálním systémům splňující normu EN 1789. | vyplní dodavatel
| Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů - alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. | vyplní dodavatel
| Ovládání hlasitosti alarmu přístrojů celé stanice současně. | vyplní dodavatel
| Ochrana proti vlhkosti IP 22. | vyplní dodavatel
Systém napájení:
| - vestavěný adaptér střídavého proudu | vyplní dodavatel
| - adaptér je integrovaný v přístroji | vyplní dodavatel
| - standardní napájecí kabel pro přístroje, které nejsou určeny k vytápění, gumový korektor | vyplní dodavatel
| - primár: 200-240 V AC 50/60 Hz; sekundár: 12 V DC/35 W | vyplní dodavatel
| Provozní teplota: +10°C až 40°C/+50°F až +105°F | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
5. | Základna pro dávkovací techniku | 2 |  |  |  | 5. část
Nabídková cena části č. 5 |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 6
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 6 Volumetrická infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 12 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Přesnost dávkování ± 5 %. | vyplní dodavatel
| Ochrana proti vlhkosti IP 22. | vyplní dodavatel
| Maximální rozměry imfuzní pumpy 214 x 68 x 124 mm (š x v x h). | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 1,5 kg vč. akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Vestavěný akumulátor s kapacitou pro provoz minimálně 12 hodin, při rychlosti dávkování 25 ml/h. | vyplní dodavatel
| Možnost výměny akumulátoru obsluhou bez použití nářadí. | vyplní dodavatel
| Napájecí adaptér a odstranitelný držák infuzní pumpy součástí dodávky. | vyplní dodavatel
| Možnost použít v dokovací stanici. | vyplní dodavatel
Použití pro různé terapeutické režimy:
| - s rozběhem a doběhem | vyplní dodavatel
| - opakovaný bolus v přednastaveném intervalu/předprogramovatelné bolusy po určité době (léčba ATB, bolustokolýza,…) | vyplní dodavatel
| - předprogramování automat. Změny rychlostí (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test, …) | vyplní dodavatel
| Režim Stand-by. | vyplní dodavatel
Použití různých infuzních setů v pumpě:
| - sety pro běžnou infúzi, bezpečnostní set (garantovaná životnost setu 96 h) | vyplní dodavatel
| - sety pro podávání transfúze, enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivnívh léků | vyplní dodavatel
| Výpočet rychlosti dávky v: g, mg, µg, mmol, mlU, IU, klU, MlU, mEq a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/povrchu těla pacienta/času (min, hod, 24 hod). | vyplní dodavatel
| Podsvícený grafický displej, který je čitelný z úhlu ~ 40° ze všech směrů. | vyplní dodavatel
| Možnost regulace osvětlení displeje. | vyplní dodavatel
| Požadavek na jednoznačnou a jednoduchou obsluhu s maximální garancí funkčnosti, přehlednosti a spolehlivosti - obsluha pomocí tlačítkové klávesnice bez dotykového dispeje. | vyplní dodavatel
| Regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek. | vyplní dodavatel
| Kompletní ovládání pomocí tlačítkové klávesnice. | vyplní dodavatel
| Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná informace o probíhající aplikaci infúze, stavu napájení/akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Viditelné označení podávaného léku. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah dávkování: 0,1 - 1 200 ml/h. | vyplní dodavatel
| Bolus manuální i automatický s přednastavením objemu/času. | vyplní dodavatel
Přesnost rychlosti podávání:
| - < ± 0,5 % mechanická přesnost | vyplní dodavatel
| - ± 5% podle normy IEC/EN 60601-2-24 | vyplní dodavatel
| Interní paměť přístroje na seznam minimálně 500 léků. Obsahující: název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu pro každou variantu uloženého léku. | vyplní dodavatel
| Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdáleného uploadu nového seznamu léčiv, např. z lékárny. | vyplní dodavatel
| Provozní teplota: +10°C až +40°C/+50°F až +105°F | vyplní dodavatel
| Napájení 230 V/50 Hz. | vyplní dodavatel
| Automatické dobíjení akumulátoru po připojení do napájecí sítě. | vyplní dodavatel
| Software v češtině, možnost upgrade/uploadu softwaru (i pro možnost rozšíření ošetřovatelských režimů (PCA, TCI, …)), požadavek na ošetřovatelské režimy (min. PCA a TCI) v přístrojích. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelné odborné údržby dle zákona 286/2014 Sb. minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
6. | Volumetrická infuzní pumpa | 12 |  |  |  | 6. část
Nabídková cena části č. 6 |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 7
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 7 Lineární dávkovač léků |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Lineární dávkovač léků je určen převážně k dlouhodobému podávání léků, lze jej využít i jako náhrady stacionárních lineárních dávkovačů. | vyplní dodavatel
| Může pracovat s různými typy jednorázových stříkaček o objemu 2 - 50 ml. | vyplní dodavatel
| Umožňuje naprogramování denního dávkovacího profilu (24 x 1 hodina). | vyplní dodavatel
| Maximální rozměr příjstroje je 170 x 57 x 25 mm. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost je 180 g včetně vložených baterií. | vyplní dodavatel
| Lineární dávkovač je vhodný pro podkožní, epidurální, nitrožilní, intraarteriální a nitrosvalové infúze. | vyplní dodavatel
Lze jej použít pro:
| - kontinuální infúze | vyplní dodavatel
| - nespojité infúze | vyplní dodavatel
| - infúze řízené podle času | vyplní dodavatel
Lze možné volit ze 3druhů režimů:
| - režim - zadávají se parametry: typ stříkačky, rychlost dávkování, celková dávka (nemusí se však tento parametr zadávat), možnost ke kontinuálnímu dávkování zadat i bolus | vyplní dodavatel
| - režim - zadávají se parametry: typ stříkačky, objem (množství, které bude nadávkováno), doba (doba, po kterou bude dávkování probíhat | vyplní dodavatel
| - režim - zadávají se parametry: typ stříkačky, velikost bolusu, počet bolusů, doba (doba, po kterou bude dávkování probíhat) | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelné odborné údržby dle zákona 286/2014 Sb. minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Lineární dávkovač léků | 1 |  |  |  | 7. část
Nabídková cena části č. 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. část
2. část
3. část
4. část
|  |  |  | 0 | 0

## Dílčí část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 8
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 8 Enterální pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Enterální pumpa slouží k přesnému dávkování nutriční výživy. | vyplní dodavatel
| Výživová pumpa je přenosná a je řízena mikroprocesorem. | vyplní dodavatel
| Průtok reguluje peristaltický rotační mechanismus. | vyplní dodavatel
| Ovládání pumpy je digitální v rozsahu 1 - 400 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Celková maximální dávka podané výživy je až 9 999 ml. | vyplní dodavatel
| Maximální rychlost automatického plnění je až 700 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Přesnost dávkování je ± 5%. | vyplní dodavatel
| Poruchy jsou signalizovány opticky i akusticky a současně jsou zaznamenány do paměti přístroje. | vyplní dodavatel
| Plně nabitá baterie zajistí provoz enterální pumpy po maximální dobu 24 hod a to při maximální rychlosti 84 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Přístroj začne signalizovat slabou baterii při vybití na hodnotě 70% kapacity. | vyplní dodavatel
| Maximální rozměry enterální pumpy jsou 14 x 12 x 8 cm. | vyplní dodavatel
| Maximální váha enterální pumpy 500 g. | vyplní dodavatel
| Dobíjecí adaptér 230 V/5 V. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
8. | Enterální pumpa | 2 |  |  |  | 8. část
Nabídková cena části č. 8 |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 9
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení Infuzní a dávkovací technika
Dílčí část č. 9
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz. sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastník nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 9 Infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Umožňuje přesnou aplikaci zvoleného objemu určenou rychlostí. | vyplní dodavatel
| Obsluha infuzní pumpy je jednoduchá a zároveň je infuzní pumpa odolná vůči povětrnostním vlivům a otřesům. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost je 2,5 kg. | vyplní dodavatel
Display:
| - minimálně 3,5" TFT color LCD, minimálně 16:9 formát | vyplní dodavatel
| Zobrazované hodnoty: delivery rate, current infusion, VTBI, total volume, syringe size, syringe brand, pressure limit, kapacita baterie, název podávaného léku, alarmy. | vyplní dodavatel
| Možnost volby stříkaček: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. | vyplní dodavatel
Základní parametry ve vztahu ke zvolené stříkačce:
| - 5 ml: 0,1-100 ml/h | vyplní dodavatel
| - 10 ml: 0,1 - 200 ml/4 | vyplní dodavatel
| - 20 ml: 0,1 - 400 ml/h | vyplní dodavatel
| - 30 ml: 0,1 - 600 ml/h | vyplní dodavatel
| - 50/60 ml: 0,1 - 1 500 ml/h | vyplní dodavatel
| Podávání bolusu je automatické nebo manuální v závislosti od použité stříkačky 0,10 - 1 500 ml/h. | vyplní dodavatel
| Minimálně vizuální a akustický alarm. | vyplní dodavatel
| Požadované možnosti napájení: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0.53-0.28 A; DC Voltage: 10 V - 16 V, 2.25 - 1.5 A. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelné odborné údržby dle zákona 286/2014 Sb. minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
9. | Infuzní pumpa | 2 |  |  |  | 9. část
Nabídková cena části č. 9 |  |  | 0 | 0 | 0