## Dílčí část 1
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Lehátko vyšetřovací, polohovatelné |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Bezmotorové lehátko s pevnou výškou stolu. | vyplní dodavatel
| Lehátko má minimálně 2 segmenty. | vyplní dodavatel
| Hlavový díl lze polohovat. | vyplní dodavatel
| Lehátko neobsahuje kruhový otvor pro obličej. | vyplní dodavatel
| Kovový rám. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barevného dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
1. | Lehátko vyšetřovací, polohovatelné | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčá část 2
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Polohovací lůžko |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Lůžko je elektricky polohovatelné a pojízdné. | vyplní dodavatel
| Elektrické polohování v zádové části (opěry) lze provést alespoň v rozmezí 0° až 70°. | vyplní dodavatel
| Elektrické polohování v stehenní části lze provést alespoň v rozmezí 0° až 30°. | vyplní dodavatel
| Polohování lýtkové části lze provést minimálně v pěti stupních, a to v rozmezí alespoň -25° až 0°. | vyplní dodavatel
| Výšku ložné plochy lze nastaovat v rozmězí minimálně 38,5 až 81 cm. | vyplní dodavatel
| Součástí základního vybavení je i hrazda s rukojetí. | vyplní dodavatel
| Lůžko disponuje kolečkami s brzdou. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
2. | Polohovací lůžko | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 3
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Resuscitační lůžko s laterálním náklonem a integrovanou váhou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka. | vyplní dodavatel
| Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v minimálním rozsahu (44 - 80 cm) a větším. | vyplní dodavatel
| Čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný pomocí elektromotorů; rozměr ložné plochy min. 85x205 cm. | vyplní dodavatel
| Ložná plocha se systémem eliminace tlakových a střižných sil při polohování. | vyplní dodavatel
| Integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm, pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení zádového dílu do min. 65°, pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení stehenního dílu do min. 27°, pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Laterální náklon minimálně +/- 30° pomocí elektromotoru, s možností kontinuální automatické laterální terapie. | vyplní dodavatel
| Automatický vážící systém s grafickým znázorněním naměřených hodnot v čase (integrovaný vážící systém s uložením naměřených parametrů do paměti, měření absolutní hmotnosti a přírůstků či úbytků váhy pacienta na displeji); automatické ukládání naměřených hodnot a zobrazení v grafu. | vyplní dodavatel
| Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. + 12° /- 15° pomocí elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Lůžko se systémem usnadňujícím plicní odsávání, prevenci ventilátorové pneumonie (automatická terapie), atelektáz, dekubitů; podporou optimalizace výkonu plic. | vyplní dodavatel
| Mechanické spouštění zádového dílu (CPR). | vyplní dodavatel
| Odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení; možnost výběru barevných dekorů uživatelem. | vyplní dodavatel
| Integrované dělené sklopné postranice, se zajištěním bezpečnosti pacienta (garance bezpečnosti pacienta) - s ochranou proti nechtěnému spuštění a dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním dle platných norem s možností zabezpečení celé délky ložné plochy pro neklidného pacienta, blokace laterálního náklonu při spuštěné postranici. | vyplní dodavatel
| Výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému, tj. minimálně 45cm nad ložnou plochou; | vyplní dodavatel
| Sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…). | vyplní dodavatel
| Multifunkční dotykový ovládací panel oboustranně umístěný na vnější straně postranice. | vyplní dodavatel
| V postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. | vyplní dodavatel
| Nožní ovladače integrované do podvozku pro výškové nastavení a laterální náklon lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. | vyplní dodavatel
| Kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, páté kolečko motorizované pro lepší manipulaci s lůžkem (dvě rychlosti vpřed, jedna vzad) s dojezdem min. 3 km; automatický brzdící systém (v případě ztráty kontaktu obsluhujícího personálu s lůžkem); jednoduchá obsluha (jednou rukou). | vyplní dodavatel
| Elektrický pohon lůžka umožňující transport (dvě rychlosti vpřed a jedna vzad. | vyplní dodavatel
| Ochranná kolečka v rozích lůžka. | vyplní dodavatel
| Zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti. | vyplní dodavatel
| Potenciálové propojení podmínkou a nutností. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - držáky na infuzní stojan a hrazdu | vyplní dodavatel
| - sada fixačních klínů pro laterální náklon | vyplní dodavatel
| - držák hadic ventilátoru pro laterální náklon | vyplní dodavatel
| - univerzální lišty a držáky na příslušenství | vyplní dodavatel
| - držák kyslíkové lahve | vyplní dodavatel
| - držák na sáček na moč | vyplní dodavatel
| - držák s háčky na redony | vyplní dodavatel
| - infuzní stojan s háčky (odnímatelný, teleskopický) | vyplní dodavatel
| - hrazda s madlem | vyplní dodavatel
| - polička na psaní | vyplní dodavatel
| - polička na lůžkoviny s možností umístit sesterský ovladač | vyplní dodavatel
| - integrovaná aktivní antidekubitní matrace se systémem trvale nízkého tlaku pro velmi vysoké riziko dekubitů | vyplní dodavatel
| - integrovaný kompresor (nepřesahuje půdorys lůžka) | vyplní dodavatel
| - ovládání matrace z ovladače lůžka | vyplní dodavatel
| - mód konstantně nízkého tlaku, mód maximálního nafouknutí, spací mód, transportní mód | vyplní dodavatel
| - automatické přepnutí z max. módu max. po 30 min. | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Gynekologické křeslo - porodnické lůžko |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Plocha lůžka dělená na tři části, samostatně nastavitelné (zádová, sedací a podnožní část). | vyplní dodavatel
| Vnější rozměry max. 980 x 2150 mm. | vyplní dodavatel
| Elektromotorické polohování zádové a sedací části. | vyplní dodavatel
| Elektromotorické nastavování zdvihu. | vyplní dodavatel
| Mechanicky nastavitelný podnožní díl, neodnímatelný od lůžka. | vyplní dodavatel
| Úhel nastavení podnožního dílu alespoň v rozmezí 0° až -22°. | vyplní dodavatel
| Úhel nastavení zádového dílu alespoň v rozmezí -10° až +70°. | vyplní dodavatel
| Úhel nastavení sedacího dílu alespoň v rozmezí0° až +18,5°. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení podnožního dílu do různých výškových úrovní (bez nutnosti přidání externích dílů) a zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele. | vyplní dodavatel
| Excentricky umístěný zdvihový sloup umožňující zasunutí celého podnožního dílu pod rám postele. | vyplní dodavatel
| CPR poloha, manuální nastavení. | vyplní dodavatel
| Poloha Trendelenburg min. -10°, elektricky nastavitelná. | vyplní dodavatel
| Záložní baterie. | vyplní dodavatel
| Podhlavník. | vyplní dodavatel
| Nožní podpěry mechanicky nastavitelné do pozice opěr chodidel nebo do pozice lýtkových opěr, neodnímatelné. | vyplní dodavatel
| Dvojitá kolečka průměru min. 150 mm. | vyplní dodavatel
| Centrální brzda koleček. | vyplní dodavatel
| Minimálně 2x úchyt pro infuzní stojan. | vyplní dodavatel
| Ruční madla pro rodičku, odnímatelné. | vyplní dodavatel
| Postranní madla neodnímatelná, sklopná, s integrovaným ovládacím panelem – el. ovládání výšky ložné plochy a náklonu zádového dílu rodičkou. | vyplní dodavatel
| Integrovaný ovládací panel na obou stranách zádového dílu s ovládacími prvky (el. ovládání - výšky ložné plochy, nastavení zádového a sedacího dílu, poloha Trendelenburg). | vyplní dodavatel
| Minimální napájení 230 V / 50 Hz. | vyplní dodavatel
| Volba barvy matrace lůžka z minimálně pěti barev. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - odnímatelné čelo lůžka | vyplní dodavatel
| - nerezová odpadní nádoba (4,5 l) včetně držáku | vyplní dodavatel
| - ruční dálkový ovladač na krouceném kabelu | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
3. | Resuscitační lůžko s laterálním náklonem a integrovanou váhou | 3
4. | Gynekologické křeslo - porodnické lůžko | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 4
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Vojtův stůl |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 5 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Lehátko s elektricky nastavitelnou výškou stolu. | vyplní dodavatel
| Lehátko má minimálně 2 segmenty. | vyplní dodavatel
| Lehátko nedisponuje polstrovaným ústním otvorem s krytem. | vyplní dodavatel
| Maximální výška lehátka lze nastavit až do 105 cm. | vyplní dodavatel
| Lehátko disponuje standardní šíří, která se používá u Vojtových stolů. | vyplní dodavatel
| Hlavový díl lze polohovat. | vyplní dodavatel
| Nožní nebo ruční ovladač elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barvy polstrování dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
| Lehátko lze využít pro: vyšetřování, masáží a terapeutické účely. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
5. | Vojtův stůl | 5
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 5
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 6 Gynekologické křeslo |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Křeslo je stavěné pro využití v ambulantní praxi a pro provádění běžných výkonů. | vyplní dodavatel
| Křeslo lze využít na gynekologii a urologii. | vyplní dodavatel
| Hygienické údržba křesla je jednoduchá. | vyplní dodavatel
| Křeslo je rozděleno na sedák s výřezem a opěradlo s přizvednutým hlavovým dílem. | vyplní dodavatel
| Pracovní plocha křesla je potažena bezešvou koženkou. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barevného dezénu koženky dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
| Ovládání elektropohonů je pomocí nožních šlapek. | vyplní dodavatel
| Změnu polohy lze provádět i při plném zatížení. | vyplní dodavatel
| Sedák je pevný. | vyplní dodavatel
| Výšku lze nastavit elektropohonem alespoň v rozmezí 640 až 900 mm. | vyplní dodavatel
| Manuální nastavení sklonu opěradla lze nastavit minimálně v rozmezí 0° až +80°. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - šauty | vyplní dodavatel
| - spodní rám s nastavitelnýma nožičkama | vyplní dodavatel
| - miska | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
6. | Gynekologické křeslo | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 6
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Kardiacké polohovací křeslo pojízdné |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Synchronní pohyb opěradla a podnožníku. | vyplní dodavatel
| Pohodlné polohování pro dosažení optimální odpočinkové pozice. | vyplní dodavatel
| Stabilní kovová konstrukce s povrchovou úpravou lakem. | vyplní dodavatel
| Odklopné područky pro snadný přístup z boku. | vyplní dodavatel
| Náklon sedáku umožňuje snadné vstávání z křesla. | vyplní dodavatel
| Područky s rovným čalouněním nebo čalouněním ve tvaru písmene "U" vhodným pro transfuzní stanice. | vyplní dodavatel
| Materiál potahu křesla, umožňuje provedení snadné hygieny/dezinfekce. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barevného dezénu koženky dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
| Horizontální madlo v zadní části opěradla pro snadnou manipulaci. | vyplní dodavatel
| Křeslo lze doplnit o stolek pro čtení, infuzní stojan nebo odběrovou područku. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
7. | Kardiacké polohovací křeslo pojízdné | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 7
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 8 Vyhřívané lůžko s resuscitačním příslušenstvím |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Simulace níže uvedených medicínských účelů:
| - péče o kriticky nemocné novorozence se selhávajícími vitálními funkcemi (donošené i nedonošené) | vyplní dodavatel
| - péče o novorozence s vrozenými vývojovými vadami | vyplní dodavatel
| - péče o novorozence velmi nízké a extrémně nízké porodní hmotnosti | vyplní dodavatel
| - kompletní resuscitační péče na porodním sále pro všechny novorozence | vyplní dodavatel
| Pojízdný podvozek vhodný pro snadný transport i na horším/děleném povrchu (mezery chodba-výtah, atd.); min. 2 kolečka s brzdou. | vyplní dodavatel
Kompaktní vnější rozměry lůžka:
| - maximální rozměr 85 x 120 cm | vyplní dodavatel
| - pro snadnou manipulaci v prostorech porodních sálů (omezený prostor, ostatní vybavení PS) | vyplní dodavatel
| - blokování co nejmenší podlahové plochy | vyplní dodavatel
| Madla na zadní části pro snadný transport. | vyplní dodavatel
Boční panely lůžka:
| - všechny otevíratelné | vyplní dodavatel
| - všechny otevíratelné | vyplní dodavatel
Matrace:
| - s maximálním rozměrem odpovídajícím rozměrům lůžka | vyplní dodavatel
| - elektrické nastavení výšky matrace | vyplní dodavatel
| - plynulé nastavování sklonu matrace | vyplní dodavatel
Tepelný zářič:
| - zářič, který v žádném případě nepřekáží ošetřujícímu personálu v péči o novorozence (dáno konstrukcí nebo technologickým řešením systému/lůžka | vyplní dodavatel
Provozní režim:
| - manuálním řízením teploty | vyplní dodavatel
Centrální ovládací panel:
| - s velkými dobře čitelnými údaji | vyplní dodavatel
| - vhodné a jednoznačné ovládání (např. ovládání pomocí piktogramů, dotykovým displejem nebo adekvátní odpovídající výrobci a technologii systému) | vyplní dodavatel
| - tzv. Apgar časomíra a CPR časovač (nebo adekvátní výrobci a nabízenému systému) | vyplní dodavatel
Nutností je zajištění simulační intenzívní péče přímo na lůžku - požadavky:
| - kompletní integrované resuscitační příslušenství se směšovačem, T-resuscitátorem a odsávačkou | vyplní dodavatel
| - s funkcí dodávání stabilního nCPAPu pomocí okruhů rPAP s možností aktivní resuscitace (nebo obdobný spotřební materiál ) | vyplní dodavatel
| - zcela integrované s centrálně umístěným ovládáním nepřesahující půdorys lůžka (vzhledem k časté manipulaci s lůžkem v omezeném prostoru) | vyplní dodavatel
| - integrovaný modul měření SpO2 MASIMO s centrálním zobrazením včetně saturační křivky a zobrazení tepové frekvence | vyplní dodavatel
Variabilní umístění velkého množství přídavných přístrojů (součást každého lůžka nebo záložního zdroje):
| - stabilní systém svislých stojanů/kolejnic na obou stranách (vlevo i vpravo) | vyplní dodavatel
| - police na příslušenství s libovolným/variabilním umístěním | vyplní dodavatel
| - eurolišta pro příslušenství s libovolným/variabilním umístěním | vyplní dodavatel
| - stojan + koš na příslušenství s libovolným/variabilním umístěním | vyplní dodavatel
| - držáky tlakových lahví pro lahve dle ČSN | vyplní dodavatel
| - velký uzavíratelný odkládací prostor v dolní části lůžka - 2 šuplíky | vyplní dodavatel
| Integrované vyšetřovací světlo polohovatelné vhodné na invazivní zákroky. | vyplní dodavatel
| Integrované plošné světlo s variabilní intenzitou. | vyplní dodavatel
Nezávislý záložní zdroj:
| - schválen výrobcem zdroje pro provoz v medicínském prostředí a zároveň schválen výrobcem lůžka jako kompatibilní příslušenství k nabízenému lůžku | vyplní dodavatel
| - součástí každého lůžka (buď jako jeho pevná součást, nebo jako externí zdroj, který musí být pevně mechanicky připojitelný k lůžku) | vyplní dodavatel
| Integrovaná váhy včetně grafických a numerických trendů. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
8. | Vyhřívané lůžko s resuscitačním příslušenstvím | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 8
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 9 Vyšetřovací, terapeutické a masážní lehátko s elektricky nastavitelnou výškou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Lehátko s elektricky nastavitelnou výškou stolu. | vyplní dodavatel
| Lehátko má minimálně 2 segmenty. | vyplní dodavatel
| Lehátko disponuje polstrovaným ústním otvorem s krytem. | vyplní dodavatel
| Hlavový díl lze polohovat ve směru nahoru a dolů. | vyplní dodavatel
| Ruční ovladač elektromotoru. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barevného dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
Lehátko lze využít pro: vyšetřování, masáží a terapeutické účely.
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
9. | Vyšetřovací, terapeutické a masážní lehátko s elektricky nastavitelnou výškou | 3
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 9
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 10 Lůžko pacientské |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Lůžko s hydraulickým výškovým nastavením. | vyplní dodavatel
| Zádová část, kolenní i chodidlová se nastavují ručně. | vyplní dodavatel
| Kovová konstrukce. | vyplní dodavatel
| Lůžko disponuje centrálním zamykáním koleček. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barevného dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
| Jedná se o nemocniční ošetřovatelské lůžko. | vyplní dodavatel
| Lůžko disponuje pedálem pro ovládání výšky. | vyplní dodavatel
| Trojdílný rošt, u kterého lze ručně nastavit zádovou a kolenní část. | vyplní dodavatel
| Pár odnímatelných postranic. | vyplní dodavatel
| Matrace odpovídající velikosti ložní plochy lůžka. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
10. | Lůžko pacientské | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 10
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Lůžka a lehátka včetně stretcherů pro LF OU
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 11 Lůžko pacientské |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Lůžko s hydraulickým výškovým nastavením. | vyplní dodavatel
| Zádová část, kolenní i chodidlová se nastavují ručně. | vyplní dodavatel
| Kovová konstrukce s jedním plastovým čelem. | vyplní dodavatel
| Lůžko disponuje centrálním zamykáním koleček. | vyplní dodavatel
| Možnost volby barevného dle vzorkovníků. | vyplní dodavatel
| Jedná se o nemocniční ošetřovatelské lůžko. | vyplní dodavatel
| Lůžko disponuje pedálem pro ovládání výšky. | vyplní dodavatel
| Trojdílný rošt, u kterého lze ručně nastavit zádovou a kolenní část. | vyplní dodavatel
| Matrace odpovídající velikosti ložní plochy lůžka. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
11. | Lůžko pacientské | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0