## Dílčí část 1
Příloha č. 1- Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU II.
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Oftalmoskop |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přístroj je určen pro základní oční diagnostiku. | vyplní dodavatel
| Oftalmoskop umožňuje snadné ovládání a změny vyšetřovacích čoček. | vyplní dodavatel
| Světelný zdroj u oftalmoskopu je řešený pomocí LED. | vyplní dodavatel
| Rozpětí čoček v dioptrickém rozsahu +/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15 a 20D. | vyplní dodavatel
| Minimální vestavěné filtry: modrý, zelený. | vyplní dodavatel
| Napájení oftalmoskopu je zajištěné standardními bateriemi. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Oftalmoskop | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 2
Příloha č. 1- Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU II.
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Perimetr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Statická perimetrie. | vyplní dodavatel
| Hemisférická kopule o minimálním poloměru 300 mm. | vyplní dodavatel
| Videokamera pro kontrolu fixace pacienta, včetně kontroly mrknutí pacienta. | vyplní dodavatel
| Automatická kontrola fixace oka, automatický tracking duhovky v průběhu testu, vizuální a zvukové varování při fixačních chybách. | vyplní dodavatel
| Kontinuální monitorování fixace. | vyplní dodavatel
| Osvětlení pozadí s minimálním automatickým řízením úrovně 3.2 CD/m2. | vyplní dodavatel
| Zdroj stimulačního světla: zadní projekční LED. | vyplní dodavatel
| Stimulus standardu Goldmann. | vyplní dodavatel
| Minimální intenzita stimulu v rozsahu 0 - 45 dB (min. přibližně 0 - 10 000asb). | vyplní dodavatel
| Minimální trvání stimulu 0,1 - 9,9 s. | vyplní dodavatel
| Standardní perimetrie Goldmann III. | vyplní dodavatel
| Flicker test. | vyplní dodavatel
| Automatická regulace intenzity a rychlosti podnětů v závislosti na věku a reakčních schopnostech vyšetřovaného v minimálním rozsahu 0,1 - 9,9 s. | vyplní dodavatel
| Fixační bod - ideálně s možností nastavení velikosti nebo pozice (pro případy špatné fixace v důsledku poškození centra sítnice). | vyplní dodavatel
| Korekční sklíčka (sada) - minimální průměr 38 mm. | vyplní dodavatel
| Nastavení polohy hlavy pacienta, manuálně vertikální posun, dvě pozice horizontální, sada opěrek pro binokulární testy. | vyplní dodavatel
Minimální standardní monokulární testy:
| - Pro centrální i periferní zorné pole v provedení screeningovém i prahovém | vyplní dodavatel
| - Centrální testy | vyplní dodavatel
| - Řidičský test | vyplní dodavatel
| - Flicker | vyplní dodavatel
| - Plné pole | vyplní dodavatel
| - Glaukomový | vyplní dodavatel
| - Makulární | vyplní dodavatel
| - Neurologický | vyplní dodavatel
| - Periferní | vyplní dodavatel
| - Rychlý orientační (screeningový) | vyplní dodavatel
| Minimální speciální testy: Macula, Glaucoma, Central, Řidičský, Centrální 22 | vyplní dodavatel
| - Centrální | vyplní dodavatel
| - Řidičský test | vyplní dodavatel
| - Blikající (flicker) | vyplní dodavatel
| - Celé pole | vyplní dodavatel
| - Glaukomový | vyplní dodavatel
| - Makulární | vyplní dodavatel
| - Neurologický | vyplní dodavatel
| - Periferní | vyplní dodavatel
| - Rychlý orientační | vyplní dodavatel
| - Prostorově adaptivní | vyplní dodavatel
| - CV% 100 bodů | vyplní dodavatel
| Uživatelem definované testy. | vyplní dodavatel
| Testovací strategie rychlé a prahové testy. | vyplní dodavatel
| Rozsah plného pole 160°. | vyplní dodavatel
Automatická analýza a interpretace výsledků:
| - prahová lokální citlivost | vyplní dodavatel
| - odchylky prahové citlivosti korigované dle věku nebo Hill of Vision | vyplní dodavatel
| - Pravděpodobnost defektu | vyplní dodavatel
| Prezentace výsledků: numerické zobrazení, grafické. | vyplní dodavatel
| Funkce porovnání výsledků. | vyplní dodavatel
| Follow up vyšetření. | vyplní dodavatel
| Konverze výsledků do minimálně: JPEG, GIF, BMP, PDF. | vyplní dodavatel
| DICOM kompatibilita, resp. možnost integrace PACS. | vyplní dodavatel
| Možnost uložení dat na lokálním disku a na síťovém úložišti. | vyplní dodavatel
| Možnost síťové integrace. | vyplní dodavatel
| Možnost multilicence SW - síťová instalace na více uživatelem definovaných pracovních stanic. | vyplní dodavatel
| Možnost paralelního zapojení více perimetrů do jedné společné serverové databáze. | vyplní dodavatel
| Zálohování databáze - USB flash disk, CD DVD, síťové úložiště. | vyplní dodavatel
| Možnost instalace v různých jazykových lokalizacích (CZ, EN, DE,…). | vyplní dodavatel
| Napájení 100 - 240 VAC 50 - 60 Hz, 0,25 - 0,15 A. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - elektricky výškově stavitelný stolek | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Perimetr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 3
Příloha č. 1- Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU II.
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Kombinovaný přístroj pro provedení bezkontaktní tonometrie, pachymetrie, stanovení objektivní refrakce a keratometrie s automatikou nastavení na střed oka a správné vzdálenosti, automatickým spouštěním a tiskárnou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Měření pachymetrie (tloušťky rohovky) a nitroočního tlaku s možností automatického přepočtu tlaku podle CCT. | vyplní dodavatel
| Bezkontaktní metoda vyšetření v modu plně automatický, manuální, s automatickým zarovnáváním a automatickým měřením obou očí jedním tlačítkem. | vyplní dodavatel
| Pracovní vzdálenost minimálně 11 mm. | vyplní dodavatel
| Elektricky nastavitelná podložka brady. | vyplní dodavatel
| Nastavení bradové podložky nebo pohyb měřící hlavy - minimální rozsah předozadní ±20 mm, horní/dolní ±15 mm, stranový - pravá/levá minimálně ±45 mm. | vyplní dodavatel
| Samočinné rozpoznání pravého oka s automatickým následným změřením oka levého. | vyplní dodavatel
| Samočinné spuštění měření jedním tlačítkem pro měření obou očí. | vyplní dodavatel
| Plně automatická funkce zaměření pravého a levého oka. | vyplní dodavatel
| Možnost měření šíře akomodace. | vyplní dodavatel
| Automatický přepočet naměřeného IOP (nitroočního tlaku) pomocí parametru centrální rohovkové tloušťky rozsah minimálně 150 - 1 300 µm. | vyplní dodavatel
| Joystick s ovládáním posunu předozadní a také posun do obou stran s ovládáním měřící hlavy přístroje. | vyplní dodavatel
| Volitelné více pulzní měření IOP (nitroočního tlaku) ideálně s přizpůsobením tlaku pulzu podle aktuálně měřených hodnot. | vyplní dodavatel
| Minimálně 5,7 palcový barevný multifunkční display s možností naklápění minimálně 40°. | vyplní dodavatel
| Interní a externí fixace v případě měření IOP (nitroočního tlaku) výpadku v centru vidění. | vyplní dodavatel
| Vestavěná tiskárna. | vyplní dodavatel
| Minimálně: výstup USB, RS-232C konektor, lan - připraveno na export naměřených údajů do NIS/foropteru. | vyplní dodavatel
| Součástí příslušenství je elektricky nastavitelný stolek. | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Sada zkušebních skel + brýlová obruba |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimální průměr 38 mm. | vyplní dodavatel
| Plastové obroučky, minimálně pro 3 skla zepředu, dvě skla zezadu, posun cylindru šroubem, možnost nastavení PD, úhlu sklonu stranic, délky stranic, sevření stanic. | vyplní dodavatel
| Skla s tenkým plastovým rámečkem (lépe) a velkým průměrem skla v drátěné přírubě. | vyplní dodavatel
| Sféra minimálně (35 + a - párů): 0,12D 0,25D 0,50D 0,75D 1,00D 1,25D 1,50D 1,75D 2,00D 2,25D 2,50D 2,75D 3,00D 3,25D 3,50D 3,75D 4,00D 4,50D 5,00D 5,50D 6,00D 6,50D 7,00D 7,50D 8,00D 9,00D 10,00D 11,00D 12,00D 13,00D 14,00D 15,00D 16,00D 18,00D 20,00D. | vyplní dodavatel
| Cylindr minimálně (19 + a - párů): 0,12D 0,25D 0,50D 0,75D 1,00D 1,25D 1,50D 1,75D 2,00D 2,25D 2,50D 2,75D 3,00D 3,25D 3,50D 4,00D 4,50D 5,00D 6,00D. | vyplní dodavatel
| Prizma minimálně po 1 ks: 1Δ 2Δ 3Δ 4Δ 5Δ 6Δ 7Δ 8Δ 9Δ 10Δ | vyplní dodavatel
Minimální pomocná skla:
| - barevná skla (0 D) červené, zelené alespoň po 1 ks | vyplní dodavatel
| - alespoň 1 ks čiré sklo (0 D) | vyplní dodavatel
| - alespoň 2 ks čiré sklo (0 D) se záměr. křížem | vyplní dodavatel
| - alespoň 1 ks matné (mléčné) sklo | vyplní dodavatel
| - alespoň 1 ks Maddoxův cylindr | vyplní dodavatel
| - alespoň 1 ks disk se středovou dírkou | vyplní dodavatel
| - alespoň 1 ks disk se štěrbinou | vyplní dodavatel
| - alespoň 1 ks plný disk | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
3. | Kombinovaný přístroj pro provedení bezkontaktní tonometrie, pachymetrie, stanovení objektivní refrakce a keratometrie s automatikou nastavení na střed oka a správné vzdálenosti, automatickým spouštěním a tiskárnou | 1
4. | Sada zkušebních skel + brýlová obruba | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 4
Příloha č. 1- Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU II.
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 LCD optotypy |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimálně 24" LCD optotyp. | vyplní dodavatel
| LED podsvícený displej. | vyplní dodavatel
| Připraven na integraci s foropterem. | vyplní dodavatel
| Vhodná modalita pro pediatrickou fixaci. | vyplní dodavatel
| Speciální testy pro testování astigmatismu. | vyplní dodavatel
| Testy v mezioptickém a fotopickém prostředí. | vyplní dodavatel
| Možnost programování na SD kartu nebo interní paměť a USB disk. | vyplní dodavatel
| Možnost importu a editace vlastních testů. | vyplní dodavatel
| Minimální sada standardních testů: 17 Letter Set, 8 Letter Set, Sloan, Tumbling E, Landolt C, O Landolt C, HOTV, LEA NUMBERS, ETDRS. | vyplní dodavatel
| Minimální sada dětských testů: Allen, Pigassou (Hearing Impaired Chart), Osterberg, Sheridan-Gardiner, Lower Case, LEA SYMBOLS. | vyplní dodavatel
Ostatní testy a zobrazovací režimy v minimální sadě:
| - Xcyl Crowding Dots | vyplní dodavatel
| - Astigmatic "Wheel" | vyplní dodavatel
| - Worth 4 Dot | vyplní dodavatel
| - Contrast Sensitivity | vyplní dodavatel
| - Color Vision testing (Color Blindness) | vyplní dodavatel
| - Schober (color balance) | vyplní dodavatel
| - Grid | vyplní dodavatel
| - Maddox LED Light | vyplní dodavatel
| Standardní sada polarizačních testů. | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Ruční štěrbinová lampa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Zvětšení minimálně ve dvou úrovních, alespoň 10x a 16x. | vyplní dodavatel
| Binokulární optika. | vyplní dodavatel
| Dioptrická korekce minimálně +/- 7 D. | vyplní dodavatel
| Otočení štěrbiny v minimálním rozsahu +/- 60°. | vyplní dodavatel
| Minimální délka štěrbiny 12 mm. | vyplní dodavatel
| Minimální šířka štěrbiny je v rozsahu 0,15 - 1,6 mm. | vyplní dodavatel
| Štěrbina v maximálním rozsahu bez zaclonění. | vyplní dodavatel
| Štěrbina bodová minimálně 1 x 1 mm. | vyplní dodavatel
| Filtr pro odstranění červené. | vyplní dodavatel
| Modrý filtr. | vyplní dodavatel
| Filtr s neutrální hustotou. | vyplní dodavatel
| Napájecí baterie. | vyplní dodavatel
| Nabíječka pro baterie. | vyplní dodavatel
| Kufřík pro přenos přístroje včetně příslušenství. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
5. | LCD optotypy | 1
6. | Ruční štěrbinová lampa | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 5
Příloha č. 1- Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení oftalmologie LF OU II.
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Sada přímého oftalmoskopu s retinoskopem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Asferický systém, který minimalizuje odrazy světla od rohovky. | vyplní dodavatel
| Rozsah nastavení dioptrii minimálně od -36 do + 36 D, a to s krokem po 1 D. | vyplní dodavatel
| Typ světla LED. | vyplní dodavatel
| Ovládání světla pomocí jednoho prstu v minimálním rozsahu 100% - 3%. | vyplní dodavatel
| Ergonomické kovové tělo. | vyplní dodavatel
| Vhodný pro úzké zorničky. | vyplní dodavatel
| Odolný vůči prachu. | vyplní dodavatel
| Celkem min. apertury: velký spot, střední spot, malý spot, slim, fixační hvězda, polovina spotu a modrý filtr (kobaltový) + red-free filtr (zelený). | vyplní dodavatel
| Baterie Li-ion. | vyplní dodavatel
| Stolní nabíječka pro dva přístroje. | vyplní dodavatel
| Hlavička oftalmoskopu LED. | vyplní dodavatel
| Hlavička retinoskopu LED. | vyplní dodavatel
| Obě hlavy LED je možnost vzájemně kombinovat s jednou ručkou, ručka včetně baterie. | vyplní dodavatel
| Součástí dodávky je tvrdý plastový obal pro snadný transport. | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Sada vyšetřovacích čoček |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Vyšetřovací čočka má maximální zvětšení 0.76x. | vyplní dodavatel
| Minimální pracovní vzdálenost od rohovky je 7 mm. | vyplní dodavatel
| Pomocí vyšetřovací čočky, lze vyšetřit fundus. | vyplní dodavatel
| Maximální úhel pohledu je 116°. | vyplní dodavatel
| Sada obsahuje 5 ks vyšetřovacích čoček. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Sada přímého oftalmoskopu s retinoskopem | 2
8. | Sada vyšetřovacích čoček | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0