## Dílčí část 1
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Dialyzační technika
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Hemodialyzační přístroj Hemodialyzační přístroj pro výuku techniky extrakorporální hemodialýzy a péči o pacienta v hemodialyzačním programu. Přístroj bude určen pro výuku v lékařských i nelékařských studijních programech. |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Technické vybavení:
| - LCD dotykový monitor s uspořádáním dat na obrazovce | vyplní dodavatel
| - monitoring zvolené terapie | vyplní dodavatel
| - integrovaný monitor krevního tlaku | vyplní dodavatel
| - monitoring arteriálního krevního tlaku, monitoring venózního tlaku, monitoring transmenbránového tlaku | vyplní dodavatel
| - single needle systém – jednojehlová terapie | vyplní dodavatel
| - heparínová pumpa | vyplní dodavatel
| - online clearence monitor – slouží ke sledování clearance močoviny, účinnosti hemodialýzy (Kt/V) a sledování natrémie | vyplní dodavatel
| - přizpůsobený průtok dialyzačního roztoku minimálně 300 ml/min | vyplní dodavatel
| - adaptace na krevní průtok | vyplní dodavatel
| - možnost úpravy konduktivity dialyzačního roztoku | vyplní dodavatel
| - možnost úpravy teploty dialyzačního roztoku | vyplní dodavatel
| - suchý bikarbonátový koncentrát | vyplní dodavatel
| - filtr dialyzačního roztoku | vyplní dodavatel
| - detektor vzduchu a úniku krve | vyplní dodavatel
| - dezinfekční a čistící program | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
1. | Hemodialyzační přístroj | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 2
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Dialyzační technika
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Intraoseální vrtačka |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 6 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Intraoseální vrtačka slouží pro rychlé zavedení nitrokostního přístupu. | vyplní dodavatel
| Lze ji využít u dospělých i dětských pacientů v emergentních, nebo medicínsky nezbytných případech. | vyplní dodavatel
| Lithiová baterie | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost celého přístroje je 400 g | vyplní dodavatel
| Odolnost vůči působení dezinfekčních prostředků | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
2. | Intraoseální vrtačka | 6
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 3
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Dialyzační technika
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Bateriová vrtačka pro osteosyntézu s příslušenstvím |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Modulární handpiece dvouspoušťový – pravý/levý chod | vyplní dodavatel
| Oscilační vrtání | vyplní dodavatel
| Připojení nástavců rychlospojkou | vyplní dodavatel
| Plynulé nastavení otáček v minimálním rozsahu 0 - 1350 ot./min. | vyplní dodavatel
| Výkon minimálně 100 W | vyplní dodavatel
| Dotykový displej | vyplní dodavatel
| Akumulátor Li-Ion | vyplní dodavatel
| Indikátor stavu baterie | vyplní dodavatel
| Sterilní kryt na baterii | vyplní dodavatel
| Nabíjecí stanice, alespoň pro 4 baterie | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - nástavec pro upnutí nástroje v minimálním rozsahu 0,6 mm | vyplní dodavatel
| - vrtací nástavec minimální rozsah rychlosti 0 - 1300 ot./min. | vyplní dodavatel
| - nástavec K-dráty, minimální rozsah 0.7 až 4.0 mm | vyplní dodavatel
| - Li-Ion akumulátor, min. 14V, kapacita minimálně 1800 mAh | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
3. | Bateriová vrtačka pro osteosyntézu s příslušenstvím | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Dílčí část 4
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Dialyzační technika
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 4 Transportní odsávačka |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Chirurgická odsávačka s vysokým sacím výkonem. | vyplní dodavatel
| Minimální sací výkon 35 l/min | vyplní dodavatel
| Maximální hlučnost provozu 42 dB | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 25 kg | vyplní dodavatel
| Pojízdný systém na kolečkách | vyplní dodavatel
| Dvě transparentní láhve s víkem o minimálním objemu 1,5 l | vyplní dodavatel
| Napájení 230V/50 Hz | vyplní dodavatel
| Odolnost vůči dezinfekčním prostředkům pro dezinfekci povrchů | vyplní dodavatel
| Regulace sacího výkonu | vyplní dodavatel
| Pevná a stabilní konstrukce | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
4. | Transportní odsávačka | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0