## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Infuzní a dávkovací technika pro LF OU II.
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Enterální pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Enterální pumpa slouží k přesnému dávkování nutriční výživy. | vyplní dodavatel
| Výživová pumpa je přenosná a je řízena mikroprocesorem. | vyplní dodavatel
| Průtok reguluje peristaltický rotační mechanismus. | vyplní dodavatel
| Ovládání pumpy je digitální v rozsahu 1 - 400 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Celková maximální dávka podané výživy je až 5 000 ml. | vyplní dodavatel
| Maximální rychlost automatického plnění je až 400 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Přesnost dávkování je ± 10%. | vyplní dodavatel
| Poruchy jsou signalizovány opticky i akusticky. | vyplní dodavatel
| Plně nabitá baterie zajistí provoz enterální pumpy po maximální dobu 24 hod a to při maximální rychlosti 400 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Přístroj začne signalizovat slabou baterii při vybití na hodnotě 70% kapacity. | vyplní dodavatel
| Maximální rozměry enterální pumpy jsou 14 x 12 x 5 cm. | vyplní dodavatel
| Maximální váha enterální pumpy 500 g. | vyplní dodavatel
| Dobíjecí adaptér 230 V/6 V. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Enterální pumpa | 2
Nabídková cena části č. 1 |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Infuzní a dávkovací technika pro LF OU II.
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Infuzní pumpa má jednoduché ovládání, disponuje vysokou kvalitou a přesným dávkováním. | vyplní dodavatel
| Na infuzní pumpu lze použít standardní PVC infúzní soupravu Intrafix P nebo libovolný set pro přetlakovou infuzi. | vyplní dodavatel
| Možnost individuálního nastavení parametrů pumpy, výpočet rychlosti dávkování a dávky. | vyplní dodavatel
| Přehled funkcí: | vyplní dodavatel
| - průtoková klapka zabraňuje volnému toku infúze při otevřených dvířkách pumpy | vyplní dodavatel
| - dávkování je v rozmezí 0,1 - 999,9 ml/h | vyplní dodavatel
| - nastavitelný bolus: 1 - 999,9 ml/h | vyplní dodavatel
| - KVO: 1 ml/h nebo 3 ml/h | vyplní dodavatel
| - funkce je možná s i bez kapkového senzoru | vyplní dodavatel
| - optické a akustické alarmy | vyplní dodavatel
| - volitelné nastavení okluzních alarmů | vyplní dodavatel
| - ultrazvukový detektor bublin | vyplní dodavatel
| - citlivost detekce minimálně 10 ul | vyplní dodavatel
| - síťový i bateriový provoz | vyplní dodavatel
| - provoz na baterii 3,5 hod při maximální rychlosti | vyplní dodavatel
| Součástí je držák pro montáž na infuzní tyč. | vyplní dodavatel
| Ochrana proti skapávající vodě (IP 22). | vyplní dodavatel
| Český software. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
| Plně nabitá baterie zajistí provoz pumpy po maximální dobu 24 hod. | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přesnost dávkování je minimálně ± 5%. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah dávkování je v rozmezí 0,1 - 1 200 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | vyplní dodavatel
| Bolus - manuální i s přednastavením objemu/času. | vyplní dodavatel
| Regulace osvětlení displeje, regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek. | vyplní dodavatel
| Interní paměť přístroje na seznam minimálně 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu. | vyplní dodavatel
| Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdáleného uploadu nového seznamu léčiv (z lékárny, atd.). | vyplní dodavatel
| Použití pro různé terapeutické režimy. | vyplní dodavatel
| S rozběhem a doběhem. | vyplní dodavatel
| Předprogramovatelné bolusy po určité době (léčba ATB, bolustokolýza,…). | vyplní dodavatel
| Předprogramování různých rychlostí (podávání speciálních léčiv, oxytocinový test). | vyplní dodavatel
| Režim Stand-by. | vyplní dodavatel
| Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu. | vyplní dodavatel
| Systém KVO s véce rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování. | vyplní dodavatel
| Ve standardu bez kapkového senzoru. | vyplní dodavatel
| Použití různých infúzních setů v pumpě: | vyplní dodavatel
| - set pro běžnou infúzi | vyplní dodavatel
| - sety pro podávání transfúze, enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků, atd. | vyplní dodavatel
| Napájení 230 V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min.4 hodiny provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě. | vyplní dodavatel
| Hmotnost maximálně do 2 kg + 10% vč. akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Software v češtině, možnost upgrade/uploadu softwaru, požadavek u 30% dodávky ošetřovatelské režimy (min. PCA a TCI) v přístrojích; u zbývající části dodávky tyto režimy nejsou nyní požadovány. | vyplní dodavatel
| Možnost připojit modul pro těsné řízení glykémie. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdálené monitorace techniky servisem. | vyplní dodavatel
| Čitelný a přehledný displej - minimálně jednoznačná informace o probíhající aplikaci infúze, stavu napájení/akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů - alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle zákona 268/2014 Sb., minimálně co 2 roky. | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Základna pro dávkovací techniku |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Dokovací stanice pro infúzní techniku. | vyplní dodavatel
| Modulární stohovatelný rack pro uchycení minimálně 4 infuzní pumpy nebo lineární dávkovače. | vyplní dodavatel
| Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (lineárního dávkovače, infuzní pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 3,6 kg. | vyplní dodavatel
| Fixace zajištěna pomocí univerzální svorky, díky které lze uchytit k infuzním stojanům (průměr v rozsahu 16 mm až 40 mm), a k horizontálním systémům splňující normu EN 1789. | vyplní dodavatel
| Zajištění přehledné vizuální i zvukové identifikace alarmů - alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. | vyplní dodavatel
| Ovládání hlasitosti alarmu přístrojů celé stanice současně. | vyplní dodavatel
| Ochrana proti vlhkosti IP 22. | vyplní dodavatel
Systém napájení:
| - vestavěný adaptér střídavého proudu | vyplní dodavatel
| - adaptér je integrovaný v přístroji | vyplní dodavatel
| - standardní napájecí kabel pro přístroje, které nejsou určeny k vytápění, gumový korektor | vyplní dodavatel
| - primár: 200-240 V AC 50/60 Hz; sekundár: 12 V DC/35 W | vyplní dodavatel
| Provozní teplota: +10°C až 40°C/+50°F až +105°F | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Kompatibilita s již pořízeným vybavením: Infuzní pumpa (Infusomat Space od výrobce B.Braun), Perfusomat (Perfusor Spce od výrobce B.Braun). | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Infuzní pumpa | 2
3. | Infuzní pumpa | 1
4. | Základna pro dávkovací techniku | 2
Nabídková cena části č. 2 |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Infuzní a dávkovací technika pro LF OU II.
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Lineární dávkovač léků |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Lineární dávkovač léků je určen převážně k dlouhodobému podávání léků, lze jej využít i jako náhrady stacionárních lineárních dávkovačů. | vyplní dodavatel
| Může pracovat s různými typy jednorázových stříkaček o objemu 10 - 50 ml. | vyplní dodavatel
| Maximální rozměr příjstroje je 170 x 65 x 35 mm. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost je 220 g včetně vložených baterií. | vyplní dodavatel
| Lineární dávkovač je vhodný pro podkožní, epidurální, nitrožilní, intraarteriální a nitrosvalové infúze. | vyplní dodavatel
Lze jej použít pro:
| - kontinuální infúze | vyplní dodavatel
| Návod k obsluze v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Interval pravidelné odborné údržby dle zákona 286/2014 Sb. minimálně co 3 roky. | vyplní dodavatel
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
5. | Lineární dávkovač léků | 1
Nabídková cena části č. 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. část
2. část
3. část
4. část
|  |  |  | 0 | 0