## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení fyzioterapie LF OU III.
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Bicyklový ergometr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Určen k provádění zátěžových testů, tréninků a rehabilitací pro pacienty a sportovce. | vyplní dodavatel
| Elektricky nastavitelná výška sedadla. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměr (v x š x h) je 90 x 46 x 106. Hodnoty jsou uvedeny v centimetrech. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost bicyklového ergometru je 66 kg (v závislosti na konfiguraci). | vyplní dodavatel
| Přesnost bicyklového ergometru je dle DIN VDE 0750-238. | vyplní dodavatel
| Zátěž je v rozmezí alespoň 6 - 999 W, nezávisle na rychlosti. | vyplní dodavatel
| Rozsah otáček je v rozmezí alespoň 30 - 130 otáček/min. | vyplní dodavatel
| Nastavení sedadla je pomocí kontinuálního elektrického řízení. | vyplní dodavatel
| Nastavení řídítek lze: maximální sklon 360° a úprava výšky min. 90 cm. | vyplní dodavatel
| Bicyklový ergometr splňuje certifikáty a normy: 93/42/EEC, 2007/47/EC. | vyplní dodavatel
| Možnost automatického měření krevního tlaku. | vyplní dodavatel
| Obsahuje bluetooth rozhraní. | vyplní dodavatel
| Nastavení poloměrů pedálů. | vyplní dodavatel
| Možnost propojení s PC. Příslušenství obsahuje propojovací kabel do PC pro ergometr. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Bicyklový ergometr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Přístrojové vybavení fyzioterapie LF OU III.
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Terapeutickodiagnostický závěsný systém pro rehabilitaci |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Pomocí závěsného systému lze aplikovat léčebnou metodu zaměřenou na obnovu neuromuskulární funkce. | vyplní dodavatel
| Stropní posuvná konstrukce s posuvnými nosníky/traverzami: | vyplní dodavatel
| - pomocí jednoduchého pohybu, lze zaseknout roli a bezpečně zajistit traverzu proti možnému posunutí | vyplní dodavatel
| Vybavení umožňuje aplikaci rotačních pohybů v každé z pozic součsně s uzavřenými kinetickými řetězci a to pro každou část těla. | vyplní dodavatel
| V průběhu terapie lze posunutí plynule provádět a terapeut nemusí posunovat pacienta. | vyplní dodavatel
| Terapeutickodiagnostický závěsný systém obsahuje minimálně 3 traverzy. | vyplní dodavatel
| Minimání zatížení závěsného systému je 200 kg. | vyplní dodavatel
Závěsný systém obsahuje:
| - minimálně 1x pár trainer s akrálními popruhy | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x pár axis s akrálními popruhy | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x pánevní popruh | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x terapeutický popruh | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x pár akrální úchyty | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x balanční podložka | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x uvolňovač lan | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x pár elastických lan o minimální délce 60 cm | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x trainer/mini uživatelský manuál | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x plakát cvičení | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x stropní závěs trainer | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x axis stropní konzole | vyplní dodavatel
| - minimálně 3x axis karabina | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x axis zásek lan | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x axis uživatelský manuál | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x DVD představení cvičení | vyplní dodavatel
| Montáž, instalace, zaměření, doprava, proškolení práce. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Terapeutickodiagnostický závěsný systém pro rehabilitaci | 3
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0