## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Endoskopická kamera včetně příslušenství + videoadaptér |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Endoskopická HDTV kamerová hlava. | vyplní dodavatel
| Lomená, zvětvětí minimálně 0,8x. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 čip, CCD technologie. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení k optikám standardních výrobců. | vyplní dodavatel
| Rotace kamerové hlavy s možností aretace. | vyplní dodavatel
| Možnost rotace zobrazeného pole, ne digitální rotace obrazu. | vyplní dodavatel
| Podpora frekvenčně selektivního barevného zobrazení. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 85 g včetně připojovacího kabelu. | vyplní dodavatel
| Minimálně 3 programovatelná ovládací tlačítka. | vyplní dodavatel
| Kompatibilní s položkami č. 2, 3 a 4 | vyplní dodavatel
| Kompatibilita s již pořízeným vybavením: Set pro endoresekční výkony (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus), Set pro PEK (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus) a Set pro ureteroskopii (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus). | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Flexibilní cystoskop s příslušenstvím |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| HDTV rozlišení. | vyplní dodavatel
| Pohyb distálního konce cystoskopu nahoru/dolů minimálně 220°/130° s aretační funkcí. | vyplní dodavatel
| CCD čip v distálním konci flexibilního video-cystoskopu. | vyplní dodavatel
| Přímý směr pohledu minimálně 0°. | vyplní dodavatel
| Minimální zorné pole 120°. | vyplní dodavatel
| Průměr zaváděcího tubusu maximálně 16,5 Fr. | vyplní dodavatel
| Zúžený distální konec pro snažší zavádění. | vyplní dodavatel
| Hloubka ostrosti minimálně 3 - 50 mm. | vyplní dodavatel
| Pracovní kanál o minimálním průměru 6,6 Fr (přibližně 2,2 mm). | vyplní dodavatel
| Délka zaváděcího tubusu minimálně 370 mm. | vyplní dodavatel
| Keramický distální konec. | vyplní dodavatel
| Podpora režimu frekvenčně selektivního barevného zobrazení. | vyplní dodavatel
| Vestavěný konektro pro připojení video-endoskopu do video-systému. | vyplní dodavatel
| Vestavěný světlovodný kabel pro připojení do zdroje světla. | vyplní dodavatel
| Maximální průměr je 8,1 Fr. | vyplní dodavatel
| Minimálně 4 programovatelná tlačítka, kterými lze ovládat video-systém. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 ks extrakčních kleští, které jsou flexibilní, zoubkové. Jejich minimální průměr je v rozmezí 5 - 6 Fr., minimální délka je v rozmezí 64 - 70 cm. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 ks extrakční kleště, tzv. krysí zub, které jsou flexibilní. Jejich minimální průměr je v rozmezí 5 - 6 Fr., minimální délka je v rozmezí 64 - 70 cm. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 ks bioptických kleští, které jsou flexibilní. Jejich minimální průměr je v rozsahu 5 - 6 Fr., minimální délka je v rozmezí 64 - 70 cm. | vyplní dodavatel
| Technologie úzkopásmového zobrazení NBI (Narrow Band Imaging). | vyplní dodavatel
| Flexibilní systoskop s příslušenstvím je kompatibilní s položkami č. 1, 3 a 4 | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - sada čistících kartáčků pro endoskop | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks tester pro zkoušku těsnosti | vyplní dodavatel
| - dezinfekční a bezpečnostní kontejner | vyplní dodavatel
Položka č. 3 HDTV zobrazovací procesor s klávesnicí + zdroj studeného světla |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| HDTV kamerová jednotka s klávesnicí: | vyplní dodavatel
| - integrovaná funkce NBI (úzko-pásmové zobrazení) | vyplní dodavatel
| - podpora PDD zobrazení | vyplní dodavatel
| - HDTV video-systém s minimálním rozlišením 1080p | vyplní dodavatel
| - elektronické nastavení zaostřovací vzdálenosti ovládané stisknutím tlačítka přímo na ovládací sekci endoskopu v minimálně dvou módech | vyplní dodavatel
| - zobrazovací systém - CCD čip s rozlišením SDTV a také HDTV | vyplní dodavatel
| - automatické řízení jasu čipu (AGC) | vyplní dodavatel
| - obrazový výstup pro HDTV monitor buď 16:9 nebo 16:10 | vyplní dodavatel
| - automatické nastavení bíle nebo ručně přes čelní panel | vyplní dodavatel
| - potlačení odlesků v obraze: celoplošné/místní/kombinované | vyplní dodavatel
| - výstup analogového HDTV signálu, minimálně RGB, YPbPr | vyplní dodavatel
| - výstup digitálního HDTV signálu, minimálně SD/HD-SDI, DVI | vyplní dodavatel
| - integrovaný záznam statického obrazu na přenosnou USB paměť (součást dodávky), formát záznamu minimálně: JPEG, TIFF | vyplní dodavatel
| - kontinuální ukládání obrazu do interního úložiště a automatickývýběr nejostřejšího snímku v případě potřeby archivace | vyplní dodavatel
| - možnost záznamu statického obrazu na video-tiskárnu | vyplní dodavatel
| - funkce automatického zesílení jasu snámacího prvku v případě, že je světlo neadekvátní z důvodu přílišné vzdálenosti objektu od distálního konce endoskopu | vyplní dodavatel
| - nastavení kontrastu a clony ve více krocích | vyplní dodavatel
| - možnost redukce šumu | vyplní dodavatel
| - funkce pro zvýraznění jemné struktury nebo okrajů obrazu | vyplní dodavatel
| - funkce velikosti obrazu | vyplní dodavatel
| - funkce pro zmrazení obrazu a předběžného zmrazení obrazu | vyplní dodavatel
| - uložení uživatelského nastavení pro minimálně 20 uživatelů | vyplní dodavatel
| - možnost předvolby nastavení pacientských dat: minimálně 50 pacientů se základními údaji (např. identifikační číslo pacienta, datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, komentář, videonastavení….) | vyplní dodavatel
| - možnost ovládání systému z klávesnice, která je součástí dodávky, čelního panelu, programovatelných tlačítek na připojeném endoskopu a programovatelných tlačítek na připojené kamerové hlavě | vyplní dodavatel
| - systém podporuje připojení flexibilních video-endoskopů s CCD čipem v distálním konci | vyplní dodavatel
| - systém podporuje připojení rigidních video-endoskopů s CCD čipem v distálním konci | vyplní dodavatel
| - systém podporuje připojení kamerové hlavy s SD a taktéž HD CCD čipem pro napojení na rigidní a flexibilní endoskopy | vyplní dodavatel
| - možnost indikace používaného endoskopu (minimálně: typ endoskopu, výrobní číslo, volitelné údaje, počet použití, technické parametry endoskopu atd.) | vyplní dodavatel
| - kompatibilita s položka č. 1, 2 a 4 | vyplní dodavatel
| - kompatibilita s již pořízeným vybavením: Set pro endoresekční výkony (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus), Set pro PEK (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus) a Set pro ureteroskopii (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus) | vyplní dodavatel
| - ochranné krytý celého systému | vyplní dodavatel
| Zdroj studeného světla: | vyplní dodavatel
| - minimální výkon 300W, xenon | vyplní dodavatel
| - možnost napojení endoskopu do videořetězce pouze přes zdroj světla | vyplní dodavatel
| - režim frekvenčně selektivního barevného zobrazení (NBI), pomocí skleněného filtru | vyplní dodavatel
| - podpora fotodynamického zobrazení (PPD), pomocí skleněného filtru (filtr nemusí být součástí dodávky) | vyplní dodavatel
| - integrovaný automatický záložní halogenový zdroj o minimálním výkonu 35W | vyplní dodavatel
| - plynulá regulace intenzity světla | vyplní dodavatel
| - možnost kooperace zdroje světla s procesorem při standarním osvětlení a dále v režimu selektivního barevného zobrazení | vyplní dodavatel
| - automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu | vyplní dodavatel
| - vzduchová a vodní pumpa nastavení v minimálně 4 krocích | vyplní dodavatel
| - kompatibilita s již pořízeným vybavením: Set pro endoresekční výkony (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus), Set pro PEK (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus) a Set pro ureteroskopii (OES Pro/OES Elite od výrobce Olympus) | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - minimálně 1 ks přístrojový vozík pro celou sestavu (musí být kombatibilní s položkami č. 1, 2 a 4 z Dílčí části 1) | vyplní dodavatel
| - izolační transformátor (požadujeme prohlášení o shodě) | vyplní dodavatel
| - nastavitelné rameno pro hlavní monitor | vyplní dodavatel
| - přístrojový vozík má minimálně 4 pojízdné kolečka a z toho jsou minimálně 2 z nich bržděná | vyplní dodavatel
| - manipulační madla | vyplní dodavatel
| - antistatická povrchová úprava | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 polic, kde z toho musí být minimálně 1 police výsuvná (určená pro klávesnici) | vyplní dodavatel
| - držák infuze | vyplní dodavatel
| - držák endoskopů | vyplní dodavatel
| - držák kamerové hlavy a kabelu s krytím optické části kamery | vyplní dodavatel
| - centrální tlačítko pro vypnutí a zapnutí všech přístrojů | vyplní dodavatel
| - skryté vedení kabeláže | vyplní dodavatel
| - zadní kryt vozíku | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks pojizdného vozíku pro monitor (musí být kombatibilní s položkami č. 1, 2 a 4 z Dílčí části 1) | vyplní dodavatel
| - pojizdný vozík má minimálně 4 pojízdné kolečka, z nichž jsou minimálně 2 bržděná | vyplní dodavatel
| - pro monitory o rozměrech v rozsahu 27" - 60" | vyplní dodavatel
| - rotace připevněného monitoru minimálně 90° | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks monitoru (musí být kompatibilní s položkami č. 1, 2 a 4 z Dílči části 1) | vyplní dodavatel
| - LCD technologie | vyplní dodavatel
| - minimální úhlopříčka 31" | vyplní dodavatel
| - minimální poměr zobrazení 16:9 | vyplní dodavatel
| - rozlišení obrazu 3840 x 2160 | vyplní dodavatel
| - funkce zobrazení vstupního Full HD obrazu v minimální 4K rozlišení | vyplní dodavatel
| - počet zobrazovaných barev minimálně 109 | vyplní dodavatel
| - podpora automatického nastavení obrazu dle použité kamerové jednotky pro zlepšení kvality obrazu | vyplní dodavatel
| - zobrazovací úhel minimálně 178° všemi směry | vyplní dodavatel
| - svítivost minimálně 450 cd/m2 | vyplní dodavatel
| - kontrast minimálně 1000:1 | vyplní dodavatel
| - minimální rotace obrazu o 180°, zrcadlení obrazu | vyplní dodavatel
| - klonování HD obrazu, PiP, PoP | vyplní dodavatel
| - schopnost nastavení různých scanovacích režimů | vyplní dodavatel
| - minimální obrazové vstupy: DVI-D, HDMI, 12G-SDI, 3G-SDI | vyplní dodavatel
| - minimální obrazové výstupy: 3G-SDI, 12G-SDI | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x RS-232C vzdálený vstup | vyplní dodavatel
| - bez externího napájecího zdroje | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost 12 kg | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Kolonoskop |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kolonoskop se systémem nastavitelné rigidity zaváděcího tubusu ve třech stupních. | vyplní dodavatel
| Technologie NBI. | vyplní dodavatel
| Zobrazovací systém je řešen barevným CCD čipem s vysokým rozlišením ve formátu HDTV. | vyplní dodavatel
| Připojení k videosystému prostřednictvím zdroje světla, a integrovaného vodotěsného konektoru. | vyplní dodavatel
| Minimální zorné pole 140°. | vyplní dodavatel
| Přímý směr pohledu. | vyplní dodavatel
| Hloubka ostrosti je minimálně 2 - 100 mm. | vyplní dodavatel
| Maximální zevní průměr distálního konce je 12,8 mm. | vyplní dodavatel
| Maximální zevní průměr tubusu je 12,8 mm. | vyplní dodavatel
| Minimální pracovní délka tubusu je 1 680 mm. | vyplní dodavatel
| Minimální celková délka nástroje je 2 005 mm. | vyplní dodavatel
| Pracovní kanál má minimální vnitřní průměr 3,7 mm. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah angulace - ve směru nahoru/dolů 180°, ve směru doprava/doleva 160°°. | vyplní dodavatel
| Přídavný oplachový kanál. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 ks tester těsnosti. | vyplní dodavatel
| Kompatibilita s položkami č. 1(Endoskopická kamera včetně příslušenství), 2(Flexibilní cystoskop s příslušenstvím), 3(HDTV zobrazovací procesor s klávesnicí) v Dílčí části 1. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Endoskopická kamera včetně příslušenství | 1
2. | Flexibilní cystoskop s příslušenstvím | 1
3. | HDTV zobrazovací procesor s klávesnicí | 1
4. | Kolonoskop | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Neurochirurgické endoskopické vybavení |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Veškeré nástroje v této položce musí být určeny pro opakované použití. Taktéž musí být odolné vůči dezinfekci a sterilizaci, zároveň vlivem dezinfekčních/sterilizačních metod nesmí docházet ke zhoršení kvality požadovaných nástrojů. | vyplní dodavatel
| Nástroje musí být vyrobeny z medicínské nerezavějící oceli min. standard X20Cr13. | vyplní dodavatel
| Tvrdost nerezové oceli musí být minimálně 52 HRC, tvrdost na střižné hraně nůžek musí být min. 59 HRC, svorky - peány musí mít min. tvrdost oceli 44 HRC. Tyto parametry budou doloženy prohlášením výrobce. | vyplní dodavatel
| Tvrdokovové chirurgické nástroje musí být barevně odlišeny. | vyplní dodavatel
| Ligaturové nůžky musí být barevně odlišeny. | vyplní dodavatel
| Ligaturové nůžky musí mít vroubky proti vyjíždění ligatur. | vyplní dodavatel
| Titanové nástroje musí být bareně odlišeny nebo označeny způsobem tak, aby bylo dostatečně zřejmé, že se jedná o titanový nástroj. | vyplní dodavatel
| Tolerance u požadovaných parametrů nástrojů: | vyplní dodavatel
| - celková délka nástrojů ±0,5 cm | vyplní dodavatel
| - délka pracovních branží ±1 mm | vyplní dodavatel
| - šířka branží na proximálním i distálním konci - bez tolerance odchylky | vyplní dodavatel
| Systém pro transnasální endoskopii: | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks nůžek na rektum stelzner, rov., min. 310 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks pinsety chirurgické micro-adson, 1x2 Z, min. 150 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks skalpelu, držák čepelek č.3 | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks skalpelu, držák čepelek č.4, min. 135 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks elevatorium freer, min. 185 mm, ostré/tupé | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks ods. kanyla fergusson, min. D=2,0 mm, min. 110 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks ods. kanyla fergusson, min. D=4,0 mm, min. 110 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks svorka art. rochester-pean, min. 160 mm zahn | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks svorka na hysterekt. Gwilliam, min. 203 mm rov. | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks svorka halsted-mosquito, min. 125 mm, zahn. | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks kruhová miska, min. 1,0 l min., výška min. 73 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks bone rongeur very strong lat-ang, min. 240 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks rozvěrač weitlaner, min. 3x4 Z, ostrý, min. 165 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks rozvěrač weitlaner, 2x3 Z, tupý, min. 110 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks raspatorium williger, min. 6 mm, min. 160 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks raspatorium sedillot, min. 18 mm, min. 185 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks curette, min. 2,8 mm, min. 180 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks kleští kerrison o min. 130° nah., min. 180/3 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks kleští kerrison o min. 130° nah., min. 180/2 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks pinsety chirurgické, stř., min. 1x2 zuby, min. 160 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks pinzety neurochir. Gerald, min. 175 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks tvrdokov-jehelec de bakey, min. 180 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks tvrdokov-nůžky mayo-lexer, min. 165 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks nůžky tvrdokov, prep. Toennisadson, min. 175 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks kleště štíp. Cushing, min. 2x10 mm, min. 180 mm | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Vrtačka na trepanaci a kraniotomii |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Řídící jednotka: | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks | vyplní dodavatel
| - minimální rozsah otáček 10 000 - 80 000 ot/min | vyplní dodavatel
| - dotykový barevný displej | vyplní dodavatel
| - integrovaná oplachová pumpa: regulovatelný průtok min. 0 - 65 ml/min | vyplní dodavatel
| - konektory pro připojení příslušenství na čelní stěně | vyplní dodavatel
| - možnost připojení minimálně dvou kabelů | vyplní dodavatel
| - automatické rozeznávání nástroje a přednastavení optimálních otáček | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení rozjezdu a dojezdu nástroje | vyplní dodavatel
| Nožní ovladač: | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks | vyplní dodavatel
| - kabel o minimální délce 5 m | vyplní dodavatel
| - voděodolný | vyplní dodavatel
| - nastavení směru a ovládání rychlosti otáček | vyplní dodavatel
| - aktivace a deaktivace integrované oplachové pumpy | vyplní dodavatel
| - umožňuje nastavení parametrů řídící jednotky operatérem, bez nutnosti využití dalšího personálu | vyplní dodavatel
| Mikrokabel: | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks | vyplní dodavatel
| - minimální délka 4 m | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost 300 g | vyplní dodavatel
| - resterilizovatelný | vyplní dodavatel
| - jednoduché připojení koncového nástavce | vyplní dodavatel
| - pojistka proti samovolnému spuštění | vyplní dodavatel
| Vysokorychlostní nástavec: | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks | vyplní dodavatel
| - minimální rozsah otáček 0 - 80 000 ot/min | vyplní dodavatel
| - pravý/levý chod | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost 85 g | vyplní dodavatel
| - minimální výkon 130 W | vyplní dodavatel
| - minimální kroutící moment 2,0 Ncm | vyplní dodavatel
| Kraniom: | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks | vyplní dodavatel
| - minimální rozsah otáček 0 - 80 000 ot/min | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost 125 g | vyplní dodavatel
| - minimální výkon 130 W | vyplní dodavatel
| - vysoko rychlostní kraniotom a multifunkční nástavec | vyplní dodavatel
| - pravý/levý chod | vyplní dodavatel
| - minimální kroutící moment 2,0 Ncm | vyplní dodavatel
| Chránič dury: | vyplní dodavatel
| - minimálně 9 ks | vyplní dodavatel
| - maximální délka 15 mm | vyplní dodavatel
| - odnímatelný chránič dury | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
5. | Neurochirurgické endoskopické vybavení | 1
6. | Vrtačka na trepanaci a kraniotomii | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Laparoskopická HDTV věž s více monitory |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Primární monitor: | vyplní dodavatel
| - minimálně 27" LCD FULL HD monitor, poměr stran 16:9 | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení stojanu horizontálně i vertikálně | vyplní dodavatel
| - minimální obrazové vstupy: SDI, S-VHS, RGB, SOG, kompozitní | vyplní dodavatel
| - minimální grafické vstupy: DVI, VGA | vyplní dodavatel
| - minimální výstupy: SDI, S-VHS, RGB, kompozitní | vyplní dodavatel
| - úhel vertikálního a horizontálního sledování minimálně 178° | vyplní dodavatel
| - minimální nativní rozlišení 1920x1200 | vyplní dodavatel
| - možnost volby primárního (kamera) a sekundárního zdroje signálu (mikroskop, vitální funkce atd.) | vyplní dodavatel
| - funkce obraz v obraze, přepínání mezi obrazy, volba velikosti sekundárního obrazu | vyplní dodavatel
| - systém DPMS - systém řízení napájení displeje | vyplní dodavatel
| - možnost uložení více uživatelských nastavení, až maximálně 5 | vyplní dodavatel
| - stabilní upevnění na pevném držáku nebo ramenu fixně spojeném s endoskopickým vozíkem | vyplní dodavatel
| Sekundární monitor: | vyplní dodavatel
| - minimálně 21,5" FULL HD monitor | vyplní dodavatel
| - minimální vstupy: DVI-D, VGA, HDMI, USB, Display Port | vyplní dodavatel
| - antireflexní ochranné sklo | vyplní dodavatel
| - dotykový displej | vyplní dodavatel
| - FULL HD rozlišení minimálně 1920x1080 pixelů | vyplní dodavatel
| - minimální poměr stran 16:9 | vyplní dodavatel
| - funkce nastavení barevných módů | vyplní dodavatel
| - funkce nastavení dalších parametrů obrazu (např. jas, kontrast,…) | vyplní dodavatel
| - standardní uchycení VESA 100 | vyplní dodavatel
| - minimální pozorovací úhel 178° (vertikálně i horizontálně) | vyplní dodavatel
| - minimální kontrast 1000:1 | vyplní dodavatel
| - minimální barvy displeje: 16,7 mil. | vyplní dodavatel
| - stabilní upevnění na pevném držáku nebo ramenu fixně spojeném s endoskopickým vozíkem | vyplní dodavatel
| 2D kamerová jednotka: | vyplní dodavatel
| - 2 D technologie | vyplní dodavatel
| - nativní FULL HD rozlišení kamery minimálně 1920x1080 pixelů | vyplní dodavatel
| - možnost napojení až 3 různých typů kamerových hlav | vyplní dodavatel
| - multioborové použití, minimálně 7 uživatelských módů | vyplní dodavatel
| - u každého uživatelského módu možnost nastavení jasu, kontrastu, digitálního zoomu, funkce zvýraznění okrajů obrazu | vyplní dodavatel
| - nastavení pokročilých obrazových nastavení u všech uživatelských módů - zvýraznění tkáňových struktur, speciální zobrazovací algoritmus pro redukci kouře, PoP - rozdělení displeje na dva obrazy - orginální a upravený obraz se zobrazují současně | vyplní dodavatel
| - videovýstupy minimálně 2x 3G HD-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI | vyplní dodavatel
| - vyvážení bílé | vyplní dodavatel
| - automatická regulace intenzity světla pro optimální zobrazení | vyplní dodavatel
| 2D kamerová hlava: | vyplní dodavatel
| - 2D technologie | vyplní dodavatel
| - nativní FULL HD rozlišení kamery minimálně 1920x1080 pixelů (progressive scan) | vyplní dodavatel
| - technologie CMOS senzoru | vyplní dodavatel
| - optický zoom minimálně 2x, digitální zoom | vyplní dodavatel
| - možnost napojení do 3D/2D kamerové jednotky a samostatné 2D kamerové jednotky | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 ovládací a programovatelná tlačítka na kamerové hlavě, které je možné obsadit 8 libovolnými funkcemi (min. menu kamery, vyvážení bílé, nahrávání - statické snímky i video, digitální zoom a další | vyplní dodavatel
| - systém oddělitelné optiky | vyplní dodavatel
| Endoskop - 2D laparoskopická optika: | vyplní dodavatel
| - HD optika | vyplní dodavatel
| - minimální úhel pohledu 30°, minimální průměr 10 mm, minimální délka 335 mm | vyplní dodavatel
| - světlovodný kamel minimálně o průměru 4,8 mm, minimální délka 250 cm | vyplní dodavatel
| Zdroj světla: | vyplní dodavatel
| - LED technologie | vyplní dodavatel
| - minimální životnost 30 000 pracovních hodin | vyplní dodavatel
| - planulá regulace intenzity světla | vyplní dodavatel
| - zobrazení intenzity osvitu v % na displeji zdroje světla | vyplní dodavatel
| - integrovaný tester propustnosti světlovodnými kabely všech výrobců bez nutnosti přechodek/adaptérů | vyplní dodavatel
| - možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy | vyplní dodavatel
| - přímé propojení s monitorem a kamerovou jednotkou pro optimální nastavení světelných podmínek | vyplní dodavatel
| 2D záznamové zařízení: | vyplní dodavatel
| - nahrávání videa a obrazů 2D FULL HD minimálně 1080 pixelů | vyplní dodavatel
| - medicínský atest | vyplní dodavatel
| - možnost rozšíření o funkci podpory 3D FULL HD minimálně 1080 pixelů (side by side) | vyplní dodavatel
| - vstupní rozlišení maximálně 1080i60, 1080p60 | vyplní dodavatel
| - jednoduchý export pořízených záznamů na úložiště: interní hard drive, externí hard drive nebo externí USB flash klíč | vyplní dodavatel
| - barevný displej velikosti minimálně 9,7 palců | vyplní dodavatel
| - ovládání dotykovým displejem | vyplní dodavatel
| - možnost ovládání pomocí tlačítek na kamerové hlavě | vyplní dodavatel
| - minimální video vstupy: DVI/HDMI L+R, HD-SDI L+R | vyplní dodavatel
| - minimální video výstupy: DVI/HDMI, Thunderbord | vyplní dodavatel
| - formáty nahraného videa H.264, MPEG4 1080p progresivně ve stejném rozlišení jako je vstupní formát 3D kamery | vyplní dodavatel
| - formáty snímků JPG ve stejném rozlišení jako je vstupní video formát | vyplní dodavatel
| - síťové připojení RJ45 10/100/1000 BASE-T Ethernet | vyplní dodavatel
| - Wi-Fi IEEE 802.11. a/b/g/n/ac | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 x Externí USB 3.0 porty | vyplní dodavatel
| - vodotěsný, umyvatelný, dezinfikovatelný povrch | vyplní dodavatel
| - zařízení umožňuje on-line přenos video signálu 2D nebo 3D 1080p z operačního sálu do nemocniční sítě v kvalitě zdroje signálu | vyplní dodavatel
| - podporuje využití stávající infrastruktury | vyplní dodavatel
| - ukládání na lokální úložiště a zároveň streemování do sítě | vyplní dodavatel
| - možnost připojení jednotek systému do nemocniční LAN sítě kdekoliv, kde je možná konektivita | vyplní dodavatel
| - možnost video streemování na mobilní přístroje | vyplní dodavatel
| - funkce streamování technologií HLS | vyplní dodavatel
| - funkce streamování s podporou stávající LAN sítě (IP kompatibilní) | vyplní dodavatel
| - možnost rozšíření o obousměrnou zvukovou a jednosměrnou obrazovou komunikaci | vyplní dodavatel
| - možnost rozšíření o PACS výstup ve formátu DICOM 3.0 | vyplní dodavatel
| - možnost rozšíření o zadávání pomocí Worklist (DICOM 3.0) | vyplní dodavatel
| - Zdravotnický prostředek, klasifikace I (dle 93/42 EEC) | vyplní dodavatel
| Insuflace: | vyplní dodavatel
| - vestavěný předehřev plynu | vyplní dodavatel
| - integrovaný odsavač kouře s možností manuálního a automatického nastavení a ovládání, možnost nastavení délky a intenzity odsávání | vyplní dodavatel
| - multioborové využití - samostatné, volitelné a editovatelné módy pro standardní laparoskopii, pediatrii, bariatrii a kardiologii | vyplní dodavatel
| - automatické vypouštění plynu při přetlaku | vyplní dodavatel
| - jednoduché ovládání tlačítky na předním panelu přístroje | vyplní dodavatel
| - možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO2 | vyplní dodavatel
| - předvolba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku minimálně v rozsahu 1 - 30 mm Hg | vyplní dodavatel
| - údaj o spotřebě plynu | vyplní dodavatel
| - informační řádek pro chybová hlášení | vyplní dodavatel
| - volitelná rychlost průtoku | vyplní dodavatel
| - maximální průtok minimálně 50 l | vyplní dodavatel
| - součástí vysokotlaká hadice, insuflační hadice s předehřevem plynu a minimálně 3 ks CO2 filtrů, kazety s filtrem pro odsávání kouře, hadicový set pro odsávání kouře | vyplní dodavatel
| Pumpa pro sání - oplach: | vyplní dodavatel
| - kompaktní multifunkční jednotka pro odsávání a oplachování | vyplní dodavatel
| - princip rolovací pumpy | vyplní dodavatel
| - dotykový barevný displej pro intuitivní a jednoduché ovládání | vyplní dodavatel
| - multioborové využití pro laparoskopii, arthroskopii, hysteroskopii a ureteroskopii - instalace jednotlivých módů pomocí softwarového klíče | vyplní dodavatel
| - součástí dodávky softwarový klíč pro laparoskopii | vyplní dodavatel
| - maximální výkon oplachu min. 3,5 l/min | vyplní dodavatel
| - maximální výkon sání min. 4 l/min | vyplní dodavatel
| - vakuová pumpa pracuje při podtlaku min. 700 mbar | vyplní dodavatel
| - uzavřený systém hadic | vyplní dodavatel
| - bezpečné a měřitelné odsávání a oplachování | vyplní dodavatel
| - izolovanost sacího a odsávacího kanálu | vyplní dodavatel
| - arthroskopický mód umožňuje WASH funkci | vyplní dodavatel
| - ruční ovládání, možnost ovládání nožním spínačem a dálkovým ovladačem | vyplní dodavatel
| - možnost resterilizovatelného (při cca 134°) i jednorázového příslušenství | vyplní dodavatel
| - součástí hadicový set pro proplach resterilizovatelný, vakuová hadice, odsávací hadice délky 3 m resterilizovatelná | vyplní dodavatel
| Elektrokoagulace: | vyplní dodavatel
| - elektrochirurgický generátor určený pro monopolární a bipolární řez a koagulaci včetně vestavěného systému technologie pro bipolární okluzi cév a tkání do 0,7 cm s použitím pro laparoskopické i otevřené operace | vyplní dodavatel
| - maximální výkon 300 W | vyplní dodavatel
| - maximální výkon v monopolárním režimu minimálně 300 W | vyplní dodavatel
| - maximální výkon v bipolárním režimu minimálně 200 W | vyplní dodavatel
| - možnost současného připojení dvou monopolárních a dvou bipolárních nástrojů (celkem tj. 4 nástroje) | vyplní dodavatel
| - zpětná vazba - automatická úprava výstupního výkonu s ohledem na typ tkáně | vyplní dodavatel
| - nastavení parametrů pomocí dotykové obrazovky | vyplní dodavatel
| - monopolár - minimálně 4 režimy řezu + minimálně 4 režimy koagulace, včetně režimů TUR | vyplní dodavatel
| - bipolár - minimálně 3 režimy koagulace + minimálně 2 režimy řezu, včetně režimu pro TUR a režimu pro trvalou okluzi cév | vyplní dodavatel
| - funkce autostart a autostop u bipolárního režimu | vyplní dodavatel
| - režim sledování kvality připojení neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody (minimálně dělená/nedělená) | vyplní dodavatel
| - ovládání připojených nástrojů pomocí ruční aktivace, nožní aktivace, autostartem | vyplní dodavatel
| - součástí dodávky je minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární i monopolární režimy a minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbateriového (bez nutnosti nabíjení) | vyplní dodavatel
| - zobrazení elektrických parametrů pacientského obvodu v reálném čase | vyplní dodavatel
| - autodetekce bipolárního nástroje s automatickým nastavením parametrů pro daný nástroj | vyplní dodavatel
| - generátor umožňuje přiřazení samostatného nožního spínače ke každému výstupu ( generátor má nejméně 4 vstupy pro nožní spínač, kde mohou být současně připojené až 4 různé nožní spínače) | vyplní dodavatel
| - paměť pro uložení uživatelských nastavení - minimálně 9 pozic s přiřazením unikátního názvu ke každé pozici | vyplní dodavatel
| - uzamčení uloženého programu proti nechtěnému přepsání nebo vymazání při vypnutí generátoru | vyplní dodavatel
| - USB vstup minimálně pro servisní účely | vyplní dodavatel
| - zvuková i optická signalizace chybového stavu s popisem chyby na ovládacím displeji - z bezpečnostních důvodů nelze uživatelsky měnit zvukový signál chybového stavu | vyplní dodavatel
| - uzavřená skříň generátoru bez průduchů | vyplní dodavatel
| - zvuková a optická signalizace aktivace nástroje - u všech režimů | vyplní dodavatel
| - zvuková a optická signalizace ukončení procesu bipolární okluze | vyplní dodavatel
| - uživatelské změny intenzity zvukové signalizace bez nutnosti vypnutí přístroje a bez nutnosti vstupu do speciálního menu | vyplní dodavatel
| - střídavé použití monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý | vyplní dodavatel
| - každý monopolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů bez nutnosti použití adaptéru | vyplní dodavatel
| - každý bipolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů a automatickou detekci připojeného nástroje | vyplní dodavatel
| - polypektomický monopolární režim s automatickým střídáním řezu a koagulace s možností samostatného nastavení intenzity pro řez i koagulaci | vyplní dodavatel
| - aktivace generátoru indikována rozdílným zvukem pro řez a koagulaci a opticky na ovládacím displeji generátoru | vyplní dodavatel
| - ovládací displej musí zobrazovat minimálně: název a číslo zvoleného programu a indikaci jeho uzamčení, typ připojené neutrální elektrody, nejméně čtyři elektrické parametry pacientského obvodu, nastavený režim a intenzitu pro každý výstup generátoru | vyplní dodavatel
| - dodávka bude obsahovat minimálně: | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks nožní spínač dvojitý pro bipolární/monopolární režimy a minimálně 1 ks bezdrátový nožní spínač bezbateriový (bez nutnosti nabíjet) | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks monopolární kabel | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks vozík na elektrokoagulaci | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks kabel neutrální elektrody | vyplní dodavatel
| - minimálně 25 ks jednorázových neutrálních elektrod | vyplní dodavatel
| Endoskopický vozík: | vyplní dodavatel
| - vozík pro medicínské využití | vyplní dodavatel
| - centrální vypínač s ochranou proti přepětí | vyplní dodavatel
| - antistatická úprava | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 pojízdná kolečka, z toho jsou minimálně 2 kolečka z nich bržděná | vyplní dodavatel
| - pohyblivé nastavitelné rameno pro uchycení primárního monitoru | vyplní dodavatel
| - pohyblivé nastavitelné rameno pro uchycení sekundárního monitoru | vyplní dodavatel
| - uzavřená zadní strana vozíku | vyplní dodavatel
| - dodávka bude obsahovat minimálně: | vyplní dodavatel
| - držák kamerové hlavy s oddělitelnou optikou | vyplní dodavatel
| - držák na CO2 lahve | vyplní dodavatel
| - držák infuzních lahví | vyplní dodavatel
| - manipulační madlo | vyplní dodavatel
| - eurolišta | vyplní dodavatel
| - držák a dokovací stanice ovládacího panelu 2D záznamového zařízení | vyplní dodavatel
| - uzemňovací a síťové kabely ke všem dodaným přístrojům | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Laparoskopická HDTV věž s více monitory | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 8 Vaginoskop a zdroj světla |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Vaginoskop je vhodný pro provádění gynekologických vyšetření dětí a žen s úzkým poševním vchodem. | vyplní dodavatel
| Hmotnost vaginoskopu včetně obalu maximálně 5 kg. | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje zdroj studeného světla | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje světlovodný kabel | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje nosič světla | vyplní dodavatel
| Jednotlivé části vaginoskopu jsou uloženy v kufříku. | vyplní dodavatel
| Zdroj světla je napájen 230V / 50 Hz | vyplní dodavatel
| Příkon zdroje světla je minimálně 9 W a maximálně 15 W | vyplní dodavatel
| Plynulá regulace osvětlení | vyplní dodavatel
| Barva světla: neutrální bílá | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks podstavec | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks podložka | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
8. | Vaginoskop + zdroj světla | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 5
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 9 Bronchoskop |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimální zorné pole 90°, přímý pohled. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr na distálním konci je 5,1 mm. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr zaváděcí části je 5,2 mm. | vyplní dodavatel
| Minimální hloubka ostrosti je v rozmězí 3 - 50 mm. | vyplní dodavatel
| Ohyb distálního konce nahoru/dolů je minimálně 180°/130°. | vyplní dodavatel
| Minimální délka pracovní části 600 mm. | vyplní dodavatel
| Maximální celkové délka je 855 mm. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr pracovního kanálu je 2,6 mm. | vyplní dodavatel
Součást dodávky:
| - výkonný, přenosný, vodotěsný externí LED zdroj světla s použítím minimálně 2 ks baterií typu AA | vyplní dodavatel
| - nabíjecí zařízení | vyplní dodavatel
| - sada čistících kartáčků | vyplní dodavatel
| - tester těsnosti | vyplní dodavatel
| - sada bioptických ventilů | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
9. | Bronchoskop | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 6
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 10 Ultrazvukový aspirátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Ultrazvukový aspirátor s vysokou selektivitou, díky kterému se automaticky nastavuje amplituda vibrací podle cílové tkáně. | vyplní dodavatel
| Ovládání pomocí minimálně systému s displejem či obrazovkou, kde bude zobrazen (obrazově + popis v českém jazyce) postup ovládání přístroje i postup řešení případných technických problémů. | vyplní dodavatel
| Chybové hlášení včetně podrobností na displeji s návodem k vyřešení dané situace. V režimu step-by-step. | vyplní dodavatel
| Rovnoměrné odsávání díky integrované pumpě, kdy odsávání lze nastavit jako stálé nebo jen při stisku pedálu. | vyplní dodavatel
| Nastavení amplitudy minimálně na ovládacím panelu. | vyplní dodavatel
| Pedál umožňuje proporcionální, tak i 1/0 řízení, tzn. na displeji se vždy zobrazí skutečná hodnota, nikoliv nastavená. | vyplní dodavatel
| Nastavitelný oplach a pedál nebo jiné technické řešení, které umožňuje aktivaci rychlého oplachu. | vyplní dodavatel
| Ultrazvukový aspirátor je složen z: | vyplní dodavatel
| - samostatného přístroje - konzole | vyplní dodavatel
| - rukojeť min. 35 kHz | vyplní dodavatel
| - technické řešení, které zajistí zkosený ovládací panel nebo nakloněný panel | vyplní dodavatel
| - vozík disponuje minimálně 4 kolečkami, které jsou vybaveny minimálně 2 brzdami | vyplní dodavatel
| - kontejner vhodný pro mytí a sterilizaci rukojetě | vyplní dodavatel
| Konzole: | vyplní dodavatel
| - minimální rozsah napájení je 100 - 240 V | vyplní dodavatel
| - minimální rozsah frekvence 50 - 60 Hz | vyplní dodavatel
| - minimální elektrický příkon je 300 VA | vyplní dodavatel
| - minimální jištění 2,5A typ T | vyplní dodavatel
| - minimální stupeň krytí IP X1 | vyplní dodavatel
| - napájecí konektor s pojistkou proti neúmyslnému vytažení | vyplní dodavatel
| - maximální hlučnost se pohybuje kolem 47 dB | vyplní dodavatel
| Rukojeť minimálně 35 kHz: | vyplní dodavatel
| - hrot rukojeťi je z titanu | vyplní dodavatel
| - možnost připojení hrotů v rozmezí průměrů 1,6 - 2,0 mm +/- 10% včetně zahnutých a hrotů na tuhé tkáně | vyplní dodavatel
| - k dispozici je opakovatelně sterilizovatelná sada pro precizní uchycení hrotů (snížení rizika vibrací při nesprávném uchycení hrotu) | vyplní dodavatel
| - integrované O kroužky pro snadnou manipulaci | vyplní dodavatel
| Dodávka ultrazvukového aspirátoru obsahuje: | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks konzole/ovládacího panelu, kdy je součástí ovládací nožní pedál a zábrana proti kontaminaci | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks kompatibilního vozíku | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks rukojeťi 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks zakřiveného prodlouženého standardního hrotu o minimální délce 109 mm | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks sterilizačního síta 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks sterilizovatelné základny 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks momentového klíče 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks soupravy kazety a hadic | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks ochranného filtru proti kontaminaci | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
10. | Ultrazvukový aspirátor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 7
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 11 Elektrokoagulace |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Elektrochirurgický generátor určený pro monopolární a bipolární řez a koagulaci včetně vestavěného systému technologie pro bipolární okluzi cév a tkání do 0,7 cm. | vyplní dodavatel
| Maximální výkon 300 W. | vyplní dodavatel
| Maximální výkon v monopolárním režimu minimálně 300 W. | vyplní dodavatel
| Maximální výkon v bipolárním režimu minimálně 200 W. | vyplní dodavatel
| Možnost současného připojení dvou monopolárních a dvou bipolárních nástrojů. | vyplní dodavatel
| Zpětná vazba - automatická úprava výstupního výkonu s ohledem na typ tkáně. | vyplní dodavatel
| Nastavení parametrů pomocí dotykové obrazovky. | vyplní dodavatel
| Monopolár: minimálně 4 režimy řezu, minimálně 4 režimy koagulace, včetně režimů TUR. | vyplní dodavatel
| Bipolár: minimálně 3 režimy koagulace, minimálně 2 režimy řezu, včetně režimů pro TUR a režimu pro trvalou okluzi cév. | vyplní dodavatel
| Funkce autostart a autostop u bipolárního režimu. | vyplní dodavatel
| Režim sledování kvality připojení neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody, minimálně dělená/nedělená. | vyplní dodavatel
| Ovládání připojených nástrojů pomocí ruční aktivace, nožní aktivace, autostartem. | vyplní dodavatel
| Součástí dodávky je minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární i monopolární režimy s kabelem a minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbariového (bez nutnosti nabíjení). | vyplní dodavatel
| Zobrazení elektrických parametrů pacientského obvodu v reálném čase. | vyplní dodavatel
| Autodetekce bipolárního nástroje s automatickým nastavením parametrů pro daný nástroj. | vyplní dodavatel
| Dodávka obsahuje minimálně 2 ks nožních spínačů za předpokladu, že ke každému lze přiřadit dva vstupy (řez i koagulaci u každého vstupu) bez nutnosti přepínání na generátoru. | vyplní dodavatel
| Paměť pro uložení uživatelských nastavení: minimálně 9 pozic s přiřazením unikátního názvu ke každé pozici. | vyplní dodavatel
| Možnost uzamčení uloženého programu proti nechtěnému přepsání nebo vymazání při vypnutí generátoru. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 USB vstup pro servisní účely. | vyplní dodavatel
| Zvuková i optická signalizace chybového stavu s popisem chyby na ovládacím displeji - z bezpečnostních důvodů nelze uživatelsky měnit zvukový signál chybového stavu. | vyplní dodavatel
| Uzavřená skříň generátoru bez průduchů. | vyplní dodavatel
| Zvuková a optická signalizace aktivace nástroje - u všech režimů. | vyplní dodavatel
| Zvuková a optická signalizace ukončení procesu bipolární okluze. | vyplní dodavatel
| Uživatelské změny intenzity zvukové signalizace bez nutnosti vypnutí přístroje a bez nutnosti vstupu do speciálního menu. | vyplní dodavatel
| Střídavé použití monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý. | vyplní dodavatel
| Každý monopolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů bez nutnosti použití adaptéru. | vyplní dodavatel
| Každý bipolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů a automatickou detekci připojeného nástroje. | vyplní dodavatel
| Polypektomický monopolární režim s automatickým střídáním řezu a koagulace s možností samostatného nastavení intenzity pro řez i koagulaci. | vyplní dodavatel
| Aktivace generátoru indikována rozdílným zvukem pro řez a koagulaci a opticky na ovládacím displeji generátoru. | vyplní dodavatel
| Ovládací displej musí minimálně umět zobrazit tyto uživatelsky důležité parametry: název zvoleného programu (popřípadě i jiné číselné nebo textové nebo obrazové parametry zvoleného programu), typ připojené neutrální elektrody a indikaci jejího stavu, nastavené režim/y, zjištění nastavené hodnoty efektu a výkonu výstup generátoru. | vyplní dodavatel
Součástí dodávky jsou:
| - minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární/monopolární režimy | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbateriový, který není zapotřebí nabíjet | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks nožíkové monopolární elektrody pr. 4 mm včetně resterilizovatelné rukojeti | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks bipolárních pinzet včetně bipolárního kabelu | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks bipolárních kleští délky cca 230 mm | vyplní dodavatel
| - kabel neutrální elektrody | vyplní dodavatel
| - minimálně 50 ks jednorázových neutrálních elektrod | vyplní dodavatel
| Položka č. 11 musí být kompatibilní s položkou č. 7 z Dílčí části 3. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
11. | Elektrokoagulace | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 8
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 12 Kolposkop s kamerou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Speciální mikroskop sloužící pro gynekologické vyšetřování ženských genitálií. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje pohyblivý stativ na kolečkách. | vyplní dodavatel
| Kolposkop umožňuje horizontální nastavení ramene. | vyplní dodavatel
| Možnost vertikálního nastavení výšky kolposkopu. | vyplní dodavatel
| Celkové zvětšení je minimálně 4x. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje šikmý binokulární tubus skloněný o minimálně 28°. | vyplní dodavatel
| Mezioční vzdálenost je minimálně 55 mm, maximálně 75 mm. | vyplní dodavatel
| Pracovní vzdálenost objektivu je minimálně 220 mm. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje LED osvětlení. | vyplní dodavatel
| Napájení 240 V. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
12. | Kolposkop s kamerou | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0