## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 1- Zdravotnické vybavení pro ARO a internu
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Kompresní oblouk |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Femorální kompresní systém. | vyplní dodavatel
| Systém je indikován pro použití při kompresi femorální tepny. | vyplní dodavatel
| Možnost regulace tlaku v pneumatické kopuli. | vyplní dodavatel
| Možnost regulace cílového tlaku. | vyplní dodavatel
| Plastový rám. | vyplní dodavatel
| Požadované příslušenství: | vyplní dodavatel
| - pumpička s manometrem | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Cévní uzavírací systém |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Zdravotnická pomůcka určená k uzávěru místa tepenného vpichu. | vyplní dodavatel
| Hemostáza je dosažena mechanickým způsobem. | vyplní dodavatel
| Cévní uzavírací systém je indikován pro použití při uzávěru punkce femorální tepny. | vyplní dodavatel
| Použitelný po perkutánní katetrizaci pomocí procedurálního sheathu maximální velikosti 7f (2.33 mm). | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Cévní kompresní systém pro radiální tepnu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Systém umožňující kompresy po kanylaci radiální tepny. | vyplní dodavatel
| Průhledná kompresní podložka. | vyplní dodavatel
| Podpěrná deska umožňuje kontrolované umístění zápěstí pacienta. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
1. | Kompresní oblouk | 1
2. | Cévní uzavírací systém | 1
3. | Cévní kompresní systém pro radiální tepnu | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 2 - Zdravotnické vybavení pro traumatologii
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 4 Transportní odsávačka |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Chirurgická odsávačka s vysokým sacím výkonem. | vyplní dodavatel
| Minimální sací výkon 35 l/min. | vyplní dodavatel
| Pojízdný systém na kolečkách. | vyplní dodavatel
| Dvě transparentní láhve s víkem o minimálním objemu 1,5 l. | vyplní dodavatel
| Napájení 230V/50 Hz. | vyplní dodavatel
| Odolnost vůči dezinfekčním prostředkům pro dezinfekci povrchů. | vyplní dodavatel
| Regulace sacího výkonu. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
4. | Transportní odsávačka | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 3 - EKG holter a Spirometr
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 EKG holter |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Vhodný pro holterovské monitorování. | vyplní dodavatel
| 3-kanálový EKG Holter. | vyplní dodavatel
| Možnost zobrazení EKG signálu přímo na jednotce. Není nutné být připojen k PC. | vyplní dodavatel
| Šířka pásma min. 0,049 – max. 220 Hz. | vyplní dodavatel
| Softwér pro zpracování dat. | vyplní dodavatel
| Detekce kardiostimulátoru. | vyplní dodavatel
| Napájení na baterie. | vyplní dodavatel
Položka č. 6 Spirometr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Dynamická spirometrie. | vyplní dodavatel
| Statická spirometrie. | vyplní dodavatel
| Maximální minutová ventilace. | vyplní dodavatel
| Predikční hodnoty. | vyplní dodavatel
| Pediatrická podpora. | vyplní dodavatel
| Zobrazení křivky v reálném čase. | vyplní dodavatel
| Odhad stáří plic. | vyplní dodavatel
| Rozsah objemu minimálně 0.025 až maximálně 8 litrů. | vyplní dodavatel
| Přesnost (0.025 do 8 l)± 3% | vyplní dodavatel
| Průtokový odpor < 79 Pa / l/s | vyplní dodavatel
| Konektivita USB. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení k osobnímu počítači. | vyplní dodavatel
| Součástí dodávky: | vyplní dodavatel
| - software | vyplní dodavatel
| - kalibrační pumpa | vyplní dodavatel
| - minimálně 10 ks plastových náustků | vyplní dodavatel
| - minimálně 100 ks papírových náustků | vyplní dodavatel
| - minimálně 6 ks bakteriálního filtru | vyplní dodavatel
| - minimálně 4 ks plastového měřícího tubusu | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
5. | EKG holter | 1
6. | Spirometr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
25. | Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
Nabídková cena VZ CELKEM | EKG holter | 1
0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 4 - Videolaryngoskop
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Videolaryngoskop |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Možnost nahrávání průběhu intubace video. | vyplní dodavatel
| Možnost nahrávání průběhu intubace zvuk. | vyplní dodavatel
| Možnost pořizování fotografií. | vyplní dodavatel
| Širokoúhlý objektiv kamery. | vyplní dodavatel
| Orientace a přehlednost i v případě zakrvácených dýchacích ces. | vyplní dodavatel
| Barevný displej o úhlopříčce minimálně 3,5´´ . | vyplní dodavatel
| Sklopní kloub displeje. | vyplní dodavatel
| Výdrž akumulátoru monitoru na jedno nabití minimálně 50 min. | vyplní dodavatel
| Možnost dobíjení přes USB port. | vyplní dodavatel
| Požadované příslušenství: | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x videolaryngoskopickou lžíci pro dospělé vel. 4 | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x videolaryngoskopickou lžíci pro dospělé vel. 3 | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x vidolaryngoskopickou lžíci MAC S4 | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x vidolaryngoskopickou lžíci MAC S3 | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x napájecí adaptér | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x paměťové médium | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
7. | Videolaryngoskop | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 5 - Oxymetr
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 8 Oxymetr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Schopnost měření parametru saturace krve kyslíkem (SpO2). | vyplní dodavatel
| Schopnost měření parametru tepové frekvence (TF). | vyplní dodavatel
| Schopnost měření parametru karboxyhemoglobinu (SpCO). | vyplní dodavatel
| Schopnost měření parametru methemoglobin (SpMet). | vyplní dodavatel
| Dotykový displej. | vyplní dodavatel
| Bezdrátové komunikační rozhraní. | vyplní dodavatel
| Adaptivní prahové alarmy jednotlivých měřených hodnot. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
8. | Oxymetr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 6 - Zvedák na pacienty
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 9 Zvedák na pacienty |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimální nosnost 250 kg | vyplní dodavatel
| Elektricky nastavitelná šířka podvozku | vyplní dodavatel
| Možnost vážit pacienta na zvedáku (elektronická váha) - možnost beznástrojově přidat/vyjmout elektronickou váhu. Váha musí být třídy III a být vyměnitelná, aby umožňovala použití s více zvedáky | vyplní dodavatel
| Elektrické i mechanické nouzové spouštění. | vyplní dodavatel
| Velké tlačítko pro nouzové zastavení, s krytem pro ochranu proti nechtěné aktivaci | vyplní dodavatel
| Bezdrátový ruční ovladač s minimálně dvěmi rychlostmi a ovládáním rozchodu podvozku | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| 1 ks elektronická váha třídy III včetně příslušenství k zavěšení | vyplní dodavatel
| 1 ks závěsný systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování, šířka min 75 cm s mechanickým vyrovnávačem těžiště | vyplní dodavatel
| 1x bočnice sada 2 ks | vyplní dodavatel
| 1x sada 8 ks podpůrné popruhy | vyplní dodavatel
| 1x pomocná špachtle pro umístění popruhů | vyplní dodavatel
| 1x náhradní sada popruhů | vyplní dodavatel
| 1 x plachta na zvedání pacienta v horizontální poloze | vyplní dodavatel
| 1x systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování s mechanickým vyrovnávačem těžiště | vyplní dodavatel
| 1x závěsná hrazda s rychloupínacím prvkem | vyplní dodavatel
| 1x pacientský vak s podporou hlavy, zesílení zad/nohou | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
9. | Zvedák na pacienty | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 7 - Přenosná odsávačka
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 10 Přenosná odsávačka |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Možnost různého nastavení podtlaku | vyplní dodavatel
| Minimálně 5 nastavení režimů sání | vyplní dodavatel
| Schopnost odsávání minimálně 23 l/min. | vyplní dodavatel
| Systém umožňující připevnění na stěnu ve vozidle zdravotnické záchranné služby | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
10. | Přenosná odsávačka | 3
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 8 - Infuzní pumpa a základna pro dávkovací techniku
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 11 Infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Infuzní pumpa má jednoduché ovládání, disponuje vysokou kvalitou a přesným dávkováním. | vyplní dodavatel
| Na infuzní pumpu lze použít standardní PVC infúzní soupravu nebo libovolný set pro přetlakovou infuzi. | vyplní dodavatel
| Možnost individuálního nastavení parametrů pumpy, výpočet rychlosti dávkování a dávky. | vyplní dodavatel
Přehled funkcí:
| - průtoková klapka zabraňuje volnému toku infúze při otevřených dvířkách pumpy | vyplní dodavatel
| - dávkování je v minimálním rozmezí 0,1 - 999,9 ml/h | vyplní dodavatel
| - minimálně nastavitelný bolus: 1 - 999,9 ml/h | vyplní dodavatel
| - minimální KVO: 1 ml/h nebo 3 ml/h | vyplní dodavatel
| - funkce je možná bez kapkového senzoru, kdy zajištění bezpečného dávkování infuze je zajištěno jiným technickým řešením | vyplní dodavatel
| - optické a akustické alarmy | vyplní dodavatel
| - volitelné nastavení okluzních alarmů | vyplní dodavatel
| - ultrazvukový detektor bublin | vyplní dodavatel
| - citlivost detekce minimálně 10 ul | vyplní dodavatel
| - síťový i bateriový provoz | vyplní dodavatel
| - provoz na baterii minimálně 2 hod při maximální rychlosti | vyplní dodavatel
| Součástí je držák pro montáž na infuzní tyč. | vyplní dodavatel
| Ochrana proti skapávající vodě (IP 22). | vyplní dodavatel
| Český software. | vyplní dodavatel
| Plně nabitá baterie zajistí provoz pumpy po minimální dobu 12 hod. | vyplní dodavatel
Položka č. 12 Infuzní pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přesnost dávkování je minimálně ± 5%. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah dávkování je v rozmezí 0,1 - 1 200 ml/hod. | vyplní dodavatel
| Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, IU a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase. | vyplní dodavatel
| Bolus - manuální i s přednastavením objemu/času. | vyplní dodavatel
| Regulace osvětlení displeje, regulace intenzity podsvětlení ovládacích tlačítek. | vyplní dodavatel
| Interní paměť přístroje na seznam minimálně 200 léků, obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu. | vyplní dodavatel
| Možnost individualizace tohoto seznamu pro jednotlivá oddělení a možnost jednoduše přepnout na jiný seznam při přesunu přístroje s pacientem na jiné oddělení. | vyplní dodavatel
| S rozběhem a doběhem. | vyplní dodavatel
| Režim Stand-by. | vyplní dodavatel
| Možnost softwarově zablokovat přístroj proti neautorizovanému ovládání např. pomocí PIN kódu. | vyplní dodavatel
| Systém KVO s véce rychlostmi v závislosti na původní rychlosti dávkování. | vyplní dodavatel
| Ve standardu bez kapkového senzoru. | vyplní dodavatel
Použití různých infúzních setů v pumpě:
| - set pro běžnou infúzi | vyplní dodavatel
| - sety pro podávání transfúze, enterální výživy, cytostatik, světlosenzitivních léků, atd. | vyplní dodavatel
| Napájení 230 V/50 Hz, vestavěný akumulátor s kapacitou na min.4 hodiny provozu, automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě. | vyplní dodavatel
| Hmotnost maximálně do 3,0 kg vč. akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Software v češtině, možnost upgrade/uploadu softwaru, požadavek u 30% dodávky ošetřovatelské režimy (min. PCA a TCI) v přístrojích; u zbývající části dodávky tyto režimy nejsou nyní požadovány. | vyplní dodavatel
| Možnost připojit modul pro těsné řízení glykémie. | vyplní dodavatel
| Možnost vzdálené monitorace techniky servisem. | vyplní dodavatel
| Displej - minimálně jednoznačná informace o probíhající aplikaci infúze, stavu napájení/akumulátoru. | vyplní dodavatel
| Zajištění vizuální i zvukové identifikace alarmů - alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. | vyplní dodavatel
Položka č. 13 Základna pro dávkovací techniku |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Dokovací stanice pro infúzní techniku. | vyplní dodavatel
| Modulární stohovatelný rack pro uchycení minimálně 4 infuzní pumpy nebo lineární dávkovače. | vyplní dodavatel
| Stanice musí splňovat podmínku snadného vyjmutí kteréhokoliv přístroje (lineárního dávkovače, infuzní pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem umístěným ve stanici a dále možnost opětovného umístění přístroje ve stanici v libovolné pozici. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 4,0 kg. | vyplní dodavatel
| Fixace zajištěna pomocí univerzální svorky, díky které lze uchytit k infuzním stojanům (průměr v rozsahu 16 mm až 40 mm), a k horizontálním systémům splňující normu EN 1789. | vyplní dodavatel
| Zajištění vizuální i zvukové identifikace alarmů - alarmy z jednotlivých umístěných přístrojů s rozlišením (vizuálním a zvukovým) jejich závažnosti. | vyplní dodavatel
| Ovládání hlasitosti alarmu přístrojů celé stanice současně. | vyplní dodavatel
| Ochrana proti vlhkosti IP 22. | vyplní dodavatel
Systém napájení:
| - vestavěný adaptér střídavého proudu | vyplní dodavatel
| - adaptér je integrovaný v přístroji | vyplní dodavatel
| - primár: 200-240 V AC 50/60 Hz; sekundár: 12 V DC/35 W | vyplní dodavatel
| Provozní teplota: +10°C až 40°C/+50°F až +105°F | vyplní dodavatel
| Kompatibilita s již pořízeným vybavením: Infuzní pumpa (Infusomat Space od výrobce B.Braun), Perfusomat (Perfusor Space od výrobce B.Braun). | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
11. | Infuzní pumpa | 2
12. | Infuzní pumpa | 1
13. | Základna pro dávkovací techniku | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 9
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 9 - Spirometr
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 14 Spirometr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Dynamická spirometrie. | vyplní dodavatel
| Statická spirometrie. | vyplní dodavatel
| Maximální minutová ventilace. | vyplní dodavatel
| Predikční hodnoty. | vyplní dodavatel
| Rozsah objemu minimálně 0,025 až maximálně 8 litrů. | vyplní dodavatel
| Přesnost (0,025 do 8 l) ± 3%. | vyplní dodavatel
| Průtokový odpor < 79 Pa/l/s. | vyplní dodavatel
| Konektivita USB. | vyplní dodavatel
| Tiskárna součástí dodávky. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení k osobnímu počítači. | vyplní dodavatel
| Software součástí dodávky. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
14. | Spirometr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 10
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 10 - Kolposkop s kamerou
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 15 Kolposkop s kamerou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Speciální mikroskop sloužící pro gynekologické vyšetřování ženských genitálií. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje pohyblivý stativ na kolečkách. | vyplní dodavatel
| Kolposkop umožňuje horizontální nastavení ramene. | vyplní dodavatel
| Možnost vertikálního nastavení výšky kolposkopu. | vyplní dodavatel
| Celkové zvětšení je minimálně 4x. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje šikmý binokulární tubus skloněný o minimálně 28°. | vyplní dodavatel
| Mezioční vzdálenost je minimálně 55 mm, maximálně 75 mm. | vyplní dodavatel
| Pracovní vzdálenost objektivu je minimálně 220 mm. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje LED osvětlení. | vyplní dodavatel
| Napájení 240 V. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
15. | Kolposkop s kamerou | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 11
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 11 - Vaginoskop a zdroj světla
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 16 Vaginoskop a zdroj světla |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Vaginoskop je vhodný pro provádění gynekologických vyšetření dětí a žen s úzkým poševním vchodem. | vyplní dodavatel
| Hmotnost vaginoskopu včetně obalu maximálně 5 kg. | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje zdroj světla. | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje světlovodný kabel. | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje nosič světla. | vyplní dodavatel
| Jednotlivé části vaginoskopu jsou uloženy v kufříku. | vyplní dodavatel
| Zdroj světla je napájen 230V / 50 Hz. | vyplní dodavatel
| Plynulá regulace osvětlení. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks podstavec | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks podložka | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
16. | Vaginoskop a zdroj světla | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0