## Dílčí část 1
Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka mikroskopů
Část 1
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Stolní experimentální operační mikroskop |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 7 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Stolní mikroskopy lze použít ve výuce chirurgických oborů. | vyplní dodavatel
| Mikroskop disponuje apochromatickou optikou. | vyplní dodavatel
| Osvětlení je řešeno pomocí LED zdroje. | vyplní dodavatel
| Životnost LED zdroje minimálně 45 000 pracovních hodin. | vyplní dodavatel
| Každý mikroskop lze uchytit na stůl. | vyplní dodavatel
| Přímý binokulární tubus. | vyplní dodavatel
| Pevný objektiv s ohniskovou vzdáleností minimálně 250 mm. | vyplní dodavatel
| Integrovaná full HD kamera s nahrávání na SD kartu. | vyplní dodavatel
| Externí monitor pro zobrazení pracovního pole. | vyplní dodavatel
| Integrovaný žlutý filtr. | vyplní dodavatel
| Mikroskopy disponují minimálně 5 stupňovým manuálním ovládáním zvětšení. | vyplní dodavatel
| Minimálně 3 zdířky pro připojení (minimálně pro HDMI, síťový kabel, BNC). | vyplní dodavatel
| Bezpečnostní třída typu Třida I. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Stolní experimentální operační mikroskop | 7
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 2
Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka mikroskopů
Část 2
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Digitální operační mikroskop pro neurochirurgii a plastickou chirurgii |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Digitální operační mikroskop generuje zvětšený 3D pohled na operační pole, které je zobrazováno na monitoru. | vyplní dodavatel
| Funkce systému jsou upgradovatelné softwarově kdykoli. | vyplní dodavatel
| Vozík systému má minimálně 4 uzamykatelná kolečka s ochranou přejetí kabelu. | vyplní dodavatel
| Systém disponuje interface minimálně pro Gigabit.LAN a USB (pro externí USB/Hard drive mechaniky, klávesnici, ovládací pedál). | vyplní dodavatel
| Systém disponuje záložním zdrojem (UPS), který umožňuje minimálně 5 minut trvající plnou funkčnost v případě výpadku napětí nebo nutnosti přemístění systému. | vyplní dodavatel
| Systém obsahuje omyvatelnou klávesnici, díky které lze ovládat kompletní systém. | vyplní dodavatel
| Systém obsahuje plně integrovaný videorekordér s možností ukládání nahrávaného videa a nebo jednotlivých fotografií. | vyplní dodavatel
| Systém obsahuje 3D videorekordér (minimálně formáty AVI nebo MOV s maximálním rozlišením 3840 x 1080, s možností nahrávat veškerá oznámení a obrazové fúze). | vyplní dodavatel
| 3D videorekordér umožňuje nastavení kvality záznamu a počtu nahrávaných snímků za sekundu. | vyplní dodavatel
| 3D videorekordér umožňuje volitelně zaznamenávat 3D fotografie (minimálně JPEG nebo PNG, s maximálním rozlišením 3840 x 1080 s možností nahrávat veškerá oznámení a obrazové fúze). | vyplní dodavatel
| Systém umožňuje nahrávání videí a fotografií na interní hard disk o minimální kapacitě 4 TB. | vyplní dodavatel
| Systém disponuje aplikací přehrávače médií, který umožňuje zpracování obrazu, fúzi s textem, přidání audiozáznamu k 2D a 3D souborům s možností konverze z 3D na 2D. | vyplní dodavatel
| Systém umožňuje individuální generování libovolného počtu specifických profilů - dle uživatelů/dle procedur | vyplní dodavatel
| Systém disponuje obalem. Obal i přes to zajišťuje plnohodnotné ovládání systému a všech jeho funkcionalit. | vyplní dodavatel
| Dotyková obrazovka: | vyplní dodavatel
| - dotyková obrazovka slouží k ovládání všech hlavních funkcí včetně pohybů šestiosého robotického ramene | vyplní dodavatel
| - obrazovka o minimální úhlopříčce 15" | vyplní dodavatel
| - obrazovka disponuje HD rozlišením | vyplní dodavatel
| - obrazovka je k základně připevněna nastavitelným kloubem, který zajišťuje manipulaci s ní | vyplní dodavatel
| Výstup videa: | vyplní dodavatel
| - výstup videa o minimálním rozlišení 3840 x 2160 při 50 - 60 Hz | vyplní dodavatel
| - výstup videa lze připojit na alespoň tři další 3D monitory najednou | vyplní dodavatel
| - systém je obsazen minimálně HDMI a DisplayPort výstupy | vyplní dodavatel
| - zobrazení ve formátu 2D nebo 3D lze možno vybrat na dotykové obrazovce - pro každý připojený monitor centrálně v menu mikroskopu | vyplní dodavatel
| - otočení obrazu na monitoru až o 180° - pomocí dotykové obrazovky pro každý připojený monitor centrálně v menu mikroskopu | vyplní dodavatel
| - otočení obrazu až o 90° ve 2D formátu nebo proti směru hodinových ručiček - pomocí dotykové obryzovky pro každý připojený monitor centrálně v menu mikroskopu | vyplní dodavatel
| Vstup videa: | vyplní dodavatel
| - systém disponuje vstupem videa s minimálním rozlišením 3840 x 2160 při 50 - 60 Hz sloužící k integraci a zobrazení přídavných digitálních obrazových zdrojů (např. endoskopická kamera) na 3D chirurgické monitory | vyplní dodavatel
| - systém umožňuje paralelně funkci obraz v obraze nebo vedle sebe | vyplní dodavatel
| - systém obsahuje minimálně HDMI & 6G-SDI video vstupy | vyplní dodavatel
| Zobrazení včetně osvětlení: | vyplní dodavatel
| - systém obsahuje minimálně 2 individuální optické kanály a zobrazovací sensory, které vytvářejí přirozený a nezkreslený 3D obraz v bílém světle | vyplní dodavatel
| - obnovovací frekvence systému je minimálně 60 snímků/sekundu pro každé oko a dynamický rozsah je minimálně 85 dB | vyplní dodavatel
| - kamerová hlavice systému je osazena minimálně dvěma rukojeťmi - levá a pravá | vyplní dodavatel
| - levá a pravá rukojeť obsahuje tlačítka k ovládání funkcí digitálního mikroskopu ze sterilní zóny | vyplní dodavatel
| - každá rukojeť obsahuje minimálně 1 tlačítko pro uvolnění zámků robotického ramene | vyplní dodavatel
| - každá rukojeť disponuje minimálně 9 tlačítky, které lze naprogramovat | vyplní dodavatel
| - výběrový mód umožňuje přiřadit minimálně dvě odlišné funkce jednomu tlačítku na rukojeti | vyplní dodavatel
| - systém má rozsah zoom minimálně 10x, je plně motorický | vyplní dodavatel
| - pracovní vzdálenost pokrývá rozsah minimálně 200 - 450 mm od operačního pole | vyplní dodavatel
| - systém obsahuje motorický focus včetně funkce autofocus a lze jej volitelně zapnout jako automatický po pohybu ramene nebo manuálně | vyplní dodavatel
| - systém obsahuje digitální nastavitelnou obrazovou clonu s nastavením různých průměrů a míry průsvitu až do zcela nepropustné clony | vyplní dodavatel
| - systém disponuje digitálními obrazovými módy, které jsou nastavitelné ze základního menu mikroskopu nebo prostřednictvím tlačítka na rukojeti | vyplní dodavatel
| - systém disponuje zdrojem bílého světla (LED) s minimální životností 50 000 hodin a obsahuje 2 nezávislé bíle LED zdroje záložního osvětlení | vyplní dodavatel
| - systém umožňuje vyvážení bílé barvy, s navrácením továrního nastavení přes menu mikroskopu a k jeho nastavení obsahuje referenční karty vyvážení bílé | vyplní dodavatel
| Robotické rameno: | vyplní dodavatel
| - rameno obsahuje minimálně 6 kloubů, které jsou motorizované | vyplní dodavatel
| - rameno má možnost být ovládáno z rukojetí kamery nebo kontrolní obrazovky nebo ovládacího pedálu | vyplní dodavatel
| - rameno podporuje manuální a roboticky asistované pohyby a mikro pohyby | vyplní dodavatel
| - kompletní rozsah a nastavitelné rychlosti pohybu ramene - podporováno v manuálním i robotickém asistované pohyby | vyplní dodavatel
| - robotické rameno je možné manuálně polohovat s možností opakovaného vybalancování a umožňuje roboticky asistované pohyby | vyplní dodavatel
| - rameno umožňuje vektorování pohybu ve směru vzhůru/dolů ke zvětšení/zmenšení pracovní vzdálenosti | vyplní dodavatel
| - rameno umožňuje uložení jakékoliv množství pozic kamery (např. zoom, focus a osvětlení) a k těmto se vrátit později | vyplní dodavatel
| - před programované pozice robotického ramene zahrnují pozice k uskladnění, rouškování a stand-by pozice specifické pro jednotlivé procedury | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Digitální operační mikroskop pro neurochirurgii a plastickou chirurgii | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Dílčí část 3
Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka mikroskopů
Část 3
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Operační mikroskop pro oftalmologii |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Apochromatická optika v celém optickém systému mikroskopu. | vyplní dodavatel
| Motorizovaný zoom - minimálně 1:6. | vyplní dodavatel
| Motorizovaný fokus. | vyplní dodavatel
| Motorizovaný posuv v ose x, y s možným tlačítkem pro reset všech nastavení a návrat do nulové polohy s minimálním rozsahem posunu. | vyplní dodavatel
| X-Y posun minimálně 60 x 60 mm. | vyplní dodavatel
| Automatická kontrola nastavení rychlosti jednotlivých parametrů v závislosti na operaterovi. | vyplní dodavatel
| Minimální pracovní vzdálenost apochromatického objektivu je 200 mm. | vyplní dodavatel
| Zaostření v minimálním rozsahu 50 mm. | vyplní dodavatel
| Naklápěcí binokulár minimálně 180°, se šroubovatelnými širokoúhlovými okuláry pro dioptrickou korekci oči operatéra 10x nebo 12,5x zvětšení. Na rameni je integrovaný display zobrazující minimálně informace typu: RED reflex, zoom, intenzitě světla, identifikaci osy XY. | vyplní dodavatel
| Stereoasistent s přímým binokulárním tubusem. | vyplní dodavatel
| Naklápěcí stereoasistentský mikroskop minimálně 160°, se šroubovatelnými okuláry pro dioptrickou korekci očí asistenta 10x nebo 12,5x zvětšení. | vyplní dodavatel
| Zdroj světla koaxiální osvětlení LED o minimální životnosti 50 000 pracovních hodin. | vyplní dodavatel
| Náhradní zdroj LED nebo halogenový zdroj světla 50 W, o minimální životnosti 50 000 pracovních hodin. | vyplní dodavatel
| Možnost simulace různých světelných parametrů minimálně: denní světlo, halogenové osvětlení. | vyplní dodavatel
| Možnost plynulé nastavitelné diafragmy pro změnu hloubky ostrosti mikroskopu. | vyplní dodavatel
| Koaxiální osvětlení pro dosažení červeného reflexu s funkcí zapnutí/vypnutí, plynulé regulace. | vyplní dodavatel
| Filtry před UV a modrým svědlem dle standardu ISO. | vyplní dodavatel
| IR filtr. | vyplní dodavatel
| Žlutý filtr. | vyplní dodavatel
| Motorizovaný fokusační systém. | vyplní dodavatel
| Programovatelný nožní ovladač s minimálně 14 funkcemi, libovolně programovatelný. | vyplní dodavatel
| Elektromagnetické brzdy na všech osách mikroskopu. | vyplní dodavatel
| Zemní pojízdný stativ s brzdou, s elektromagnetickými brzdami a s možností definování nastavení systému pro více operatérů. | vyplní dodavatel
| Inventor obrazu. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 ks náhradní čočky pro zobrazení periferie pro operaci zadního segmentu. | vyplní dodavatel
| Optický adaptér s integrovaným inventorem obrazu pro nácvik operací na zadním segmentu oka. | vyplní dodavatel
| Možnost exportu dat. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
3. | Operační mikroskop pro oftalmologii | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0