## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Dočasný externí kardiostimulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Možnosti využití pro dočasnou stimulaci:
| - absolutní či dočasná zástava srdce | vyplní dodavatel
| - symptomatická sinusová bradykardie | vyplní dodavatel
| - sick sinus syndrom | vyplní dodavatel
| - komorová ektopická arytmie | vyplní dodavatel
| - akutní infarkt myokardu se zástavou srdce | vyplní dodavatel
| - dočasná stimulace v průběhu asystolie | vyplní dodavatel
| - dočasná podpora pro hemódynamickou optimalizaci po kardiochirurgickém zákroku | vyplní dodavatel
| - dočasné použití při výměně trvalého kardiostimulátoru | vyplní dodavatel
| - dočasná stimulace a kontrola před implantováním trvalého kardiostimulátoru | vyplní dodavatel
| - indikace pro přestimulaci (overdriving) | vyplní dodavatel
| - supraventrikulární tachykardie | vyplní dodavatel
Technické parametry:
| - minimální stimulační módy: VVI (V only antibradycardia pacing), AAI (atrial antibradycardia pacing), VOO (asynchronous V pacing), AOO (asynchronous A pacing) | vyplní dodavatel
| - minimální šířka stimulačního impulsu: 0,05 - 1 ms, záporný, asymetrický, kapacitně vázaný | vyplní dodavatel
| - minimální amplituda stimulačního impulsu: 0 - 28 mA, konstantní zdroj proudu | vyplní dodavatel
| - minimální inhibiční citlivost: 0,5 - 20 mV | vyplní dodavatel
| - minimální frekvence: 20 - 200 ppm | vyplní dodavatel
| - minimální refrakterita: algoritmická | vyplní dodavatel
| - minimální overdrive frekvence: tlačítko 5x ppm, akustická signalizace | vyplní dodavatel
| - minimální životnost baterie: 30 dní | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Dočasný externí kardiostimulátor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Systém pro ohřev/chlazení pacienta |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimální výkon ohřívače 700 W. | vyplní dodavatel
| Maximální nastavitelná regulovaná vysoká teplota 42,0°C (107,6 °F). | vyplní dodavatel
| Minimální nastavitelná regulovaná nízká teplota: 4,0 °C (39,2 °F). | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - prodlužovací hadice s minimální délkou 2 m | vyplní dodavatel
| - matrace kompatibilní se zařízením | vyplní dodavatel
Alarmy:
| - alarm - hladina kapaliny | vyplní dodavatel
| - alarm - nízký průtok | vyplní dodavatel
| - alarm - závada snímače teploty kapaliny | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Systém pro ohřev/chlazení pacienta | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Hrudní sání |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přístroj je provozován elektromotorickým, bezúdržbovým čerpadlem. | vyplní dodavatel
| Display se zobrazením vakua. | vyplní dodavatel
| Možnost archivace dat minimálně 10 dní záznamu. | vyplní dodavatel
| Sací hadice s integrovaným bakteriálním filtrem. | vyplní dodavatel
| Minimální délka sací hadice 170 cm. | vyplní dodavatel
Technické parametry:
| - minimální kapacita 700 ml | vyplní dodavatel
| - minimální požadavky na napětí 230 V~, 50/60 Hz | vyplní dodavatel
| - vestavěná dobíjecí baterie s kapacitou minimálně 2000 mAH, | vyplní dodavatel
| - displej s rozlišením cílového vakua a skutečného vakua v mbar nebo kPa | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost 4 kg | vyplní dodavatel
| - maximální hlučnost 40 dBA při normálním provozu | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
3. | Hrudní sání | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 4 Monitor ICU |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Barevná obrazovka, plochá, medical grade; min 17“. | vyplní dodavatel
| Počet zobrazených křivek: min. 8 křivek současně. | vyplní dodavatel
| Zobrazení trendů měřených hodnot | vyplní dodavatel
Sledované parametry:
| - EKG (3, 5, 10 svodů) | vyplní dodavatel
| - analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti | vyplní dodavatel
| - NIBP | vyplní dodavatel
| - minimálně 4xIBP | vyplní dodavatel
| - SpO2 | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x teplota | vyplní dodavatel
Další vybavení:
| - modulový box pro umístění minimálně 2 dalších modulů | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x přenositelný modul 8kanálového EEG | vyplní dodavatel
| - příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu | vyplní dodavatel
| - pro účely výzkumu požadován software, který přenese data z libovolného lůžkového monitoru do externího mobilního zařízení (telefon, tablet) | vyplní dodavatel
| Externí zařízení nebude součástí dodávky. | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Monitor životních funkcí |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 4 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Barevná obrazovka, plochá, medical grade; min 17“. | vyplní dodavatel
| Počet zobrazených křivek: min. 8 křivek současně. | vyplní dodavatel
| Možnost zobrazení trendů. | vyplní dodavatel
Sledované parametry:
| - EKG (3, 5, 10 svodů) | vyplní dodavatel
| - NIBP | vyplní dodavatel
| - IBP | vyplní dodavatel
| - SpO2 | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x teplota | vyplní dodavatel
Další vybavení:
| - modulový box pro umístění minimálně 2 dalších modulů | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x přenositelný modul EtCO2 na jednotku | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x přenositelný modul 8kanálového EEG | vyplní dodavatel
| - příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks přenositelný modul pro měření 2xIBP | vyplní dodavatel
| - možnost exportu dat do externího zařízení. Externí zařízení nebude součástí dodávky. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
4. | Monitor ICU | 1
5. | Monitor životních funkcí | 4
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 5
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 6 Anesteziologický přístroj |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přístroj lze využít pro použití u novorozence, dětského pacienta a dospělého pacienta. | vyplní dodavatel
| Přístroj umožňující připojení k centrálnímu rozvodu plynů (vzduch, N2O, O2). | vyplní dodavatel
| Přístroj umožňující připojení k tlakovým lahvím. | vyplní dodavatel
| Možnost uchycení tlakových lahví přímo na přístroji. | vyplní dodavatel
| Pojízdný podvozek s možností aretace. | vyplní dodavatel
| Možnost použití minimálně dvou odpařovačů pro volatilní anestetikum s měřením průtoku. | vyplní dodavatel
| Přístroj umožňuje akvizici elektronického zápisu o provedené anestezii. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení požadovaného procenta kyslíku v uzavřeném okruhu. | vyplní dodavatel
| Možnost měření koncentrace kyslíku v inspirační větvi pacientského okruhu. | vyplní dodavatel
| Možnost techniky inhalační anestezie při které je nízký příkon čerstvých plynů - (minimal-flow a low-flow anestézie) s těsným pacientským okruhem se systémem odtahu přebytečných plynů a návratem vzorku plynu zpět do pacientského okruhu. | vyplní dodavatel
| Elektronické průtokoměry s kalibrací pro techniku inhalační anestezie s nízkým příkonem čerstvých plynů (low-flow) anestézii. | vyplní dodavatel
| Průtok čerstvé směsi v minimálním rozsahu 0 až 15 l/min. | vyplní dodavatel
| Směšování čerstvých plynů O2, N2O a vzduchu vybaveno systémem zamezujícím vytvoření hypoxické směsi. | vyplní dodavatel
| Výstup kyslíku pro kyslíkové brýle. | vyplní dodavatel
| Integrovaná odsávačka pro odsávání sekretu. | vyplní dodavatel
| Jazyk obslužního menu přístroje a alarmů je možné měnit minimálně na jazyk čeština / angličtina. | vyplní dodavatel
| Integrovaný elektronický ventilátor. | vyplní dodavatel
| Automatický test po spuštění přístroje. | vyplní dodavatel
| Možnost emergentního uvedení přístroje do provozu bez nutnosti testování v akutních případech. | vyplní dodavatel
| Možnost přepínání ruční a řízené ventilace jedním úkonem. | vyplní dodavatel
| Základní parametry: objemová ventilace (IMV), synchronizovaná občasná zástupová ventilace (SIMV) ,tlaková ventilace PCV, tlakově řízená ventilace s konstantním dechovým objemem (PCV VG) a spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou PSV. | vyplní dodavatel
| Měřitelný dechový objem (TV) minimálně 10 ml. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení elektronického pozitivního tlaku v respiračních cestách na konci výdechu (PEEP). | vyplní dodavatel
| Kompenzace úniků a poddajnosti ventilačního okruhu. | vyplní dodavatel
| Vizuální kontrola netěsností systémem měchu v průhledném válci. | vyplní dodavatel
| Zobrazení spirometrie, uložení spirometrických smyček a možnost jejich zpětné vizualizace. | vyplní dodavatel
| Anesteziologický monitor spojený s anesteziologickým přístrojem. | vyplní dodavatel
| Monitorování složek anestézie s číselným zobrazením a trendem. | vyplní dodavatel
| Plynová analýza pro inspirační a exspirační hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a měřením O2. | vyplní dodavatel
| Modulární pacientský monitor s barevným displejem s uhlopříčkou min. 15“. | vyplní dodavatel
| Modul vitálních funkcí se základními parametry: 3 svodová elektrokardiografie (EKG), tepová frekvence (HR), respirace, analýza ST úseku elektrokardiografické křivky, neinvazivní krevní tlak (NIBP), saturace krve kyslíkem SpO2, minimálně 1x teplota, minimálně 1x invazivní krevní tlak IBP). | vyplní dodavatel
| Minimální alveolární koncentrace (MAC), MAC přepočtený na věk pacienta. | vyplní dodavatel
| Modul pro měření hloubky vědomí. | vyplní dodavatel
| Modul relaxometrie. | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| Min. 2 ks dýchacích okruhů pro dospělé | vyplní dodavatel
| Min. 2 ks dýchacích okruhů pro děti | vyplní dodavatel
| Min. 2 ks dýchacích okruhů pro novorozence | vyplní dodavatel
| Min. 2 ks náhradní snímače průtoku | vyplní dodavatel
| Min. 2 ks náhradní kondenzační komůrky k plynové analýze | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
6. | Anesteziologický přístroj | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 6
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Defibrilátor s monitorem převozový |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Odolnost vůči vodě IPX4 minimálně bez externího napájení. | vyplní dodavatel
| Splňuje požadavky 21.102, ISO9919 (Nárazy a vibrace při transportu). | vyplní dodavatel
| Defibrilátor je možné použít pro pediatrické pacienty. | vyplní dodavatel
Monitorovací jednotka:
| - TFT barevný LCD displej minimálně 7 palců | vyplní dodavatel
| - minimální rozlišení displeje 800 x 480 pixelů | vyplní dodavatel
| - zobrazené křivky minimálně 3 kanály | vyplní dodavatel
| Možnost tisku s minimální šířkou papíru 50 mm. | vyplní dodavatel
| Možnost exportu dat do PC. | vyplní dodavatel
| EKG (minimálně svody I,II,III, aVR,aVL,aVF) včetně propojovacích kabelů. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru srdeční frekvence HR - Heart rate. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru saturace krve kyslíkem (SpO2) včetně křivky. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru neinvazivního krevního tlaku NIBP. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru neinvazivního krevního tlaku NIBP. | vyplní dodavatel
| Možnost kapnometrie. | vyplní dodavatel
| Možnost bifázické defibrilace. | vyplní dodavatel
| Možnost neinvazivní kardiostimulace. | vyplní dodavatel
| Možnost synchronizované kardioverze. | vyplní dodavatel
| Možnost módu AED (automatické externí defibrilace). | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Defibrilátor s monitorem převozový | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 7
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 8 Defibrilátor CCT |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Odolnost vůči vodě IPX4 minimálně bez externího napájení. | vyplní dodavatel
| Splňuje požadavky 21.102, ISO9919 (Nárazy a vibrace při transportu). | vyplní dodavatel
| Defibrilátor je možné použít i pro pediatrické pacienty. | vyplní dodavatel
Monitorovací jednotka:
| - TFT barevný LCD displej minimálně 7 palců | vyplní dodavatel
| - minimální rozlišení displeje 800 x 480 pixelů | vyplní dodavatel
| - zobrazené křivky minimálně 3 kanály | vyplní dodavatel
| Možnost tisku s minimální šířkou papíru 50 mm. | vyplní dodavatel
| Možnost exportu dat do PC. | vyplní dodavatel
| EKG - 12 svodové EKG včetně propojovacích kabelů. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru srdeční frekvence HR - Heart rate. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru saturace krve kyslíkem (SpO2) včetně křivky. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru neinvazivního krevního tlaku NIBP. | vyplní dodavatel
| Možnost měření parametru neinvazivního krevního tlaku NIBP. | vyplní dodavatel
| Možnost kapnometrie. | vyplní dodavatel
| Možnost bifázické defibrilace. | vyplní dodavatel
| Možnost neinvazivní kardiostimulace. | vyplní dodavatel
| Možnost synchronizované kardioverze. | vyplní dodavatel
| Možnost módu AED (automatické externí defibrilace). | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
8. | Defibrilátor CCT | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 8
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 9 Defibrilátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Držák do sanitních vozidel, přičemž sejmutí lze provést jednou rukou. | vyplní dodavatel
| Kompletní ovládání v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Defibrilátor je možné použít i na pediatrické pacienty. | vyplní dodavatel
Monitorovací jednotka:
| - barevný transflektivní displej s minimální velikosti 8" | vyplní dodavatel
| - spořič displeje (míněno s možností nastavení jasu) | vyplní dodavatel
| - kompletní zobrazení 12 kanálového EKG na jednom displeji | vyplní dodavatel
| - interní modul telemedicíny - možnost vzdáleného přenosu dat | vyplní dodavatel
| - předvolby výboje | vyplní dodavatel
| - EKG (12 kanálové) včetně propojovacích kabelů | vyplní dodavatel
| - schopnost přesného měření parametru srdeční frekvence HR - Heart rate | vyplní dodavatel
| - schopnost přesného měření parametru saturace krve kyslíkem (SpO2) včetně křivky | vyplní dodavatel
| - schopnost přesného měření parametru neinvazivního krevního tlaku NIBP | vyplní dodavatel
| - data management: CF karta minimálně 1,5 GB | vyplní dodavatel
| - možnost upevnění k transportním nosítkám | vyplní dodavatel
| - možnost defibrilace/kardiostimulace/kardioverze | vyplní dodavatel
| - mód AED (automatická externí defibrilace) | vyplní dodavatel
| - mód defibrilace MANUAL (manuální mód defibrilace) | vyplní dodavatel
| - bifázický typ výboje | vyplní dodavatel
| - pádla včetně propojovacího kabelu | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
9. | Defibrilátor
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## Část 9
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Zdravotní technika pro resuscitační/intenzivní péči a anestezii pro LF OU II.
Část 9
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 10 Oxymetr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Schopnost měření parametru saturace krve kyslíkem (SpO2). | vyplní dodavatel
| Schopnost měření parametru tepové frekvence TF. | vyplní dodavatel
| Schopnost měření parametru karboxyhemoglobinu (SpCO). | vyplní dodavatel
| Schopnost měření parametru methemoglobin (SpMet). | vyplní dodavatel
| Adaptivní prahové alarmy jednotlivých měřených hodnot. | vyplní dodavatel
| Dětské a dospělé senzory. | vyplní dodavatel
| Ušní a prstové čidlo. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
10. | Oxymetr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0