## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Echokardiograf |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Přístroj pro výuku vyšetřovacích metod pomocí echokardiografie využitelný v diagnostice onemocnění srdce s možností rozšíření ultrazvukových sond. | vyplní dodavatel
| Plně digitální přístroj. | vyplní dodavatel
| Plochý LCD monitor s minimální úhlopříčkou 21,5". | vyplní dodavatel
| Otočný mechanismus displeje. | vyplní dodavatel
| Dotykový displej velikosti minimálně 12". | vyplní dodavatel
| Možnost připojení externí obrazovky/tiskárny přes HDMI. | vyplní dodavatel
| Mobilní přístroj. | vyplní dodavatel
| Napájení maximálně 230 V/50 Hz. | vyplní dodavatel
| Ovládací panel nastavitelný výškově a stranově. | vyplní dodavatel
| 2D zobrazení. | vyplní dodavatel
| 2D harmonické zobrazení. | vyplní dodavatel
| CF barevný doppler. | vyplní dodavatel
| PW pulsní doppler | vyplní dodavatel
| CW kontinuální doppler. | vyplní dodavatel
| TDI doppler tissue imaging, TVI tissue velocity imaging - tkáňové dopplerovské zobrazení. | vyplní dodavatel
| AMM - anatomical M-Mode (anatomický M-mód). | vyplní dodavatel
| Architektura přístroje musí umožňovat připojení 3 D/ 4 D TEE sondy včetně 3 D/4 D zobrazení a včetně SW pro 3 D/4 D analýzu 3 D TEE obrazů. | vyplní dodavatel
| Funkce zoom. | vyplní dodavatel
| Redukce speklí nastavitelné v několika krocích v B-obraze i v B-CFM zobrazení. | vyplní dodavatel
| Kompaundní zobrazení nastavitelné v několika krocích v B-obraze i v B-CFM zobrazení. | vyplní dodavatel
| Automatická optimalizace B-módu, TGC a dopplera. | vyplní dodavatel
| Balíček pro cévní aplikace. | vyplní dodavatel
| SW vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (minimálně délka, plocha, objem). | vyplní dodavatel
| Záznam videosmyčky ve všech režimech zobrazení. | vyplní dodavatel
| Přednastavené presety a umožnění ukládání vlastních presetů. | vyplní dodavatel
| Možnost editovat IP konfiguraci přístroje. | vyplní dodavatel
| Interní disk s kapacitou minimálně 300 GB. | vyplní dodavatel
| Databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání, exportu a importu. | vyplní dodavatel
| Možnost DICOM komunikace (min. Worklist, Store, Send, Print, Modality) - server není součástí dodávky | vyplní dodavatel
| Připojení a funkční komunikace s PACS zadavatele (Ethernet min. 10/100 Mb/s). | vyplní dodavatel
| Formát exportovaných záznamů - min. DICOM, JPEG, AVI. | vyplní dodavatel
| Minimálně 3x USB port. | vyplní dodavatel
| Připojení do stávající archivačního systému na oddělení, komunikace v RAW datech. | vyplní dodavatel
| 2D multifrekvenční sonda typu single crystal matrix array, min. 190 elementů, pracovní frekvence min.: 1,5-4,0 MHz. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení multifrekvenční lineární cévní sonda, pracovní frekvence min.: 3.0-10.0 MHz - není v základní ceně. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení 2D TEE sondy - není v základní ceně. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení 3D/4D TEE sondy - -není v základní ceně. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Echokardiograf | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 2
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Tužkový Doppler |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Přístroj pro výuku vyšetřovacích metod pomocí kontinuálního dopplera s možností vyšetření krevního toku, měření tlaků. | vyplní dodavatel
| Indikace dopředního a zpětného toku. | vyplní dodavatel
| Detekce krevního toku. | vyplní dodavatel
| Detekce slabého pulsu. | vyplní dodavatel
| Detekce flebitidy. | vyplní dodavatel
| Pooperativní vyšetření po cévním chirurgickém výkonu. | vyplní dodavatel
| Obousměrný doppler. | vyplní dodavatel
| Indikace síly signálu. | vyplní dodavatel
| Ovládací prvky - vypínač a hlasitost -/+. | vyplní dodavatel
| Indikátor stavu baterie. | vyplní dodavatel
| Indikátor síly a směru toku. | vyplní dodavatel
| Napájení je ze standardní 9 V alkalické baterie nebo alternativní zdroj. | vyplní dodavatel
| Automatické vypnutí při nepoužívání. | vyplní dodavatel
| Dopplerovské sondy s minimální frekvencí 4 MHz nebo 8 MHz (kontinuální). | vyplní dodavatel
| Zvukový výstup v reproduktoru. | vyplní dodavatel
| Součástí je transportní kufr. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Tužkový doppler | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 3
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 LCD optotypy |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimálně 21" LCD optotyp. | vyplní dodavatel
| Rozlišení minimálně 1280x1024 | vyplní dodavatel
| Luminance minimálně 280cd/m² | vyplní dodavatel
| Počet barev minimálně 16 miliónů. | vyplní dodavatel
| Testy pro zjištění zrakové ostrosti: Sloanovy znaky, Landoltovy kruhy 8, Landoltovy kruhy 4, Pflugherovy háky, Dětské symboly, HOTV, ETDRS. | vyplní dodavatel
| Testy pro určení kontrastní citlivosti. | vyplní dodavatel
| Refrakční testy: červeno-zelený test, test pro vyšetření astigmatismu Jacksonovým cylindrem, Astigmatická růžice s možností otáčení šipky k nalezení osy cylindru. | vyplní dodavatel
| Binokulární testy: Fixační bod v černém poli, Worthova světla, Schoberův test, Sheard´s line, Kříž pro vyšetření forie bez fúzního bodu, Kříž pro vyšetření forie s fúzním bodem. | vyplní dodavatel
| Testy pro vyšetření barevného vidění: Farsnworth D15 test, Adam D15, Lanthony D15, Paulson H16 test, Pseudo - isochromatické tabule. | vyplní dodavatel
| Ishiharovy tabule | vyplní dodavatel
| Edukační obrázky a videa: např. amslerova mřížka, řez okem, myopie. | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Ruční štěrbinová lampa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Zvětšení minimálně ve dvou úrovních, alespoň 10x a 16x. | vyplní dodavatel
| Binokulární optika. | vyplní dodavatel
| Dioptrická korekce minimálně +/- 7 D. | vyplní dodavatel
| Otočení štěrbiny v minimálním rozsahu +/- 60°. | vyplní dodavatel
| Minimální šířka štěrbiny je v rozsahu 0,15 - 1,6 mm. | vyplní dodavatel
| Štěrbina v maximálním rozsahu bez zaclonění. | vyplní dodavatel
| Štěrbina bodová minimálně 1 x 1 mm. | vyplní dodavatel
| Filtr pro odstranění červené. | vyplní dodavatel
| Modrý filtr. | vyplní dodavatel
| Filtr s neutrální hustotou. | vyplní dodavatel
| Napájecí baterie. | vyplní dodavatel
| Nabíječka pro baterie. | vyplní dodavatel
| Součástí kufřík pro přenos přístroje včetně příslušenství. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
3. | LCD optotypy | 1
4. | Ruční štěrbinová lampa | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 4
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Elektrokoagulace |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Elektrochirurgický generátor určený pro monopolární a bipolární řez a koagulaci včetně vestavěného systému technologie pro bipolární okluzi cév a tkání do 0,7 cm. | vyplní dodavatel
| Maximální výkon 300 W. | vyplní dodavatel
| Maximální výkon v monopolárním režimu minimálně 300 W. | vyplní dodavatel
| Maximální výkon v bipolárním režimu minimálně 200 W. | vyplní dodavatel
| Možnost současného připojení minimálně dvou monopolárních a minimálně dvou bipolárních nástrojů. | vyplní dodavatel
| Zpětná vazba - automatická úprava výstupního výkonu s ohledem na typ tkáně. | vyplní dodavatel
| Nastavení parametrů pomocí dotykové obrazovky. | vyplní dodavatel
| Monopolár: minimálně 4 režimy řezu, minimálně 4 režimy koagulace, včetně režimů TUR. | vyplní dodavatel
| Bipolár: minimálně 3 režimy koagulace, minimálně 2 režimy řezu, včetně režimů pro TUR a režimu pro trvalou okluzi cév. | vyplní dodavatel
| Funkce autostart a autostop u bipolárního režimu. | vyplní dodavatel
| Režim sledování kvality připojení neutrální elektrody s automatickým rozpoznáním typu neutrální elektrody, minimálně dělená/nedělená. | vyplní dodavatel
| Ovládání připojených nástrojů pomocí ruční aktivace, nožní aktivace, autostartem. | vyplní dodavatel
| Součástí dodávky je minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární i monopolární režimy s kabelem a minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbariového (bez nutnosti nabíjení). | vyplní dodavatel
| Zobrazení elektrických parametrů pacientského obvodu v reálném čase. | vyplní dodavatel
| Autodetekce bipolárního nástroje s automatickým nastavením parametrů pro daný nástroj. | vyplní dodavatel
| Dodávka obsahuje minimálně 2 ks nožních spínačů za předpokladu, že ke každému lze přiřadit dva vstupy (řez i koagulaci u každého vstupu) bez nutnosti přepínání na generátoru. | vyplní dodavatel
| Paměť pro uložení uživatelských nastavení: minimálně 9 pozic s přiřazením unikátního názvu ke každé pozici. | vyplní dodavatel
| Možnost uzamčení uloženého programu proti nechtěnému přepsání nebo vymazání při vypnutí generátoru. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 vstup pro servisní účely. | vyplní dodavatel
| Zvuková i optická signalizace chybového stavu s popisem chyby na ovládacím displeji - z bezpečnostních důvodů nelze uživatelsky měnit zvukový signál chybového stavu. | vyplní dodavatel
| Uzavřená skříň generátoru. | vyplní dodavatel
| Zvuková a optická signalizace aktivace nástroje - u všech režimů. | vyplní dodavatel
| Zvuková a optická signalizace ukončení procesu bipolární okluze. | vyplní dodavatel
| Uživatelské změny intenzity zvukové signalizace bez nutnosti vypnutí přístroje a bez nutnosti vstupu do speciálního menu. | vyplní dodavatel
| Střídavé použití monopoláru a bipoláru bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý. | vyplní dodavatel
| Každý monopolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů bez nutnosti použití adaptéru. | vyplní dodavatel
| Každý bipolární výstup má konfiguraci zdířek takovou, aby umožňovala připojení nástrojů s konektory nejméně dvou standardů a automatickou detekci připojeného nástroje. | vyplní dodavatel
| Polypektomický monopolární režim s automatickým střídáním řezu a koagulace s možností samostatného nastavení intenzity pro řez i koagulaci. | vyplní dodavatel
| Aktivace generátoru indikována rozdílným zvukem pro řez a koagulaci a opticky na ovládacím displeji generátoru. | vyplní dodavatel
| Ovládací displej musí minimálně umět zobrazit tyto uživatelsky důležité parametry: název zvoleného programu (popřípadě i jiné číselné nebo textové nebo obrazové parametry zvoleného programu), typ připojené neutrální elektrody a indikaci jejího stavu, nastavené režim/y, zjištění nastavené hodnoty efektu a výkonu výstup generátoru. | vyplní dodavatel
| Kompatibilní s laparoskopickou HDTV věží s více monitory, model FULL HD laparoskopická věž výrobce Aesculap AG (již pořízeno). | vyplní dodavatel
Součástí dodávky jsou:
| - minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární/monopolární režimy | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbateriový, který není zapotřebí nabíjet | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks nožíkové monopolární elektrody pr. min. 4 mm včetně resterilizovatelné rukojeti | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks bipolárních pinzet včetně bipolárního kabelu | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks bipolárních kleští | vyplní dodavatel
| - kabel neutrální elektrody | vyplní dodavatel
| - minimálně 50 ks jednorázových neutrálních elektrod | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
5. | Elektrokoagulace | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 5
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 6 Myčka pro endoskopy a nástroje |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Uchazečem nabízená hodnota
| Mycí a dezinfekční automat pro mytí, čištění, dezinfekci a sušení endoskopů. | vyplní dodavatel
| Termochemická dezinfekce endoskopů. | vyplní dodavatel
| Způsob mytí a desinfekce: PA (kyselina peroctová) nebo GA (glutaraldehyd). | vyplní dodavatel
| Jednotka pro ohřev vody. | vyplní dodavatel
| Funkce závěrečného sušení alkoholem. | vyplní dodavatel
| Testování těsnosti endoskopu po celou dobu cyklu. | vyplní dodavatel
| Délka kompletního cyklu (mytí, dezinfekce) maximálně 30 minut. | vyplní dodavatel
| Součástí dodávky jsou filtrační a před-filtrační jednotky. | vyplní dodavatel
| Zvukové a signální alarmy. | vyplní dodavatel
| Senzory zajišťující správné uzavření víka myčky. | vyplní dodavatel
| Systém disponuje integrovanou tiskárnou pro tisk štítků se záznamy o dezinfekci endoskopů . | vyplní dodavatel
| Displej se zobrazením parametrů cyklu (aktuální fáze cyklu, zbývající čas, teplota). | vyplní dodavatel
| Myčka disponuje horním plněním. | vyplní dodavatel
| Zařízení je umístěno na kolečkách pro přesun přístroje. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
6. | Myčka pro endoskopy a nástroje | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 6
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Kompresní oblouk |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Femorální kompresní systém. | vyplní dodavatel
| Systém je indikován pro použití při kompresi femorální tepny. | vyplní dodavatel
| Možnost regulace tlaku v pneumatické kopuli. | vyplní dodavatel
| Možnost regulace cílového tlaku. | vyplní dodavatel
| Plastový rám. | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - pumpička s manometrem | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Cévní uzavírací systém |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Zdravotnická pomůcka určená k uzávěru místa tepenného vpichu. | vyplní dodavatel
| Hemostáza je dosažena mechanickým způsobem. | vyplní dodavatel
| Cévní uzavírací systém je indikován pro použití při uzávěru punkce femorální tepny. | vyplní dodavatel
| Použitelný po perkutánní katetrizaci pomocí procedurálního sheathu maximální velikosti 7f (2.33 mm). | vyplní dodavatel
Položka č. 9 Cévní kompresní systém pro radiální tepnu |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Systém umožňující kompresy po kanylaci radiální tepny. | vyplní dodavatel
| Průhledná kompresní podložka. | vyplní dodavatel
| Podpěrná deska umožňuje kontrolované umístění zápěstí pacienta. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Kompresní oblouk | 1
8. | Cévní uzavírací systém | 1
9. | Cévní kompresní systém pro radiální tepnu | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 7
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 10 Vaginoskop a zdroj světla |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Vaginoskop obsahuje zdroj studeného světla. | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje světlovodný kabel. | vyplní dodavatel
| Vaginoskop obsahuje nosič světla. | vyplní dodavatel
| Jednotlivé části vaginoskopu jsou uloženy v obalu umožňující transport. | vyplní dodavatel
| Zdroj světla je napájen 230V / 50 Hz. | vyplní dodavatel
| Příkon zdroje světla je minimálně 9 W a maximálně 15 W. | vyplní dodavatel
| Plynulá regulace osvětlení. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 4 mm a maximální průměr 6 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 13 mm a maximální průměr 15 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zavaděče pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 2 ks zrcadla pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks optika pro minimální průměr 19 mm a maximální průměr 21 mm | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks podstavec | vyplní dodavatel
| - min. 1 ks podložka | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
10. | Vaginoskop a zdroj světla | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU II.
Část 8
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 11 Zvedák na pacienty |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimální nosnost 250 kg | vyplní dodavatel
| Elektricky nastavitelná šířka podvozku | vyplní dodavatel
| Možnost vážit pacienta na zvedáku (elektronická váha) - možnost beznástrojově přidat/vyjmout elektronickou váhu. Váha musí být vyměnitelná, aby umožňovala použití s více zvedáky. | vyplní dodavatel
| Elektrické i mechanické nouzové spouštění. | vyplní dodavatel
| Tlačítko pro nouzové zastavení, s krytem pro ochranu proti nechtěné aktivaci | vyplní dodavatel
| Bezdrátový ruční ovladač s minimálně dvěmi rychlostmi a ovládáním rozchodu podvozku | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| 1 ks elektronická váha včetně příslušenství k zavěšení | vyplní dodavatel
| 1 ks závěsný systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování, šířka min 75 cm s mechanickým vyrovnávačem těžiště | vyplní dodavatel
| 1x bočnice sada 2 ks | vyplní dodavatel
| 1x sada 8 ks podpůrné popruhy | vyplní dodavatel
| 1x pomocná špachtle pro umístění popruhů | vyplní dodavatel
| 1x náhradní sada popruhů | vyplní dodavatel
| 1 x plachta na zvedání pacienta v horizontální poloze | vyplní dodavatel
| 1x závěsná hrazda s rychloupínacím prvkem | vyplní dodavatel
| 1x pacientský vak s podporou hlavy, zesílení zad/nohou | vyplní dodavatel
Položka č. 12 Hrazda nad postel |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Hrazdu je možné umístit nad jakoukoliv postel | vyplní dodavatel
| Hrazdu je možné umístit jak z čela postele, tak z boku | vyplní dodavatel
| Celková výška hrazdy je alespoň 150 cm | vyplní dodavatel
| Hrazda obsahuje i popruh, na kterém je zavěšen triangl pro uchopení pacienta | vyplní dodavatel
| Triangl je výškově nastavitelný | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
11. | Zvedák na pacienty | 1
12. | Hratda nad postel | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0