## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 1
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Plicní ventilátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Ventilační parametry:
| Ventilace dospělých pacientů, dětí i novorozenců. | vyplní dodavatel
| Minimální nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, APRV. | vyplní dodavatel
| Ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou. | vyplní dodavatel
| Spontánní ventilace s tlakovou podporou. | vyplní dodavatel
| Neinvazivní ventilace. | vyplní dodavatel
| Adaptivní ventilační režim tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta. | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o plně automatický zpětnovazební ventilační režim, udržující ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO2 a SpO2 upravující parametry ventilace pro odvykání z UPV. | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o režim pro terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 - 80 l/min. | vyplní dodavatel
| Apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity. | vyplní dodavatel
| Nastavení PEEP v minimálním rozsahu 0 - 50 cm H2O. | vyplní dodavatel
| Nastavení inspiračního tlaku v minimálním rozsahu 3 - 100 cm H2O. | vyplní dodavatel
| Nastavení FiO2 v minimálním rozsahu 21 - 100 %. | vyplní dodavatel
| Nastavení Flow trigger v minimálním rozsahu 0,5 - 20 l/min. | vyplní dodavatel
| Nastavení Pressure trigger v minimálním rozsahu 0,1 - 15 cm H2O. | vyplní dodavatel
| Nastavení expirační trigger v minimálním rozsahu 5 - 80 %. | vyplní dodavatel
| Nastavení dechové frekvence v minimálním rozsahu 1 - 80 dechů/min. | vyplní dodavatel
| Dechový objem v minimálním rozsahu 20 - 2 000 ml. | vyplní dodavatel
| Inspirační průtok minimálním 260 l/min. | vyplní dodavatel
| Stavitelný náběh tlaku v minimálním rozsahu 0 - 2 s. | vyplní dodavatel
| Nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly. | vyplní dodavatel
Monitorování:
| Dotyková ovládací obrazovaka o minimální velikosti 17“. | vyplní dodavatel
| Monitorování tlaku a průtoku, měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku. | vyplní dodavatel
| Minimální sledování: | vyplní dodavatel
| - objem | vyplní dodavatel
| - průtok | vyplní dodavatel
| - tlak v dýchacích cestách | vyplní dodavatel
| Objem: jednotlivý a minutový objem, únik | vyplní dodavatel
| Tlak: | vyplní dodavatel
| - PEEP/CPAP | vyplní dodavatel
| - peak | vyplní dodavatel
| - mean | vyplní dodavatel
| Čas: | vyplní dodavatel
| - poměr I:E | vyplní dodavatel
| - inspirační čas | vyplní dodavatel
| - expirační čas | vyplní dodavatel
| - dechová frekvence | vyplní dodavatel
| Průtok: inspirační a expirační špička. | vyplní dodavatel
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu. | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o měření etCO2 - integrovaný modul pro monitoraci CO2 metodou „mainstream“. | vyplní dodavatel
| Možnost měření saturace hemoglobinu kyslíkem SpO2 vč. vyobrazení pletysmografické křivky (nutné pro funkci zpětnovazebního režimu). | vyplní dodavatel
Monitorace plicní mechaniky:
| Poddajnost, rezistence inspirační, expirační časová konstanta, RSB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP). | vyplní dodavatel
| Manévr pro měření inflekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky inspirační i expirační se změřením statické compliance, nastavení endinspirační pauzy pro recruitment manévr, nastavení startovacího, max. i konečného tlaku. | vyplní dodavatel
| Akustické a optické alarmy chybových stavů. | vyplní dodavatel
Obecné požadavky:
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (O2). | vyplní dodavatel
| Integrovaná vzduchová turbína pro provoz v prostředí bez centrálního rozvodu stlačeného vzduchu. | vyplní dodavatel
| Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz minimálně po dobu 90 min ventilačního provozu), napájení 230 V/50 Hz. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 50 kg. | vyplní dodavatel
| Ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky. Taktéž i možnost mechanickým ovládacím prvkem např. otočným ovladačem. | vyplní dodavatel
| Ovládání, alarmy v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Standby funkce. | vyplní dodavatel
| Pojízdný stojan s bržděnými kolečky a polohovatelný držák okruhu. | vyplní dodavatel
| Vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků. | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku ventilátoru. | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| Přenosné čidlo CO2 pro měření volumetrické kapnometrie pro monitoraci minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope křivky CO2. | vyplní dodavatel
| Exspirační ventil. | vyplní dodavatel
| Jednorázový okruh. | vyplní dodavatel
| Kompatibilita simulátoru plicních funkcí ASL 5 000, které je již v majetku LF OU. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Plicní ventilátor | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 2
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Biolampa se stojanem |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Biolampa sloužící pro světelnou terapii. | vyplní dodavatel
| Minimální průměr filtru je 10 cm. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení výšky. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení časovače nebo měřítka pro zajištění doporučené vzdálenosti dané léčebné plochy (oblasti) od lampy. | vyplní dodavatel
| Možnost otočení hlavice minimálně o 180°. | vyplní dodavatel
Součástí dodávky:
| - minimálně 1 ks stojanu, na který se upevní biolampa | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks spreje, který podporuje účinek biolampy | vyplní dodavatel
| - kolorterapie - minimálně 1 sada o minimálně 5 ks skleněných barevných filtrů kompatibilních s danou biolampou | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Biolampa se stojanem | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 3
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 CTG monitor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Antepartální fetální monitor. | vyplní dodavatel
| Displej s dotykovým ovládáním a možností polohování. | vyplní dodavatel
| Minimální velikost displeje je 6,5" LCD. | vyplní dodavatel
| Automatická detekce pohybu plodů. | vyplní dodavatel
| Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody. | vyplní dodavatel
| Puls matky snímaný z TOCO sondy v minimálním rozsahu 40 až 240 tepů/min. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou je 50 až 240 tepů/min. | vyplní dodavatel
| Kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužící k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci. | vyplní dodavatel
| Možnost zadání pacientských dat. | vyplní dodavatel
| Možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu. | vyplní dodavatel
| Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti. | vyplní dodavatel
| Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu. | vyplní dodavatel
| Zapisovač, který umožňuje tisk záznamu na termopapír a lze nastavit rychlost tisku v minimálním rozmezí 1 až 3 cm/min. | vyplní dodavatel
| Nastavitelný časovač záznamu. | vyplní dodavatel
| Zápis do paměti, kdy je možné dotisk např. v případě nedostatku papíru. | vyplní dodavatel
Součástí dodávky je:
| - minimálně 1 ks US sonda pro snímání srdeční frekvence plodu | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks TOCO sondy pro monitorování děložních stahů | vyplní dodavatel
| - software pro snímání dvojčat standard | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks abdominálních pásů | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks zapisovače | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks stojanu | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o monitorování trojčat (software + US sonda). | vyplní dodavatel
| Možnost připojení bezdrátového monitorování (telemetrie). | vyplní dodavatel
Položka č.4 Kolposkop |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Speciální mikroskop sloužící pro gynekologické vyšetřování ženských genitálií. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje pohyblivý stativ na kolečkách. | vyplní dodavatel
| Možnost vertikálního nastavení výšky kolposkopu. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje šikmý binokulární tubus skloněný o minimálně 28°. | vyplní dodavatel
| Mezioční vzdálenost je minimálně 55 mm, maximálně 75 mm. | vyplní dodavatel
| Pracovní vzdálenost objektivu je minimálně 220 mm. | vyplní dodavatel
| Kolposkop obsahuje LED osvětlení. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
3. | CTG monitor | 1
4. | Kolposkop | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 4
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Foropter |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Manuální foropter. | vyplní dodavatel
| Křížový cylindr. | vyplní dodavatel
| Otočné prisma. | vyplní dodavatel
| Vidění na blízko a přídavné čočky. | vyplní dodavatel
| Konvergenční systém. | vyplní dodavatel
| Sférická síla minimálně: -19,00 + 16,00 D; -29,00 + 26,00 D (při použití volitelného objektivu). | vyplní dodavatel
| Cylindrická síla minimálně: 0,00 -6,00 D; 0,00 -8,00 D (při použití přídavného objektivu) | vyplní dodavatel
| Cylindrické čáry minimálně 0 až 180°, při kroku 5°. | vyplní dodavatel
| Konvergence minimálně do 400 mm. | vyplní dodavatel
| PD minimálně 48 - 80 mm. | vyplní dodavatel
Refrakterová hlava:
| - okluzor | vyplní dodavatel
| - červený/zelený filtr | vyplní dodavatel
| - polarizační filtr 45°/135° | vyplní dodavatel
| - pevná čočka s cylindrem | vyplní dodavatel
| - červený/bílý Maddox vertikální/horizontální | vyplní dodavatel
Součástí dodávky:
| - minimálně 1 sada cylindrických čoček, minimálně -0,12 a -2,0 | vyplní dodavatel
| - rameno foropteru | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks měřítka pro blízko | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks držáku tabulky pro blízko | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks otočné tabulky pro blízko | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks kufříku na příslušenství | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks silikonového hadříku | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks protiprachového přehozu na foropter | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks připevňovacího šroubu | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks sanitačních obličejových krytí | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
5. | Foropter | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 5
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 6 Inzulínová pumpa |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přístroj pro aplikaci inzulínu využívaný při léčbě diabetu. | vyplní dodavatel
| Kontinuální podkožní infuze inzulínu. | vyplní dodavatel
| Nastavení bazální dávky inzulínu v pumpě. | vyplní dodavatel
| Nastavení bolusové dávky inzulínu v pumpě. | vyplní dodavatel
| Aplikace inzulínu do podkoží skrz infuzní set, který je s pumpu spojen kanylou a se zásobníkem na inzulín v pumpě. | vyplní dodavatel
| Pumpa disponuje displejem s tlačítky pro ovládání dávek inzulínu. | vyplní dodavatel
| Kovová či teflonová jehla v infuzním setu. | vyplní dodavatel
| Napájení pomocí baterie. | vyplní dodavatel
| Možnost ručně zadat hodnotu glykémie. | vyplní dodavatel
| Možnost zastavení všech dávek inzulínu. | vyplní dodavatel
| Ovládání v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Zvuková signalizace alarmů. | vyplní dodavatel
Součástí :
| - minimálně 5ks zásobníků na inzulín k pumpě | vyplní dodavatel
| - minimálně 5ks infuzních setů k pumpě | vyplní dodavatel
| - inzulínová pumpa včetně baterie | vyplní dodavatel
| - zavaděč pro zavedení infuzního setu do podkoží | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
6. | Inzulínová pumpa | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 6
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Ultrazvukový aspirátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Ultrazvukový aspirátor s vysokou selektivitou a adaptivním výkonem. | vyplní dodavatel
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky s průvodcem v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Chybové hlášení včetně podrobností na displeji s návodem k vyřešení dané situace. V režimu step-by-step. | vyplní dodavatel
| Integrovaná pumpa s nastavením odsávání v režimu stálé nebo jen při stisku pedálu. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení amplitudy na přístroji i pedálem. | vyplní dodavatel
| Pedál umožňuje proporcionální, tak i 1/0 řízení, tzn. na displeji se vždy zobrazí skutečná hodnota, nikoliv nastavená. | vyplní dodavatel
| Oplach je nastavitelný v minimálním rozmezí 2 - 20 ml/min. Pedál umožňuje aktivaci rychlého oplachu maximálně až 30 ml/min. | vyplní dodavatel
Ultrazvukový aspirátor je složen z:
| - samostatného přístroje - konzole | vyplní dodavatel
| - rukojeť min. 35 kHz | vyplní dodavatel
| - vozík disponuje minimálně 4 kolečkami, které jsou vybaveny minimálně 2 brzdami | vyplní dodavatel
| - kontejner vhodný pro mytí a sterilizaci rukojetě | vyplní dodavatel
Konzole:
| - minimální rozsah napájení je 100 - 240 V | vyplní dodavatel
| - minimální rozsah frekvence 50 - 60 Hz | vyplní dodavatel
| - minimální stupeň krytí IP X1 | vyplní dodavatel
| - napájecí konektor s pojistkou proti neúmyslnému vytažení | vyplní dodavatel
| - maximální hlučnost je 50 dB | vyplní dodavatel
| Rukojeť minimálně 35 kHz: | vyplní dodavatel
| - hrot rukojeťi je z titanu | vyplní dodavatel
| - k dispozici je opakovatelně sterilizovatelná sada pro precizní uchycení hrotů (snížení rizika vibrací při nesprávném uchycení hrotu) | vyplní dodavatel
| - integrované O kroužky pro snadnou manipulaci | vyplní dodavatel
Dodávka ultrazvukového aspirátoru obsahuje:
| - minimálně 1 ks konzole/ovládacího panelu, kdy je součástí ovládací nožní pedál a zábrana proti kontaminaci | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks kompatibilního vozíku | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks rukojeťi 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks zakřiveného prodlouženého standardního hrotu (pro práci s již pořízeným mikroskopem od výrobce Aesculap, model Aesculap Aeos) | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks sterilizačního síta 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks sterilizovatelné základny 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks momentového klíče 36 kHz | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 ks soupravy kazety a hadic | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks ochranného filtru proti kontaminaci | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Ultrazvukový aspirátor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 7
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 8 Přístroj pro zevní masáž srdce |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Systém využítelný při kardiopulmonální resuscitaci. | vyplní dodavatel
| Použití systému bez omezení hmotnosti pacienta. | vyplní dodavatel
| Frekvence kompresí: 102 ± 2 komprese za minutu. | vyplní dodavatel
| Hloubka komprese: 53 mm ± 2 mm u pacientů s výškou sterna nad 185 mm, 40 až 53 mm u pacientů s výškou sterna pod 185 mm. | vyplní dodavatel
Napájení:
| - zdroj napájení minimálně: Baterie – dobíjecí, lithium-iontová polymerová (LiPo), externí zdroj napájení, kabel do auta | vyplní dodavatel
| - kapacita baterie: minimálně 3 300 mAh | vyplní dodavatel
| - napájecí kabel do auta minimálně: napětí 10-28 VDC, proud 0-10 A | vyplní dodavatel
| - délka provozu na baterie: minimálně 40 minut | vyplní dodavatel
| - delší doba provozu s externím zdrojem napájení | vyplní dodavatel
| - požadavky na životnost baterie: minimálně 200 nabíjecích cyklů | vyplní dodavatel
| - stupeň krytí baterie: IP44 | vyplní dodavatel
Přenos dat:
| - minimální radiový modul Bluetooth v2.1 + EDR třída 1 | vyplní dodavatel
| - minimální požadovaná rychlost přenosu: 3 Mb/s | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
8. | Přístroj pro zevní masáž srdce | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 8
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 9 Přenosný ultrazvuk |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Digitální ultrazvukový přístroj. | vyplní dodavatel
| Plochý barevný LCD monitor – min. 21“ úhlopříčka s poměrem stran 16:9, FullHD, nastavitelný vertikálně i horizontálně. | vyplní dodavatel
| Minim. 3 vstupy pro UZ sondy | vyplní dodavatel
| Výsuvná mechanická QWERTY klávesnice umístěná pod ovládacím panelem | vyplní dodavatel
| Tlačítkový ovládací panel | vyplní dodavatel
| Ovládaní pomocí trackballu. | vyplní dodavatel
| Pomocný dotykový displej o velikosti min. 10“. | vyplní dodavatel
| Digitální TGC s pamětí pro uživatelská nastavení. | vyplní dodavatel
| Uživatelská nastavení pro každou sondu, včetně rychlého přepínání | vyplní dodavatel
| Možnost bateriového provozu. | vyplní dodavatel
Zobrazovací módy
| B-mód - zobrazení amplitud odražených signálů jasovou škálou | vyplní dodavatel
| M-mód vč. anatomického M-módu | vyplní dodavatel
| Pulsní Doppler (PW) | vyplní dodavatel
| Barevně kódovaný Doppler (CFM) vč. energetického módu (power Doppler, CPD) | vyplní dodavatel
| Duplexní zobrazení B-mód + barevný Doppler nebo B-mód + pulsní Doppler | vyplní dodavatel
| Triplexní zobrazení B-mód + pulsní Doppler + barevný Doppler. | vyplní dodavatel
| Možnost současného zobrazení B-obrazu a B-obrazu včetně CFM | vyplní dodavatel
| THI – harmonické zobrazení tkání | vyplní dodavatel
| Automatická optimalizace obrazu ve všech modech a dopplerovských zobrazeních | vyplní dodavatel
| Zvětšování a zmenšování hloubky (hloubka v rozsahu, fokusace, zoom obrazu, posun dopplerovské křivky | vyplní dodavatel
| Měření v živém i ve zmrazeném obraze. | vyplní dodavatel
| Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na zmraženém i aktivním záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI, HR | vyplní dodavatel
| Vícestupňové kompaundní zobrazení dostupné na lineární i konvexní sondě | vyplní dodavatel
| 4D zobrazení | vyplní dodavatel
| Systém odrušení speklí nastavitelný v minimálně 3 krocích. | vyplní dodavatel
Další výbava
| Panoramatické zobrazení | vyplní dodavatel
| Nožní spínač | vyplní dodavatel
| SW pro automatické hodnocení mammárních nálezů a stanoveni parametru BI-RADS | vyplní dodavatel
| Ohřívač gelu | vyplní dodavatel
Archivace a komunikace
| Komunikace s PACS zadavatele, pomocí DICOM 3.0 | vyplní dodavatel
| Vlastní databáze pacientských a obrazových dat: | vyplní dodavatel
| Velikost min. 500 GB | vyplní dodavatel
| Záznam videosmyčky ve všech modech s uložením do vlastní databáze | vyplní dodavatel
| Export, import, zálohování a vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu a parametrů vyšetření | vyplní dodavatel
| volba exportního obrazového formátu – běžné PC formáty na CD/DVD a USB flash mediích (např. DICOM, TIFF, BMP, JPG, AVI) | vyplní dodavatel
Sondy
| 4D konvexní abdominální sonda minimálně 4-8 MHz | vyplní dodavatel
| intrakavitární sonda minimálně 4-9 MHz | vyplní dodavatel
| lineární sonda minimálně 5-12MHz, min. 50mm | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
9. | Přenosný ultrazvuk | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 9
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.
Část 9
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 10 Monitor pacientský vč. přídatného transportního monitoru |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Barevná obrazovka, plochá, min 15“. | vyplní dodavatel
| Počet zobrazených křivek: min. 3 křivky současně. | vyplní dodavatel
| DVI port pro zrcadlové zobrazení. | vyplní dodavatel
| Zobrazení trendů měřených hodnot | vyplní dodavatel
Monitorované parametry:
| - elektrokardiografie (EKG) minimálně 3 svody | vyplní dodavatel
| - neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP) | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x invazivní měření krevního tlaku (IBP) | vyplní dodavatel
| - měření saturace krve kyslíkem SpO2 | vyplní dodavatel
Transportní monitor:
| - přídatný transportní monitor min. 5“ s transportní dokovací stanicí | vyplní dodavatel
| - plně integrovaný modul sidestream CO2 | vyplní dodavatel
| - minimální životnost baterie 4hod. | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| - EKG kabely | vyplní dodavatel
| - manžeta k měření tlaku ve 3 velikostech | vyplní dodavatel
| - saturační čidlo | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
10. | Monitor pacientský vč. přídatného transportního monitoru | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0