Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – část 2 veřejné zakázky

Minimální specifikace plynového fyzisorpčního analyzátoru:

Přístroj pro měření adsorpčních a desorpčních izoterem, vyhodnocení distribuce velikosti mezopórů a měrného povrchu BET statickou manometrickou metodou

Minimálně 4 měřící stanice pro vzorek a samostatná stanice pro měření tlaku nasycených par (p0) v jediné Dewarově nádobě. Každá měřící stanice pro vzorek včetně p0 stanice je osazena vlastním, maximálně 1000 Torr tlakovým senzorem pro maximální rychlost měření.

Přesnost tlakových senzorů ± 0,15 % z plného rozsahu.

Rozsah měřitelné velikosti pórů 0,35-500 nm.

Vyhodnocovací SW bude nainstalován na počítači v místě instalace, který nebude součástí dodávky.

Řídící a vyhodnocovací SW zobrazuje průběžně naměřené body izotermy a současně kinetický záznam tlaku oproti času pro rychlé a jednoduché určení kvality (ustálení) naměřených dat. Dále nabízí nejčastější metody vyhodnocení jako jsou BET, BJH, t-plot, DFT, aj.

Dodané řešení bude obsahovat možnost vakuově odplynit minimálně 4 vzorky současně s možností nastavení teplotního programu až do 400 °C s minimálně 5ti kroky a rampami. Přípravné stanice musí být opatřeny fritami zamezujícími kontaminaci vnitřních součástí přístroje.

Součástí dodávky bude také potřebné šroubení a spojovací materiál.

Ke každé měřící stanici budou dodány minimálně 3 cely na vzorek.

Záruční a pozáruční servis přístroje musí být zajištěn v ČR.

Součástí dodávky musí být kompletní instalace a zaškolení budoucí obsluhy.