- Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – část 3 veřejné zakázky

- Spektrofotometr

Požadované parametry:

Automatická kalibrační křivka pro minimální rozsah 1 až 6 standardů

Viditelná oblast vlnové délky minimálně v rozsahu 335 až 800 nm

Šířka spektra alespoň 7nm

Minimální požadovaný rozsah -0,300 až 2,500 A /± 2500 Konc

Minimální požadovaná přesnost ±0,01 A při 1.0A a 546 nm

Přesnost nastavení vlnové délky a přesnost opakování nastavené vlnové délky minimálně ±2 nm

Barevný dotykový displej pro snadné ovládání

Rychlé skenovaní v celém vlnovém rozsahu do 10 vteřin

Kinetika s možností měření až při třech vlnových délkách současně

Minimálně dva USB porty pro ukládání dat a připojení tiskárny

Možnost měřit i ve vysoké zkumavce nebo okamžitě po přidání reakčního komponentu

Součástí dodávky musí být kompletní instalace a zaškolení budoucí obsluhy