Příloha č. 1 – Technická specifikace – základní technické parametry

Specifikace FULL HD systému

Monitor – 1 ks

- Atestovaný MDE

- Úhlopříčka min. 31“

- Rozlišení min. FULL HD 1920 x 1080

- Zobrazovací úhel min. 178°

- Vstupy min.:  DVI-D, 1X SD/HD/3G SDI, 1x Component

- Výstupy min.:  1x DVI-D, 1X SD/HD/3G SDI

- Zavěšení na polohovatelném rameni přístrojového vozíku

Kamerová jednotka – 1 ks

- systém umožňující pracovat ve FULL HD rozlišení s využitím úzkopásmového zobrazování

- jednotka pro připojení full HD kamerové hlavy a flexibilních video-endoskopů s čipovou technologii na distálním konci a s možností rozšíření o 3D technologii při zachování stejné řídící kamerové jednotky

- systém umožňující min. 5 různých módů zobrazení dle potřeb operatéra – standartní zobrazení, zvýšení kontrastu tkáně, zvýšení jasu v zastíněných oblastech operačního pole, kombinace zvýšení kontrastu a jasu, min. 2 módy úzkopásmového zobrazení pro zviditelnění tkáňových struktur ovladatelný z kamerové hlavy pomocí softwaru v kamerové jednotce

- systém filtrace barevných spekter nezávislý na světelném zdroji

- anti-moire filtr pro fibroskopické optiky

- možnost vkládání pacientských dat minimálně jméno a příjmení, datum narození, ID číslo pacienta

- omyvatelná klávesnice včetně touchpadu pro ovládání kamerové jednotky a vkládání pacientských dat

- možnosti nastavení bílé: na čelním panelu jednotky, pomocí klávesnice a přes programovatelná tlačítka kamerové hlavy

- Výstupy min.: 3x USB 2.0 pro připojení externího disku a dalšího příslušenství, DVI, 3G-SDI

- možnost záznamu fotek a videa ve full HD rozlišení na USB paměťová zařízení

- nastavení min 20 presetů dle individuálních potřeb každého operatéra s možností uložení na USB

- min. 2x digitální zoom nastavitelný minimálně v 5 krocích

- možnost otáčení obrazu o 180°

- kompatibilita se stávajícím vybavením – Image1 Karl Storz

FULL HD Kamerová hlava – 1 ks

- 1-čipový CMOS systém

- Rozlišení min. 1920 x 1080

- integrovaný upínací mechanismus pro optiky

- mechanické nastavení ostření

- min. 3 ovládací tlačítka z toho minimálně 2 programovatelná pro ovládání funkcí kamerové jednotky

- možnost naprogramovat min. 2 funkce na každé programovatelné tlačítko

- neoddělitelný objektiv od kamerové hlavy

- hmotnost kamerové hlavy max. 150 g

- ohnisková vzdálenost f = 16 mm

- Pořízení a ukládání obrázků a video-sekvencí pomocí tlačítek kamerové hlavy

- Kamerová hlava povlékatelná sterilním návlekem

- Podporující úzkopásmové zobrazení

Zdroj světla – 1 ks

- LED technologie

- automatické uzavření světelného výstupu po vytažení světlovodného kabelu

- kompatibilita se světelnými kabely Karl Storz

- životnost min. 20 000 hodin

- 1x světlovodný kabel průměr max. 3.5 mm, pracovní délka max. 300 cm, autoklávovatelný

Flexibilní video-endoskop – 2 ks

- Rozlišení HD

- Čipová technologie

- Integrovaná LED technologie (bez nutnosti připojení externího světelného zdroje)

- Směr pohledu 0°

- Úhel pohledu min. 100°

- Pracovní délka max. 30 cm

- Vnější průměr max. 3,7 mm

- Výkyv distálního konce nahoru/dolů min. 140°/140°

- Ovládací tlačítka na rukojeti endoskopu pro min. focení, záznam a vyvážení bílé barvy

- Základní příslušenství: testr těsnosti, tlaková kompenzační zátka pro skladování a převoz, kufr

- Úzkopásmové zobrazení bez nutnosti připojení ke zdroji světla

- Kompatibilita s kamerovou jednotkou Image 1 Karl Storz

Přístrojový vozík – 1 ks

- Police pro umístění uvedeného vybavení

- Polohovatelné rameno pro monitor

- Držák kamerové hlavy

- 4x kolečka, min. 2 z nich bržděná

Záznamové zařízení

Zařízení slouží k provádění videozáznamů/snímků z operačních výkonů.

Požadavky na funkcionalitu:

- možnost popisu fotek pořízených z videa, textem a grafickým označením – zvýrazněním – elektr. tužka a jeho následné odesílání k ID pacienta do PACSu, nebo v PDF formátu e-mailem přímo z aplikace systému

- plná kompatibilita se stávajícím systémem MEDIRECORD

- možnost importu dříve pořízených záznamů do databáze systému

- funkční DICOM Modality Worklist v rámci systému, s možností jeho plného propojení s NIS nemocnice

- možnost definovat záznam podle ID pacienta, operatéra, datumu operace, lokace (operační sál, ambulance,…), zdroje záznamu (endoskop, mikroskop,…), kódu dg., druhu výkonu a možnost vyhledávání záznamu podle těchto kritérií

- možnost online asistence přes vzdálený přístup

Streamovací jednotka s příslušenstvím:

- zpracování 2D signálu

- uložení záznamu min. ve Full HD

- video záznam – rychlost zápisu snímků			60 snímků / sek

- kvalita streamovaného videa 				min. 1920x1080 pixel

- velikost / typ archivačního média 				min. 2TB

- možnost interního rozšíření disku				min. 6TB

- ovládací panel s dotykovým displejem			min. 13"