Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění

Sestava studentských mikroskopů a stereomikroskopů

Studentský stereomikroskop 2 ks

- kompaktní stereomikroskop s integrovanou kamerou

- greenough optický systém

- apochromatická optika v těle mikroskopu

- apochromatické objektivy mikroskopu

- mikroskop vybaven ochranným sklem chránícím objektivy před poškozením

- okuláry s nastavitelnou dioptrickou korekcí, vhodné pro použití s brýlemi i bez brýlí se zorným polem min. 23 mm a zvětšením 10x

- plynulý zoom se stop pozicemi pro zvětšení 10x, 20x, 30x,40x a 50x

- manuální ostření

- nastavitelná mezioční vzdálenost v rozsahu alespoň 50-75 mm

- optické vlastnosti:

  - minimální rozsah zvětšení				 9:1

  - maximální pozorovací úhel			 35°

  - min. rozlišení 					250 lp/mm

  - min NA:						0,167

  - požadovaný rozsah zvětšení:			6,1- 55 x

  - min. průměr zorného pole: 			37.7- 4.2 mm

  - pracovní vzdálenost: 				min. 122 mm

  - hloubka ostrosti pro min. zvětšení 			min. 12 mm

- rozdílná numerická apertura levého a pravého optického kanálu zajišťující obraz s vysokou hloubkou ostrosti a vysokém rozlišení

- antistatická ochrana povrchu mikroskopu

- protiprachový obal

- dopadající osvětlení z vrchu pomocí min. 4 LED umístěných kolem objektivu mikroskopu

- výškově nastavitelné dopadající osvětlení ze strany pomocí min. 3 LED zabudovaných v nosném sloupci,

- podložka na vzorky, z jedné strany černá a z druhé bílá pro volbu nejlepšího pozadí

- voděodolný ovládač osvětlení zabudovaný v základně mikroskopu, nevystupující ze základny mikroskopu

- zabudované 5V napájení v základně mikroskopu (USB port)

- maximální výška základny 35 mm

- minimální šířka a hloubka: 257x 331 mm

Studentský mikroskop 3 ks

- kovový stabilní stativ s karuselem pro minimálně 4 objektivy

- kovové převody ostření

- binokulární tubus s nastavitelnou mezioční vzdáleností (minimálně v rozsahu 52-75 mm), otočný o 360° bez nutnosti aretace

- sklon tubusu max. 30°

- integrované okuláry, bez možnosti vyjmutí se zvětšením 10X a zorným polem min. 20 mm

- nekonečná planachromatická optika se zorným polem min. 20 mm

- hrubé a jemné ostření

- vycentrované ostřící šrouby zabraňující rozostření

- achromatické objektivy s minimální níže udanou NA:

  - 4x/ 0.10 NA

  - 10x/ 0.22 NA

  - 20x/ 0.40 NA

  - 40x/ 0.65 NA

- LED osvětlení s životností min. 25000 hodin

- předcentrovaný předostřený Abbeho kondenzor s kódovanou aperturní clonou

- možnost Jednoručního vkládání sklíček

- integrované madlo na zadní i přední straně mikroskopu umožňující přenášet mikroskop bezpečně jednou i dvěma rukama

- antibakteriální povrch mikroskopu

- napájecí USB port na zadní straně mikroskopu

- možnost navinutí napájecího kabelu na cívku v těle mikroskopu bez přesahování kabelu

- možnost rozšíření o polarizaci, fázový kontrast, temné pole, šikmé nasvícení multikanálovou fluorescenci, dopadající osvětlení)

- možnost rozšíření mikroskopu o integrovanou kameru bez nutnosti výměny tubusu

- min. hmotnost mikroskopu 8 kg pro zachování stability během pozorování

- certifikace ISO 9022-11

Studentský mikroskop 1 ks

- kovový stabilní stativ s karuselem pro minimálně 4 objektivy

- kovové převody ostření

- binokulární tubus s nastavitelnou mezioční vzdáleností (minimálně v rozsahu 52-75 mm), otočný o 360° bez nutnosti aretace

- sklon tubusu max. 30°

- integrované okuláry, bez možnosti vyjmutí se zvětšením 10X a zorným polem min. 20 mm

- nekonečná planachromatická optika se zorným polem min. 20 mm

- hrubé a jemné ostření

- vycentrované ostřící šrouby zabraňující rozostření

- achromatické objektivy s minimální níže udanou NA:

  - 4x/ 0.10 NA

  - 10x/ 0.22 NA

  - 40x/ 0.65 NA

  - 100x/ 1.25 NA

- LED osvětlení s životností min. 25000 hodin

- předcentrovaný předostřený Abbeho kondenzor s kódovanou aperturní clonou

- možnost Jednoručního vkládání sklíček

- integrované madlo na zadní i přední straně mikroskopu umožňující přenášet mikroskop bezpečně jednou i dvěma rukama

- antibakteriální povrch mikroskopu

- napájecí USB port na zadní straně mikroskopu

- možnost navinutí napájecího kabelu na cívku v těle mikroskopu bez přesahování kabelu

- možnost rozšíření o polarizaci, fázový kontrast, temné pole, šikmé nasvícení multikanálovou fluorescenci, dopadající osvětlení)

- možnost rozšíření mikroskopu o integrovanou kameru bez nutnosti výměny tubusu

- min. hmotnost mikroskopu 8 kg pro zachování stability během pozorování

- certifikace ISO 9022-11