Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Fluorescenční modul – upgrade Tecan Infinite M Nano na verzi M Nano+ (fluorescenční modul)

- Optika založená na monochromátoru (Quad4 Monochromátorový systém (2 excitační and 2 emisní monochromátory)

- Aplikace: charakterizace různých fluorescenčních molekul, skenování spekter

- Typ detektoru fluorescence: fotonásobič

- Zdroj: UV xenonová výbojka

- Hodnoty citlivosti detekce fluorescence:

  - na vrchu destičky (měřeno pro fluorescein) 170 amol/100 μl, 384 jamková destička

  - na dne destičky (měřeno pro fluorescein) 9 fmol/200 μl, 96 jamková destička

  - TRF (měřeno pro europium) 90 amol/100 μl, 384 jamková destička

- Parametry měření:

  - Excitace 230–850 nm

  - Emise 280-850 nm

  - Přesnost vlnové délky <± 2 nm pro λ> 315 nm; <± 1 nm pro λ ≤ 315 nm

  - Reprodukovatelnost vlnové délky <± 1 nm pro λ> 315 nm; <± 0.5 nm pro λ ≤ 315 nm

  - Spektrální šířka pásma při Excitaci: <5 nm pro λ ≤ 315 nm a <9 nm pro λ> 315 nm; při Emisi: <20 nm

  - Rychlost skenování 450-500 nm, krok 5 nm: 150 sekund na 96 jamkovou destičku

Zdůvodnění potřeby konkrétního typu modulu:

Spketrofotometr Tecan Infinite M Nano využíváme v laboratoři molekulární biologie pro různé experimenty, které souvisejí s měřením enzymové kinetiky. Tento modul nám do budoucna umožní využívat nejen měření absorbance, ale také měření fluorescence. Díky tomuto modulu je možné rozšíření portfolia měřitelných esejí a také zpřesnění těch stávajících. Modul Tecan Infinite M Nano+ je jediným modulem, který kompatibilní s nanospektrofotometrem značky Tecan Infinite M Nano. Na základě výborných zkušeností, které s tímto přístrojem máme bychom rádi získali možnost rozšíření s přesnější a flexibilnější měřitelností, což nám je schopen zajistit pouze tento typ modulu.