Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

- Skladovací kontejner pro kapalný dusík, uchování materiálu:

  - objem minimálně 165 l

  - denní odpar maximálně 0,85 l

  - vnitřní průměr hrdla minimálně 215 mm

  - statická doba pro jedno naplnění minimálně 180 dnů

  - celková kapacita minimálně 6000 2ml zkumavek

  - včetně nerezových stojanů a kryoboxů (10x10) pro uchování celkové kapacity zkumavek

  - podvozek

  - s digitálním ukazatelem hladiny naplnění a teploty s výstupem proudových smyček (4 - 20mA) pro napojení na monitorovací systém

- Transportní dewarova nádoba:

- pracovní objem minimálně 99 l

- pracovní tlak 0,5 baru (+-10%)

- denní odpar maximálně 2,4 %

- podvozek

- tvořič tlaku s automatickou regulací, manometr, pojišťovací ventil, kapalinový a plynný ventil

- orientační hladinoměr

- s možností digitálního/manuálního ukazatele hladiny naplnění a teploty

- Monitorovací systém:

- 2 možnosti monitorování:

  - Napojení na stávající systém firmy Comet (umí email upozornění + SMS v prostředí comet database):

    - Zajištění – nastavení komunikace ve spolupráci s firmou mezi stávajícím Comet systémem a zakoupeným zařízením – přenos parametrů minimálně teploty

  - Nový monitorovací systém:

    - Monitoring připojený pomocí Ethernet (kabelu) včetně software bez měsíčních poplatků a licencí.

    - SMS upozornění může být hrazeno OU (vlastní SIM).

    - Monitorovací systém musí umožnit on-line zobrazení dat, emailové upozornění, SMS upozornění pro více než jednoho uživatele

Další podmínky:

- Zajištění bezpečnostně technických kontrol a pravidelných servisních prohlídek předepsaných výrobcem a platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích.

- Výrobce nesmí deklarovat životnost přístroje kratší než 10 let.

- Zajištění servisu přístroje je v EU.

- Servisní zastoupení v ČR.