Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění

| 1. Spirometrická jednotka pro zátěžové testování (CPET) běžné populace a vrcholových sportovců | Požadovaný počet kusů |
| --- | --- |
| „Breath-by-breath“ systém pro kardiopulmonární zátěžové vyšetření (CPET) běžné populace a vrcholových sportovců (O2 čidlo – elektrochemické nebo paramagnetické, CO2 čidlo – infračervené, přesnost měření pro O2, CO2 a ventilaci ≤ 3 %) | 1 |
| Sledování následných parametrů: vyšetření spotřeby O2 a výdeje CO2, V’O2, V’CO2, RER, V’O2/kg, V’E, BF, VTex, EqO2, EqCO2, BR FEV%, PETO2, PETCO2, REE, FAT, CHO, PROT, RQ, VE, MET, VT, BR, saturace O2, TF atd., definování zátěže ve Watt i Watt/kg, vhodný pro všechny skupiny osob. |  |
| V případě dodání elektrochemického O2 senzoru bude dodán také náhradní O2 senzor, a to v termínu 8/2025 z důvodu exspirace |  |
| SW pro měření, vyhodnocování a interpretaci výsledků CPET (VO2max, SFmax, ventilační prahy) – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| SW pro měření klidového/bazálního metabolismu – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| SW pro vyhodnocování energetického metabolismu – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| SW pro klidové spirometrické vyšetření – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| SW pro provedení testu „6 minute walk test“ – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| Vestavěný, plně automatický kalibrační set (ventil na láhev s kalibračním plynem vč. adaptéru; kalibrační pumpa (min. 1 l); láhev s kalibračním plynem v objemu 3 l – dodávka min. 3 x do 31.12.2027) |  |
| Pulzní oxymetr (kompatibilní s CPET, bezdrátový - bluetooth) |  |
| Automatické měření krevního tlaku na běhátku a bicyklovém ergometru |  |
| Bezdrátové 12 kanálové EKG pro sledování srdeční činnosti během zatížení + SW pro měření, vyhodnocování a interpretaci EKG – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| Min. 4 ks MOXY senzor + SW opce kompatibilní se SW CPET |  |
| Přístrojový medicinský vozík pro spirometrickou jednotku, PC a kalibrační set |  |
| PC řídicí jednotka PC - procesor s výkonem minimálně 18 000 bodů; minimální velikost operační paměti 16 GB DDR5; min. 4 x USB 3.0 Type-A (nebo novější re-vize), 2 x digitální grafický výstup (min. 1 x HDMI), Gigabit Ethernet LAN (RJ-45), výstup pro sluchátka a mikrofon; PC musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft, pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná; kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot); délka záruční doby min. 24 měs. Monitor - úhlopříčka obrazovky min 24" s poměrem stran 16:9; rozlišení min. full hd; nastavitelná výška; integrované reproduktory Klávesnice, myš Barevná laserová tiskárna - formátu A4/A3, samostatně stojící; barevný LCD display; oboustranný automatický tisk; Oboustranný automatický scan; rychlost oboustranného tisku A4 str/min. – černobíle/barevně min. 15st/min; skenování do emailu, na plochu, do síťové složky (SBM), do FTP; startovací tonery součást dodávky; konektivita min. USB 2, USB 3, Ethernet (RJ-45), airprint Základní SW – dle požadavků výrobce CPET |  |
| Příslušenství (masky XS, S, M, L; čepička (uchycení) pro masku dle příslušné velikosti masky; adaptér pro průtokový snímač; hrudní pás pro měření srdeční frekvence) – od každé položky příslušenství je požadován min. 1 kus |  |
| Servis v ceně: |  |
| Instalace a zprovoznění (včetně napojení na běhátka Rodby RL2500 a Rodby RL2000 a bicyklový ergometr Lode Excalibur Sport) |  |
| Školení obsluhy při předání a zprovoznění zboží pro min. 10 osob v délce cca 60 min. |  |
| Bezpečnostně – technická kontrola (BTK) do 31.12.2027 |  |
| Pravidelná výměna O2 a CO2 čidla v intervalech nastavených výrobcem (pokud je vyžadováno) min. 3 x do 31.12.2027 |  |
| Pravidelná výměna hadičkového setu v intervalech nastavených výrobcem min. 3 x do 31.12.2027 |  |
| Kompatibilita s běhátky zn. Rodby RL2500 a Rodby RL2000 |  |
| Kompatibilita s bicyklovým trenažérem Lode Excalibur Sport |  |
| Prodloužení záruky do 31.12.2027 |  |
| Dostupnost servisu telefonicky 24/7, technik do 72 h od nahlášení závady |  |
| Poskytnutí náhradního přístroje, pokud je servis delší než 72 h (po dobu trvání prodloužené záruky – viz výše) |  |
| Požadavky na měření a vyhodnocení: |  |
| Možnost během testu měnit celkový tvar a sklon zátěžové křivky v zátěžovém protokolu (nejen po jednotlivých stupních) |  |
| Volitelné zátěžové protokoly – v zátěži, ve fázi bez zátěže i pro klidové fáze (min 15 typů) |  |
| Umožnit obsluze sledování zaznamenávaných dat v průběhu jejich záznamu a kdykoliv zpětně |  |
| Automatické vyhodnocení AT ihned na konci zátěže |  |
| Automatický nebo manuální výpočet anaerobních hodnot prahů AT a respiračních kompenzačních bodů RC. Metody: V-Slope, ventilatory, RER a manuálně |  |
| Automatická kalkulace sklonů V'O2 = f (Load), V'E = f (V'02), V'E = f (V'CO2), HR = f (V'O2 / kg) s možností manuální úpravy vypočtených rozsahů |  |
| Tisk zpráv v různých formátech jako je PDF, JPEG, TIF, RTF, Excel |  |
| Nepřímé stanovení kalorimetrie |  |

| 2. Mobilní spirometrická jednotka pro zátěžové testování (CPET) běžné populace a vrcholových sportovců | Požadovaný počet kusů |
| --- | --- |
| Mobilní (telemetrický) „Breath-by-breath“ systém pro kardiopulmonární zátěžové vyšetření (CPET) běžné populace a vrcholových sportovců (O2 čidlo – elektrochemické nebo paramagnetické, CO2 čidlo – infračervené, přesnost měření pro O2, CO2 a ventilaci ≤ 3 %, možnost umístění na hrudník zpředu a na záda) | 1 |
| Sledování následných parametrů: vyšetření spotřeby O2 a výdeje CO2, V’O2, V’CO2, RER, V’O2/kg, V’E, BF, VTex, EqO2, EqCO2, BR FEV%, PETO2, PETCO2, REE, FAT, CHO, PROT, RQ, VE, MET, VT, BR, saturace O2, TF,atd., definování zátěže ve Watt i Watt/kg, vhodný pro všechny skupiny osob. |  |
| GPS senzor |  |
| V případě dodání elektrochemického O2 senzoru bude dodán také náhradní O2 senzor v počtu min. 4 ks, a to v termínu do 31.12.2027 |  |
| Stacionární set |  |
| SW pro měření, vyhodnocování a interpretaci výsledků CPET (volitelné zátěžové protokoly; VO2max, SFmax, ventilační prahy) – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| Kalibrační set (ventil na láhev s kalibračním plynem vč. adaptéru; kalibrační pumpa (min. 1 l); láhev s kalibračním plynem v objemu 3 l – dodávka min. 3 x do 31.12.2027) |  |
| Pulzní oxymetr (kompatibilní s CPET, bezdrátový - bluetooth) |  |
| Notebook pro laboratorní a terénní použití - procesor s výkonem minimálně 15500 bodů; úhlopříčka LCD 15,6", rozlišení min. 1920 x 1080 px.; minimální velikost operační paměti 16 GB; minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 1000 GB; minimální kapacita diskového uložiště SSD NVMe 1000 GB; minimální konektivita Wi-Fi x, Bluetooth , HDMI výstup, možnost nabíjení přes USB-C; integrovaná webová kamera, reproduktory, mikrofon; klávesnice, která je od výrobce určena pro Českou republiku, a to včetně rozložení kláves a speciálních znaků – numerická, podsvícená; notebook musí být vybaven vhodnou novou a nepoužitou minimální verzí operačního systému (OS) v české lokalizaci, ze které je možné provést upgrade na OS Windows v rámci programu CAMPUS firmy Microsoft, pravost OS musí být garantovaná a u výrobce ověřitelná; kompatibilní s Windows 11 (TPM 2.0, Secure Boot); délka záruční doby min. 24 měs. |  |
| SW pro měření klidového/bazálního metabolismu (nepřímá kalorimetrie) – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| SW pro vyhodnocování energetického metabolismu – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| SW pro klidové spirometrické vyšetření – licence pro minimálně 3000 testů |  |
| Příslušenství (masky XS, S, M, L; čepička (uchycení) pro masku – dle příslušné velikosti masky; adaptér pro průtokový snímač; hrudní pás pro měření srdeční frekvence) – od každé položky příslušenství je požadován min. 1 kus |  |
| Servis v ceně: |  |
| Doprava, instalace a zprovoznění u zákazníka (včetně napojení na běhátka Rodby a bicyklový ergometr Lode Excalibur Sport) |  |
| Školení obsluhy při předání a zprovoznění zboží pro min. 10 osob v délce cca 60 min. |  |
| Bezpečnostně – technická kontrola (BTK) do 31. 12. 2027 |  |
| Kompatibilita s běhátky zn. Rodby RL2500 a Rodby RL2000 |  |
| Kompatibilita s bicyklovým trenažérem Lode Excalibur Sport |  |
| Prodloužení záruky do 31.12.2027 |  |
| Dostupnost servisu telefonicky 24/7, technik do 72 h od nahlášení závady |  |
| Poskytnutí náhradního přístroje, pokud je servis delší než 72 h (po dobu trvání prodloužené záruky – viz výše) |  |
| Požadavky na měření a vyhodnocení: |  |
| Možnost během testu měnit celkový tvar a sklon zátěžové křivky v zátěžovém protokolu (nejen po jednotlivých stupních) |  |
| Volitelné zátěžové protokoly - v zátěži, ve fázi bez zátěže i pro klidové fáze (min 15 typů) |  |
| Umožnit obsluze sledování zaznamenávaných dat v průběhu jejich záznamu a kdykoliv zpětně |  |
| Automatické vyhodnocení AT ihned na konci zátěže |  |
| Automatický nebo manuální výpočet anaerobních hodnot prahů AT a respiračních kompenzačních bodů RC. Metody: V-Slope, ventilatory, RER a manuálně |  |
| Automatiská kalkulace sklonů V'O2 = f (Load), V'E = f (V'02), V'E = f (V'CO2), HR = f (V'O2 / kg) s možností manuální úpravy vypočtených rozsahů |  |
| Tisk zpráv v různých formátech, jako je PDF, JPEG, TIF, RTF, Excel |  |
| Nepřímé stanovení kalorimetrie |  |

| 3. Náhradní příslušenství (spotřební materiál) kompatibilní s dodanou stacionární (položka č. 1) a mobilní (položka č. 2) spirometrickou jednotkou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka č. | Název položky | Požadovaný počet kusů |
| 3.1. | Maska pro CPET – velikost XS | 2 |
| 3.2. | Maska pro CPET – velikost S | 2 |
| 3.3. | Maska pro CPET – velikost M | 2 |
| 3.4. | Adaptér pro průtokový snímač (univerzální adaptér k maskám) | 12 |
| 3.5. | Čepička (uchycení) pro masku – dle příslušné velikosti masky | 6 |
| 3.6. | Průtokový snímač (pro opakované použití) | 6 |
| 3.7. | Hrudní pás pro měření srdeční frekvence | 8 |
| 3.8. | Úvazek na záda | 2 |
| 3.9. | Náhradní hadička | 4 |
| 3.10. | Náhradní svorky pro masky (balení po 2 ks) | 10 |
| 3.11. | Jednorázový průtokový snímač (balení po 50 ks) | 5 |
| 3.12. | Adaptér pro jednorázové průtokové snímače | 4 |
| 3.13. | Jednorázové bakteriální filtry pro spirometrické vyšetření (balení po 50 ks) | 4 |
| 3.14. | Nalepovací elektrody pro EKG (balení po 500 ks) | 2 |
| 3.15. | Náhradní pacientský kabel | 1 |