Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Ultrazvuk

Přístroj vysoké výkonnostní kategorie pro výuku = kompletní abdominální diagnostika, vyšetřování pohybového aparátu (klouby, svaly, šlachy a nervy), dále pro cévní vyšetřování, zejména karotid a transkraniální vyšetřování mozkových cév. Přístroj musí obsahovat modul pro měření a vyhodnocování elasticity tkání metodou střižné vlny (ShearWave Elastografie) a modul pro synchronizované zobrazení UZ obrazu s obrazovými sety jiných modalit (CT, MRI).

Požadavky na přístroj

- Mobilita přístroje: transportovatelný 1 osobou, přístroj disponuje madlem pro převoz, na podvozku s možností blokování či fixace kol ve směru, šířka maximálně 55 cm, hmotnost max. 100 kg.

- Start přístroje: max. do 60 sec. z vypnutého stavu, do 15 sec. ze Stand-by režimu.

- Výškově a stranově stavitelný LCD/LED monitor o úhlopříčce min. 23", s Full HD rozlišením, umístěný na pohyblivém rameni

- Výškově i stranově stavitelný ovládací panel s podsvícením aktivních kláves, programovatelnost všech ovládacích prvků uživatelem, výškově stavitelný v rozmezí 70 - 100 cm

- Integrovaný dotykový LCD panel o velikosti min. 12" (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací, možnost úpravy a tvorby nabídek uživatelem)

- Ovládání pomocí trackballu – kuličky (nikoliv touchpad)

- HW textová klávesnice výsuvná z ovládacího panelu

- Min. 4 aktivní konektory pro současné připojení 2D ultrazvukových sond

- Frekvenční rozsah přístroje minimálně 1 až 18 MHz

- Podpora uz sond typu single crystal a matrix (více-elementové sondy s uspořádáním vysílacích krystalů v několika řadách)

Požadované režimy zobrazení

  - 2D zobrazení (B – mód), maximální hloubka 2D zobrazení minimálně 40 cm

  - Trapezoidní (lichoběžníkové) zobrazení na lineárních sondách

  - PW – pulzní doppler s možností steeringu na lineární sondě minimálně v rozsahu +/- 30°

  - CFM (Colour Flow Mapping) - barevné zobrazení toku krve, včetně energetického dopplerovského módu (Power Doppler, Angio Doppler)

  - Dynamický doppler (Dynamic Flow) - barevné širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností (high resolution), obrazovou rychlostí a přesnou konturací (zobrazení cévní struktury bez přebarvených hranic cévních stěn)

  - Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i rychlostí < 1 cm/sec, za vysoké obrazové frekvence > 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy a vysokého rozlišení, včetně triplexního zobrazení v reálném čase a sumarizace toků (akumulační mód) – využití na všech nabízených sondách

  - 2D zobrazení krevního toku v reálném čase pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek - nedopplerovská metoda (např. B- flow, 2D Flow)

  - Duplexní zobrazení (2D + PW; 2D + CFM; 2D + mikrovaskularizace) v reálném čase u všech nabízených sond

  - Triplexní zobrazení (2D + CFM + PW a 2D + mikrovaskularizace + PW) v reálném čase u všech nabízených sond

  - Simultánní duální zobrazení - rozdělení monitoru na zobrazení 2D obrazu a kombinace 2D + CFM v reálném čase u všech nabízených sond

  - modul rekonstrukce 3D objemu pomocí konvenčních 2D sond

  - zvýšená vizualizace bioptické jehly (nastavení ve více úrovních)

  - ShearWave Elastografie – modul zobrazení a hodnocení elasticity tkání metodou střižné vlny, pomocí lineární sondy na měkké tkáně a konvexní abdominální sondy (pro vyšetřování šťítné žlázy či prsní tkáně a pro posuzování fibrotických změn jaterní tkáně) včetně schopnosti číselné kvantifikace v kPa i v m/s

  - modul synchronizovaného simultánního zobrazení UZV obrazu s obrazovými sety z jiných modalit (CT, MRI …) na monitoru UZ přístroje v reálném čase UZ vyšetřování - tzv. fúze

Požadavky na úpravu zobrazení a na měření

- Automatická optimalizace 2D obrazu a dopplerovské křivky (nulová linie, rozsah rychlostí)

- Paměťová smyčka pro záznam a uložení snímků a videosekvencí

- Možnost manuálního a dynamického prohlížení s měnitelnou rychlostí

- Měření a vyhodnocení v historii na uložených obrazových záznamech

- Programové vybavení pro provedení všech typů měření a výpočtů používaných v obecné ultrazvukové diagnostice: délka, plocha, objem, úhel

- Automatizované trasování dopplerovské křivky vč. automatického vyhodnocení parametrů minimálně PI, RI, S, D, S/D na zmraženém záznamu i v aktivním režimu snímání.

- Vascularity index – výpočet procentuálního prokrvení z definované oblasti na cévní sondě

- Neurosonologické výpočty - CCA, ECA, ICA, IMT, % stenózy, automatické měření IMT

Požadavky na archivaci

- Archivace obratových nálezů v přístroji ve formátu RAW, pro export možnost konverze do běžných nelicencovaných formátů (např. jpg, bmp, avi, mpeg4, …)

- Interní HDD pro archivaci statických snímků a obrazových sekvencí o kapacitě min 1 TB

- Interní DVD mechanika

- USB porty pro připojení dokumentačních a paměťových zařízení typu Flash disk (alespoň 1 ks v dosahu obsluhy – na monitoru nebo ovládacím panelu)

- Modul Dicom pro napojení do komunikační sítě typu PACS/RIS/NIS

Požadavky na sondy

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření, rozsah min. 2 – 8 MHz, zobrazovací úhel min. 110°, max. hloubka 2D zobrazení min. 40 cm (vyšetřitelnost pacientů s BMI > 35), schopnost synchronního zobrazení (fúze) a schopnost vyšetřování metodou Shear Wave elastografie

- Lineární sonda pro vyšetření blízkých struktur, rozsah min. 5 – 14 MHz, široký záběr - šířka zobrazovaného pole min. 60 mm, schopnost vyšetřování metodou Shear Wave elastografie

- Lineární sonda pro cévní aplikace, rozsah min. 4 – 11 MHz, šířka záběru min. 40 mm.

- sektorová sonda pro transkraniální vyšetřování mozkových cév, rozsah min. 2 – 6 MHz, zobrazovací úhel min. 120°, schopnost synchronního zobrazení (fúze)

- sektorová sonda pro transkraniální vyšetřování mozkových cév, rozsah min. 1 – 5 MHz, zobrazovací úhel min. 90°