Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky

Magnetický simulátor

- Přístroj pro repetitivní magnetickou stimulaci

- Repetitivní magnetická stimulace dále (rTMS) s frekvencí impulzů: min. 30 Hz

- Zabudovaná řídící jednotka s displejem pro zobrazení parametrů stimulace

- Ovládací program (menu) rTMS v českém jazyce

- Režimy stimulace minimálně:

  - jednotlivý impulz, repetitivní stimulace, stimulace dvojitý impulz „theta burst“

- Přístrojový vozík s oddělovacím transformátorem a chladícím zařízením pro stimulační cívku

- Napájení:

  - 110 VAC, 200~240 VAC 50 -60 Hz

- Repetitivní stimulace podle programovatelného protokolu

- Individuální protokol pro každého pacienta

- Možnost nastavení celého stimulačního protokolu

- Synchronizačný vstup / výstup pro triggrované spojeni s externím přístrojem (EMG)

- Délka připojovacího kabelu:

  - min. 4,5 m

Magnetické a elektrické vlastnosti:

- Špička magnetického pole na povrchu cívky:

  - min. 1,4 T Gradient pri 20 mm: 12 kT/s

- Aktívní šířka impulzu:

  - min. 350 μs

- Udržení 100 % intenzity stimulu do frekvence min 30Hz

- Aktívní chlazená cívka – chlazení pomocí chladícího zařízení, chlazené nehořlavou tekutinou

- Vzhledem k záměru využití pro vědecké účely a studie, možnost použití duální cívky (shame-placebo + aktivní cívka v jednom zařízení)

- Možnost doplnit další cívky, podle aplikací s výběrem z existující nabídky pro kruhové, parabolické, motýlkové, oválné cívky včetně cívek použitelných v MRI

- Zabudované počítadlo provedených impulzů v cívce

- 1x osmičková stimulační cívka pro náročné stimulační protokoly, které vyžadují velmi vysoký počet stimulů. Vybavená tlačítkem spouštění pro podporu klinického provozu i výzkumu a počítadlem pulsů.

- Textilní čepička pro zakreslení motorického prahu, označení ID pacienta umožňuje při opakované stimulaci rychlejší určení motorického prahu. Zadavatel požaduje jako součást dodávky minimálně 10 ks velikosti S, 10 ks velikosti M a 10 ks velikosti L.

- Polohovatelné, elektricky ovládané křeslo s integrovaným ramenem pro uchycení stimulační cívky

- Rameno pro uchycení cívky s protizávažím pro manipulaci s upevněnou cívkou při nastavení individuální pozice pro každého pacienta

- Součástí křesla musí být vakuový polštář s pumpou pro fixaci hlavy pacienta při terapii.

- Součástí předání zboží bude zaškolení zaměstnanců na místě instalace minimálně v rozsahu 4 hodin.

- Druhé zaškolení proběhne ve stejném rozsahu za dva měsíce od uvedení do provozu (viz čl. 3.4. obchodních podmínek).

- Po dobu záruky budou bezplatně prováděny pBTK předepsané výrobcem.