Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1 – Automatický analyzátor

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Analyzátor funguje na principu otevřeným systémem (tzn. bez nutnosti použití spotřebního materiálu, špiček, při provádění analýzy vzorků)

- Systém, jako celek otevřený pro použití diagnostických souprav jiných výrobců či vlastních metod nebo systém, jako celek otevřený s možností použití různých metodik ELISA

- Bez nutnosti použití spotřebního materiálu pro chod analýzy

- Součástí analyzátoru je: kovová jehla umožňující přesné pipetování minimálně 1 µl s možností pipetování až do 400 µl (≤ 3% CV), orbitální třepačka s amplitudou 1 mm a rychlostí do 900 ot/min., LED spektrofotometr s možností čtení při vlnových délkách 405, 450, 490, 550 a 630 nm, senzory umožňují detekci kapaliny (konduktivita) a možnost předředění/předinkubace vzorku.

- Zadavatel připouští manuální přenesení reakční destičky z izolačního modulu do amplifikačního modulu

- Zabezpečení kontroly celého procesu zařazením negativní kontroly, pozitivní kontroly, resp. kalibrátorů procházejících celým procesem zpracování obdobně jako vzorky

- Obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem

- Zařízení musí být vybaveno/uzpůsobeno pro možnost používání monotestů, tzn. testovacích sad umožňujících testovat jeden vzorek bez nutnosti použití dalších reagencií a stripovacích destiček (o maximální kapacitě 96 jamek) velkých EIA souprav.

- Ovládání přístroje je prováděno za pomoci přenosného PC vybaveného patřičným software, které je součástí zakázky.