**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky**

**Set automatických pipet (4 ks pipet v jednom setu) – 3 sety**

Společné vlastnosti:

* Pipety používané ve zdravotnických laboratořích.
* Různé objemy pipet musí být barevně odlišeny.
* Pipety musí být plně autoklávovatelné.
* Pipety musí být vybaveny vyměnitelnými filtry, které zabraňují kontaminaci pipety nasátým roztokem (nemusí platit pro pipetu do 10 μl).
* Nastavování objemu formou lehkého volného otáčení kroužkem pipety. Pipety musí být vybaveny dohazovačem špiček.
* Konus pipety musí být odpružený pro optimální nasazení špičky s vynaložením minimální síly. Hmotnost pipety musí být maximálně 120 g

1 set obsahuje:

* jednokanálová pipeta o objemu: minimální maximálně **0,1** - maximální maximálně **2,5** ul; Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,8 %
* jednokanálová pipeta o objemu: minimální maximálně **0,5** - maximální maximálně **10** ul; Správnost pipety při maximálním pipetovaném objemu ± 1,5 %, Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,6 %
* jednokanálová pipeta o objemu: minimální maximálně **10** - maximální maximálně **100** ul; Správnost pipety při maximálním pipetovaném objemu ± 0,8 %, Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,25 %
* jednokanálová pipeta o objemu: minimální maximálně **100** - maximální maximálně **1000** ul; Správnost pipety při maximálním pipetovaném objemu ± 0,7 %, Přesnost pipety při maximálním pipetovaném objemu < 0,25 %