Technická specifikace předmětu plnění

Akcelerometry budou využity pro hodnocení pohybové aktivity. Data budou sbírána ambulatorně na kohortě účastníků výzkumu dodaných zadavatelem (Výzkumný program 4 LERCO, dále jen „VP4“) v jejich přirozeném prostředí. Výzkumníci Programu 4 LERCO budou mít zabezpečený online přístup k datům po celou dobu projektu.

Požadovaný počet kusů

| Položka | Požadovaný počet kusů |
| --- | --- |
| Akcelerometr | 120 |

Právní ošetření, správa a vlastnictví dat

Přístroje a z nich získaná data budou ve vlastnictví řešitelského pracoviště VP4.

Technická specifikace hledaných akcelerometrů

| Položka | Technická specifikace |
| --- | --- |
| Typ zařízení | Akcelerometr, který funguje jako miniaturní elektronický záznamník umožňující kvantifikaci fyzické aktivity a každodenních volnočasových aktivit. |
| Rozměry | Zařízení musí být malé a nositelné s rozměry max. 55 mm x 35 mm x 10 mm. |
| Hmotnost | Zařízení musí mít hmotnost méně než 40 g bez příslušenství pro upevnění. |
| Výdrž baterie | Výdrž baterie zařízení musí být alespoň 14 dnů na jedno nabití. |
| Paměť | Minimální kapacita paměti zařízení musí být dostatečná pro uložení dat z 14 dnů měření (minimálně 1 GB). |
| Snímače | Zařízení musí být vybaveno tříosým akcelerometrem, který měří zrychlení ve třech rovinách. Zařízení musí měřit zrychlení se vzorkovací frekvencí až do 80-100 Hz. |
| Umístění zařízení | Zařízení musí být možné umístit na zápěstí a/nebo stehno. Pokud zařízení vyžaduje nějaké připevnění, aby bylo nositelné (např. náramek), musí být přiloženo k zařízení. |
| Dobíjení zařízení | Zařízení musí být možné dobít kabelem nebo skrze dobíjecí dokovací stanici. Příslušenství k dobíjení musí být přiloženo k zařízení. |
| Přenos dat | Způsob přenosu dat nerozhoduje (kabel, dokovací stanice, bezdrátový přenos). Pokud je přenos dat realizován bezdrátově a vyžaduje cloudové úložiště, musí být jeho využití zdarma. |
| Datový výstup | Zařízení musí umožňovat výstup dat v různých formátech, včetně CSV, Excel. |
| Funkčnost a přesnost zařízení | Zařízení musí obsahovat akcelerometr, který je schopen snímat polohu a aktivitu končetin. Zařízení musí být schopno spolehlivě rozlišit období aktivity ve vzpřímené poloze od aktivit vsedě nebo vleže. Zařízení musí umožňovat vyhodnocování rychlosti kroků (kadence) při činnostech ve vzpřímené poloze a přesné vyhodnocování intenzity fyzické aktivity osoby. |
| Přesnost a spolehlivost zařízení musí být podložena nejméně třemi recenzovanými studiemi publikovanými v časopisech zařazených v databázi Web of Science, které prokazují, že zařízení bylo validováno ve srovnání s jinými metodami měření fyzické aktivity a že se ukázalo jako spolehlivé a platné pro měření fyzické aktivity u různých skupin obyvatelstva, včetně dětí, dospělých a starších osob. |  |
| Software | Přístroj musí být doplněn softwarovou aplikací, která výzkumným pracovníkům umožní inicializaci přístroje, stahování dat, monitorování baterie, nastavení parametrů (např. frekvence vzorkování) a analýzu dat (nebo musí být volně k dispozici algoritmy pro zpracování dat, pokud analýza není možná přímo v doprovodné softwarové aplikaci). |