Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Položka č. 1: Magnetická míchačka s ohřevem

Počet kusů: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Typ | digitální |  |
| Topná deska | kulatá, průměr desky 135 mm – vyžadován přesný rozměr, na desku potřebujeme umístit IKA nástavec na kulaté baňky o objemu 250 ml |  |
| Materiál topné desky | potažená nerezová nebo hliníková deska |  |
| Kapacita míchání | min. 15 l |  |
| Rychlost míchání | min. 1500 rpm |  |
| Teplota ohřevu | min. 300°C |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 2: Digitální třepačka vortex s infračerveným senzorem pro bezdotykové spínání

Počet kusů: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Typ třepání | vortex |  |
| IR senzor | ano |  |
| Digitální displej | ano |  |
| Časovač | ano |  |
| Nastavitelná rychlost třepání | min. 3000 rpm |  |
| Provozní režimy | IR senzor a nepřetržitý provoz |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 3: Topná deska

Počet kusů: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Typ | digitální |  |
| Rozměr desky | min. 260 x 260 mm |  |
| Materiál desky | keramika - odolná proti chemikáliím a kyselinám |  |
| Teplota ohřevu | min. 320°C |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 4: Tiskárna etiket

Počet kusů: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Typ | laboratorní |  |
| Vlastnosti | přenosná a odolná vůči laboratornímu prostředí |  |
| Rychlost tisku | min. 10 mm/s |  |
| Rozlišení tisku | min. 203 dpi |  |
| Technologie tisku | termální přenos |  |
| Barevné možnosti | jednobarevný tisk |  |
| Typ etiket | kontinuální a předvysekané |  |
| Šířka etikety | max. 19,05 mm |  |
| Délka tisku | max. 914,40 mm |  |
| Příslušenství | lithium-iontová baterie, síťový kabel |  |
| Vlastnosti používaných etiket | vhodné pro aplikaci tekutého dusíku |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 5: Membránová vývěva

Počet kusů: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Použití pro vakuové laboratorní aplikace | filtrace, sušení, odpařování, přenos plynů |  |
| Vlastnosti | bezolejová, minimální nároky na údržbu, tichý chod |  |
| Počet komor | 1 |  |
| Rychlost čerpání | minimálně 7 l/min. |  |
| Mezní tlak | minimálně 130 mbar |  |
| Manuální regulace vakua | ano |  |
| Použitelná pro agresívní látky (organická rozpouštědla, korozivní plyny a páry) | ano |  |
| Dobrá chemická odolnost membrány a ostatních částí, které přijdou do styku s čerpaným médiem | ano |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 6 Membránová vývěva s indikací vakua

Počet ks: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Použití pro vakuové laboratorní aplikace | filtrace, sušení, odpařování, přenos plynů |  |
| Vlastnosti | bezolejová, minimální nároky na údržbu, tichý chod |  |
| Počet komor | 1 |  |
| Rychlost čerpání | minimálně 10 l/min. |  |
| Mezní tlak | minimálně 100 mbar |  |
| Manuální regulace vakua | ano |  |
| Indikace vakua (manometr) | ano |  |
| Použitelná pro agresívní látky (organická rozpouštědla, korozivní plyny a páry) | ano |  |
| Dobrá chemická odolnost membrány a ostatních částí, které přijdou do styku s čerpaným médiem | ano |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 7: Minicentrifuga

Počet kusů: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Použití pro laboratorní aplikace | rychlé stáčení, mikrofiltrace, buněčná separace |  |
| Rychlost | min. 6000 rpm |  |
| Odstředivá síla | min. 2000 x g |  |
| Rotor úhlový | 1 ks úhlový s kapacitou min. 6 x 1,5/2,0 ml |  |
| Rotor pro PCR stripy | 1 ks min. 2 x 8místný pro PCR stripy |  |
| Adaptéry pro 0,5 ml zkumavky | min. 6 ks pro 0,5 ml mikrozkumavky |  |
| Adaptéry pro 0,2 ml zkumavky | min. 6 ks pro 0,2 ml zkumavky nebo možnost centrifugace min. 6 ks jednotlivých 0,2 ml zkumavek |  |
| Průhledné víko | ano |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 8: Dewarova nádoba s rukojetí transportní

Počet kusů: 1

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Použití | ukládání kapalného dusíku, skladování a přenášení vzorků citlivých na teplo |  |
| Objem | max. 2 litry |  |
| Vnitřní nádoba | borosilikátové sklo 3.3 |  |
| Vnější obal | modrý kovový plášť |  |
| Víko | izolační víko z PE se dvěma klipy pro upevnění |  |
| Rukojeť | hliníková |  |
| Odpar LN2 za 24 hodin při zavřeném víku | max. 1,9 litrů |  |
| Výdrž LN2 za 24 hodin při zavřeném víku | min. 26 hodin |  |
| Vnitřní rozměr - průměr | max. 138 mm |  |
| Vnitřní rozměr - hloubka | max. 170 mm |  |
| Vnější rozměr – průměr | max. 170 mm |  |
| Vnější rozměr – výška s víkem | max. 245 mm |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |

Položka č. 9 Dewarova nádoba válcová včetně zátky

Počet ks: 2

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Použití | ukládání kapalného dusíku, skladování a přenášení vzorků citlivých na teplo |  |
| Objem | max. 1,2 litry |  |
| Vnitřní nádoba | borosilikátové sklo 3.3 |  |
| Vnější obal | modrý kovový plášť |  |
| Zátka | polyuretanová |  |
| Odpar LN2 za 24 hodin při zavřeném víku | max. 0,3 litrů |  |
| Výdrž LN2 za 24 hodin při zavřeném víku | min. 98 hodin |  |
| Vnitřní rozměr - průměr | max. 67 mm |  |
| Vnitřní rozměr - hloubka | max. 350 mm |  |
| Vnější rozměr – průměr | max. 90 mm |  |
| Vnější rozměr – výška bez víka | max. 395 mm |  |
| Záruční doba | min. 24 měsíců |  |