### Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

Název zařízení: Vakuový manifold systém pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin.

Popis zařízení:
Systém pro vakuovou filtraci a purifikaci DNA/RNA/cfDNA s podporou až 24 vzorků současně, s regulovatelným podtlakem, navržený pro použití ve standardních molekulárně-biologických protokolech.

Složení systému a požadavky:

1. Manifold jednotka – 24 pozic

- Konstrukce z chemicky odolného materiálu (např. polypropylen nebo inertní plast).

- Vstupy pro 24 pozic kolon / spin kolonek.

- Manifold musí být vybaven samostatnými porty pro jednotlivé pozice, přičemž každý port musí:

- být řešen jako standardizovaný Luer female konektor (ISO 80369-7)

- umožňovat přímé, těsné a mechanicky stabilní připojení vakuových adaptérů používaných u izolačních kolon pro cfDNA z krevní plasmy,

- umožňovat regulaci nebo uzavření vakua na úrovni jednotlivých pozic (integrovaný ventil nebo kompatibilita s vakuovými adaptéry s regulační funkcí).

2. Systém hadic a adaptérů

- Kompletní sada hadic, spojek a adaptérů pro připojení manifoldu k pumpě.

- Všechna spojení musí být vzduchotěsná, bez zpětného tahu.

3. Vakuová pumpa – 230 V, 50 Hz

- Bezolejová, laboratorní vakuová pumpa.

- Výkon minimálně ~20 l/min (nebo adekvátní k zajištění stabilního podtlaku při 24 kanálech).

- Cílový podtlak alespoň < 150 mbar absolutního tlaku (nebo specifikace výrobce pro použití s manifoldem).

- Odolnost vůči běžným parám z laboratoře.

4. Ventily (24 ks)

- Individuální ventily pro každý kanál, umožňující izolaci jednotlivých kolon.

- Konstrukce, která zabraňuje zpětnému proudu kontaminantů.

- Materiály kompatibilní s laboratorními chemikáliemi.