### Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 veřejné zakázky

Název přístroje: Systém pro single-cell analýzu genové exprese

- Systém umožňující analýzu RNA 3´ genovou expresi na úrovni jedné buňky, který podporuje molekulární barkódování jednotlivých buněk a transkriptů za účelem následné přípravy sekvenačních RNA knihoven.

- Možnost budoucí změny na vyšší verzi, která bude umožňovat aplikace funkční genomiky CRISPR screening, epigenetické profilování (RNA-seq, ATAC-seq), FFPE vzorky, profilování buněk imunitního systému i exprese proteinů v rámci jedné platformy, a to bez nutnosti výměny dodaného přístroje

- Příprava sekvenčních knihoven na úrovni jedné buňky

- Systém musí umožňovat zpracování celé buňky i jen jejího jádra

- Propustnost systému musí být variabilní pro různé počty buněk, tj min. 5000, respektive min. 20 000 buněk ve vzorku podle zvolené metody multiplexování

- Účinnost zachycení buněk při přípravě knihoven min. 70 %

- Systém musí umožňovat spojení několika vzorků v rámci jednoho experimentu

- Umožňuje porovnání výsledků mezi jednotlivými analýzami navzájem

- Přístroj musí pracovat bez nutnosti denní nebo měsíční údržby

- Kompatibilita se sekvenační technologií Illumina*

- Součástí dodávky je software potřebný k analýze dat a jejich vyhodnocení

- Software musí umožňovat přístup k surovým datům

- Umožňuje připojení přístroje prostřednictvím Ethernet kabelu i Wi-Fi

- USB port pro přenos dat

*Zadavatel pro zachování kontinuity výsledku požaduje kompatibilitu se sekvenační technologií Illumina, kterou již využívá.