## Položka č. 1 - Autokláv

Počet kusů: 1

Specifikace:

Parní laboratorní sterilizátor vyhovující aktuálním normám pro provoz v ČR

Horizontální plnění komory

Nominální objem minimálně 45 litrů

Minimální rozměry komory – průměr 340 mm, hloubka 500 mm

Maximální vnější rozměry – šířka 620 mm, hloubka 755 mm

Vestavěný, od komory oddělený automatický vyvíječ páry

Vakuové vybavení umožňující odvzdušnění komory, s možností nastavení počtu, délky i hloubky pulsů, minimálně 7 pulsů

Rozsah pracovních teplot minimálně v rozsahu od 60 do 140 °C

Nezávislé teplotní čidlo PT100, chráněno teflonovým obalem (bezpečná sterilizace kapalin)

Funkce odložení startu bez nutnosti přítomnosti obsluhy

Funkce udržení koncové teploty i po skončení sterilizace po dobu minimálně 4 hodin

Nastavení automatického samovolného otevření dveří komory po skončení sterilizace bez přítomnosti obsluhy – bezpečnost obsluhy, možnost nastavit pro každý program zvlášť

Mikroprocesorové ovládání, možnost nastavení min. 12 programů (plně modifikovatelných)

Nastavitelná doba sterilizace minimálně v rozsahu 0-300 minut pro každý program zvlášť

Velký a snadno ovládaný display se zobrazením aktuálních údajů (datum, čas, číslo programu, fáze cyklu, aktuální teplota a tlak v komoře, tlak ve vyvíječi, chybová hlášení)

Port pro připojení k PC

Bezpečnostní zámek

Validační port

Řízení funkce sterilizace dle F0

Možnost doplnění o vestavěnou tiskárnu pro záznam průběhu cyklu, včetně chybových hlášení

Možnost doplnění o rychlé nepřímé chlazení vodou s podporou tlaku vzduchu včetně kompresoru pro vysoce efektivní chlazení, účinné i pro lahve hermeticky uzavřené

Možnost rozšíření o vestavěný ventilátor v komoře, případně výměník tepla pro maximální a bezpečné zrychlení kapalinových cyklů

## Položka č. 2 - Horkovzdušný autokláv

Počet kusů: 1

Specifikace:

Volně stojící horkovzdušný sterilizátor vhodný pro laboratorní použití

Vnitřní objem komory min. 100 litrů

Vnější rozměry max (š × h × v): 750 × 710 × 880 mm

Příkon max. 2,8 kW

Napájení 230 V / 50 Hz

Teplotní rozsah min. +20 °C až +250 °C

Časový odpočet cyklu začne až po dosažení nastavené teploty v komoře

Omezovač teploty, hlídač přehřátí

Nerezová vnitřní komora

Maximální odchylka nastavené teploty 0,1 °C do 99,9 °C

Maximální odchylka nastavené teploty 0,5 °C nad 100 °C

Minimálně 2 nerezové police/mřížky součástí dodávky

Minimálně 2 teplotní senzory

Zajištěno rovnoměrné rozložení teploty v komoře bez ohledu na úroveň jejího naplnění

Možnost programování sterilizačních cyklů

Zobrazení a nastavení teploty (°C)

Zobrazení a nastavení doby programu

Další možnosti nastavení: rychlost ventilátoru, poloha vzduchové klapky

Signalizace dokončení cyklu zvukovým a/nebo vizuálním alarmem

Funkce časovače

## Položka č. 3 - Parní autokláv pro sterilizaci skla, médií a laboratorního materiálu

Počet kusů: 1

Parní autokláv s předním plněním vhodný pro laboratorní použití

Vhodný pro sterilizaci skla, kultivačních médií, nástrojů a dalšího laboratorního materiálu

Vnější rozměry max. (š × h × v): 900 × 1750 × 1450 mm

Elektrický příkon max. 28 kW

Napájení 400 V / 50 Hz (třífázové)

Dotyková obrazovka

Vnitřní komora z nerezové oceli, odolná vůči korozi a tlaku

Objem komory min. 150 litrů

Rozsah sterilizačních teplot min. v rozsahu 100 °C až 134 °C

Rovnoměrné rozložení teploty v komoře bez ohledu na její naplnění

Vestavěný externí analogový nebo digitální tlakoměr pro přímé sledování tlaku v komoře

Možnost uživatelského nastavení programů

Vybaveno bezpečnostním systémem proti přehřátí

Funkce oddáleného startu programu

Chladicí bezpečnostní zámek dveří – otevření je možné až po poklesu tlaku a teploty na bezpečnou úroveň

Tlačítko nouzového zastavení (emergency stop) – okamžité přerušení sterilizačního cyklu v případě potřeby

Řídicí jednotka s přehledným dotykovým displejem

Zobrazení a nastavení následujících parametrů: Teplota (°C), Tlak (bar), Čas (min) a Stav cyklu možnost zadání a ukládání vlastních programů

Vizualizace průběhu sterilizace v reálném čase

Integrovaný datový port USB

Signalizace dokončení cyklu zvukovým a/nebo vizuálním alarmem