Příloha č. 1

Technické požadavky zadavatele

Technické požadavky zadavatele

podlimitní veřejné zakázka na dodávku sorpčního analyzátoru

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku sorpčního analyzátoru níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Zadavatel stanovuje následující absolutní (minimální) požadavky:

| Definice technického požadavku | Dodavatel splňuje ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Automatický fyzisorpční analyzátor s alespoň třemi měřícími stanicemi umožňující záznam adsorpčních dat alespoň tří vzorků současně. |  |  |
| Každá stanice je napojena na vlastní manifold (dávkovací okruh), který je osazen alespoň třemi tlakovými snímači s automatickým přepínáním, a to za použití minimálně 3 tlakových senzorů s nominálním označením 1000 torr, 10 torr a 0,1 torr (=133 322 Pa, 1333 Pa a 13,3 Pa). Pro vybrané tlakové snímače je v závorce uvedena jejich přesnost: 1000 torr (<±0,11% z plného rozsahu), 10 Torr (<± 0,12% odečtu) a 0,1 Torr (<± 0,15% odečtu). |  |  |
| Přístroj je vybaven tlakovým snímačem pro kontinuální nezávislé měření tlaku nasycených par (P0). |  |  |
| Přístroj umožňuje analýzy kompletních adsorpčních a desorpčních izoterem v reálném rozsahu relativních tlaků minimálně 1x10-8 – 0,997 (pro dusík) a to minimálně na třech měřících portech současně a bez potřeby zásahu obsluhy. |  |  |
| Všechny měřící stanice umožňují měření adsorpce plynů N2, Ar, He, Kr, CO2, CO, H2, O2. Přístroj obsahuje minimálně 5 vstupů pro měřené plyny. |  |  |
| Přístroj umožňuje dosažení vysokého vakua zajištěného turbomolekulární vývěvou spolu se suchou diafragmovou vývěvou. Dosažitelné vakuum je min. 3,75 x 10-10 torr (= 5 x 10-8 Pa). |  |  |
| Přístroj obsahuje systém pro kompenzaci odparu kapalného kryogenního média udržující co nejmenší chladnou zónu, tj. do 4 cm ode dna měřících cel pro zaručení maximální citlivosti měření (< 2 x 10-9 molů adsorbovaného/desorbovaného plynu). |  |  |
| Dewarova nádoba na kapalné médium o objemu minimálně 3 litry umožní alespoň 90hodinové analýzy bez doplnění kapalného dusíku. |  |  |
| Spolu se záznamem adsorpčních izoterem je umožněno zaznamenávat kinetická adsorpční a desorpční data. Pro každý bod izotermy je možné zaznamenávat kinetická data ve volitelném časovém intervalu, minimálně však každých 1 - 5 sekund. |  |  |
| K přístroji je dodáváno příslušenství umožňující provádět adsorpci a desorpci vodní páry, (mimo externí recirkulační termostat). |  |  |
| V přístroji jsou zabudovány stanice pro odplyňování nejméně 4 vzorků současně. Tyto stanice jsou programovatelné v rozsahu od laboratorní teploty do min. 340 °C (fluktuace teploty < 5°C). Vakuum je při odplyňování zajištěno dodanou turbomolekulární vývěvou (stejnou jako u měření, tj. není vyžadováno pořízení druhé turbomolekulární vývěvy). Odplyňovací stanice jsou provozuschopné i v případě, že bude na přístroji probíhat sorpční měření. Odplyňovací systém je doplněn o vymrazovací past pro dosažení maximálního vakua a s možností nastavení rychlosti ohřevu a délky odplynění při konstantní teplotě. je možné zkontrolovat dostatečné odplynění vzorku uzavřením ventilu vakua a sledování vzrůstu tlaku. |  |  |
| K přístroji je dodán generátor kryogenních teplot minimálně od 82 do 110 K (teplotní stabilita ±0,005 °C) za použití kapalného dusíku pro měření izoterem a adsorpčních tepel. |  |  |
| Přístroj obsahuje PC a software (SW) umožňující zpracování izoterem. SW umožňuje automatický výběr lineární oblasti BET SW obsahuje GCMC model pro sorpci CO2 při 0 °C a minimálně 25 DFT modelů pro přesné vyhodnocení distribuce velikosti pórů pevných látek. SW umožňuje export dat do MS Excel. SW je dodáván minimálně v 5 časově neomezených licencích a je možné jej nainstalovat na různé pracovní stanice. SW umožní nastavit automatické měření vícero po sobě jdoucích adsorpčně-desorpčních hysterezních skenů v uživatelem specifikovaném rozsahu pro komplexní morfologickou analýzu. |  |  |
| Konkrétní nabídka (zn., typ): |