Příloha č. 1C

Technické požadavky zadavatele

Technické požadavky zadavatele

podlimitní veřejná zakázka na dodávku kinetického spektrometru pro Ostravskou univerzitu, Přírodovědeckou fakultu

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky na dodávku kinetického spektrometru pro Ostravskou univerzitu, Přírodovědeckou fakultu níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Nesplnění některého z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků bude znamenat vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Dodavatel je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích. Pokud dodavatel do některého řádku neuvede ANO (tj. že požadovaný parametr splňuje), bude účastník zadávacího řízení vyloučen. Obdobně může zadavatel postupovat, pokud dodavatel některý řádek ponechá nevyplněný.

Zadavatel požaduje, aby nabízené řešení mělo rovné nebo lepší parametry jako parametry požadované v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

OBECNÝ POPIS TECHNOLOGIE A JEJÍ VYUŽITÍ

Předmětem dodávky je 1 ks kinetického spektrometru s příslušenstvím, umožňující sledovat kinetiky procesů souvisejících s přenosem elektronů ve fotosyntetických organizmech (ale i komponent umělé fotosyntézy nebo fotovoltaických materiálů) pomocí měření světlem indukovaných absorpčních a fluorescenčních změn, při použití externích a odnímatelných aktinických LED diod, detekčních LED a optických filtrů. Přístroj je určen pro širokou škálu aplikací, jako např. analýza oxidačně/redukčních kinetik reakčních center PSI, cytochromů nebo plastocyaninu, stanovení elektrochromního posuvu absorbance pigmentů, měření gradientu pH skrz thylakoidní membránu, transmembránového elektrického potenciálu, lineárního/cyklického transportu elektronů, nefotochemického zhášení fluorescence chlorofylu a velmi rychlého fluorescenčního indukčního jevu.

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

Dodavatel dodá kinetický spektrometr, který bude splňovat minimálně níže uvedený rozsah požadovaných technických parametrů, přičemž dodavatel v tabulce vyznačí, zda dodávaný kinetický spektrometr dané požadavky splňuje:

| Požadavek | Plnění ANO/NE | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| spektrometr typu „pump-probe dual beam“ pro sledování velmi rychlých změn absorbance a fluorescence musí zahrnovat optickou lavici s potřebnými optickými částmi, elektronickou řídicí jednotkou, držáky vzorků a datastanicí se softwarem |  |  |
| optická lavice spektrometru musí být vybavena dvěma detektorovými fotodiodami s možností velmi rychlé akvizice dat: alespoň s frekvencí 100 kHz při pulsním měření a lepší při měření kontinuálním |  |  |
| optická lavice spektrometru musí být vybavena vhodnými optickými částmi (čočky, LED, zrcadla, filtry, diodové zdroje světla) umožňující redoxní studie cytochromu b,f, b6f eukaryot, P700 (na základě absorpčních změn při 705 nm i 810 nm) a plastocyaninu, měření elektrochromního posuvu absorbance pigmentů, nefotochemického zhášení fluorescence chlorofylu a velmi rychlého fluorescenčního indukčního jevu (OJIP) |  |  |
| zdroje aktinického světla musí být nastavitelné pro excitaci fotosystému I a II zároveň i pro selektivní excitaci fotosystému I |  |  |
| elektronická řídící jednotka spektrometru musí být vybavena nejméně šesti porty pro LED moduly, jedním digitálním vstupem, jedním digitálním výstupem (TTL), jedním pomocným analogovým výstupem (0-10 V), dvěma analogovými vstupy (0-10 V, 12 bit), řídící a akviziční vstupy pro dva detektory |  |  |
| kinetický spektrometr musí umožňovat rozlišení času alespoň 10 μs |  |  |
| kinetický spektrometr musí umožňovat nastavení rozlišení dvou následujících „událostí“ již od 1 μs |  |  |
| součástí dodávky je vyměnitelný držák na listy (pevné vzorky) umožňující temperaci vzorku oběhem temperační kapaliny z vnějšího zdroje v rozsahu teplot nejméně 10-40°C a kontrolu plynné atmosféry kontinuálním tokem použitého plynu (např. N2, CO2) |  |  |
| součástí dodávky je vyměnitelný držák na roztoky a suspenze ve standardních kyvetách (1cm x 1cm) umožňující temperaci vzorku oběhem temperační kapaliny z vnějšího zdroje v rozsahu teplot nejméně 0-50°C a míchání vzorku magnetickým míchadlem |  |  |
| vzorková komora spektrometru musí umožňovat další rozšíření o alternativní zdroje světla, laser a xenonovou pulzní lampu, kontinuální nebo pulzní LED diody |  |  |
| součástí dodávky je světelný zdroj s pulzní xenonovou lampou s délkou pulzu (FWHM) 3 s nebo kratší a příkonem alespoň 40 W včetně vhodného světlovodu, který je možno řídit externě pomocí řídící jednotky spektrometru |  |  |
| pro dosažení vysokého rozlišení musí být ADC rozlišení dat nejméně 18 bitové |  |  |
| datastanice pro řízení a programování experimentu s operačním systémem Windows 7/10 64bit, nejméně jedním volným USB portem, Ethernetovým připojením, softwarem s vhodným webovým klientem (např. Safari, Firefox, Chrome), 24“ LCD monitorem a barevnou tiskárnou s laserovou nebo LED technologií |  |  |
| software pro ovládání kinetického spektrometru a vyhodnocování dat |  |  |
| Konkrétní specifikace nabízeného zboží, tj. uvedení značky a typu: |  |  |