Specifikace dodávky k veřejné zakázce

„Systém pro analýzu DNA/RNA“

Projekt OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Specifikace:

- Přístroj musí být určen k analýzám nukleových kyselin (DNA a RNA) metodami NGS (Next Generation Sequencing).

- Přístroj musí disponovat technologií sekvenování syntézou a umožňovat kvantifikaci vybraných úseků nukleové kyseliny.

- Přístroj musí být vhodný ke zjišťování profilů genové exprese, měření délky telomer chromozomů a nekódujících RNA, zvláště miRNA.

- Citlivost (sensitivita) a dynamický rozsah přístroje musí být takové, aby umožňovaly analýzu i méně kvalitní nukleové kyseliny na úrovni identifikace bodových mutací.

- Součástí přístroje musí být vhodné zařízení s nainstalovaným softwarem k vyhodnocení získaných výsledků s pevným diskem o kapacitě minimálně 2 TB, operační pamětí minimálně 16 GB a operačním systémem minimálně Windows 10 či rovnocenné řešení nebo lepší.

- Součástí nabídky musí být instalace přístroje včetně počítače a softwaru, školení a podpora ze strany prodávajícího od přípravy vzorků k analýze (kontrola kvality izolovaných nukleových kyselin), přípravy knihoven, vlastního sekvenování až po vyhodnocení výsledků.

- Součástí nabídky musí být záruka v rozsahu:

Záruční servis:

- Délka minimálně 1 rok.

- Po dobu záruční doby je servis a s ním související služby bezplatný.

- Provedení servisní prohlídky a testů jednotlivých funkcionalit požadovaných v technické specifikaci před ukončením záruční doby.

- Dostupnost servisního technika do 48 hodin (pro telefonickou konzultaci).

- Zahájení opravy nejpozději do ………. pracovních dní (max. 5 pracovních dní) od nahlášení závady.

- Provedení opravy do 30 dnů nebo nabídka sekvenační kapacity zdarma.

- Náhradní sekvenační reagenci při selhání hardware.

Pozáruční servis:

- V ceně dodávky musí být zahrnut i pozáruční servis zahrnující náklady na náhradní díly, práci a dopravu na období min. 3 let od uplynutí jednoleté záruky.

- Dostupnost servisního technika do 48 hodin (pro telefonickou konzultaci).

- Zahájení opravy nejpozději do ………. pracovních dní (max. 5 pracovních dní) od nahlášení závady.

- Provedení opravy do 30 dnů nebo nabídka sekvenační kapacity zdarma.

- Náhradní sekvenační reagenci při selhání hardware.

- Přístroj musí mít rozměry maximálně: vxšxh (mm) 500x500x500 a hmotnost maximálně 60 kg. Rozměry a hmotnost zařízení jsou limitovány místem umístění přístroje.

- Přístroj musí být napájen ze sítě 230 V, 50 Hz.

- U přístroje musí být možnost spuštění i při nižším počtu vzorků, bez nutnosti úplného naplnění přístroje.

- V nabídce musí být možnost výběru z již vytvořených panelů, ale také možnost vlastního vytvoření.

- Knihovny musí být kompatibilní i v případě, že se rozhodneme dále pokračovat v analýzách a rozšiřovat studii.

- Kazety k sekvenaci by měly být již předplněné tak, aby se urychlil celý proces přípravy.

- Data musí být analyzována, archivována a bezpečně sdílená pomocí webové bioinformatické platformy, která by měla sloužit k online sledování kvality sekvenování, zpracování osekvenovaných dat a ke sdílení výstupních dat z daného sekvenačního experimentu.

Počet kusů – 1

V ___________________________ dne _______________

_________________________________________________________

(název/obchodní firma/jméno a příjmení účastníka ZŘ) (jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem či za účastníka ZŘ)