Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Část 1 veřejné zakázky – Ostatní přístrojové vybavení molekulárně-genetické laboratoře

Registrační číslo projektu:		CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636

Název projektu:	Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského programu Neurověd LF OU

- Centrifuga stolní chlazená

- Rozsah nastavitelné teploty centrifugy musí být minimálně -10 °C – 40 °C

- Centrifuga musí obsahovat úhlový rotor pro centrifugaci minimálně 6 zkumavek o objemu 50 ml (zkumavky se šroubovým uzávěrem typu Falcon, rozměry zkumavky: průměr – 29 mm, délka - 115 mm), tento rotor musí mít minimální rozsah 13 000 otáček za minutu a minimální rozsah 18 500 x G, rotor musí být odolný vůči chemikáliím a autoklávovatelný

- Centrifuga musí obsahovat výkyvný rotor o objemu 4 x 400 ml, minimální rozsah 4 500 otáček za minutu a minimální rozsah 4 100 x G, kapacita pro 15ml zkumavky musí být min. 36 ks

- Centrifuga musí obsahovat set 4 adaptérů na zkumavky o objemu 15 ml s kónickým dnem (zkumavky se šroubovým uzávěrem typu Falcon, rozměry zkumavky: průměr – 17 mm, délka - 121 mm)

- Rotory musí být vyměnitelné bez nutnosti použití nářadí

- Centrifuga musí mít nastavitelnou rychlost a čas odstřeďování

- Centrifuga musí umožnit nastavení rychlosti maximálně po 100 otáčkách

- Centrifuga musí umožnit nastavení rychlosti maximálně po 100 G

- Centrifuga musí umožnit nastavení času centrifugace od 1 min do 99 min po minutě, nepřetržitý chod

- Centrifuga musí umožnit automatický přepočet otáček na odstředivou sílu

- Centrifuga musí mít nastavitelný (volitelný) režim zrychlení a brždění

- Rotorová komora centrifugy musí být z nerezové oceli

- Centrifuga musí mít digitální LCD displej a bezúdržbový motor

- Centrifuga musí mít možnost uložení nastavení programů do paměti přístroje

- Centrifuga musí mít možnost rozšíření centrifugy o další kompatibilní typy příslušenství (výkyvný rotor, další adaptéry např. pro odběrové zkumavky 4 – 10 ml typu S-monovette, Sarstedt, adaptér na mikrotitrační destičky apod.)

- Zajištění pravidelné validace (1x ročně), po dobu záruky zdarma

- Maximální vnější rozměry musí být 650x610x360 mm (š x h x v) z důvodů limitace rozměrů stolu

- Maximální hmotnost z důvodu nosnosti stolu musí být 100 kg

Předpokládaná cena bez DPH – 161 300 Kč

Počet kusů – 1

- Centrifuga na menší zkumavky objemu 0,2 - 2 ml

- Centrifuga musí mít minimální počet otáček 13 500 otáček za minutu

- Centrifuga musí mít minimální RCF 12 300 x G

- Minimální kapacita centrifugy musí být 12 zkumavek o objemu 1,5 ml nebo 2,0 ml

- Součástí centrifugy musí být rotor na PCR stripy

- Centrifuga musí mít možnost pulsního stočení

- Centrifuga musí mít digitální displej

- Centrifuga musí mít autoklávovatelný rotor a víčko

- Centrifuga musí mít bezúdržbový pohon

- Centrifuga musí obsahovat nastavitelný časovač v minimálním rozmezí 1-30 min

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH / kus – 24 100 Kč

Počet kusů - 2

- Univerzální třepačka typu „vortex“

- Vortex musí mít maximální počet otáček minimálně 2900 otáček za minutu

- Možnost volby mezi přerušovaným nebo nepřetržitým režimem provozu

- Nastavení rychlosti otáčením na číselníku

- Vortex musí mít orbitální vibrace s průměrem trajektorie maximálně 5 mm

- Maximální hmotnost vortexovaného materiálu včetně příslušenství minimálně 450 g

- Vortex musí být možné doplnit o další nástavce na zkumavky nebo mikrotitrační destičky

Předpokládaná cena bez DPH – 8 350 Kč

Počet kusů – 1

- Centrifuga stolní, vortex

- Set stolní minicentrifugy a vortexu

- Minicentrifuga musí mít kapacitu minimálně 8 zkumavek o objemu 1,5 nebo 2,0 ml, nebo 4 PCR stripů po 8 zkumavkách o objemu 0,2 ml

- Minicentrifuga musí obsahovat adaptéry, které umožní stáčení zkumavek o objemu 0,5 ml

- Minicentrifuga musí mít minimální počet otáček 6 000 ot/min

- Minicentrifuga musí mít minimální RCF 2 000 x G

- Minicentrifuga musí mít rychloupínací rotory bez potřeby nástrojů pro výměnu

- Spuštění centrifugace zavřením víka, zastavení stiskem tlačítka

- Vortex musí mít maximální počet otáček minimálně 2 700 otáček za minutu

- Maximální kapacita objemu vortexované zkumavky musí být 50 ml

- Vortex musí být vhodný pro míchání jedné malé nádobky s průměrem min. do 30 mm

- Vnější průměr vortexu musí být 4,5 mm

Předpokládaná cena bez DPH za set – 8 120 Kč

Počet kusů – 2

- Laboratorní váhy automatické – citlivost 0,00001 g

- Elektronické analytické semi-mikro váhy s automatickou interní kalibrací se dvěma interními závažími

- Automatické spuštění kalibrace po 3 hodinách nebo teplotním rozdílu větším, než 1,5 °C

- Přesnost na 5 desetinných míst (0,00001 g)

- Váživost musí být minimálně 120 g

- Váhy musí být vybaveny kulatou nerezovou vážící miskou

- Váhy musí mít podsvícený dotykový displej s českým menu

- Váhy musí obsahovat minimálně 4 bezdotykové senzory

- Opakovatelnost musí být +/- 015 mg při 20 g

- Čas stabilizace musí být do 8 s. pro 0,01 mg

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 58 590 Kč

Počet kusů - 1

- Předvážky – citlivost 0,001 g

- Váhy s automatickou interní kalibrací

- Citlivost musí být 0,001 g

- Opakovatelnost musí být minimálně 0,001 g

- Linearita musí být minimálně 0,002 g

- Váživost musí být minimálně 220 g

- Stabilizační čas musí být do 2 s.

- Váhy musí být vybaveny nerezovou kulatou vážící miskou s průměrem min. 100 mm

- Váhy musí mít podsvícený displej s českým menu; displej může být dotykový nebo kombinace displeje a senzorových tlačítek integrovaných do jediného celku s tím, že celý povrch je kontinuální bez spár zachycujících nečistoty, hladký, snadno omyvatelný a ovladatelný

- Váhy musí mít rozhraní RS 232

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 9 450 Kč

Počet kusů - 1

- Předvážky – citlivost 0,01 g

- Váhy s automatickou interní kalibrací

- Citlivost musí být 0,01 g

- Opakovatelnost musí být minimálně 0,01 g

- Linearita musí být minimálně 0,02 g

- Váživost musí být minimálně 2200 g

- Stabilizační čas musí být do 1,5 s.

- Váhy musí být vybaveny nerezovou vážící miskou s rozměry min. 170 x 180 mm

- Váhy musí mít podsvícený displej s českým menu; displej může být dotykový nebo kombinace displeje a senzorových tlačítek integrovaných do jediného celku s tím, že celý povrch je kontinuální bez spár zachycujících nečistoty, hladký, snadno omyvatelný a ovladatelný

- Váhy musí mít rozhraní RS 232

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 7 830 Kč

Počet kusů - 1

- Autokláv

- Stolní vysokotlaký parní autokláv s vertikální komorou musí mít objem minimálně 80 l

- Stolní vysokotlaký parní autokláv s vertikální komorou musí mít objem maximálně 95 l

- Autokláv musí vyhovovat normám pro laboratorní autoklávy

- Autokláv musí být vhodný pro sterilizaci balených i nebalených nástrojů, nezadělaných tekutých médií (roztoků), nádobí, spotřebního materiálu (špiček atd.) a mikrobiologických médií

- Teplotní rozsah musí být minimálně 98-135 °C

- Autokláv musí obsahovat bezpečnostní přetlakový ventil

- Materiál komory musí být nerezová ocel, komora musí být omyvatelná

- Autokláv musí být vybaven účinným systémem vzduchového chlazení

- Autokláv musí být vybaven regulátorem ovládaným pomocí mikroprocesoru s minimálně 8 přednastavenými programy

- Autokláv musí mít vestavěný paměťový čip, s možností uložení záznamu až 150 cyklů

- Součástí dodávky musí být 2 stohovatelné koše o velikosti min. 390 × 300 mm (Ø × V)

- Součástí dodávky musí být tiskárna

- Součástí dodávky musí být papírky pro test parní sterilizace, s hodnocením minimálně dvou kritických parametrů (čas, teplota, nasycenost páry), množství minimálně 500 ks

- Připojení na elektrickou síť 230 V/50 Hz nebo 400V/50 Hz-3 fáze +N+G, nebo kombinace obou typů připojení

Předpokládaná cena bez DPH – 400 700 Kč

Počet kusů - 1

- Hlubokomrazící box do -80 °C

- Skříňový hlubokomrazící box musí mít teplotní rozsah od minimálně -10°C do -86°C

- Z důvodu šířky dveří místnosti je nutné, aby jeden z vnějších rozměrů (šířka / hloubka) hlubokomrazícího boxu nepřesáhl 85 cm.

- Objem hlubokomrazícího boxu musí být minimálně 360 l

- Kapacita boxu musí být minimálně 240 krabiček s výškou 50 mm

- Hlubokomrazící box musí být plně vybavený nerezovými držáky s výsuvnými policemi pro uložení krabiček o rozměrech min. 130 x 130 x 50 mm

- Hlubokomrazící box musí být vybavený maximálním možným počtem plastových krabiček o rozměrech min. 130 x 130 x 50 mm, pro uložení min. 81 ks 2,0 ml kryozkumavek

- Box musí obsahovat alarm pro vysokou nebo nízkou teplotu, selhání napájení, nedovřené dveře a selhání systému

- Box musí mít nerezový vnitřní prostor a pevné nerezové police

- Box musí obsahovat digitální displej a zamykatelné dveře

- Box musí obsahovat zobrazení nastavení teploty

- Součástí je dodání teplotního čidla pro rozsah min. -100°C až 150°C, typ PT1000, se stupněm krytí IP 67

- Součástí dodání musí být externí monitorovací systém, který trvale zaznamenává všechna měření, alarmy a potvrzení uživatele. Musí mít možnost použít vysledovatelnost trasy auditu, napomáhá sladěním s 21 CFR část 11. kalibrovaný na teploty -80°/-40°C. Bezdrátový přenos dat (868 MHz pro EU), přístupný kdykoli, kdekoli přes internet. Musí rychle exportovat reporty do formátu Excel ™, Word ™ nebo PDF pro účely auditu a musí mít možnost zobrazit data z více snímačů. Možnosti upozornění: telefon, e-mail, text SMS, fax, zvukové, vizuální a tištěné zprávy. Musí obsahovat zobrazení monitorovaných žádaných hodnot přímo na modulu a nepřetržité sledování a hlášení kritických stavů. Pokud se dosáhne zadaných hodnot s vysokou / nízkou hodnotou, oznámení musí být okamžitě odeslána uživateli pomocí zvolené metody výstrahy (vizuální siréna, fax, telefon, e-mail nebo textové zprávy, Smartphone aplikace).

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 255 560 Kč

Počet kusů – 1

- Lednice

- Užitný objem lednice musí být minimálně 420 l

- Rozměry lednice musí být maximálně 205 x 65 x 70 cm (V x Š x H), rozměry podstavy jsou limitní z důvodu omezení místa pro uložení lednice

- Lednice musí mít funkci automatického odmrazování

- Minimálně 7 polic

- Lednice musí být schopna chladit minimálně do +2°C

- Spotřeba elektrické energie za 24 h maximálně 2 kWh

- Lednice musí mít prosklené dveře (musí být vidět na police)

- Otevírání dveří musí být možné upravit (zaměnitelné otevírání dveří)

- Součástí lednice musí být zámek

Předpokládaná cena bez DPH – 16 529 Kč

Počet kusů – 1

- Vodní lázeň

- Minimální objem musí být 10 l a maximální 15 l

- Teplotní rozpětí musí být minimálně 5 °C nad okolní teplotu až 95 °C

- Vnitřní komora a vnější plášť musí být z nerezové oceli

- Časovač od 0 do 99:59 hod

- Lázeň musí obsahovat alarm při překročení teploty o 10°C

- K vodní lázni musí jít dokoupit kompatibilní komponenty (víko, rošty, stojany na zkumavky)

- Součástí dodávky musí být nerezový koš

- Regulátor lázně musí obsahovat digitální LCD displej

- Rozměry nádrže vodní lázně musí být minimálně 330 x 280 x 140 mm (š x h x v) a zároveň vnější rozměry vodní lázně nesmí přesáhnout 580 x 450 x 250 mm (š x h x v).

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 62 160 Kč

Počet kusů – 1

- Ultrazvuková lázeň

- Ultrazvuková lázeň musí být využitelná pro běžné laboratorní operace, jako je čištění, míchání, rozpouštění a disperze

- Ultrazvuková lázeň musí mít regulovatelnou nízkofrekvenční a vysokofrekvenční intenzitu ultrazvuku, 37/80 kHz

- Musí obsahovat minimálně 5 ultrazvukových funkcí

- Lázeň musí obsahovat funkci odplynění vzorků a rozpouštědel

- Objem lázně musí být minimálně 5 l a maximálně 8 l

- Součástí lázně musí být i dodání nerezového koše a víka pro uzavření lázně

- Lázeň musí mít zabudovaný ohřev

- Lázeň musí mít funkci automatického startu po dosažení nastavené teploty a funkci přerušení programu/operace

- Výtokový kohout jako součást lázně není podmínkou

- Rozměry lázně musí být maximálně 600 x 250 x 275 mm (š x h x v), z důvodu umístění na pracovní stůl, kde budou umístěny i jiné přístroje

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 52 920 Kč

Počet kusů – 1

- Bezodtahová digestoř

- Vnější rozměry digestoře musí být maximálně: 1190 mm x 770 mm x 1130 mm (š x h x v)

- Vnitřní rozměry pracovní plochy musí být minimálně: 1120 mm x 590 mm x 650 mm (š x h x v)

- Digestoř musí být vybavena monitorovacím systémem řízeným mikroprocesorem, kontrolujícím proudění, stav filtrů a předfiltrů, čítač hodin

- Rychlost proudění vzduchu musí být nastavitelná

- Ovládání prostřednictvím membránové klávesnice pro snadnou údržbu a zobrazení hodnot na LCD displeji

- Osvětlení min. 60W

- Pracovní deska z chemicky odolného PVC nebo adekvátního materiálu

- Boční stěny z bezpečnostního skla

- Manuálně výklopné přední okno z bezpečnostního skla

- Průchodka v zadní stěně s plastovou krytkou pro možný přívod médií s možností jejího uzavření

- Součástí digestoře musí být minimálně 1 ks elektrické zásuvky, kohout na hořlavý  plyn a na vodu

- Součástí dodávky musí být stojan s aretovatelnými kolečky

- Výměnu filtrů musí být možno realizovat z čelní strany boxu

- Hlavní filtr digestoře musí být  vhodný pro tyto sloučeniny: organické výpary, uhlovodíky, aromatická rozpouštědla, látky živočišného původu, výpary kyselin, kadaverin a putrescin (aminy), kyslíkaté sloučeniny dusíku, musí být součástí dodávky

- Součástí digestoře musí být  přídavný výfukový filtr vhodný pro tyto látky: výpary kyselin, kadaverin a putrescin (aminy), kyselé plyny, sulfan, methylmerkaptan, slouč. síry, oxid siřičitý, musí být součástí dodávky

- Hlavní filtr musí být možné v případě potřeby nahradit za filtr vhodný pro: amoniak a jeho deriváty, organické emise, uhlovodíky, aromatická rozpouštědla, alkalické výpary, látky živočišného původu

- Náhradní hlavní filtr (minimálně 1 ks) a přídavný filtr (minimálně 1 ks) musí být v ceně dodávky

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 137 090 Kč

Počet kusů – 1

- Laminární box pro práci s infekčním materiálem a molekulárně biologické analýzy

- Biohazardní box třídy II A2 musí splňovat normu EN 12469

- Box musí být vybaven účinnými HEPA filtry s účinností 99,999% při 0,3 μm

- Indikace laminárního proudění vzduchu (m /s) na displeji

- Indikace stavu zanesení HEPA filtru

- Barevné podbarvení displeje s indikací aktuálního stavu boxu: stav bezpečného pracovního prostředí, sepnutí UV, nesprávný chodu zařízení (celkem tři různé signalizace)

- Bezpečnostní sklo pod úhlem 10%

- Bezpečný pracovní prostup do pracovního prostoru: mezera 200 mm mezi bezpečnostním sklem a pracovní plochou

- Loketní opěrka a perforovaná přední zkosená hrana pracovní desky

- Box musí obsahovat dělenou nerezovou pracovní plochu a UV osvětlení

- Součástí dodávky musí být podstavný stojan

- Box musí obsahovat minimálně 1 kohoutek pro vodu a 1 pro plyn

- Box musí obsahovat minimálně 2 ks voděodolných zásuvek

- Náhradní HEPA filtry (min. 5 ks) musí být v ceně dodávky

- Vnější rozměry boxu musí být maximálně 1100 x 760 x 1260 mm (š x h x v) z důvodu limitace místa v laboratoři

- Rozměry pracovní plochy musí být minimálně 950 x 600 mm

- Hlučnost musí být maximálně 58 dB

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 209 850 Kč

Počet kusů – 1

- PCR box

- UV – box pro práci s DNA/RNA musí zajišťovat dekontaminaci pracovního prostoru

- Box musí obsahovat UV lampu (25 W / 254 nm)

- Rám boxu musí být z nerezové oceli

- Čelo boxu a bočnice musí být ze skla a odolné vůči UV záření

- UV světlo se musí automaticky vypnout při otevření předního skla

- Box musí být vybaven recirkulačním systémem

- Box musí mít bílé světlo

- Box musí obsahovat minimálně 1 zabudovanou zásuvku

- Vnější rozměry musí být maximálně 700 x 600 x 600 mm (š x h x v) z důvodu umístění 2 ks PCR boxů vedle sebe

- Rozměry pracovní plochy musí být minimálně: 650 x 460 mm

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH / kus – 44 100 Kč

Počet kusů – 2

- Mikroobjemový spektrofotometr a fluorimetr

- Měření koncentrace nukleových kyselin ve vzorcích pomocí přímé a nepřímé metody v jednom nebo dvou přístrojích

- Přístroj musí umožňovat měření v mikroobjemech minimálně od 1 µl bez použití kyvet

- minimální rozsah vlnových délek 200 - 840 nm

- délka optické dráhy 1 mm

- prěsnost vlnové délky ± 1 nm

- Šířka spektrálního pásma ≤ 1,8 nm

- detekční limit minimálně 2 ng/μl

- koncentrační maximum minimálně 15,0 ng/μl

- přesnost absorbance minimálně 0,002 (1 mm dráha)

- mozňost nastavení vlastních metod a uložení do přístroje

- přístroj musí mít možnost měření vzorků bez kyvety

- ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky která je umístěna na přístroji

- maximální rozměry podstavy přístroje 25 cm x 30 cm z důvodu limitace místa v laboratoři

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

- součástí dodávky musí být: program pro měření a zpracování výsledků kompatibilní s OS Windows,

možnost ovládání také pomocí softwaru nainstalovaného na laptopu/PC

- Fluorimetr musí umožňovat kvantifikaci jedno - a dvouřetězové DNA (až 1pg/ml) a RNA málo koncentrované vzorky různými  fluorescenčnímy testy

- Detektor fluorimetru: křemíková polovodičová dioda

- Musí obsahovat excitační filtry: červený v oblasti 640 nm, modrý v oblasti 495 nm

- Musí obsahovat emisní filtry: červený v oblasti minimálně 665-720 nm, modrý v oblasti minimálně 510-565 nm

- Kalibrace: jednobodová

- Formát vzorku: 0,5 ml PCR zkumavka

- Napájení: 5V

Předpokládaná cena bez DPH - 290 000 Kč

Počet kusů – 1

- Spektrofotometr

- Spektrofotometr musí být schopen měřit absorbanci, transmitanci, koncentraci světla, kinetiku a měření při více vlnových délkách

- Přístroj musí mít minimální rozsah vlnových délek 190 – 1100 nm

- Přesnost vlnové délky musí být ± 1 nm

- Reprodukovatelnost vlnových délek musí být ± 0.5 nm

- Přístroj musí mít minimální rozsah absorbance -3000 – 3000 A

- Reproducibilita absorbance musí být minimálně ± 0,5% hodnoty absorbance

- Přístroj musí obsahovat xenonovou lampu

- Přístroj musí obsahovat zabudovaný měnič vzorků pro min. 8 kyvet

- Ovládání přístroje z PC pomocí dodaného software

- Součástí dodávky bude ovládácí a vyhodnocovací software

- Počítač pro ovládání musí být součástí dodávky

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 225.140 Kč

Počet kusů – 1

- Třepačka s orbitálním pohybem

- Třepačka musí být vhodná pro třepání všech typů nádob (Petriho misky, Erlenmeyerovy baňky, zkumavky, baňky o různých objemech atd.)

- Součástí dodávky musí být i platforma o rozměrech min. 610 × 450 mm, včetně protiskluzové podložky

- Součástí dodávky musí být univerzální nástavec se 2 upínacími válci krytými pěnou pro pevné uchycení nádob s rozměry plochy min. 610 × 450 mm

- Možnost volby mezi nepřetržitým provozem a časovým programem s délkou 1 až minimálně 120 min

- Třepačka musí být použitelná v podmínkách 0 až +40°C (maximálně 80% relativní vlhkost, bez kondenzace), v inkubátoru, CO₂ inkubátoru nebo v chlazených místnostech

- Třepačka musí mít orbitální pohyb s orbitem 25 mm

- Rychlost třepání musí být minimálně 25 až 300 otáček za minutu

- Velikost platformy musí být minimálně 60 x 45 cm

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 50 280 Kč

Počet kusů – 1

- Třepačka chlazená

- Třepačka musí obsahovat průhledný odklápěcí kryt

- Odklopením krytu se musí zastavit provoz přístroje

- Stěny a těsnění krytu musí omezovat teplotní výkyvy

- Přístroj musí obsahovat LED displej se zobrazením rychlosti, teploty a času

- Třepačka musí mít zabudovaný časovač, s možností nastavení třepání od 1 s až do minimálně 160 h, který zobrazuje uplynulý čas nebo odpočet nastavené doby, po dokončení programu jednotka automaticky vypne a zazní zvukový alarm

- Možnost nastavení teplotního rozsahu od minimálně -15 °C pod teplotou okolí po minimálně 65 °C v krocích po minimálně 1 °C

- Teplotní stabilita musí být minimálně ±0,5 °C při nastavené teplotě 37 °C

- Nucená ventilace pro zajištění rovnoměrnosti teploty

- Orbitální třepání s orbitem 25 mm

- Třepačka musí mít nastavitelné otáčky od minimálně 25 do minimálně 500 otáček za minutu

- Třepačka musí obsahovat platformu s rozměry min. 455 × 455 mm, s možností připojení různých kompatibilních druhů svorek a stojanů

- Součástí dodávky musí být svorky na uchycení 50 ml baněk (10 ks), 250 ml baněk (10 ks), 500 ml (5 ks)

- Součástí dodávky musí být 2 stojany na uchycení min. 30 ks 15 ml zkumavek

- Součástí dodávky musí být 2 stojany na uchycení min. 10 ks 50 ml zkumavek

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 152 490 Kč

Počet kusů – 1

- Třepačka pro mikrotitrační destičky

- Třepačka musí být určena pro třepání minimálně 2 mikrotitračních destiček

- Třepačka musí mít orbitální pohyb s orbitem 2 mm

- Rychlost třepání musí mít minimální rozsah 250 – 1200 rpm

- Rozsah teploty musí být minimálně 5 °C nad teplotou okolí až 100 °C

- Třepačka musí mít vyhřívané tmavé víko nepropouštějící světlo

- Přesnost teploty musí být minimálně +/- 0,1 °C

- Třepačka musí mít LCD displej zobrazující nastavené hodnoty

- Třepačka musí sloužit také pouze jako inkubátor bez třepání

- Třepačka musí mít integrovaný časovač, s možností nastavení třepání od 1 min až 96 h, s akustickým alarmem a automatickým vypnutím

- Třepačka musí být použitelná při teplotě 4 až 40 °C (80% relativní vlhkosti, bez kondenzace), v inkubátoru nebo v chladové místnosti

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 33 820 Kč

Počet kusů – 1

- Inkubátor na mikrozkumavky

- Inkubátor na mikrozkumavky musí umožňovat ohřev i chlazení vzorků

- Teplotní rozsah musí být minimálně -3 °C - + 150 °C

- Přesnost nastavení teploty – 0,1 °C

- Rozsah teploty chlazení musí být minimálně od -3 °C do 20 °C

- Rozsah teploty ohřevu musí být minimálně od 25 °C do 150 °C

- Chlazení a ohřev vzorků musí probíhat v oddělených blocích

- Inkubátor musí obsahovat nástavec pro minimálně 20 zkumavek o objemu 1,5 ml

- Inkubátor musí mít možnost výměny nástavce pro zkumavky o jiném objemu

- Inkubátor musí obsahovat digitální LCD displej

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 27 880 Kč

Počet kusů – 1

- Termoblok třepaný

- Termoblok musí určen pro třepání vzorků za současné kontroly teploty

- Termoblok musí obsahovat nástavec pro minimálně 24 zkumavek o objemu 1,5 ml a nástavec pro 96 jamkovou PCR destičku

- Termoblok musí mít možnost výměny nástavce pro zkumavky o jiném objemu

- Minimální rozsah třepání musí být 300 - 1300 rpm, orbit 3 mm

- Teplotní rozsah musí být minimálně 5 – 100 °C

- Průměrná rychlost ohřevu musí být minimálně 6°C / minutu

- Termoblok musí mít nastavitelný časovač od minimálně 15 s do 99 hod, nebo kontinuální provoz

- Termoblok musí obsahovat digitální LCD displej

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 32 760 Kč

Počet kusů – 1

- CO2 inkubátor

- Minimální objem inkubátoru musí být 150 l

- Vnitřní komora musí být z kovového materiálu odolného proti korozi

- Inkubátor musí obsahovat alespoň 2 police

- Rozsah koncentrace CO2 musí být minimálně 0 – 20 %, regulace po 0,1 %

- Minimální teplotní rozsah musí být od 7 °C nad pokojovou teplotu do minimálně 60 °C, regulace po 0,1 °C

- Čidlo kontroly koncentrace CO2 musí být infračervený CO2 senzor odolný proti vysoké teplotě

- Inkubátor musí být vybaven funkcí autosterilizace při 180 °C

- Vnitřní dveře musí být skleněné

- Regulátor inkubátoru musí obsahovat grafický displej

- Inkubátor musí být vybaven nastavitelným alarmem v případě odchylky od nastavené koncentrace CO2, teploty a vlhkosti

- Inkubátor musí být vybaven USB rozhraním pro zápis procesních dat

- Inkubátor musí být dodán včetně redukčního ventilu

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH – 129 080 Kč

Počet kusů – 1

- Nádoba na tekutý dusík

- Nádoba musí být hliníková a musí sloužit ke skladování, přepravě a dávkování tekutého dusíku

- Minimální objem nádoby musí být 12 l

- Průměr hrdla musí být min. 50 mm

Předpokládaná cena bez DPH – 36 510 Kč

Počet kusů – 1

- pH - metr

- Minimální měřící rozsah pH musí být -2,00 – 20,00 pH

- Rozlišení pH musí být nastavitelné na 0,1 / 0,01 / 0,001 pH

- Přesnost pH musí být minimálně ±0,1 / ±0,01 / ±0,005

- Minimální měřící rozsah mV musí být ±1200,0 / ±2500 mV

- Rozlišení mV musí být nastavitelné na 0,1 / 1 mV

- Přesnost mV musí být minimálně ±0,3 / ±1

- Minimální měřící rozsah teploty musí být −5,0 až +105 °C (automatická kompenzace); nebo −25 až +130 °C při manuální kompenzaci

- Rozlišení teploty musí být 0,1 / 1 °C

- Přesnost teploty musí být minimálně ±0,2 °C

- Kalibrace musí obsahovat 1 - 5 bodů

- pH – metr musí obsahovat LCD displej

- Jako příslušenství k pH – metru musí být pH elektroda, externí tepelná sonda a pH kalibrační roztoky

- Možnost napájení ze sítě (230V/50Hz), ale i bateriemi

Předpokládaná cena bez DPH – 27 550 Kč

Počet kusů – 1

- Magnetická míchačka s ohřevem

- Minimální rozsah otáček musí být 100 – 1500 otáček za minutu

- Rozsah teploty musí být minimálně 50 – 500 °C

- Míchačka musí obsahovat automatické vypnutí topení při selhání motoru

- Maximální množství míchané vody musí být 15 l

- Rozměr desky musí být minimálně 26 x 26 cm

- Topný výkon musí být maximálně 1 500 W

- Připojení na elektrickou síť 230V/50Hz

Předpokládaná cena bez DPH / kus – 32 400 Kč

Počet kusů – 2

- Set automatických pipet

- Set automatických pipet musí obsahovat 5 jednokanálových pipet o objemu 0,1 – 2,5 ul, 0,5 – 10 μl, 10 – 100 μl, 20 – 200 μl, 100 – 1000 μl a 1 x 12-ti kanálovou pipetu s nastavitelným objemem 30 – 300 μl

- Různé objemy pipet musí být barevně odlišeny

- Pipety musí být autoklávovatelné

- Pipety nesmí obsahovat vnější kovové části (nemusí platit pro pipety do 10 ul)

- Pipety musí být dodány s kalibračním listem platným minimálně 24 měsíců

- Pipety musí být vybaveny vyměnitelnými filtry, které zabraňují kontaminaci pipety nasátým roztokem (nemusí platit pro pipetu do 10 μl)

- Nastavování objemu musí být bez aretace, formou lehkého volného otáčení kroužkem pipety

- Konus pipety musí být odpružený pro optimální nasazení špičky s vynaložením minimální síly

- Hmotnost pipety musí být maximálně 80 g (nemusí platit pro 12-ti kanálovou pipetu 30 – 300 μl)

- Součástí musí být otočný stojan pro minimálně 6 pipet, z toho minimálně jedna pozice pro 12-ti kanálovou pipetu

- Pipety musí být IVD certifikovány

Předpokládaná cena bez DPH / 1 set – 14 960 Kč

Počet kusů – 4

- Exsikátor

- Exsikátor s plastovým hmatníkem a porcelánovou deskou, průměr musí být minimálně 100mm

- Exsikátor  musí být dodán včetně 1 náplně silikagelu

Předpokládaná cena bez DPH – 10 230 Kč

Počet kusů – 1

- Laboratorní mraznička

- Užitný objem mrazničky musí být minimálně 280 l

- Rozměry mrazničky musí být maximálně 185 x 65 x 65 cm (V x Š x H) rozměry podstavy jsou limitní z důvodu omezení místa pro uložení mrazničky

- Minimálně 8 polic

- Mraznička musí být schopna mrazit minimálně do -30°C

- Teplota musí být digitálně nastavitelná

- Spotřeba elektrické energie za 24 h maximálně 1,35 kWh

- Součástí musí být digitální ukazatel teploty umístěný na mrazničce

- Součástí mrazničky musí být zámek

- Otevírání dveří musí být možné upravit (zaměnitelné otevírání dveří)

- Mraznička musí být schopna signalizovat poruchu opticky a akusticky

- Teplotní stabilita a konzistence dle normy EN 60068-3

- Možnost napojení k externímu monitorovacímu systému

Předpokládaná cena bez DPH – 56 000 Kč

Počet kusů – 1

- Centrifuga stolní nechlazená

- Centrifuga musí mít automatický přepočet RPM na RCF

- Centrifuga musí umožnit nastavení RPM/RCF po krocích od maximálně 10 ot/min

- Centrifuga musí mít časovač v rozmezí minimálně 1 - 99 min

- Centrifuga musí umožňovat nepřetržitý chod a pulzní centrifugaci

- Centrifuga musí mít displej se zobrazením minimálně časovače a RPM/RCF

- Hmotnost centrifugy musí být maximálně do 12 kg z důvodu přenášení na další pracoviště

- Centrifuga musí mít kompaktní rozměry  maximálně: 235 x 270 x 360 mm (VxŠxH) z důvodu limitace místa v laboratoři

- Součástí dodávky 1. centrifugy musí být osazení rotorem: úhlový  rotor s úhlem 33° na 8 x 15 ml zkumavky s kulatým dnem o rozměrech 17x100 mm s maximální RPM minimálně 7900 ot/min a současně s maximální RCF minimálně 6100 x g

- Součástí dodávky 2. centrifugy musí být osazení rotorem: úhlový rotor s úhlem 33° na minimálně 8 zkumavek o objemu jedné zkumavky 10 ml a rozměrech 16 x 92 mm s maximální RPM minimálně 7900 ot/min a současně s maximální RCF minimálně 6100 x g

Předpokládaná cena bez DPH / kus – 43 658 Kč

Počet kusů – 2

Část 2 veřejné zakázky – Nákup části laboratorního vybavení projektu Cell CooLab Ostrava

Registrační číslo projektu:		CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008440

Název projektu:	DMS Cell CooLab Ostrava - Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii

- Elektroporační systém pro transfekci eukaryotických buněk

Specifikace:

- 1x zařízení pro elektroporaci nukleových kyselin a proteinů do eukaryotických buněk pomocí kapilární elektrody

- vysoká účinnost elektroporace primárních buněk (větší než 75% primárních MEF buněk)

- zachování vysoké viability buněk po elektroporaci (větší než 70% primárních MEF buněk)

- možnost elektroporace malého (min 5x104) i velkého (5x106) počtu buněk

- možnost elektroporace v malém (500μl) i velkém (5ml) objemu kultivačního média

- univerzální transfekční medium pro různé buněčné typy

- transfekční reagencie pro min. 50 elektroporačních reakcí v malém objemu

- transfekční reagencie pro min. 50 elektroporačních reakcí ve velkém objemu

- možnost aplikace různých protokolů a optimalizace

- ovládání přes dotykovou obrazovku

Předpokládaná cena bez DPH: 217 080,- Kč

Počet kusů: 1

- Mrazící box

Specifikace:

- Energetická třída: min A+

- typ konstrukce - šuplíková

- Užitný objem celkem: min 470 l

- Hlučnost: max 45 dB

- Nosnost polic: min 60 kg

- Teplotní min. do -28°C

- Způsob odmrazování v mrazící části: manuální

- Množství ke zmrazení za 24 hod: min 20 kg

- Doba skladování při výpadku proudu: min 30 h

- Počet polic v mrazící části: min 7

- Vnější, digitální ukazatel teploty

- zvuková i optická signalizace poruchy

Předpokládaná cena bez DPH: 28.999,- Kč

Počet kusů: 1