Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Část 1 veřejné zakázky – Skupina 1: speciální vybavení anim. centra

1. Vyvíječ H2O2 par

| Název technologie/vybavení: | Vyvíječ H2O2 par |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Michal Šimíček, RNDr., Ph.D. |
| Email: | michal.simicek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-jih |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 355 000,- Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 355 000,- Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 429 550,- Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Vyvíječ H2O2 par

Stručný popis technologie / vybavení:

Automatický, mobilní, externě připojitelný dekontaminační systém k parnímu sterilizátoru, s uzavřeným okruhem, použitelný i v prostorech bez ventilace. Aktivní distribuce par H2O2 do uzavřeného prostoru spolu s dobou expozice a koncentrací peroxidu v prostoru pro likvidaci všech mikroorganismů. Aktivní distribuce par peroxidu vodíku umožňuje jeho působení i v úzkých prostorech.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Vnější rozměry | Nejvýše 850 x 250 x 850 (Š x H x V) | Podmínka |
| Hmotnost bez náplně | Maximálně 20 kg | Podmínka |
| Průtok | Nejméně 3 L/hod, s automatickou kontrolou průtoku par | Podmínka |
| Objem dekontaminovaného prostoru | Nejméně 600 m3 | Podmínka |
| Objem nádoby na H2O2 | Nejméně 10 L | Podmínka |
| Velikost generovaných částic | Nejvýše 10 μm | Podmínka |
| Rychlost rotace disku | Nejméně 50 000 otáček/min | Podmínka |
| Tvar zařízení | Ergonomické s úchyty a kolečky pro jednoduchý přesun | Podmínka |
| Ovládací systém | Mikroprocesor s dotykovým displejem | Podmínka |
| Požadavky na napájení | 230 V | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí ceny je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího, popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího | Podmínka |  |
| Součástí ceny je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby | Podmínka |  |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu | Podmínka |  |

2. Systém se samostatně ventilovanými chovnými nádobami (IVC) pro izolátorový chov imunokompromitovaných myší

| Název technologie/vybavení: | Systém se samostatně ventilovanými chovnými nádobami (IVC) pro izolátorový chov imunokompromitovaných myší |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Michal Šimíček RNDr., Ph.D. |
| Email: | michal.simicek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání od účinnosti smlouvy | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-jih |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 1 367 000,- Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 1 367 000,- Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 1 654 070,- Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Systém se samostatně ventilovanými chovnými nádobami (IVC) pro izolátorový chov imunokompromitovaných myší

Stručný popis technologie / vybavení:

Uzavřený systém chovné jednotky vhodné pro chov imunokomprimovaných myší se skládá z kompletně vybavených nerezových stojanů, ventilační jednotky a samostatně ventilovaných chovných nádob. Ventilační jednotka je mikroprocesorově řízena pro regulaci alespoň 2 ventilátorů na vstupu i výstupu vzduchu. Vzduch musí být na vstupu i výstupu filtrován přes pre-filtry a HEPA filtry. Požadované množství vzduchu se automaticky reguluje podle zadaného množství a typu chovných boxů, volitelně lze měnit režim práce v podtlaku nebo přetlaku. Jednotka umožňuje zobrazení alarmů chybného proudění na přívodu i odvodu vzduchu. Nerezová konstrukce rozvodu vzduchu zajišťuje homogenní distribuci vzduchu do každého chovného boxu zvlášť. Chovné nádoby se jednoduše vkládají po držácích do základní pozice, není nutné žádné následné zajištění. Stojany jsou lehké a řešené tak, aby s nimi byla velmi jednoduchá manipulace. Izolátorové chovné boxy pro režim bioexkluze jsou přetlakové, nádoba a víko uzavřené hermeticky, což garantuje funkčnost ochranné bariéry a zároveň udržuje standardní vnitřní podmínky i při vyjmutí boxu ze stojanu. Samo-uzavíratelný přívodní a odtahový ventil vzduchu zabezpečuje celistvost bariéry a garantuje pomalé difúzní proudění do každého chovného boxu.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Rozměry jednostranného stojanu na chovné nádoby | Nejvýše 1800 x 525 x 2000 mm | Podmínka |
| Kapacita stojanu na chovné nádoby | Jednostranný, celkem pro nejméně 80 chovných nádob, kompatibilní s chovnými nádobami Eurostandard II L, součástí dodávky budou 2 ks stojanů a celkem 160 ks kompletních nádob včetně láhví | Podmínka |
| Velikost jedné chovné nádoby | Nejméně 380 x 200 x 150 mm (H x Š x V) | Podmínka |
| Užitná plocha jedné chovné nádoby | min 500 cm2 | Podmínka |
| Kapacita krmného prostoru chovné nádoby | Nejméně 600 ml | Podmínka |
| Kapacita lahve v chovné nádobě | Nejméně 300 ml | Podmínka |
| Ventilační jednotka pro chovné nádoby | Přesná regulace proudění v podtlaku i přetlaku, alarmová hlášení, možnost sledování dalších parametrů (teplota, vlhkost, tlak), součástí dodání bude 1 ks ventilační jednotky | Podmínka |
| Ovládání ventilační jednotky pro chovné nádoby | Mikroprocesor, dotykový displej | Podmínka |
| Účinnost HEPA filtrů | >99,995% pro částice 0,1-0,3 µm, H14 HEPA filtry | Podmínka |
| Pre-filtry | G4, ≥ 90% zadržení prachových částic | Podmínka |
| Hlučnost při provozu | Méně než 50 dB při plném výkonu. | Podmínka |
| Manipulace s chovnými nádobami | Po vyjmutí ze stojanu jsou nádoby zcela uzavřeny, přičemž ventilace je umožněna přes mikrobiologický filtr bakterií a virů s účinností filtrace nejméně 99,999%, fitr je utěsněn flexibilním těsněním, nádoba je vybavena těsněním zajišťujícím hermetické utěsnení víka, systém musí vyloučit kontakt vnější a vnitřní strany nádoby a víka pro vyloučení kontaminace během manipulace | Podmínka |
| Dekontaminace a mytí | Možnost dekontaminace chovných nádob a stojanu pomocí H2O2. Možnost dekontaminace kompletních chovných nádob pomocí parního autoklávu při teplotě až 134°C, možnost mytí kompletních chovných nádob v myčce. | Podmínka |
| Export dat | Možnost exportu dat skrze USB port | Podmínka |
| Zálohová baterie | Zálohový systém umožňující zajištění ventilace po dobu min 24 hod v případě výpadku elektrické energie. | Podmínka |
| Požadavky na napájení | 230 V, maximální příkon ≤ 200W | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí ceny je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího | Podmínka |  |
| Součástí ceny je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby | Podmínka |  |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu | Podmínka |  |

Část 2 veřejné zakázky – Skupina 2: chladicí technika

1. Hlubokomrazící box

| Název technologie/vybavení: | Hlubokomrazící box |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Zdeněk Kořístek, MUDr., Ph.D. |
| Email: | zdenek.koristek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 230.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 230.000 Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 278.300 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Hlubokomrazící box pro dlouhodobé udržení teploty až -86°C

Hlubokomrazící box skříňového typu se záložním systémem a příslušenstvím. Uložení reagencií, vzorků, produktů a buněčných linií atd. Pro předkládaný projekt je zcela zásadní možnost střednědobého a dlouhodobého skladování biologického materiálu (nukleové kyseliny - RNA, DNA, buněčné kultury, myší tkáně). Pro zajištění integrity vzorků je nutné jejich skladování při velmi nízkých teplotách, tedy -80°C a méně.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | Skříňový typ | Podmínka |
| Vnější rozměry zařízení | Maximálně 2000 x 795 x 1000 mm (V x Š x H, musí umožnit průchodnost 80 cm dveřmi) | Podmínka |
| Využitelný vnitřní úložný objem | Minimálně 510 litrů | Podmínka |
| Vnitřní skladovací kapacita vyjádřená ve 2“ krabičkách (51x133x133 mm) | Minimálně 350 krabiček | Podmínka |
| Nastavitelná teplota | Nejméně v rozmezí -50°C až -90°C | Podmínka |
| Garantovaná dlouhodobě udržitelná teplota | -86°C a nižší | Podmínka |
| Vnitřní konstrukce | Nejméně 3 výškově nastavitelné police umožňující rozdělení vnitřního prostoru na 4 sekce | Podmínka |
| Vnitřní dveře | Plné, izolované, dělené zvlášť pro horní a dolní polovinu úložného prostoru | Podmínka |
| Alarmové funkce | Minimálně alarm pro otevřené dveře, výpadek proudu, závadu na chlazení, výkyv od nastavené teploty | Podmínka |
| Výstup pro externí alarm | Ano, formou průchodky |  |
| Požadavky na napájení | 230V/50Hz, jistič 16 A, 1 fáze | Podmínka |
| Požadavky na spotřebu energie | Maximálně 15 kWh/24 h | Podmínka |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| 4 ks nerezových vestaveb - držáků polypropylenových 2“ krabiček na vzorky (1 držák s kapacitou nejméně 20 ks 2“ krabiček) |  | Podmínka |
| 100 ks polypropylenových 2“ krabiček (133x133x51 mm) na vzorky v kryotubách na objem 1-2 ml |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího, popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

2. Laboratorní chladnička (0-8°C)

| Název technologie/vybavení: | Laboratorní chladnička (0-8°C) |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Zdeněk Kořístek, MUDr., Ph.D. |
| Email: | zdenek.koristek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 50.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 50.000 Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 60.500 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Laboratorní chladnička

Laboratorní chladnička skříňového typu pro uložení reagencií, vzorků či produktů.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | skříňový typ, vnitřní osvětlení, chladicí systém s nucenou cirkulací | Podmínka |
| Vnější rozměry zařízení (Š x V x H) | maximálně 620 x 1950 x 620 mm | Podmínka |
| Využitelný vnitřní úložný objem | minimálně 340 litrů | Podmínka |
| Dlouhodobě udržitelná vnitřní teplota | +4°C při okolní teplotě 28°C, homogenita lepší než ±2°C | Podmínka |
| Nastavitelná teplota | nejméně v rozmezí +3°C až +12°C | Podmínka |
| Konstrukce dveří | prosklené, vícevrstvé | Podmínka |
| Vnitřní konstrukce | ≥ 5 výškově stavitelných polic (součást dodávky) | Podmínka |
| Nosnost polic | > 30 kg | Podmínka |
| Ovládání | digitální displej s ukazatelem vnitřní teploty, elektronické nastavování teploty s přesností ≤ 1°C | Podmínka |
| Alarmové funkce | minimálně alarm pro otevřené dveře a poruchu chlazení (odchylka od nastavené teploty > 5 minut) | Podmínka |
| Výstup pro externí čidlo | ano, formou průchodky | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

Část 3 veřejné zakázky – Skupina 3: zařízení upravující atmosféru

1. Bezodtahová digestoř s filtry pro práci s formaldehydem

| Název technologie/vybavení: | Bezodtahová digestoř s filtry pro práci s formaldehydem |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Matouš Hrdinka, RNDr., Ph.D. |
| Email: | matous.hrdinka@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | 1 kus budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-jih |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 162 000,- Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 162 000,- Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 196 020,- Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Bezodtahová digestoř s filtry pro práci s formaldehydem

Stručný popis technologie / vybavení: Bezodtahová digestoř s filtry pro čistou práci s formaldehydem je zařízení které zabraňuje kontaminaci prostoru laboratoře výpary formaldehydu a dalších těkavých látek. Formaldehyd je neutralizován účinným filtračním systémem, který je elektronicky monitorován a uživatel je upozorněn na nutnost výměny filtrů. Instalace zařízení je možná bez jakýchkoliv stavebních úprav a bez nutnosti napojeni na vzduchotechniku. Jedná se o základní ochranné laboratorní vybavení.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Rozměry pracovního prostoru zařízení | Min. 80 cm, Max. 100 cm | Podmínka |
| Vybavenost filtry | Formaldehyd, částicový | Podmínka |
| Monitorování proudění vzduchu | Ano, elektronicky, display | Podmínka |
| Monitorování saturace filtrů | Ano, elektronicky, display | Podmínka |
| Vybavenost alarmy | stav filtrů, rychlost proudění | Podmínka |
| Rychlost laminárního proudění v pracovním prostoru | Nejméně na 0,4 m/s | Podmínka |
| Snadná uživatelská výměna filtrů | ano | Podmínka |
| Výška pracovního otvoru (okna) při běžném provozu | Nejméně 20 cm | Podmínka |
| Vlastnosti předního okna (skla) | Chemicky odolné, netříštivý materiál, výklopné pro čištění | Podmínka |
| Pracovní plocha | Odolná proti kyselinám, zásadám a organickým rozpouštědlům | Podmínka |
| Ochrana při rozlití kapaliny - „spill-tray“ | ano | Podmínka |
| Vnitřní osvětlení pracovní plochy | ano | Podmínka |
| Průchodky např. pro elektrické vedení | ano | Podmínka |
| Hlučnost | Pod 55 dBa | Podmínka |
| Stojan pro digestoř | Mobilní, součástí dodávky a ceny | Podmínka |
| Požadavky na napájení | 230 V | Podmínka |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| 2 x formaldehydový filtr |  | Podmínka |
| 2x částicový předfiltr |  | Podmínka |
| Stojan pro digestoř |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

2. Laminární box s HEPA filtry

| Název technologie/vybavení: | Laminární box s HEPA filtry |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Zdeněk Kořístek, MUDr., Ph.D. |
| Email: | zdenek.koristek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | 1 kus budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-jih 1 kus budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 2 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 297 500,- Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 595 000,- Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 719 950,- Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Biohazard box s laminárním prouděním vzduchu

Stručný popis technologie / vybavení: Biohazard box s laminárním prouděním vzduchu je určený pro aseptickou práci v čistém prostředí s buňkami, tkáněmi, buněčnými liniemi a dalšími objekty, kdy je díky HEPA filtraci a laminárnímu proudění vzduchu směrem k uživateli minimalizováno nebezpečí kontaminace daného materiálu. Jedná se o základní vybavení každé biologické laboratoře.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Splnění norem | Splňuje podmínky normy ČSNEN12469 | Podmínka |
| Čistota v pracovním prostoru při provozu | Třída čistoty A | Podmínka |
| Účinnost HEPA filtrů | >99,995% pro částice 0,1-0,3 µm | Podmínka |
| Kompenzace stavu filtrů | Ano, prostřednictvím automatické regulace rychlosti proudění | Podmínka |
| Rychlost laminárního proudění v pracovním prostoru | Nastavitelná nejméně na 0,4 m/s | Podmínka |
| Rozměry pracovního prostoru zařízení | Nejméně 1800 x 700 x 600 mm (Š x V x H) | Podmínka |
| Vnější rozměry zařízení bez podstavce | Nejvíce 1920 x 1700 x 840 mm (Š x V x H) | Podmínka |
| Výška pracovního otvoru (okna) při běžném provozu | Nejméně 24 cm | Podmínka |
| Vlastnosti předního okna (skla) | Elektricky posuvné, s těsněním, hermeticky utěsněné v zavřené poloze. | Podmínka |
| Vlastnosti předního okna (skla) | Z netříštivého skla, bezrámové provedení, plně výklopné pro čištění, ergonomicky zešikmené. | Podmínka |
| Pracovní plocha | Z nerezu, alespoň 3 segmenty, vybavená dvěma posuvnými opěrkami na ruce, snadný přístup pod pracovní plochu (čištění). | Podmínka |
| Nerezová vana pod pracovní plochou | Se zaoblenými rohy pro snadné čištění. | Podmínka |
| Intenzita vnitřního osvětlení pracovní plochy | Více než 800 Lx. | Podmínka |
| Hlučnost při provozu | Méně než 60 dB při plném výkonu. | Podmínka |
| Minimální doplňkové vybavení pracovního prostoru | 2 elektrické zásuvky 230 V, germicidní UV lampa s časovačem | Podmínka |
| Vybavenost alarmy | Minimálně stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění | Podmínka |
| Stojan pro box | Stavitelný pro pracovní výšku 750-950 mm. Součástí dodávky a ceny. | Podmínka |
| Možnost pozdějšího doplnění o další vybavení | Minimálně možnost dovybavit kohouty pro plyny a vodu s možností instalace v bočních a zadní stěně, variantní moduly pracovní plochy, závěsná tyč na vaky na zadní stěně | Podmínka |
| Požadavky na napájení | 230 V, maximální příkon 300W | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

3. Ochranný pracovní box

| Název technologie/vybavení: | Ochranný pracovní box |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Michal Šimíček, RNDr., Ph.D. |
| Email: | michal.simicek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-jih |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 375 000,- Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 375 000,- Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 453 750,- Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Ochranný pracovní box

Stručný popis technologie / vybavení:

Zajišťuje ochranu obsluhy animálního centra před mechanickými a biologickými částicemi z materiálu na pracovní ploše a zároveň ochranu materiálu (včetně zvířat v IVC) na pracovní ploše před průnikem kontaminace z okolního prostředí mimo laminární box.

Přístroj aktivně vytváří vertikální laminární proudění a přisává vzduch do pracovního okna. Vzduch proudící přes laminární box je aktivně přisáván z místnosti, na vstupu i výstupu filtrován prefiltry a HEPA filtry. Výška boxu je individuálně nastavitelná a díky chemicky odolné pracovní ploše je box vhodný i pro chovatelské a drobné chirurgické zákroky.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Splnění norem | Splňuje podmínky normy ISO 14644-1 | Podmínka |
| Vnější rozměry ochranného boxu | Nejméně 1300 x 800 x 1900 mm (Š x H x V) | Podmínka |
| Rozměry pracovního prostoru zařízení | Nejméně 1150 x 500 x 650 mm (Š x H x V) | Podmínka |
| Výška pracovního otvoru (okna) při běžném provozu | Nejméně 250 mm s automatickým ovládáním a různě nastavitelnými pozicemi | Podmínka |
| Celková hmotnost | Nejvýše 320 kg | Podmínka |
| Účinnost HEPA filtrů | >99,995% pro částice 0,1-0,3 µm, H14 HEPA filtry | Podmínka |
| Pre-filtry | G4, ≥ 90% zadržení prachových částic | Podmínka |
| Osvětlení | LED zářivky s nastavitelnou úrovní osvětlení a možností červeného světla | Podmínka |
| Čistění pracovního prostoru | Oblé rohy, jednoduché čistění a možnost dekontaminace, možnost instalace UV zářivky | Podmínka |
| Minimální doplňkové vybavení pracovního prostoru | elektrická zásuvka 230 V v zadní uvnitř boxu | Podmínka |
| Možnost pozdějšího doplnění o další vybavení | druhá elektrická zásuvka 230 V, možnost dovybavit kohouty pro plyny a vodu s možností instalace v bočních a zadní stěně | Podmínka |
| Vybavenost alarmy | Minimálně stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění | Podmínka |
| Ovládací systém | Mikroprocesor s dotykovým displejem | Podmínka |
| Dekontaminace | Možnost dekontaminace pomocí H2O2 | Podmínka |
| Požadavky na napájení | 230 V | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího | Podmínka |  |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby | Podmínka |  |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu | Podmínka |  |

4. Vyhřívaný CO₂/O2 inkubátor

| Název technologie/vybavení: | Vyhřívaný CO₂/O2 inkubátor |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Zdeněk Kořístek, MUDr., Ph.D. |
| Email: | zdenek.koristek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 300.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 300.000 Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 363.000 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Vyhřívaný inkubátor s CO2/O2 regulací

Inkubátor s řízenou atmosférou jak CO2, tak O2 - pro různé typy buněčných kultivací. Laboratorní vybavení pro růst, pěstování a udržování buněčných produktů a buněčných kultur v podmínkách řízené atmosféry s nastavitelnou koncentrací O2 a CO2 ve sterilním a vysoce stabilním prostředí

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Využitelný vnitřní objem | minimálně 140 litrů | Podmínka |
| Vnitřní konstrukce | bezespárová komora (ocel nebo měď), zaoblené rohy, vyhřívané a skleněné vnitřní dveře | Podmínka |
| Dosažená třída čistoty uvnitř inkubátoru | ISO Class 5 (třída čistoty A) | Podmínka |
| Garantovaná dlouhodobě udržitelná teplota | -86°C a nižší | Podmínka |
| Typ a účinnost dekontaminace | vysokoteplotní (>119°C), minimálně úrovně Log-6 včetně čidel | Podmínka |
| Parametry vnitřního prostředí: teplota | minimálně +6°C až +35°C nad okolí, regulace po ≤ 0,25°C, homogenita teploty ≤ 0,3°C | Podmínka |
| Parametry vnitřního prostředí: koncentrace CO2 | rozsah nejméně 1-18%, přesnost nastavení ≤ 0,2% | Podmínka |
| Parametry vnitřního prostředí: koncentrace O2 | rozsah nejméně 1-21%, přesnost nastavení ≤ 0,3% | Podmínka |
| Parametry vnitřního prostředí: vlhkost | relativní vlhkost ≥ 95% při 37°C | Podmínka |
| Čidla | bezúdržbová s autokalibrací | Podmínka |
| Nádrž na vodu | integrovaná s alarmem nízké hladiny | Podmínka |
| Záznamové funkce | integrovaný datalogger pro záznam nastavených parametrů a stavu | Podmínka |
| Hmotnost | < 150 kg | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

Část 4 veřejné zakázky – Skupina 4: jiná laboratorní zařízení

1. Chlazená centrifuga s rotorem

| Název technologie/vybavení: | Chlazená centrifuga s rotorem |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Matouš Hrdinka, RNDr., Ph.D. |
| Email: | matous.hrdinka@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | Kompatibilita rotorů a příslušenství se stávající centrifugou MegaStar 3.0R |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 331 000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 331 000 Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 400 510 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Chlazená vysokokapacitní stolní centrifuga s vyměnitelnými rotory a příslušenstvím

Stručný popis technologie / vybavení: Stolní chlazená centrifuga je základní laboratorní vybavení pro centrifugaci a separaci buněk a roztoků variabilního objemu, v laboratorních zkumavkách, deskách a lahvích požadovaného formátu, při plně nastavitelné intenzitě centrifugace a teploty v požadovaném rozsahu. Plné univerzálnosti pro všechny požadované centrifugační aplikace je dosaženo použitím výměnných rotorů, závěsů a adaptérů. Jednoduchý, bezpečný a efektivní provoz zajišťuje digitální řízení a grafické uživatelské rozhraní.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Minimální kapacita úhlového rotoru | nejméně 6 x 100 mL | Podmínka |
| Relativní zrychlení - úhlový rotor (×g) | Minimálně 18000 × g | Podmínka |
| Kompatibilita s formáty centrifugačních nádob s úhlovým rotorem | 100 mL Nalgene „Oak-Ridge“, 85 mL Nalgene „Oak-Ridge“, 50 mL Nalgene „Oak-Ridge“, 50 mL Falcon, 15 mL Falcon | Podmínka |
| Minimální kapacita výkyvného rotoru | Nejméně 4 x 1000 mL | Podmínka |
| Relativní zrychlení - výkyvný rotor (×g) | Minimálně 4000 × g | Podmínka |
| Kompatibilita s formáty centrifugačních nádob s výkyvným rotorem | 1000 mL Bio-Lahve, 750 mL Bio-Lahve, 250 mL Nalgene Lahve, 50 mL Falcon, 15 mL Falcon, FACS zkumavky, 96 jamkové destičky | Podmínka |
| Víčka závěsů výkyvného rotoru | ano | Podmínka |
| Způsob výměny rotorů | Snadná výměna bez použití nástrojů a klíčů | Podmínka |
| Automatické rozpoznání rotorů | ano | Podmínka |
| Teplotní rozsah chlazení | nejméně -10°C až 40°C | Podmínka |
| Nastavení času centrifugace | ano | Podmínka |
| Možnost pulsní centrifugace (přidržením tlačítka) | ano | Podmínka |
| Možnost nepřetržité centrifugace | ano | Podmínka |
| Možnost nastavení intenzity zrychlování a brždění | ano | Podmínka |
| Možnost uložení programu | Ano, minimálně 6 programů | Podmínka |
| Systém proti ztrátě rovnováhy | Ano, aktivní detekce | Podmínka |
| Způsob řízení, nastavování otáček, teploty, zrychlování a brždění, času | Digitální, pomocí tlačítek a displeje | Podmínka |
| Napájení | 230 V/50-60 Hz | Podmínka |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Úhlový rotor dle specifikací viz výše |  | Podmínka |
| Sada náhradního těsnění k úhlovému rotoru |  | Podmínka |
| Sada adapterů pro úhlový rotor pro 15 mL konické zkumavky (Falcon) 6 ks |  | Podmínka |
| Sada adapterů pro úhlový rotor pro 50 mL konické zkumavky (Falcon) 6 ks |  | Podmínka |
| Sada alespoň 50 zkumavek 85 mL Oak-Ridge Nalgene (kompatiblini s úhlovým rotorem) |  | Podmínka |
| Výkyvný rotor dle specifikací viz výše |  | Podmínka |
| Sada závěsů pro výkyvný rotor pro lahve a zkumavky (4 ks) |  | Podmínka |
| Sada závěsů pro výkyvný rotor pro mikrodestičky (4 ks) |  | Podmínka |
| Sada víček závěsů výkyvného rotoru (4 ks) |  | Podmínka |
| Sada náhradního těsnění k víčkům výkyvného rotoru |  | Podmínka |
| Sada adapterů výkyvného rotoru pro 1000 mL Bio-lahve (4 ks) |  | Podmínka |
| Sada adapterů výkyvného rotoru pro 750 mL Bio-lahve (4 ks) |  | Podmínka |
| Sada alespoň 4 ks 1000 mL Bio-lahve kompatibilní s výkyvným rotorem |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícho popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

2. Inkubovaná třepačka

| Název technologie/vybavení: | Inkubovaná třepačka |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Michal Ďurech, Mgr., Ph.D. |
| Email: | michal.durech@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 336.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 336.000 Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 406.560 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Inkubovaná třepačka pro mikrobiální kultivace

Inkubovaná třepačka pro kultivaci mikroorganizmů (hlavně bakterií) s chlazením a možností regulace otáček míchání, času a teploty inkubace. Pro bakteriální expresi rekombinantních proteinů je zcela zásadní kultivace bakterií při konstantní a definované teplotě. Z důvodu nutnosti kultivace některých bakterií pří nízké teplotě kolem 15 ̊C je důležité, aby třepačka obsahovala také chladicí jednotku.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Konstrukce | Možnost stohování – jednotky nezávislé na sobě Možnost vysunutí tácu na baňky | Podmínka |
| Kapacita | 6 x 5000 ml erlenmeyerových lahví | Podmínka |
| Regulace teploty – možnost chlazení | -13 ̊C vůči RT až 60 ̊C | Podmínka |
| Rychlost míchání | 25 až 300rpm | Podmínka |
| Chlazení | Přítomná chladicí jednotka | Podmínka |
| Nastavitelnost parametrů | Regulace času, teploty a otáček míchání | Podmínka |
| Orbit | 25mm | Podmínka |
| Požadavky na napájení | 230V/50Hz | Podmínka |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Adhezivní paska pro uchycení erlenmeyerových lahví |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

3. Mikrovlnný sterilizátor

| Název technologie/vybavení: | Mikrovlnný sterilizátor |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Matouš Hrdinka, RNDr., Ph.D. |
| Email: | matous.hrdinka@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | 1 kus budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-jih 1 kus budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | ne |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 49.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 49.000 Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 59.290 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Mikrovlnný sterilizátor tekutých médií o objemu 500 ml

Stručný popis technologie / vybavení: Mikrovlnný sterilizátor je kompaktní (bench-top) zařízení určené k rychlé sterilizaci médií, pufrů a laboratorních roztoků v nádobách až do celkového objemu sterilizované kapaliny 500 ml. Zařízení využívá energii mikrovln k vytvoření vysoké teploty (135°C) přímo v celém objemu kapaliny v nádobě a tím dochází k její rychlé a účinné sterilizaci.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Kapacita (objem sterilizované tekutiny) | Od 100 do 500 ml | Podmínka |
| Rychlost procesu sterilizace (od vložení do vyjmutí nádoby) | Maximálně 20 min | Podmínka |
| Použitelné nádoby | Standardní baňky a laboratorní lahve, skleněné i plastové, odolné proti teplotě 135°C | Podmínka |
| Stupeň ochrany | Min. IP 20 | Podmínka |
| Požadavky na napájení | 230 V / 50 Hz | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |

4. Sonikátor

| Název technologie/vybavení: | Sonikátor |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Matouš Hrdinka, RNDr., Ph.D. |
| Email: | matous.hrdinka@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodá ní: | budova 4Medical Innovations Ostrava, Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava-Poruba |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
|  | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 120.000 Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 120.000 Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 145.200 Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Sonikátor - ultrazvukový homogenizátor s výměnnými próbami a pokročilými možnostmi ovládání a nastavení

Ultrazvukový homogenizátor (sonikátor) je zařízení skládající se z vysokofrekvenčního generátoru, ultrasonického konvertoru a próby, které společně slouží k vytvoření a přenosu mechanických vibrací o vysoké frekvenci 20 kHz. Vibrace jsou pomocí výměnné próby přenášeny do vzorku (roztoku) o variabilním objemu, který tímto způsobem homogenizují. Sonikátor patří k základnímu vybavení chemických a biologických laboratoří a nemocnic s širokým využitím pro přípravu a homogenizaci (nejen) biologických vzorků.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Závaznost |
| --- | --- | --- |
| Pracovní frekvence | 20 kHz | Podmínka |
| Minimální používané objemy vzorku pro homogenizaci | 0,25 ml – 5 ml | Podmínka |
| Střední používané objemy vzorku pro homogenizaci | 10 - 50 ml | Podmínka |
| Maximální používané objemy vzorku pro homogenizaci | 20 - 250 ml | Podmínka |
| Nastavení amplitudy | Alespoň od 20-100% | Podmínka |
| Možnost vytvoření vlastních programů | Ano (alespoň čas a amplituda) | Podmínka |
| Možnost tvorby pulsů | Rozsah 1-50 sec | Podmínka |
| Časovač | do 10 hodin | Podmínka |
| Příslušenství (součástí ceny) |  |  |
| Próby pro homogenizaci ve výše uvedených rozmezích |  | Podmínka |
| Nářadí (klíč) a nástroje pro výměnu prób |  | Podmínka |
| Stojan s držákem (stand with clamp) na konvertor a próbu |  | Podmínka |
| Kryt na zvukovou izolaci s dvířky z průhledného materiálu umožňující vizuální kontrolu procesu homogenizace |  | Podmínka |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  | Podmínka |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  | Podmínka |