Specifikace dodávek k veřejné zakázce

„Vybavení laboratoře molekulární epidemiologie“

Projekt OP Výzkum, vývoj a vzdělávání: Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

- Cyclér

Specifikace

- Blok: Fixní 96jamkový, kompatibilní s klasickými 0,2 ml PRC zkumavkami

- Objem vzorku: minimálně 5–100 μl

- Rozsah teploty bloku: 4–100 °C

- Minimální rychlost (ramp rate) 4 °C/s

- Přesnost teploty: maximálně ±0,5 °C

- Uniformita teploty v bloku: maximálně ±0,5 °C

- Rozsah gradientu: minimálně 30–100 °C

- Přenositelnost dat: datový port na USB flash disku.

- Displej LCD, dotykový

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry (š x h x v): maximálně 300 x 500 x 300 mm a hmotnost maximálně 10 kg

Počet kusů – 1

- Inkubátor s třepáním chlazený

Specifikace

- Nastavení teploty: 0–100 °C

- Rychlost třepání v rozmezí minimálně 200–1500 rpm

- Nastavení času v dostatečném rozsahu optimálně 1 min. – 100 hod.

- Orbit: <2mm

- Teplotní přesnost: < + 0,5°C

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry přístroje (š x h x v): maximálně 300 x 300 x 300 mm a hmotnost maximálně 10 kg

- Součástí zařízení je blok na 1,5 ml zkumavky

- Možnost výměny bloků

Počet kusů – 1

- Spektrofotometr na mikroobjemy a fluorometr

Specifikace

- Požadované hodnoty měřícího spektra (nm): minimálně 200–800

- Ovládání dotykovým displejem bez nutnosti k připojení k PC

- Fluorometr konfigurovaný pro běžně dostupné kvantifikační testy jako Quibit dsDNA, Quibit dsDNA HS nebo QuaniT PicoGreen a metody se standardními křivkami

- Detekční limit mikroobjem minimálně 1 ng/ul dsDNA

- Objem vzorku: 0,5 až 1,0 ul

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry (š x h x v): maximálně 200 x 400 x 200 mm a hmotnost maximálně 2,5 kg

- Analytický software je součástí přístroje

Počet kusů – 1

- Elektroforetický systém

Specifikace

- citlivost měření – min 50 pg/ul pro kontrolu kvality NGS knihoven (smears), vstupní objem měřeného vzorku 0,1–2 ul,

- možnost vysokého rozlišení, min. 3bp do velikosti fragmentu 300 bp,

- možnost měření fragmentů min. od 1bp–40 000 bp

- přesné měření kvality a kvantity DNA, RNA, PCR produktů včetně NGS knihoven

- možnost měření krátkých (desítky bp) i dlouhých (desítky kbp) fragmentů

- kapacita pro měření v jednom běhu: 12 vzorků se zásobníkem na 3 x 96 vzorků bez zásahu obsluhy

- zásadní je dosažitelná cena chemikálií za jeden vzorek, u kvantitativní analýzy (kontrola kvality NGS knihoven (smears)) do 90 Kč bez DPH na vzorek, u kvalitativní do 30 Kč bez DPH na vzorek.

- exspirace High Sensitivity NGS kitů min. 6 měsíců

- přístroj dodán včetně software na vyhodnocování a počítače včetně příslušenství

- jednoduchá údržba

- přístroj včetně počítači se musí z provozních důvodů vejít do prostoru 1000 x 600 x 1000 mm

Počet kusů – 1

- Lednice

Specifikace

- Teplotní rozmezí: 2–8 °C

- Objem minimálně 250 l

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení.  Rozměry (š x h x v): maximálně 600 x 700 x 2000 mm a hmotnost: maximálně 60 kg

Počet kusů – 2

- Mrazák č. 1

Specifikace

- Teplotní rozmezí: minimálně -65 do -85 °C

- Objem: maximálně 100 l

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry (š x h x v): maximálně 600 x 750 x 1500 mm a hmotnost: maximálně 80 kg

Počet kusů – 1

- Mrazák č. 2

Specifikace

- Teplotní rozmezí: -15 až -25 °C

- Objem minimálně 200 l

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry (š x h x v): maximálně 600 x 700 x 2000 mm a hmotnost: maximálně 80 kg

Počet kusů – 1

- Mrazící kabely

Specifikace

- Požadovaná teplota chlazení minimálně do -18 °C při venkovní teplotě přibližně 25 °C

- Požadované napájení DC 12V/24V, AC 230V

- Spotřeba zařízení do 40 W

- Jednoduché ovládání a nastavení teploty

- Vnitřní Materiál odolný pro suchý led

- Zařízení je vybaveno madlem na přenos

- Vnější rozměry (š x h x v) maximálně: 250 x 600 x 450 mm

- Hmotnost maximálně: 10 kg

- Vnitřní objem optimálně 15–20 l (dostatečná kapacita pro množství převážených vzorků)

- Napájecí kabely jako součást výrobku

Počet kusů – 4

- PCR box

Specifikace

- Box je určen pro práci s DNA/RNA se zajištěním dekontaminace pracovního prostoru a dostatečnou ochranou před UV.

- Zdroj UV záření s dostatečnou účinností (>99 % za 1 hod)

- Dostatečné osvětlení pracovní plochy

- Materiál stěn: sklo s UV ochranou

- Nastavitelný časovač UV expozice v rozsahu 0–24 hod / nonstop

- Součástí zařízení: minimálně 2 el. zásuvky

- Rozměry pracovní plochy minimálně 1200 x 500 mm

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry přístroje (š x h x v): maximálně 1250 x 600 x 600 mm a hmotnost: maximálně 90 kg

Počet kusů – 1

- Biohazard box

Specifikace

- Bezpečnostní box musí splňovat požadavky evropské normy EN 12469

- Materiál: pracovní zóna – nerez, rám – ocel s antibakterialním nátěrem

- Výška pracovní plochy: minimálně 750 mm

- Pracovní plocha: neperforovaná

- UV lampa s dostatečnou germicidní účinností (minimálně 15 W)

- Hlučnost zařízení dle EN 12469 ≤58 dB

- Hepa filtr s účinností minimálně 99.999 % při 0.3um

- Součásti zařízení: Stůl pod box, Voděodolné zásuvky (aspoň dvě), připojení přívodu vody a plynu

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Vnější rozměry (š x h x v): maximálně 1100 × 800 × 2300 mm, vnitřní rozměry (š x h): minimálně 900 × 600 mm a hmotnost: maximálně 300 kg

- Audiovizuální alarm pro abnormální rychlost proudění vzduchu, pro výměnu filtrů, při špatně nastavené výšce předního skla

Počet kusů – 1

- Centrifuga chlazená

Specifikace

- Minimální kapacita zařízení 4 x 750ml.

- Požadovaná rychlost centrifugy v rozmezí od 1500 RPM po maximální 15 000 RPM / rcf- 25000xg

- Variabilní nastavení času: pulzní, kontinuální, nebo časovač

- Volba zobrazení na displeji: RPM/RCF

- Možnost nastavení rychlosti akcelerace/decelerace

- Minimální teplotní rozsah: -20 – +25 °C

- Motorizovaný zámek víka

- Bezpečnostní prvky: Imbalanční senzor, Havarijní otevření víka, Monitoring chybových hlášení

- Automatická identifikace rotoru po jeho výměně

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry (š x h x v): maximálně: 800 x 700 x 400 mm a hmotnost: maximálně 100 kg (bez rotoru)

- Funkce předchlazení: umožňuje vychladit vnitřní prostor centrifugy na pracovní teplotu

- Součást zařízení:

  - Výkyvný rotor 4 x 250ml včetně držáků na adaptéry (minimálně 4000RPM/3100g)

  - Adaptéry na zkumavky vacutainer 10 ml, na falkonky 15 ml, na falkonky 50 ml

Počet kusů – 1

- Mikro centrifuga

Specifikace

- Kapacita zařízení: 8 x 1,5/2,0 ml nebo 32 x 0,2 ml zkumavky nebo 4 PCR stripy (8 zkumavek)

- Požadovaná rychlost centrifugy: minimálně 6000 rpm / 5000xg

- Ovládání start a stop: otevřením a zavřením víka

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry (š x h x v): maximálně 200 x 200 x 200 mm a hmotnost: maximálně 2 kg

- Součást zařízení:

  - Adaptéry na 0,2 a 0,5 ml zkumavky

  - Rotory: pro zkumavky i stripy s rychlou a jednoduchou výměnou bez použití nástrojů

Počet kusů – 2

- Vortex

Specifikace

- Zařízení určeno k intenzivnímu kontinuálnímu a dotykovému třepání (aktivovanému tlakem) jedné zkumavky

- Požadovaná intenzita třepání od jemného až po intenzivní minimálně 800–2500 RPM

- Parametry rozměrů jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry přístroje (š x h x v): maximálně 200 x 200 x 200 mm

- Požadavek na součásti zařízení: třepací klobouček o průměru 15–25 mm

Počet kusů – 2

- Váha

Specifikace

- Zařízení určené k rychlému a jednoduchému a spolehlivému vážení množství v rozmezí minimálně 1–500 g

- Rozlišení: < 10 mg

- LCD displej

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry (š x h x v): maximálně 300 x 400 x 200 mm a hmotnost: maximálně 5 kg

Počet kusů – 1

- Autokláv horizontální

Specifikace

- Zařízení musí splňovat požadavky evropské normy EN 13060

- Verze autoklávu: horizontální

- Požadovaný objem zařízení 20–25 l

- Teplotní rozsah: minimálně 125–135 °C

- Možnost stahování dat o procesu sterilizace přes USB port (kontrola procesu sterilizace)

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Rozměry přístroje (š x h x v): maximálně 700 x 600 x 500 mm a hmotnost: maximálně 80 kg

- Součástí přístroje má být nádržka na vodu

- Přístroj má systém na výrobu vakua

- Hlučnost maximálně 55 dB

- Vnitřní rozměry minimálně průměr: 250 mm, hloubka: 450 mm

Počet kusů – 1

- Destilační zařízení (na vodu)

Specifikace

- Kapacita produkované destilované vody 4 l / h

- Vodivost maximálně 2,5 μs / cm při 25 ° C

- Chladicí voda maximálně 50 l / h

- Montáž na stůl

- Parametry rozměrů i hmotnosti jsou limitovány umístěním zařízení. Vnější rozměry (š x h x v): maximálně 650 x 350 x 500 mm a hmotnost maximálně 50 kg

- Zásobní nádrž minimálně 8 litrů

- Elektrické připojení 230 V / 50 ... 60 Hz / 3,0 kW

- Odpařovač snadno přístupný k čištění

- Odplynění CO2

- Teplota chladicí vody indikována teploměrem

- Topný článek, výparník a kondenzátor z nerezové oceli

- Hadice pro přívod a odvod vody jako příslušenství

- Elektronický vypínač hladiny destilované vody

- Termostatická nízkonapěťová pojistka, která chrání topný článek při nízké hladině vody.

Počet kusů – 1

Dodací podmínky – dodání zboží nejpozději do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy.

Záruka na veškeré vybavení 2 roky.

Záruční servis

- Po dobu záruční doby je servis a s ním související služby bezplatný.

- Provedení servisní prohlídky a testů jednotlivých funkcionalit požadovaných v technické specifikaci před ukončením záruční doby.

- Dostupnost servisního technika do 48 hodin (pro telefonickou konzultaci).

- Zahájení opravy nejpozději do ………. pracovních dní (max. 5 pracovních dní) od nahlášení závad

Pozáruční servis

- Pozáruční servis v ceně ………….. Kč bez DPH/hod (max. 2 500 Kč bez DPH/hod)

- Uvedená cena je cena za 1 hodinu práce servisního technika včetně nákladů na dopravu a nezahrnuje náklady na náhradní díly.

- Dostupnost servisního technika do 48 hodin (pro telefonickou konzultaci).

- Zahájení opravy nejpozději do ………. pracovních dní (max. 5 pracovních dní) od nahlášení závady