Příloha vysvětlení zadávací dokumentace II.

3. Ochranný pracovní box

| Název technologie/vybavení: | Ochranný pracovní box |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Michal Šimíček, RNDr., Ph.D. |
| Email: | michal.simicek@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 6 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-jih |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Další požadavky: - kompatibilita - stavební součinnost - připojení k datové síti (NIS, LIS, PACS) - další specifické požadavky na přístroj jinde neuvedené | ne |
| Počet kusů: | 1 |
| Předpokládaná cena Kč za 1 ks bez DPH: | 375 000,- Kč |
| Předpokládaná cena Kč celkem bez DPH: | 375 000,- Kč |
| Plánovaná cena Kč celkem s DPH | 453 750,- Kč |

- Minimální požadované technické parametry

Název technologie / vybavení: Ochranný pracovní box

Stručný popis technologie / vybavení:

Zajišťuje ochranu obsluhy animálního centra před mechanickými a biologickými částicemi z materiálu na pracovní ploše a zároveň ochranu materiálu (včetně zvířat v IVC) na pracovní ploše před průnikem kontaminace z okolního prostředí mimo laminární box.

Přístroj aktivně vytváří vertikální laminární proudění a přisává vzduch do pracovního okna. Vzduch proudící přes laminární box je aktivně přisáván z místnosti, na vstupu i výstupu filtrován prefiltry a HEPA filtry. Výška boxu je individuálně nastavitelná a díky chemicky odolné pracovní ploše je box vhodný i pro chovatelské a drobné chirurgické zákroky.

| Popis parametru | Zadavatelem požadovaná hodnota | Nabídnutá specifikace * |
| --- | --- | --- |
| Splnění norem | Vhodný pro ochranu obsluhy a materiálu, třída čistoty alespoň ISO4 dle ISO 14644-1, splnění příslušných podmínek normy ČSNEN12469 |  |
| Vnější rozměry ochranného boxu | Maximálně 1450 x 800 x 2 300 mm (Š x H x V) |  |
| Rozměry pracovního prostoru zařízení | Nejméně 1200 x 600 x 650 mm (Š x H x V) |  |
| Provedení pracovního prostoru | Pracovní prostor musí umožnit manipulaci s chovnými nádobami do rozměru 450 x 400 x 250 mm (šxhxv) Přístup do pracovního prostoru musí být pracovními okny na dvou protilehlých delších stranách boxu, šířka pracovních oken minimálně v šířce pracovního prostoru |  |
| Nastavitelná pracovní plocha | Standardní pozice: Celá pracovní plocha nebo ½ šířky pracovní plochy nastavitelná do standardní pozice, kdy spodní okraj pracovního okna je v rovině s pracovní plochou Snížená pracovní plocha: Celá pracovní plocha nebo ½ šířky pracovní plochy nastavitelná do snížené pozice, kdy pracovní plocha je 50 mm až 70 mm pod spodním okrajem pracovního okna. Ochranné funkce boxu musí být zajištěny ve všech kombinacích nastavení pracovní plochy. |  |
| Provedení pracovní plochy | Dva výměnné typy modulů pracovní plochy: 1) Materiál plochy TRESPA nebo ekvivalent, chemicky odolná, tlumící hluk, 2) Materiál plochy nerez. Jeden modul nerezové pracovní plochy s elektrickým ohřevem na teplotu až 37°C, s přesnou regulací ±1°C , minimální rozměr plochy s regulovanou teplotou 20 x 25 cm |  |
| Výška pracovního otvoru (okna) při běžném provozu | Možnost nastavení pracovních oken do těchto pozic: 1) uzavřené okno 2) pracovní výška okna až 250 mm 3) pracovní výška okna až 300 mm 4) zcela otevřené okno ochranné funkce boxu musí být zajištěny ve všech pracovních výškách okna |  |
| Stavitelný stojan s kolečky | Výškově stavitelný stojan, umožňující nastavení výšky pracovní plochy v rozsahu nejméně 850 mm až 1200 mm, kolečka pro snadné přemístěn. |  |
| Celková hmotnost | Nejvýše 250 kg |  |
| Ventilace a filtry | Ventilace pomocí dvou nezávislých ventilátorů (vstupní a výstupní), bez recirkulace vzduchu, automatická regulace výkonu ventilátorů podle zanesení filtrů, filtrace na vstupu vzduchu kaskádou předfiltru G4 a hepa filtru H14, filtrace na výstupu kaskádou hrubého předfiltru, předfitru G4 a hepa filtru H14 |  |
| HEPA filtry | Vstupní a výstupní HEPA filtr, oba s účinností >99,995% pro částice 0,1-0,3 µm, kategorie H14 HEPA filtry |  |
| Předfiltry | Částicový předfiltr kategorie G4, s účinností ≥ 90% zadržení prachových částic, osazený před hlavním a výstupním HEPA filtrem, snadno uživatelsky přístupný z pracovního prostoru Pod pracovní plochou osazený hrubý předfiltr porozitou alespoň 0,2 mm, snadno vyjímatelný, čistitelný vodou |  |
| Rychlost laminárního proudění v pracovním prostoru | Nastavitelná nejméně na 0,4 m/s |  |
| Osvětlení | LED zářivky s nastavitelnou úrovní osvětlení a možností červeného světla |  |
| Čistění pracovního prostoru | Oblé rohy, jednoduché čistění a možnost dekontaminace, možnost instalace UV zářivky. Pod pracovní plochou odtokový kanál (vana) pro záchyt kapalin a snadné mytí, s odtokem do vyjímatelné záchytné vaničky, konstrukce zamazující vniknutí kapalin do filtrů. |  |
| Minimální doplňkové vybavení pracovního prostoru | elektrická zásuvka 230 V v pracovním prostoru, snadno demontovatelný prostup pro odpad, možnost osazení na levou i pravou stranu boxu, prostup provedený tak, že je vyústěn do boční stěny boxu nad pracovní plochou a umožňuje vhození kontaminovaného materiálu, prostup je osazen tubusem o průměru 130 až 150 mm, umožňujícím na straně mimo box nasadit odpadní pytel, nekonečný rukáv nebo odpadní nádobu Aerosolový generátor pro desinfekcí rukou, spouštěný IR senzorem, umístěný mimo prostor boxu na výklopném rameni, volitelně osaditelný na levou nebo pravou stranu boxu, generátor kompatibilní s běžně používanými kapalnými desinfekčními prostředky Držák pro víka klecí pro nejméně 4 víka klecí o šířce 20 cm |  |
| Možnost pozdějšího doplnění o další vybavení | druhá elektrická zásuvka 230 V, možnost dovybavit kohouty pro plyny a vodu s možností instalace v bočních a zadní stěně |  |
| Vybavenost alarmy | Minimálně stav filtrů, rychlost proudění, laminarita proudění |  |
| Ovládací systém | Mikroprocesor s displejem |  |
| Dekontaminace | Možnost dekontaminace pomocí H2O2 |  |
| Požadavky na napájení | 230 V |  |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí dodávky je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího |  |  |
| Součástí dodávky je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby |  |  |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu |  |  |

* Doplní účastník veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.