Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

| Název technologie/vybavení: | Zařízení pro in vivo imaging |
| --- | --- |
| Osoba odpovědná za přípravu technické specifikace |  |
| Jméno, příjmení, titul: | Juli Rodriguéz Bagó, Ph.D. |
| Email: | julio.bago@osu.cz |
| Obecné požadavky na zakázku |  |
| Požadovaná doba dodání | do 8 týdnů od účinnosti smlouvy |
| Místo dodání: | budova Animálního centra, areál Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava-Vítkovice |
| Zdravotnický prostředek (Ano/Ne): | ne |
| Využití pro klinickou praxi/výzkum/obojí: | výzkum |
| Požadavky na záruku: | 24 měsíců |
| Požadavky na servis: | Zabezpečení servisu do 5 pracovních dnů v průběhu záruční doby |
| Povinné preventivní prohlídky (ano/ne, příp. stanovit parametry): | Kontrola funkčnosti systému s osvědčením 1x ročně v průběhu záruční doby (poslední kontrola 1 měsíc před uplynutím záruční doby) |
| Počet kusů: | 1 |

Minimální požadované technické parametry:

Název technologie / vybavení: Zařízení pro in vivo imaging

Stručný popis technologie / vybavení: Požadovaný systém bude využíván jako nástroj pro zobrazování laboratorních zvířat pomocí optických metod – fluorescence, bioluminiscence a X-ray. Jsou plánovány kardiovaskulární i onkologické aplikace s využitím fluorescenčních a bioluminiscenčních sond a implantace značených buněk. Požadujeme systém schopný detekovat velmi nízké úrovně signálů v orgánech a tkáních laboratorních myší.

| Požadované technické a funkční vlastnosti systému | Požadovaná hodnota | Nabídka účastníka (hodnoty parametrů nabízeného přístroje) |
| --- | --- | --- |
| Zobrazovací modality | Fluorescence, Bioluminescence, X-ray |  |
| Počet myší zobrazovaných současně | Min. 5 |  |
| Velikost zobrazovaného pole pro optické zobrazování | Min. 20 x 15 cm |  |
| Velikost zobrazovaného pole pro X-ray zobrazování | Min. 20 x 15 cm |  |
| Šum pozadí | <120 e-/sec/cm2 |  |
| Musí být vybaven lůžkem pro 5 myší, připojitelným k anestesii | ANO |  |
| Musí být vybaven excitačním modulem pro fluorescenční imaging | ANO |  |
| Požadovaný rozsah excitačního spektra | Min. 430 nm až 745 nm |  |
| Požadovaný rozsah emisního spektra a požadovaný počet emisních filtrů pro fluorescenční imaging | Min. 500 nm až 865 nm Min. 7 filtrů |  |
| Musí být vybaven CCD kamerou chlazenou min. do -80°C (absolutně) s termoelektrickým chlazením bez použití kapalných chladících médií. | ANO |  |
| Chlazení kamery musí umožnit snímání obrazu při -80°C. | ANO |  |
| Musí být vybaven vyhřívanou platformou pro zobrazovaná zvířata | ANO |  |
| Musí být vybaven portem pro přívod anestesie | ANO |  |
| Musí být vybaven softwarem pro akvizici i kvantitativní obrazovou analýzu | ANO |  |
| Musí být dodán software pro akvizici a analýzu v počtu 10 licencí | ANO |  |
| Další požadavky |  |  |
| Součástí ceny je předvedení přístroje a ověření parametrů u kupujícího, popř. na jiném pracovišti na vyžádání kupujícího | ANO |  |
| Součástí ceny je zabezpečení servisu a případných preventivních prohlídek v průběhu záruční doby | ANO |  |
| Součástí dodávky je doprava, instalace, validace po instalaci s osvědčením a zaškolení personálu | ANO |  |