## Technika pro fyzioterapii II
| Technická specifikace nabízeného plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Přístrojové vybavení technika pro fyzioterapii II
|  | Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účastníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty nebo požadavků na zboží - viz sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
ČÁST 1 | Položka č. 1 Terapeutická plošina pro posturální vyšetření a terapii |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Sofistikovaný monitorovací a terapeutický přístroj pro rehabilitaci pacientů s motorickými dysfunkcemi. | vyplní dodavatel
|  | Používá se pro neurologické rehabilitace. | vyplní dodavatel
|  | Komplexní zařízení s měřícím a terapeutickým systémem pro počítačově asistovanou rehabilitaci. | vyplní dodavatel
|  | Terapeutické modely s audiovisuální zpětnou vazbou. | vyplní dodavatel
|  | Software přístroje pro komplexní hodnocení pacienta se stabilometrickým měřením a vyhodnocením COP. | vyplní dodavatel
|  | Měření pro horní i dolní končetiny a trup. Pacient provádí dvoudimenzionální a kognitivní terapeutické hry. | vyplní dodavatel
|  | Přístroj zajišťuje procvičování a zlepšování balančních a posturálních schopností pacienta a aktivitu v horních končetinách. | vyplní dodavatel
|  | Návrh terapeutických modulů, jako her, podporuje procvičování kognitivních funkcí. | vyplní dodavatel
|  | Přístroj může být použit ve statickém módu ve stoje, v sedě nebo jako opora horní končetiny, za současného měření distribuce váhy a síly, na bázi zábavných her. | vyplní dodavatel
|  | Dynamického módu je dosaženo pomocí připevnění speciálního adaptéru (kulová úseč nebo válcová úseč), která zapříčiní labilnost plošiny ve všech směrech. | vyplní dodavatel
|  | Deska s integrovanými senzory pro nácvik rovnováhy a posturální kontroly. | vyplní dodavatel
|  | Počítačem řízený systém pro hodnocení sil a úhlů náklonu. | vyplní dodavatel
|  | Integrovaný software obsahující různé moduly pro měření a interaktivní terapii, interaktivní nácvik s audiovisuální zpětnou vazbou. | vyplní dodavatel
|  | Kognitivní úlohy. | vyplní dodavatel
|  | Nácvik koordinace. | vyplní dodavatel
|  | Možnost použití ve statickém i dynamickém režimu. | vyplní dodavatel
|  | Balanční nástavce. | vyplní dodavatel
|  | Databáze pro ukládání naměřených dat. | vyplní dodavatel
|  | Minimální rozsah měření zatížení : 0-120 kg (rozlišení minimálně 0,1 kg). | vyplní dodavatel
|  | Minimální rozsah měření náklonu 10°-15°. | vyplní dodavatel
| Položka č. 2 Přístroj pro vyšetření a rehabilitaci horní končetiny |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Cílem rehabilitačního systému je optimalizace motorických a senzorických schopností a koordinovaného pohybu. | vyplní dodavatel
|  | Vhodný pro pacienty s neurologickým deficitem, se získaným i vrozeným deficitem, kraniotraumata, spinální pacienty, ortopedické pacienty a pacienty pediatrické. | vyplní dodavatel
|  | Rehabilitační systém obsahuje 4 moduly. | vyplní dodavatel
|  | Moduly umožňují: | vyplní dodavatel
|  | - zaznamenávání pohybu jednotlivých prstů a zápěstí včetně opozice palce a nácvik špetky a ostatních úchopů | vyplní dodavatel
|  | - usnadňuje cvičení jednotlivých kloubů a skupin kloubů prstů a zápěstí | vyplní dodavatel
|  | - cvičení rozsahu flexe, extenze, supinace, pronace a dukce | vyplní dodavatel
|  | - zaznamenává pohyb lokte a ramene | vyplní dodavatel
|  | - nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) | vyplní dodavatel
|  | - izolované a kombinované cvičení lokte a ramene | vyplní dodavatel
|  | - zaznamenává pohyb kolene a kyčle | vyplní dodavatel
|  | - nastavitelný omezovač rozsahu flexe a extenze (dle možností pacienta) | vyplní dodavatel
|  | - izolované a kombinované cvičení kolene a kyčle | vyplní dodavatel
|  | - bezdrátové zařízení | vyplní dodavatel
|  | - procvičení v minimálním rozsahu 360° | vyplní dodavatel
|  | - cvičení v rozsahu flexí extenzí, supinací, pronací, abdukcí a addukcí, rotace | vyplní dodavatel
|  | - možnost vyhodnocení a cvičení téměř jakéhokoliv kloubu samostatně | vyplní dodavatel
|  | - samostatná činnost modulu nebo v kombinaci s dalšími moduly | vyplní dodavatel
|  | - modul pro oporu HKK a modul pro fixaci akra | vyplní dodavatel
|  | - bimanuální terapie | vyplní dodavatel
|  | Přístroj na rehabilitaci aktivních pohybů paže/ruky, trupu a dolních končetin. | vyplní dodavatel
|  | Počítačem řízené vyšetření svalové síly ruky v několika úchopech. | vyplní dodavatel
|  | Počítačem řízené vyšetření aktivního i pasivního rozsahu pohybu horních končetin (zápěstí, předloktí, loket, ramenní kloub). | vyplní dodavatel
|  | Terapie svalové síly ruky. | vyplní dodavatel
|  | Adaptér pro komplexní pohyb zápěstí. | vyplní dodavatel
|  | Adaptér pro bimanuální pohybovou terapii. | vyplní dodavatel
|  | Jedno zařízení použitelné pro levou i pravou stranu. | vyplní dodavatel
|  | Záznam hodnocení a výsledků terapie, jejich uchování a porovnání. | vyplní dodavatel
|  | Vytváření databáze pacientů. | vyplní dodavatel
|  | Integrovaný software obsahující různé terapeutické moduly. | vyplní dodavatel
|  | Terapie na základě motivačního feedbacku. | vyplní dodavatel
|  | Software s herní zpětnou vazbou pro trénink s pohybovými a kognitivními terapeutickými cvičeními ve virtuálním prostředí. | vyplní dodavatel
|  | Notebook s minimální úhlopříčkou 15" | vyplní dodavatel
|  | Měřitelné rozsahy pohybu: | vyplní dodavatel
|  | - rameno - flexe, extenze, abdukce | vyplní dodavatel
|  | - loket - flexe, extenze, supinace, pronace | vyplní dodavatel
|  | - zápěstí - flexe, extenze, radiální a ulnární dukce měřitelná | vyplní dodavatel
|  | Svalová síla v oblasti prstů: | vyplní dodavatel
|  | - cylindrický úchop - flexe, extenze | vyplní dodavatel
|  | - laterální úchop - špetka - laterální úchop jednotlivých prstů | vyplní dodavatel
|  | Medicínská verze systému s certifikátem CE | vyplní dodavatel
| Položka č. 3 Přístroj pro funkční stimulaci dolních končetin |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Systém pro funkční elektrickou stimulaci peroneálního nervu. | vyplní dodavatel
|  | Podkolenní manžeta s integrovaným stimulátorem. Integrovaný simulátor lze vyjmout pro oddělené nabíjení. | vyplní dodavatel
|  | Bezdrátové nastavení systému přes technologii Wi-Fi, zabezpečující stabilitu spojení a možnost jeho rušení vnějšími signály. | vyplní dodavatel
|  | Bezdrátový ovladač pro nastavení intenzity stimulace a výběr programu, signalizace nabití jednotlivých částí systému. | vyplní dodavatel
|  | Velkoplošné bavlněné elektrody pro jednodušší nastavení stimulace. | vyplní dodavatel
|  | Velkoplošné bavlněné elektrody s možností odlišné stimulace pro m. tibialis anterior a mm. peronei. | vyplní dodavatel
|  | Možnost použití menších bavlněných elektrod v případě nutnosti většího zacílení. | vyplní dodavatel
|  | Bezdrátový patní snímač v botě zajišťující přesné časování jednotlivých cyklů a momentů stimulace. | vyplní dodavatel
|  | Stehenní manžeta pro synchronizovanou stimulaci kvadricepsu/hamstringů. | vyplní dodavatel
|  | Řídící jednotka umožňující bezdrátové nastavení systému (časování, parametry pulzů, typy pulzů, atd.), ukládání pacientských dat a dat o terapii. | vyplní dodavatel
|  | Výměnné panely vkládané o manžety zajišťující její hygienické použití i pro více pacientů. | vyplní dodavatel
|  | Zařízení využitelné jak pro terapii i pro každodenní použití jako kompenzační pomůcka. Manuální i automatický režim. | vyplní dodavatel
|  | Úprava parametrů stimulace v reálném čase, v průběhu chůze. | vyplní dodavatel
|  | Délka pulzů je v jednotkách mikro sekund. | vyplní dodavatel
|  | Amplituda pulzů je v jednotkách miliampérů. | vyplní dodavatel
|  | Kapacita baterií stimulační jednotky je minimálně 700 mAh, v řídící jednotce je minimálně 1 100 mAh. | vyplní dodavatel
|  | Lýtkové dlahy pro dolní končetiny jsou pro levou a pravou dolní končetinu vybavené univerzálním elastickým páskem. | vyplní dodavatel
|  | Klinický set pro nastavení. | vyplní dodavatel
|  | Klinický kit obsahující náhradní elektrody, tablet a doplňky pro specifické upravení manžet a hygienických vložek pro pacienty. | vyplní dodavatel
|  | Mód pro cyklický pohyb DKK. | vyplní dodavatel
|  | Software v českém jazyce. | vyplní dodavatel
ČÁST 2 | Položka č. 4 Terapeutickodiagnostický závěsný systém pro rehabilitaci |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 3 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Pomocí závěsného systému lze aplikovat léčebnou metodu zaměřenou na obnovu neuromuskulární funkce. | vyplní dodavatel
|  | Stropní posuvná konstrukce | vyplní dodavatel
|  | - pomocí jednoduchého pohybu, lze zaseknout roli a bezpečně zajistit traverzu proti možnému posunutí | vyplní dodavatel
|  | Vybavení umožňuje aplikaci rotačních pohybů v každé z pozic součsně s uzavřenými kinetickými řetězci a to pro každou část těla. | vyplní dodavatel
|  | V průběhu terapie lze posunutí plynule provádět a terapeut nemusí posunovat pacienta. | vyplní dodavatel
|  | Terapeutickodiagnostický závěsný systém obsahuje minimálně 3 traverzy. | vyplní dodavatel
|  | Minimání zatížení závěsného systému je 200 kg. | vyplní dodavatel
Závěsný systém obsahuje:
|  | - minimálně 1x pár trainer s akrálními popruhy | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x pár axis s akrálními popruhy | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x pánevní popruh | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 2x terapeutický popruh | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x pár akrální úchyty | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 2x balanční podložka | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x uvolňovač lan | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x pár elastických lan o minimální délce 60 cm | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x trainer/mini uživatelský manuál | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x plakát cvičení | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x stropní závěs trainer | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x axis stropní konzole | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 3x axis karabina | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x axis zásek lan | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x axis uživatelský manuál | vyplní dodavatel
|  | - minimálně 1x DVD představení cvičení | vyplní dodavatel
|  | Konstrukce pro snížení stropu | vyplní dodavatel
|  | Montáž, instalace, zaměření, doprava, proškolení práce | vyplní dodavatel
| Položka č. 5 Závěsný cvičební systém TRX |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 10 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | TRX závěsný systém | vyplní dodavatel
|  | - odolný systém, který lze využívat denně ke cvičení a rehabilitaci pro pacienty s variabilní hmotností | vyplní dodavatel
|  | - protiskluzová gumová madla, které zajišťují odolnost produktu na nejvíce namáhaném místě | vyplní dodavatel
|  | - drážky, které slouží k odvodu potu při cvičení | vyplní dodavatel
|  | TRX závěsná karabina | vyplní dodavatel
|  | - díky karabině lze TRX zavěsit na jakémkoliv pevném místě | vyplní dodavatel
|  | Cestovní obal, do kterého se vejdou veškeré komponenty | vyplní dodavatel
|  | TRX závěs na dveře | vyplní dodavatel
|  | TRX X tender | vyplní dodavatel
|  | - prodlužovák, který slouží pro ukotvení TRX na větší vzdálenost | vyplní dodavatel
|  | TRX bezpečnostní klíč, který udrží minimálně 600 kg | vyplní dodavatel
|  | TRX náramek na ruku | vyplní dodavatel
|  | Tréninková videa a karty | vyplní dodavatel
|  | Nosnost pacienta minimálně 159 kg | vyplní dodavatel
| Položka č. 6 Závěs pro cvičební systém TRX |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 15 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Bezpečnostní prvek pro uchycení TRX | vyplní dodavatel
|  | Snadno upevnitelné na obvodové zdi, strop a stropní překlad | vyplní dodavatel
|  | Minimální průměr 12 cm | vyplní dodavatel
|  | Materiál: vysoce jakostní ocel | vyplní dodavatel
ČÁST 3 | Položka č. 7 Bicyklový ergometr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Ergometr disponuje velkou robustností a umožňuje velkou modulární rozšiřitelnost. | vyplní dodavatel
|  | Určen k provádění zátěžových testů, tréninků a rehabilitací pro pacienty a sportovce. | vyplní dodavatel
|  | Elektricky nastavitelná výška sedadla. | vyplní dodavatel
|  | Robustnost konstrukce. | vyplní dodavatel
|  | Modulárnost ergometru. | vyplní dodavatel
|  | Kvalita použitého materiálu a ergonomický design. | vyplní dodavatel
|  | Možnost volby barvy vrchního krytu. | vyplní dodavatel
|  | Minimální rozměr (v x š x h) je 90 x 46 x 133. Hodnoty jsou uvedeny v centimetrech. | vyplní dodavatel
|  | Maximální hmotnost bicyklového ergometru je 64 kg. | vyplní dodavatel
|  | Přesnost bicyklového ergometru je dle DIN VDE 0750-238. | vyplní dodavatel
|  | Zátěž je v rozmezí 6 - 999 W, nezávisle na rychlosti. | vyplní dodavatel
|  | Rozsah otáček je v rozmezí 30 - 130 otáček/min. | vyplní dodavatel
|  | Nosnost pacienta je minimálně 160 kg. | vyplní dodavatel
|  | Nastavení sedadla je pomocí kontinuálního elektrického řízení. | vyplní dodavatel
|  | Nastavení řídítek lze: maximální sklon 360° a úprava výšky min. 90 cm. | vyplní dodavatel
|  | Bicyklový ergometr splňuje certifikáty a normy: 93/42/EEC, 2007/47/EC. | vyplní dodavatel
|  | Možnost automatického měření krevního tlaku. | vyplní dodavatel
|  | Šířka manžety pro měření krevního tlaku je maximálně 9 cm, obvod manžety minimálně 26 cm. | vyplní dodavatel
|  | Obsahuje bluetooth rozhraní. | vyplní dodavatel
|  | Nastavení poloměrů pedálů. | vyplní dodavatel
|  | Možnost propojení s PC. Příslušenství obsahuje propojovací kabel do PC pro ergometr. | vyplní dodavatel
| Položka č. 8 Posturomed |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  |  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
| Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
|  | Zařízení, díky kterému se provádí senzomotorické cvičení ke stabilizaci držení těla jiným a kvalitnějším způsobem. | vyplní dodavatel
|  | Stupátková plocha o minimálním velikosti 60x60 cm s prohnutým předním zábradlím. | vyplní dodavatel
|  | Zábradlí je minimálně třístranné bezpečnostní. | vyplní dodavatel
|  | Minimální celkový rozměr je 85x85 cm. | vyplní dodavatel
|  | Požadované příslušenství musí být kompatibilní s posturomedem. | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
|  | - měřící systém s metodou PKT, která umožňuje optimalizované měření s prokazatelnými výsledky | vyplní dodavatel
|  | - titubační rastr | vyplní dodavatel
|  | - sedací modul, který lze libovolně výškově nastavit a zajišťuje stabilizaci trupu a dolních končetin vsedě. | vyplní dodavatel
|  | - provokační jednotka, která slouží pro zvýšení náročnosti cviků. Jednotka zajišťuje bezpečné mechanické vybočení podložky v minimálně třech úrovních: o 33 mm, o 40 mm a o 50 mm. | vyplní dodavatel
|  | - OSG modul s rozšířením (minimálně 2 varianty rozšíření) | vyplní dodavatel
|  | - prodloužení brzd pro posturomed, které usnadňují ovládání brzd z plochy. Sada minimálně 2 ks brzd o minimální délce 30 cm. | vyplní dodavatel
|  | - feedback modul vizuálního měření pohybu pro posturomed, který je složen ze dvou různobarevných elementů představujících pohybové ukazatele, které jsou umístěny na boku posturomedu | vyplní dodavatel
|  | - kroková podložka | vyplní dodavatel
|  | Návod k použití v českém jazyce. | vyplní dodavatel
Části zakázek |  | Celková nabídková cena veřejné zakázky:
|  | Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | 1. | Terapeutická plošina pro posturální vyšetření a terapii | 1
| 2. | Přístroj pro vyšetření a rehabilitaci horní končetiny | 1
| 3. | Přístroj pro funkční stimulaci dolních končetin | 1
2. | 4. | Terapeutickodiagnostický závěsný systém pro rehabilitaci | 3
| 5. | Závěsný cvičební systém TRX | 10
| 6. | Závěs pro cvičební systém TRX | 15
3. | 7. | Bicyklový ergometr | 1
4. | 8. | Posturomed | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0