## Systém pro zob.obr.dat
Technická specifikace předmětu plnění |  | Příloha č. 1 Smlouvy
Přístrojové vybavení
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota Pokud je zadavatelem po účatníkovi vyžadováno pouze uvedení, zda je příslušný požadovaný parametr splněn, pak účastník uvede ANO, že parametr splňuje) Pokud je zadavatelem u technického parametru požadován bližší popis nebo určení specifikace, pak je účastník povinen uvést bližší popis, výčet vlastností, konkrétní údaj nebo rozmezí hodnot jím nabízeného zboží, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty enbo požadavků na zboží - viz sloupec Zadavatelem požadovaná hodnota.
Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
Položka č. 1 Systém pro zobrazování obrazových dat |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Zadavatelem požadovaná hodnota | Účastníkem nabízená hodnota
| Komplexní řešení pro správu, archivaci a přenos snímků digitálních zobrazovacích systémů v rámci zdravotnického zařízení. | vyplní dodavatel
SW server (HW není požadován):
| Serverový systém je plně manažovatelný dálkovým přístupem. | vyplní dodavatel
| Server je chráněn proti neoprávněnému přístupu, hlavně z pohledu ochrany osobních údajů a zároveň vyhovuje platné legislativě. | vyplní dodavatel
| Přístup je povolen přes jedinečné identifikační údaje každého uživatele (jméno + heslo). | vyplní dodavatel
| Celková kapacita datového uložiště z hlediska SW systému je projektovaná na stovky pacientských záznamů. | vyplní dodavatel
| Systém bez problémů nekolísá a bezproblému rychle zvládá stovky uložených záznamů. | vyplní dodavatel
| Zpřístupnění obrazové informace nezávisí na tom, kde je umístěna stanice. | vyplní dodavatel
| Rychlost závisí na rychlosti sítě. | vyplní dodavatel
| Systém je implementovaný na standardy DICOM. | vyplní dodavatel
| Možnost vyhledání záznamu a jeho spřístupnění na základě hlavních identifikačních znaků pacienta a vyšetření jako jsou např.: všechny demografické a identifikační údaje pacienta, věk, pohlaví, datum v různých kombinacích: od-do, dnes, včera, poslední týden, jednotlivé modality... | vyplní dodavatel
| Možnost importu a exportu pacientských záznamů z externích médií. | vyplní dodavatel
| Možnost administrace archivovaných záznamů na/z externých médií z dedikované stanice. | vyplní dodavatel
| DICOM interface: Stroge, Query/Retrieve, Verification. | vyplní dodavatel
| Možnost ukládání dat, zálohování a verifikace konzistence bez nutnosti odstávky provozu. | vyplní dodavatel
| Instalace SW na plné virtualizované serverové platformě a datového úložiště. | vyplní dodavatel
Funkční vlastnosti:
Široké možnosti konfigurace pracovní plochy:
| - podpora více monitorových stanic | vyplní dodavatel
| - definování diagnostických monitorů | vyplní dodavatel
| Podpora zobrazení pracovní plochy ve Full screen módu. | vyplní dodavatel
| Možnost zobrazení více vyšetření - jednoduché přepínání, manuální/automatická synchronizace. | vyplní dodavatel
| Používání klávesových zkratek. | vyplní dodavatel
| Měřící nástroje s podporou DICOM definovaných jednotek. | vyplní dodavatel
| Možnost popisování a zobrazování. | vyplní dodavatel
| Zobrazení snímků libovolné modality v původní kvalitě. | vyplní dodavatel
| Standardní radiologické operace - lupa změna window/level, posunutí, zarovnání, nastavení optických parametrů, filtry. | vyplní dodavatel
| Window level předvolby. | vyplní dodavatel
| Exportování vyšetření na CD, DVD, USB disk, ZIP archív. | vyplní dodavatel
| Zobrazování na standardných nebo radiologických monitorech. | vyplní dodavatel
| DICOM funkce jako Storage, Query/Retrieve , Verification | vyplní dodavatel
| Možnost vyhledání a stažení konkrétního záznamu z obrazového servru na základě atributů. | vyplní dodavatel
| Možnost vymazání dat pacienta z lokální paměti. | vyplní dodavatel
| Anonymizace údajů, převedení do běžného formátu pro standardní prezentace v MS Windows. | vyplní dodavatel
| Možnost postprocesingu dat (např.: MPR, MIP, VRT). | vyplní dodavatel
Požadavek na kompatibilutu:
| Pracují jako standardní aplikace pro operační systémy Microsoft Windows. | vyplní dodavatel
| Obsahují implementovanou podporu pro rozšířené znakové sady čeština s diakritikou. | vyplní dodavatel
| České prostředí je standardně dodávané pro diagnostické a vizuální aplikace, včetně uživatelských manuálů. | vyplní dodavatel
| Pracovní stanice obsahuje diagnostickou nebo klinickou náhledovou stanici s DICOM konektivitou výhradně na místní PACS server. | vyplní dodavatel
| Je možnost připojení vypalovacího zařízení a tvorby archivních CD/DVD, s přidáním radiologicky plnohodnotné verze prohlížeče pro CD/DVD. | vyplní dodavatel
| Možnost práce s DICOM soubory lokálně uloženými na HD. | vyplní dodavatel
| Možný import různých souborů v různých grafických formátech do DICOM. | vyplní dodavatel
Doplňující informace:
| SW slouží pouze pro výukové studentské účely. | vyplní dodavatel
| SW bude možné spustit na minimálně 21 ks standardních PC s operačním systémem Windows. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Systém pro zobrazování obrazových dat | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0