## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Automatický externí defibrilátor (AED) |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| AED je určen pro použití k poskytnutí neodkladné defibrilace. | vyplní dodavatel
| AED vede zachránce pomocí slovní a vizuální nápovědy celým procesem kardiopulmonální resuscitace včetně defibrilace. | vyplní dodavatel
AED je ve formě trenažéru.
| AED disponuje jednoduchým intuitivním ovládáním. | vyplní dodavatel
| AED je odolné vůči pádu. | vyplní dodavatel
| AED nespustí výboj sám, ale musí vždy být výboj aktivován obsluhou. | vyplní dodavatel
| AED používá bifázickou křivku. | vyplní dodavatel
| Možnost snímání EKG záznamu z elektrod. | vyplní dodavatel
| Možnost automatického vyhodnocení potřeby defibrilace. | vyplní dodavatel
| AED disponuje možností nápovědy k resuscitaci a následná komunikace s uživatelem probíhá v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Minimální energetický výboj 150 J/50 Ohm. | vyplní dodavatel
| Minimální impedance dospělí, dítě je 50 J/50 Ohm. | vyplní dodavatel
| AED disponuje schopností aplikace výboje po uplynutí pauzy pro kardiopulmonální resuscitaci do maximální doby 8 s. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 baterie. | vyplní dodavatel
| Minimálně 1 pár elektrod. | vyplní dodavatel
| Minimální doba použitelnosti AED je 30 měsíců od datumu výroby přístroje. | vyplní dodavatel
| AED disponuje podrobnými hlasovými pokyny v českém jazyce, díky kterým je uživatel naváděn krok po kroku celým zásahem/použitím přístroje. | vyplní dodavatel
| AED disponuje indikátorem tzv. připravenosti k použití. | vyplní dodavatel
| AED disponuje aktivací učebního módu v době připojení školících elektrod. | vyplní dodavatel
| AED disponuje testem při vložení baterie. | vyplní dodavatel
| Přístroj vizuálně nebo hlasově upozorní obsluhu, pokud dojde ke stavu: nedostatečné kapacity baterie nebo vyschlého gelu na elektrodách. | vyplní dodavatel
| Veškeré testy prováděné přístrojem se ukládají do paměti přístroje. | vyplní dodavatel
| V paměti přístroje se ukládá záznam celého zásahu včetně minimálně 15 minutového EKG. | vyplní dodavatel
| Možnost exportu uložených dat do PC. | vyplní dodavatel
| AED disponuje aktivací učebního módu v době připojení školících elektrod. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - minimálně 1 ks klíče pro defibrilaci dětí | vyplní dodavatel
| - brašna pro AED | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 kit cvičných výukové defibrilační elektrody | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
1. | Automatický externí defibrilátor (AED) | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Systém pro kompresi hrudníku |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Systém využítelný při kardiopulmonální resuscitaci. | vyplní dodavatel
| Použití systému bez omezení hmotnosti pacienta. | vyplní dodavatel
| Frekvence kompresí: 102 ± 2 komprese za minutu. | vyplní dodavatel
| Hloubka komprese: 53 mm ± 2 mm u pacientů s výškou sterna nad 185 mm, 40 až 53 mm u pacientů s výškou sterna pod 185 mm. | vyplní dodavatel
Napájení:
| - zdroj napájení minimálně: Baterie – dobíjecí, lithium-iontová polymerová (LiPo), externí zdroj napájení, kabel do auta | vyplní dodavatel
| - kapacita baterie: minimálně 3 300 mAh | vyplní dodavatel
| - napájecí kabel do auta minimálně: napětí 10-28 VDC, proud 0-10 A | vyplní dodavatel
| - délka provozu na baterie: minimálně 40 minut | vyplní dodavatel
| - delší doba provozu s externím zdrojem napájení | vyplní dodavatel
| - doba nabíjení baterie minimálně: nabíjení v systému přes externí zdroj napájení – méně než 2 hodiny při pokojové teplotě | vyplní dodavatel
| - požadavky na životnost baterie: minimálně 200 nabíjecích cyklů | vyplní dodavatel
| - stupeň krytí baterie: IP44 | vyplní dodavatel
Přenos dat:
| - minimální radiový modul Bluetooth v2.1 + EDR třída 1 | vyplní dodavatel
| - minimální požadovaná rychlost přenosu: 3 Mb/s | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
2. | Systém pro kompresi hrudníku | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Oxymetr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přenos měření. | vyplní dodavatel
| Jednoduchá obsluha. | vyplní dodavatel
| Čitelný a přehledný displej. | vyplní dodavatel
| Schopnost přesného měření parametru saturace krve kyslíkem (SpO2). | vyplní dodavatel
| Schopnost přesného měření parametru tepové frekvence TF. | vyplní dodavatel
| Schopnost přesného měření parametru karboxyhemoglobinu (SpCO). | vyplní dodavatel
| Schopnost přesného měření parametru methemoglobin (SpMet). | vyplní dodavatel
| Adaptivní prahové alarmy jednotlivých měřených hodnot. | vyplní dodavatel
| Dětské a dospělé senzory. | vyplní dodavatel
| Ušní a prstové čidlo. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
3. | Oxymetr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 4 Plicní ventilátor pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci pacientů všech věkových kategorií |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
Ventilační parametry:
| Ventilace dospělých pacientů, dětí i novorozenců. | vyplní dodavatel
| Minimální nabídka ventilačních režimů: CMV, SIMV, PCV, P-SIMV, APRV. | vyplní dodavatel
| Ventilace na dvou tlakových hladinách s tlakovou podporou. | vyplní dodavatel
| Spontánní ventilace s tlakovou podporou. | vyplní dodavatel
| Neinvazivní ventilace. | vyplní dodavatel
| Adaptivní ventilační režim tj. automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů, inspiračních tlaků/tlakové podpory a I:E dle měření plicní mechaniky pacienta. | vyplní dodavatel
| Podpora plně automatického zpětnovazebního ventilační režimu, udržujícího ventilační parametry pacienta, hodnotící aktuální fyziologické parametry pacienta, a dle naměřených hodnot ETCO2 a SpO2 upravující parametry ventilace pro odvykání z UPV. | vyplní dodavatel
| Režim pro terapii kyslíkem „High Flow“ s nastavitelným minimálním rozsahem průtoku 2 - 80 l/min. | vyplní dodavatel
| Apnea zálohová ventilace s automatickým návratem do původního režimu při návratu dechové aktivity. | vyplní dodavatel
| Nastavení PEEP v minimálním rozsahu 0 - 50 cm H2O. | vyplní dodavatel
| Nastavení inspiračního tlaku v minimálním rozsahu 3 - 100 cm H2O. | vyplní dodavatel
| Nastavení FiO2 v minimálním rozsahu 21 - 100 %. | vyplní dodavatel
| Nastavení Flow trigger v minimálním rozsahu 0,5 - 20 l/min. | vyplní dodavatel
| Nastavení Pressure trigger v minimálním rozsahu 0,1 - 15 cm H2O. | vyplní dodavatel
| Nastavení expirační trigger v minimálním rozsahu 5 - 80 %. | vyplní dodavatel
| Nastavení dechové frekvence v minimálním rozsahu 1 - 80 dechů/min. | vyplní dodavatel
| Dechový objem v minimálním rozsahu 5 - 2 000 ml. | vyplní dodavatel
| Inspirační průtok minimálním 260 l/min. | vyplní dodavatel
| Stavitelný náběh tlaku v minimálním rozsahu 0 - 2 s. | vyplní dodavatel
| Nastavitelná hodnota kompenzace odporu kanyly. | vyplní dodavatel
Monitorování:
| Dotyková ovládací obrazovaka o minimální velikosti 17“. | vyplní dodavatel
| Monitorování tlaku a průtoku, měření přídatného jícnového a transpulmonálního tlaku. | vyplní dodavatel
| Minimální sledování: | vyplní dodavatel
| - objem | vyplní dodavatel
| - průtok | vyplní dodavatel
| - tlak v dýchacích cestách | vyplní dodavatel
| Objem: jednotlivý a minutový objem, únik | vyplní dodavatel
| Tlak: | vyplní dodavatel
| - PEEP/CPAP | vyplní dodavatel
| - peak | vyplní dodavatel
| - mean | vyplní dodavatel
| Čas: | vyplní dodavatel
| - poměr I:E | vyplní dodavatel
| - inspirační čas | vyplní dodavatel
| - expirační čas | vyplní dodavatel
| - dechová frekvence | vyplní dodavatel
| Průtok: inspirační a expirační špička. | vyplní dodavatel
| Grafické zobrazení tlakové, objemové a průtokové křivky, smyčky, trendu. | vyplní dodavatel
| Měření etCO2 - integrovaný modul pro monitoraci CO2 metodou „mainstream“. | vyplní dodavatel
| Měření saturace hemoglobinu kyslíkem SpO2 vč. vyobrazení pletysmografické křivky (nutné pro funkci zpětnovazebního režimu). | vyplní dodavatel
Monitorace plicní mechaniky:
| Poddajnost, rezistence inspirační, expirační časová konstanta, RSB, AutoPEEP, P0.1, Driving Pressure (ΔP). | vyplní dodavatel
| Manévr pro měření inflekčních bodů, dále vykreslení statické P/V křivky inspirační i expirační se změřením statické compliance, nastavení endinspirační pauzy pro recruitment manévr, nastavení startovacího, max. i konečného tlaku. | vyplní dodavatel
| Akustické a optické alarmy chybových stavů. | vyplní dodavatel
Obecné požadavky:
| Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (O2). | vyplní dodavatel
| Integrovaná vzduchová turbína pro provoz v prostředí bez centrálního rozvodu stlačeného vzduchu. | vyplní dodavatel
| Rezervní zdroj napětí (bateriový provoz minimálně po dobu 90 min ventilačního provozu), napájení 230 V/50 Hz. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost 50 kg. | vyplní dodavatel
| Ovládání parametrů pomocí dotykové obrazovky. Taktéž i možnost mechanickým ovládacím prvkem např. otočným ovladačem. | vyplní dodavatel
| Ovládání, alarmy v českém jazyce. | vyplní dodavatel
| Standby funkce. | vyplní dodavatel
| Pojízdný stojan s bržděnými kolečky a polohovatelný držák okruhu. | vyplní dodavatel
| Vestavěná s inspiriem synchronizovaná proudová nebulizace pro podávání léků. | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o aktivní tepelný zvlhčovač s automaticky plněnou komorou, uživatelem nastavitelným gradientem zvlhčení a ovládáním přes dotykovou obrazovku ventilátoru. | vyplní dodavatel
| Možnost rozšíření o modul automatické kontroly tlaku v manžetě ETC kanyly s automatickým i ručním nastavením hodnot tlakování. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| Přenosné čidlo CO2 pro měření volumetrické kapnometrie pro monitoraci minutového CO2 na konci výdechu, s eliminací velikosti mrtvého prostoru a hodnocení tvaru slope křivky CO2. | vyplní dodavatel
| Exspirační ventil. | vyplní dodavatel
| Jednorázový okruh. | vyplní dodavatel
| Set pro podání terapie HighFlow. | vyplní dodavatel
| Možná kompatibilita simulátoru plicních funkcí ASL 5 000, které je již v majetku LF OU. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
4. | Plicní ventilátor pro dlouhodobou umělou plicní ventilaci pacientů všech věkových kategorií | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 5
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 5 Dočasný externí kardiostimulátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Externí kardiostimulátor může být používán společně s elektrodovými stimulačními systémy pro dočasnou síňovou, komorovou či síňokomorovou sekvenční stimulaci v nemocničním prostředí. | vyplní dodavatel
| Zařízení může být používáno pro terapeutické, diagnostické či preventivní účely. | vyplní dodavatel
Zvláštní indikace pro dočasné antibradykardické stimulace kromě jiných jsou:
| - absolutní či dočasná zástava srdce | vyplní dodavatel
| - symptomatická sinusová bradykardie | vyplní dodavatel
| - sick sinus syndrom | vyplní dodavatel
| - síňová a/nebo komorová ektopická arytmie | vyplní dodavatel
| - akutní infarkt myokardu se zástavou srdce | vyplní dodavatel
| - dočasná stimulace v průběhu asystolie | vyplní dodavatel
| - dočasná podpora pro hemódynamickou optimalizaci po kardiochirurgickém zákroku | vyplní dodavatel
| - dočasné použití při výměně trvalého kardiostimulátoru | vyplní dodavatel
| - dočasná stimulace a kontrola před implantováním trvalého kardiostimulátoru | vyplní dodavatel
| - indikace pro přestimulaci (overdriving) | vyplní dodavatel
| - supraventrikulární tachykardie | vyplní dodavatel
Technické parametry:
| - minimální stimulační módy: VVI (V only antibradycardia pacing), AAI (atrial antibradycardia pacing), VOO (asynchronous V pacing), AOO (asynchronous A pacing) | vyplní dodavatel
| - minimální šířka stimulačního impulsu: 0,05 - 1 ms, záporný, asymetrický, kapacitně vázaný | vyplní dodavatel
| - minimální amplituda stimulačního impulsu: 0 - 28mA, konstantní zdroj proudu | vyplní dodavatel
| - minimální inhibiční citlivost: 0,5 - 20 mV | vyplní dodavatel
| - minimální frekvence: 20 - 200 ppm | vyplní dodavatel
| - minimální refrakterita: algoritmická | vyplní dodavatel
| - minimální overdrive frekvence: tlačítko 5x ppm, akustická signalizace | vyplní dodavatel
| - minimální životnost baterie: 30 dní | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
5. | Dočasný externí kardiostimulátor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 6
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 6
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 6 Systém pro ohřev/chlazení pacienta |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimální výkon ohřívače 700 W. | vyplní dodavatel
| Minimální rychlost ohřevu za minutu 3°C (5,4 °F). | vyplní dodavatel
| Minimální rychlost ochlazování za minutu 5,5°C (9,9 °F). | vyplní dodavatel
| Minimální doba potřebná ke zvýšení teploty z 20°C na 37°C je 10 minut. | vyplní dodavatel
| Minimální elektrické charakteristiky: 115 - 127 V ±10%, 50/60 Hz, 10,2 A, 220 - 230 V ±10%, 50/60 Hz, 5,2 A. | vyplní dodavatel
| Jistič v hlavním vypínači. | vyplní dodavatel
| Maximální nastavitelná regulovaná vysoká teplota 42,0°C (107,6 °F). | vyplní dodavatel
| Minimální nastavitelná regulovaná nízká teplota: 4,0 °C (39,2 °F). | vyplní dodavatel
| Bezpečnostní vysoká mezní teplota: 44,0 °C ± 2,0 °C (111,2 °F ± 3,6 °F). | vyplní dodavatel
| Termostatický mžikový spínač s bimetalickým kotoučem 46,0 °C ±2,0 °C (114,8 °F ± 3,6 °F). | vyplní dodavatel
Alarmy:
| - alarm upozorňující na vadnou nebo dislokovanou sondu : zvukový a vizuální | vyplní dodavatel
| - alarm - selhání primárního a sekundárního obvodu vysoké mezní teploty a sekundárního obvodu nízké mezní teploty: zvukový a vizuální | vyplní dodavatel
| - alarm - nízká hladina vody: zvukový a vizuální | vyplní dodavatel
| - alarm - vadný snímač teploty vody: zvukový a vizuální | vyplní dodavatel
| - alarm - ukazatel průtoku vody: vizuální | vyplní dodavatel
| - alarm - nízký průtok: zvukový a vizuální | vyplní dodavatel
| - alarm - závada snímače teploty vody: zvukový a vizuální | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
6. | Systém pro ohřev/chlazení pacienta | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 7
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 7
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Hrudní sání |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přístroj je provozován elektromotorickým, bezúdržbovým pístovým čerpadlem. | vyplní dodavatel
| Při provozu čerpadla se vytvoří vakuum v systému hadice a ve sběrné nádobě, s jehož pomocí může být sekrety nasávána přes sadu hadic. | vyplní dodavatel
| Bakteriální filtr, který se nachází v krytu sběrné nádoby zabraňuje vniknutí bakterií a sekrecí do vnitřku zařízení. | vyplní dodavatel
| Čerpadlo se vypne po vytvoření vakua a poté opět zapne, dle nastavení hodnot. | vyplní dodavatel
| V reálném čase měří tekutina to je zobrazeno jako číselné hodnoty. | vyplní dodavatel
| Sekreční obsahy se shromažďují ve sběrné nádobě. | vyplní dodavatel
| Minimální kapacita sběrné nádoby 2l. | vyplní dodavatel
| Podtlak na trokaru se měří pomocí měřícího potrubí v sadě hadic. | vyplní dodavatel
| Konečná vakuum lze nastavit pomocí tlačítek na ovládacím panelu. | vyplní dodavatel
| V pravidelných intervalech se přístroj propláchne sací hadici se vzduchem tak, aby se zamezilo koagulaci v sací hadici a zabraňuje sekreci v pronikání kanystru. | vyplní dodavatel
| Přístroj je vybaven dobíjecí baterií, mikroprocesorem řízenou elektronickou nabíječkou, která zaručuje bezpečné nabíjení baterie, a tak přebíjení akumulátoru je zabráněno. | vyplní dodavatel
Technické parametry:
| - minimální kapacita 2000 ml | vyplní dodavatel
| - bakteriální filtr | vyplní dodavatel
| - minimální požadavky na napětí 230 V~, 50/60 Hz | vyplní dodavatel
| - příkon maximální 70 VA, minimální pojistka 1 x T 1 A, type L | vyplní dodavatel
| - vestavěná dobíjecí baterie s kapacitou minimálně 2000 mAH, | vyplní dodavatel
| - minimální provozní doba akumulátoru na maximální trvale přípustný sání 1 h | vyplní dodavatel
| - minimální provozní doba akumulátoru při běžném provozu (bez úniku) 12 h | vyplní dodavatel
| - akustické a optické chybové upozornění výkon čerpadla | vyplní dodavatel
| - minimální volný flow 16 l / min +/- 4 l / min Vakuové nastavitelná 5-100 mbar | vyplní dodavatel
| - displej, podsvícení grafický displej s rozlišením cílového vakua a skutečného vakua v mbar nebo kPa | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost 4 kg | vyplní dodavatel
| - maximální hlučnost 39 dBA při normálním provozu | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Hrudní sání | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 8
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 8
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 8 Defibrilátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Čas použití baterií přístroj monitoruje v minutách přímo na displeji. | vyplní dodavatel
| Jednoduše řešený držák do všech typů sanitních vozidel (tj. lze provést sejmutí jednou rukou). | vyplní dodavatel
| Kompletní ovládání v českém jazyce. | vyplní dodavatel
Defibrilátor je možné použít i na pediatrické pacienty, kdy je minimálně 4J/1 kg pacienta.
Monitorovací jednotka:
| - barevný transflektivní displej s vysokou odolností o minimální velikosti 8" | vyplní dodavatel
| - spořič displeje (míněno s možností nastavení jasu) | vyplní dodavatel
| - kompletní zobrazení 12 kanálového EKG na jednom displeji | vyplní dodavatel
| - interní modul telemedicíny - přenosy dat | vyplní dodavatel
| - předvolby výboje | vyplní dodavatel
| - EKG (12 kanálové) | vyplní dodavatel
- schopnost přesného měření parametru srdeční frekvence HR - Heart rate
| - schopnost přesného měření parametru saturace krve kyslíkem (SpO2) včetně křivky | vyplní dodavatel
| - schopnost přesného měření parametru karboxyhemoglobinu (SpCO) | vyplní dodavatel
| - schopnost přesného měření parametru neinvazivního krevního tlaku NIBP | vyplní dodavatel
| - schopnost přesného měření parametru invazivního krevního tlaku IBP včetně křivky | vyplní dodavatel
| - data management: CF karta | vyplní dodavatel
| - nezávislý displej monitorující základní životní funkce | vyplní dodavatel
| - snadné upevnění k transportním nosítkám | vyplní dodavatel
| - defibrilace/kardiostimulace/kardioverze | vyplní dodavatel
| - AED/MANUAL mód | vyplní dodavatel
| - bifázický typ výboje | vyplní dodavatel
| - pádla | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
8. | Defibrilátor | 3
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 9
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 9
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 9 Monitor ICU |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Modulární monitor vitálních funkcí. | vyplní dodavatel
| Monitor obsahuje český SW. | vyplní dodavatel
| Barevná obrazovka, plochá, medical grade; min 19“. | vyplní dodavatel
| Počet zobrazených křivek: min. 8 křivek současně. | vyplní dodavatel
| Trendy - grafické i numerické; min. posledních 24 hod. | vyplní dodavatel
| Jednoduché ovládání. | vyplní dodavatel
| Možnost doplnit o bezdrátový dálkový ovládač. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení čtečky čárových kódů. | vyplní dodavatel
Sledované parametry:
| - EKG (3, 5, 10 svodů, včetně interpretace 12-ti kanálového EKG) | vyplní dodavatel
| - analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti | vyplní dodavatel
| - NIBP | vyplní dodavatel
| - minimálně 4xIBP | vyplní dodavatel
| - SpO2 | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x teplota | vyplní dodavatel
| - srdeční výdej termodilučně (C.O.) | vyplní dodavatel
Základní multiparametrický modul:
| - dotyková obrazovka min. 5,5“,autonomní provoz modulu (plná monitorace) minimálně po dobu 5 hodin po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším přístrojem) | vyplní dodavatel
| - EKG snímané z minimálně 10 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu | vyplní dodavatel
| - automatická analýza, záznam a tisk arytmií - (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) | vyplní dodavatel
| - lékové kalkulace, hemodynamické výpočty | vyplní dodavatel
| - možnost současného zobrazení parametrů EKG, analýza ST segmentu ve všech svodech vč. grafického trendu, NIBP, teplota, SpO2, minimálně 2 x IBP, CCO, CO2 | vyplní dodavatel
| - monitor propojený do monitorovací sítě, přístup z lůžkového monitoru na každý lůžkový monitor na JIP, vč. sledování alarmů | vyplní dodavatel
Další vybavení:
| - modulový box pro umístění minimálně 2 dalších modulů | vyplní dodavatel
| - minimálně 3x přenositelný modul EtCO2 na jednotku | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x přenositelný modul 8kanálového EEG | vyplní dodavatel
| - příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks přenositelný modul pro měření PICCO | vyplní dodavatel
| - minimálně 2ks přenositelný modul pro měření 2xIBP (možnost měření 6x IBP u jednoho monitoru) | vyplní dodavatel
| - jeden monitor včetně analýzy min. 18kanálového EKG | vyplní dodavatel
| - pro účely výzkumu požadován software, který přenese data z libovolného lůžkového monitoru do externího mobilního zařízení (telefon, tablet) | vyplní dodavatel
| Externí zařízení nebude součástí dodávky. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
9. | Monitor ICU | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 10
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 10
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 10 Plicní ventilátor přenosný |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Kompaktní a robustní ventilátor umožňující ventilaci pacienta/simulátoru v průběhu transportu. | vyplní dodavatel
| Plicní ventilátor poskytuje zpětnou vazbu ohledně správnosti intubace a účinnosti ventilace. | vyplní dodavatel
| Přístroj zajišťuje objemově i tlakově řízené ventilační režimy, včetně VC-AC, VC-SIMV, Spn-SPAP a PC-BIPAP. | vyplní dodavatel
| Standardně musí být zajištěna neinvazivní ventilace s kompenzací netěsností. | vyplní dodavatel
| Přístroj umožňuje integrované monitorování v hlavním proudu CO2, který umožňuje potvrdit správnou intubaci a provádění ventilace. | vyplní dodavatel
| K dispozici je speciální okruh pro pediatrické pacienty, vyznačující se omezeným mrtvým prostorem a nízkou elastičností. | vyplní dodavatel
| Přístroj musí automaticky provádět kompenzaci nadmořské výšky a na tomto základě upravovat nastavené a měřené objemy pro pacienta, čímž eliminuje potřebu ručního výpočtu a snižuje riziko chyby. | vyplní dodavatel
| Přístroj musí umožňovat jednoduchost ovládání s intuitivním uživatelským rozhraním. | vyplní dodavatel
| Upřednostňujeme systém typu vybrat-nastavit-potvrdit. | vyplní dodavatel
| Klinické parametry, křivky a nastavení ventilace jsou zobrazeny na displeji čitelně. | vyplní dodavatel
| Možnost exportovat data ventilačních parametrů do externích monitorů a systémů pro správu dat v reálném čase. | vyplní dodavatel
Technické parametry:
| - pro dospělé | vyplní dodavatel
- pro pediatrické pacienty od minimálně 10 kg hmotnosti váhy
| - inspirační průtok je maximálně 100 l/min | vyplní dodavatel
| - napájení je pomocí elektrické sítě a baterie | vyplní dodavatel
| - minimální provoz na baterie je 5 hodin s možností doplnění/výměny baterií za provozu ventilátoru na dalších minimálně 3 hodin | vyplní dodavatel
| - ventilační režimy: objemově i tlakově řízené ventilační režimy, včetně VC-AC, VC-SIMV | vyplní dodavatel
| - podpora spontánního dýchání: Spn-CPAP a PC-BIPAP | vyplní dodavatel
| - čitelný displey | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
10. | Plicní ventilátor přenosný | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 11
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 11
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 11 Pulsní oxymetr |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Přenosný přístroj určený k měření a zobrazení funkční saturace kyslíkem arteriálního hemoglobinu (% SpO2) a tepové frekvence (PR). | vyplní dodavatel
| Profesionální prstový pulzní oxymetr s USB konektorem pro připojení externí dětské sondy (novorozenecké, kojenecké nebo dětské). | vyplní dodavatel
Vlastnosti:
| - USB připojení dětské sondy | vyplní dodavatel
| - ostré rozlišení 4-barevného LCD displeje | vyplní dodavatel
| - orientace displeje ve dvou směrech - pro pohodlnější odčítání hodnot | vyplní dodavatel
| - přehledné vykreslení plethysmografické křivky - červeně | vyplní dodavatel
| - zobrazení stavu baterie | vyplní dodavatel
| - automatický alarm - vizuální i akustický (mimo novorozencké sondy) | vyplní dodavatel
| - příjemná aplikace díky měkkým senzorům | vyplní dodavatel
| - lehký - pouze 60 g (včetně baterií) | vyplní dodavatel
| - funkce automatického zapínání a vypínání | vyplní dodavatel
| - výdrž maximálně 30 hodin měření při dvou AAA bateriích | vyplní dodavatel
| - nízká spotřeba energie | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
11. | Pulsní oxymetr | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 12
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 12
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 12 Monitor životních funkcí |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 4 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Modulární barevný monitor vitálních funkcí. | vyplní dodavatel
| Český SW. | vyplní dodavatel
| Barevná obrazovka, plochá, medical grade; min 19“. | vyplní dodavatel
| Počet zobrazených křivek: min. 16 křivek současně. | vyplní dodavatel
| Trendy - grafické i numerické; min. posledních 24 hod. | vyplní dodavatel
| Jednoduché ovládání. | vyplní dodavatel
| Možnost doplnit o bezdrátový dálkový ovládač. | vyplní dodavatel
| Možnost připojení čtečky čárových kódů. | vyplní dodavatel
Sledované parametry:
| - EKG (3, 5, 10 svodů, včetně interpretace 12-ti kanálového EKG) | vyplní dodavatel
| - analýza ST (včetně trendů) a arytmií s ukládáním do paměti | vyplní dodavatel
| - NIBP | vyplní dodavatel
| - minimálně 4xIBP | vyplní dodavatel
| - SpO2 | vyplní dodavatel
| - minimálně 2x teplota | vyplní dodavatel
| - srdeční výdej termodilučně (C.O.) | vyplní dodavatel
Základní multiparametrický modul:
| - dotyková obrazovka min. 5,5“,autonomní provoz modulu (plná monitorace) minimálně po dobu 5 hodin po odpojení od monitoru (bez nutnosti propojení s dalším přístrojem) | vyplní dodavatel
| - EKG snímané z minimálně 10 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu | vyplní dodavatel
| - automatická analýza, záznam a tisk arytmií - (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.) | vyplní dodavatel
| - lékové kalkulace, hemodynamické výpočty | vyplní dodavatel
| - možnost současného zobrazení parametrů EKG, analýza ST segmentu ve všech svodech vč. grafického trendu, NIBP, teplota, SpO2, minimálně 2 x IBP, CCO, CO2 | vyplní dodavatel
| - monitor propojený do monitorovací sítě, přístup z lůžkového monitoru na každý lůžkový monitor na JIP, vč. sledování alarmů | vyplní dodavatel
Další vybavení:
| - modulový box pro umístění minimálně 2 dalších modulů | vyplní dodavatel
| - minimálně 3x přenositelný modul EtCO2 na jednotku | vyplní dodavatel
| - minimálně 1x přenositelný modul 8kanálového EEG | vyplní dodavatel
| - příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks přenositelný modul pro měření PICCO | vyplní dodavatel
| - minimálně 2ks přenositelný modul pro měření 2xIBP (možnost měření 6x IBP u jednoho monitoru) | vyplní dodavatel
| - jeden monitor včetně analýzy min. 18kanálového EKG | vyplní dodavatel
| - pro účely výzkumu požadován software, který přenese data z libovolného lůžkového monitoru do externího mobilního zařízení (telefon, tablet) | vyplní dodavatel
| Externí zařízení nebude součástí dodávky. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
12. | Monitor životních funkcí | 4
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0

## Část 13
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Část 13
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 13 Monitor k hemodynamickému monitorování |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Určení zdravotnického prostředku: Zdravotnický prostředek pro intermitentní i kontinuální hemodynamické měření u kriticky nemocných. | vyplní dodavatel
Požadované možnosti monitoringu:
| 1. Kontinuální měření arteriální linkou: | vyplní dodavatel
| - CO – cardiac output - srdeční výdej | vyplní dodavatel
| - CI – cardiac index – srdeční index | vyplní dodavatel
| - SV – stroke volume – tepový objem | vyplní dodavatel
| - SVI – stroke volume index – index tepového objemu | vyplní dodavatel
| - SVR – systemic vascular resistence – systémový cévní odpor | vyplní dodavatel
| - SVRI – systemic vascular resistence index – index systémového cévního odporu | vyplní dodavatel
| - SVV – stroke volume variation – variace tepového objemu | vyplní dodavatel
| 2. Intermitentní měření: | vyplní dodavatel
| - CFI – index srdeční funkce | vyplní dodavatel
| - CFI (index srdeční funkce) | vyplní dodavatel
| - iCO (srdeční výdej) | vyplní dodavatel
| - iCI (srdeční index) | vyplní dodavatel
| - EVLW (extravaskulární plicní voda) | vyplní dodavatel
| - ELWI (index extravaskulární plicní vody) | vyplní dodavatel
| - GEF (globální ejekční frakce) | vyplní dodavatel
| - GEDV (globální end-diastolický objem) | vyplní dodavatel
| - GEDI (index globálního end-diastolického objemu) | vyplní dodavatel
| - iSV (tepový objem) | vyplní dodavatel
| - iSVR (systémový cévní odpor) | vyplní dodavatel
| - iSVRI (index systémového cévního odporu) | vyplní dodavatel
| 3. Parametry intravaskulární oxymetrie: | vyplní dodavatel
| - ScvO2 (centrální žilní oxymetrie) | vyplní dodavatel
| - VO2 (spotřeba kyslíku) | vyplní dodavatel
| - ukazatel spotřeby kyslíku | vyplní dodavatel
| - ukazatel indexu spotřeby kyslíku | vyplní dodavatel
| 4. Preload - síla, která myokard napíná před stahem (zatížení před stahem): | vyplní dodavatel
| - CVP – parametr tlakový | vyplní dodavatel
| - GEDVI – parametr objemový | vyplní dodavatel
| - ITBVI – parametr objemový | vyplní dodavatel
| - SVV – parametr dynamický | vyplní dodavatel
| - PPV – parametr dynamický | vyplní dodavatel
| 5. Afterload - odpor, proti němuž je krev ze srdce vypuzována (odpor kladený kontrakcí, zatížení během stahu). | vyplní dodavatel
Uživatelské vlastnosti:
| - přehledný, čitelný displej | vyplní dodavatel
| - mód umožňující simulaci parametrů bez připojení na pacienta | vyplní dodavatel
| - manuál v českém jazyce | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
13. | Monitor k hemodynamickému monitorování | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0