## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Dentální výukový simulátor s příslušenstvím |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Dentální výukový simulátor je pevnou jednotkou, která je součástí pracovního stolu s příslušenstvím. | vyplní dodavatel
| Simulátor disponuje opěrkou zad a hlavy, kde je pevně umístěn simulátor a umožňuje totožné pohyby jako u standardní stomatologické soupravy. | vyplní dodavatel
| Simulátor je složen z figuríny pacienta - z hlavy a korpusu součástí dodávky: | vyplní dodavatel
| - hlava je připevněná na jednotce simulátoru | vyplní dodavatel
| - odnímatelné a demontovatelné zubní čelisti | vyplní dodavatel
| - výměnné jednotlivé zuby | vyplní dodavatel
| - zuby nejsou připevněny šroubem, lze je vyjímat tahem v dlouhé ose a jednoduše začlenit do zubního oblouku tlakem v dlouhé ose zubu | vyplní dodavatel
| - maska ústní dutiny plně simuluje tvář a překrývá jednotlivé zuby | vyplní dodavatel
| - maska ústní dutiny má integrovaný adaptér na savku | vyplní dodavatel
| - maska dutiny ústní se navléká (není připevněna druky nebo magnety) | vyplní dodavatel
| Polohování simulátoru včetně fantomové hlavy je zajištěno elektricky. | vyplní dodavatel
| Příprava pro mokré sání. | vyplní dodavatel
| Simulátor disponuje úložným prostorem. Minimálně 5 uzamykatelných šuplíků. | vyplní dodavatel
| Možnost pravorukého a levorukého uspořádání simulátoru. | vyplní dodavatel
| Simulátor lze napájet ze zdroje 230 V. | vyplní dodavatel
| Připojení na tlakový vzduch v minimálním rozmezí 5,2 až 7 bar pomocí rychlospojky. | vyplní dodavatel
| Maximální prostorové dispozice 490 mm x 2310 mm x 250 mm (š x v x h). | vyplní dodavatel
| Možnost barevného provedení z katalogu výrobce. | vyplní dodavatel
Vybavení simulátoru:
| - držák pro minimálně 6 pozic na straně lékaře - není možné alternovat pozici externí konzolí | vyplní dodavatel
| - horní vedení bičů nástrojů s minimální délkou bičů 90 cm | vyplní dodavatel
| - mikromotor bezuhlíkový - minimální rozsah otáček je 100 až 40 000/min s vnitřním chlazením, světelný | vyplní dodavatel
| + kolénkový násadec modrý (1:1) s keramickýcmi ložisky světelný součástí dodávky | vyplní dodavatel
| + kolénkový násadec červený (1:5) s keramickýcmi ložisky světelný součástí dodávky | vyplní dodavatel
| + kolénkový násadec zelený (5,4:1) s keramickýcmi ložisky světelný součástí dodávky | vyplní dodavatel
| - vzduchová hadice s turbínovou rychlospojkou světelnou s vnitřním regulovatelným chlazením | vyplní dodavatel
| + světelný turbínový násadec součástí dodávky | vyplní dodavatel
| - minimálně 3funkční pistole (voda, vzduch a sprej) | vyplní dodavatel
| - odstraňovač zubního kamene PIEZO LED | vyplní dodavatel
| - polymerační LED lampa: | vyplní dodavatel
| + intenzita nastavitelná v minimálním rozsahu 1250 až 2000 mW/cm2 | vyplní dodavatel
| + sterilizace parní při maximální teplotě 134°C | vyplní dodavatel
| - držák pro minimálně 4 pozice pro asistenci | vyplní dodavatel
| - savka | vyplní dodavatel
| - odsliňovač | vyplní dodavatel
| - odkládací tácek | vyplní dodavatel
| - zbylé pozice neobsazené (možnost využití do budoucna) | vyplní dodavatel
Hlavní ovládací panel:
| - display | vyplní dodavatel
| - ovládací prvky pro polohování simulátoru a fantomové hlavy | vyplní dodavatel
| - ovládací prvek pro nastavení zpětných otáček mikromotoru | vyplní dodavatel
| - ovládací prvek pro nastavení automatické parkovací pozice dentálního výukového simulátoru | vyplní dodavatel
| - ovládací prvek pro aktivaci chlazení | vyplní dodavatel
Nožní ovladač:
| - plynulá regulace otáček mikromotoru | vyplní dodavatel
| - ovládací prvek pro zapnutí a vypnutí chlazení | vyplní dodavatel
| - ovládací prvek pro polohování simulátoru a fantomové hlavy | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| Souprava disponuje LED operačním osvětlením o minimální intenzitě 35 000 LUX. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení teploty světla v minimálním rozmezí 4 000 až 6 000 K. | vyplní dodavatel
| Tlumený polymerační mód. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení intenzity světla v minimálním rozmezí 10 000 až 35 000 LUX. | vyplní dodavatel
| Ordinační židle k dentálnímu výukovému simulátoru: | vyplní dodavatel
| - židle je otočná na kolečkách | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení výšky sedáku v minimálním rozmezí 470 až 650 mm | vyplní dodavatel
| - nastavitelný sklon sedáku je minimálně 15% | vyplní dodavatel
| - nastavitelný sklon opěrky zad je minimálně 30% | vyplní dodavatel
| - minimální nosnost je 150 kg | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost jedné celé židle je 15 kg | vyplní dodavatel
| - stehenní podpora na židli | vyplní dodavatel
| - omyvatelný a dezinfikovatelný povrch židle | vyplní dodavatel
| - židle disponuje kovovým křížem | vyplní dodavatel
| - možnost barevného výběru konkrétního odstínu | vyplní dodavatel
| - ergonomická židle | vyplní dodavatel
Položka č. 2 Artikulátor k dentálnímu výukovému simulátoru plně kompatibilní s fantomovou hlavou |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 20 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Artikulátor je vhodný pro vytváření jednotlivých fází snímatelných zubních náhrad pro částečně ozubené snímatelné náhrady a celkové zubní náhrady. | vyplní dodavatel
| Artikulátor disponuje integrovaným magnetickým systémem modelových destiček. | vyplní dodavatel
| Tělo artikulátoru je z materiálu: nerezová ocel. | vyplní dodavatel
| Doplňky artikulátoru jsou z materiálu: hliník. | vyplní dodavatel
| Minimální nastavitelný rozsah sagitálního sklonu kloubní dráhy je v rozmezí -10° až 90°. | vyplní dodavatel
| Nastavení Benettova úhlu v minimálním rozmezí 0° až 30°. | vyplní dodavatel
| Kompatibilní s položkou č. 1 této části veřejné zakázky. | vyplní dodavatel
Položka č. 3 Cvičná zubní souprava s příslušenstvím |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Samostatně stojící křeslo stomatologické soupravy, které je nezávislé na těle jednotky. | vyplní dodavatel
| Minimální nosnost křesla je 180 kg. | vyplní dodavatel
| Minimální nastavitelná výška v části sedáku je maximálně 355 mm. | vyplní dodavatel
| Maximální nastavitelná výšky v části sedáku je minimálně 825 mm. | vyplní dodavatel
| Ovládání křesla je minimálně možné ze strany lékaře, sestry a nožním ovládáním. | vyplní dodavatel
| Křeslo disponuje polohovatelnou opěrkou hlavy. | vyplní dodavatel
| Křeslo disponuje opěrkou pro pacientovu ruku na levé straně. | vyplní dodavatel
| Křeslo disponuje možností uložení nastavení pacientského křesla pro minimálně 5 ošetřující(lékaře). | vyplní dodavatel
| Příprava na mokré sání. | vyplní dodavatel
| Souprava disponuje LED operačním osvětlením o minimální intenzitě 35 000 LUX. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení teploty světla v minimálním rozmezí 4 000 až 6 000 K. | vyplní dodavatel
| Tlumený polymerační mód. | vyplní dodavatel
| Možnost nastavení intenzity světla v minimálním rozmezí 10 000 až 35 000 LUX. | vyplní dodavatel
Ovládací panel na straně sestry:
| - ovládací panel na straně sestry ovládá minimálně: polohu křesla. Oplachování plivátka a napouštění pohárku | vyplní dodavatel
| - výškově nastavitelné rameno | vyplní dodavatel
| - malá savka | vyplní dodavatel
| - velká savka | vyplní dodavatel
| - minimálně 5 pracovní pozice | vyplní dodavatel
| - minimálně 3 funkční pistole: voda, vzduch, sprej | vyplní dodavatel
Ovládací panel na straně ošetřujícího (lékaře):
| - ovládací panel na straně ošetřujícího ovládá minimálně: polohu pacienta, ovládání plivátka, ovládání pohárku, ovládání operačního světla, ovládání pohonů s násadci | vyplní dodavatel
| - minimálně 6 plnohodnotných pracovních pozic - externí modul (držák) není přípustný | vyplní dodavatel
| - jedna pozice minimálně 3 funkční pistole: vzduch, voda, sprej | vyplní dodavatel
| - jedna vzduchová pozice vč. hadice a LED světelné rychlospojky s násadcem (turbína) | vyplní dodavatel
| - jedna pozice pro ultrazvuk vč. LED světelného handpiece a koncovky pro odstranění zubního kamene | vyplní dodavatel
| - jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. násadce s červeným kódem (tzv. do rychla) s rozsahem otáček minimálně v rozsahu 100 - 40 000/min | vyplní dodavatel
| - jedna pozice pro bezuhlíkový LED světelný mikromotor vč. násadce s modrým kódem s rozsahem otáček minimálně 100 - 40 000/min | vyplní dodavatel
| - jedna pozice volná pro možnost upgradu v budoucnu | vyplní dodavatel
| - možnost aretace u horního vedení hadic | vyplní dodavatel
| - minimální délka hadic je 90 cm | vyplní dodavatel
| - nožní ovládání funkce: nastavení polohy křesla, posun do uložených pozic | vyplní dodavatel
| - nožní ovládání funkce: ovládání stomatologických motorů, nastavení otáček, intenzita vzduchu do turbíny, ofuk a zapínání a vypínání vody do nástrojů | vyplní dodavatel
| - nožní ovládání funkce: zapnutí a vypnutí zpětného chodu otáček mikromotorů, bezpečnostní spínač, přepínání uživatelů křesla a přepínání uložených parametrů nástrojů pro daného uživatele | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| Stomatologická ordinační otočná židle na kolečkách: | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení výšky sedáku židle minimálně v rozmezí 465 až 650 mm | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení sklonu sedáku židle, minimálně o 15 % | vyplní dodavatel
| - možnost nastavení sklonu opěrky zad na židli, minimálně o 30 %. | vyplní dodavatel
| - minimální nosnost židle je 150 kg | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost celé židle je 15 kg | vyplní dodavatel
| - ergonomická židle | vyplní dodavatel
| - zaoblená stehenní podpora | vyplní dodavatel
| - přirozená anatomická poloha | vyplní dodavatel
| - povrch židle je omyvatelný a dezinfikovatelný | vyplní dodavatel
| - židle disponuje kovovým křížem | vyplní dodavatel
| - možnost výběru barevného provedení z katalogu výrobce (dodavatele), jak stomatologické zubní soupravy, tak i židle pro ošetřujícího | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Laboratorní stoly se židlemi |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 10 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Pracovní část desky stolu z pevného materiálu, odolnému proti poškození, poškrábání a žáruvzdornému. | vyplní dodavatel
| Součástí stolu je integrované odsávání. | vyplní dodavatel
| Součástí stolu je šuplík na odpad. | vyplní dodavatel
| Stůl disponuje kontejnerem, ve kterém jsou minimálně 4 uzamykatelné šuplíky. | vyplní dodavatel
| Sací hadice. | vyplní dodavatel
| Připojení na plyn, elektřinu, vodu. | vyplní dodavatel
| Stůl disponuje policí s pracovním světlem. | vyplní dodavatel
| Laboratorní mikromotor. | vyplní dodavatel
| Kolenní ovládání mikromotoru. | vyplní dodavatel
| Ke každému stolu je součástí dodávky i pracovní židle s loketními opěrkami. | vyplní dodavatel
Položka č. 5 Technologie pro sání a kompresor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 celek |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Celá technologie je plně funkční pro minimálně 10 stomatologických jednotek (dentálních výukových simulátorů) a minimálně 10 laboratorních stolů. | vyplní dodavatel
| Sací agregát pro 10 ks dentálních výukových simulátorů s příslušenstvím: | vyplní dodavatel
| - minimálně 2 ks sacího agregátu | vyplní dodavatel
| - minimální hladina akustického tlaku 65 dB | vyplní dodavatel
| - minimální frekvence 50 Hz | vyplní dodavatel
| - maximální podtlak je 170 mbar | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost jednoho sacího agregátu je 28 kg | vyplní dodavatel
| - maximální nápětí 420 V | vyplní dodavatel
| - maximální průtok kapaliny je 24 l/min | vyplní dodavatel
| Sací agregát pro 2 ks cvičné zubní soupravy s příslušenstvím: | vyplní dodavatel
| - minimálně 1 ks sacího agregátu | vyplní dodavatel
| - minimální hladina akustického tlaku 65 dB | vyplní dodavatel
| - minimální frekvence 50 Hz | vyplní dodavatel
| - maximální podtlak je 170 mbar | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost jednoho sacího agregátu je 50 kg | vyplní dodavatel
| - maximální nápětí 240 V | vyplní dodavatel
| - maximální průtok kapaliny je 10 l/min | vyplní dodavatel
| Odlučovač amalgámu pro 2 ks cvičné zubní soupravy: | vyplní dodavatel
| - maximální průtok 4 l/min | vyplní dodavatel
| - objem sběrné nádoby amalgámu 180 ccm | vyplní dodavatel
| - minimální hladina akustického tlaku 53 dB | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost je 2,7 kg | vyplní dodavatel
| - míra odloučení amalgámu je minimálně 95% | vyplní dodavatel
| - expanzní nádoba je součástí tělesa odlučovače | vyplní dodavatel
| Kompresor s membránovou sušučkou: | vyplní dodavatel
| - dopravované množství při minimálním tlaku 5 bar (l/min) je 1032/1072 | vyplní dodavatel
| - minimální rozsah tlaku je 5,5 až 7,5 bar | vyplní dodavatel
| - maximální napětí je 400 V | vyplní dodavatel
| - maximální frekvence 50/60 Hz | vyplní dodavatel
| - maximální objem nádrže je 90 l | vyplní dodavatel
| - maximální hmotnost je 300 kg | vyplní dodavatel
| - hladina akustického tlaku je 75/76 dB (A) | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů/celků | Celková nabídková cena bez DPH
1. | Dentální výukový simulátor s příslušenstvím | 10
2. | Artikulátor k dentálnímu výukovému simulátoru vel. S | 20
3. | Cvičná zubní souprava s příslušenstvím | 2
4. | Laboratorní stoly se židlemi | 10
5. | Technologie pro sání a kompresor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují minimální hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 6 Autokláv |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Autokláv pro minimální objem komory 25 l a maximální objem komory 30 l. | vyplní dodavatel
| Autokláv je vhodný pro sterilizaci stomatologického vybavení. | vyplní dodavatel
| Autokláv disponuje mikroprocesorovým řízením (Master-Slave). | vyplní dodavatel
| Lze umístit na stůl. | vyplní dodavatel
| Vstup do autoklávu (otevírání dvířek) je zajištěn ze předu. Nelze otvírat dvířka autoklávu ze shora. | vyplní dodavatel
| Minimální rozsah teplot je v rozmezí 121°C až 134°C. | vyplní dodavatel
| Disponuje vlastním samostaným vyvíječem páry. | vyplní dodavatel
| Disponuje možností nastavení minimálně 5 uživatelskými programy. | vyplní dodavatel
| Oddělený systém řízení a registrace cyklů. | vyplní dodavatel
| Oddělené zásobníky destilované a použité vody. | vyplní dodavatel
Položka č. 7 Sterilizátor |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Sterilizátor, který disponuje funkcemi: vyhřívání, sušení materiálu, horkovzdušná sterilizace. | vyplní dodavatel
| Minimální teplotní rozsah je v 10°C až 250°. | vyplní dodavatel
| Vnitřní komora je zhotovena z nerezové oceli. | vyplní dodavatel
| Minimální objem je 55 l. | vyplní dodavatel
| Minimální rozměry jsou 350 x 400 x 350 mm (v x š x h). | vyplní dodavatel
| Nastavitelná odvětrávací klapka do komory. | vyplní dodavatel
| Možnost blokování automatiky před zásahem nepovolené osoby. | vyplní dodavatel
| Úložná plocha pro síta je minimálně 380 x 330 mm (š x h). | vyplní dodavatel
| Sterilizátor lze otevřít pouze 1 ks dveří, a to ze přední strany sterilizátoru. Nelze otvírat dvířka ze shora. | vyplní dodavatel
Elektrické parametry pro síť 50/60 Hz:
| - maximální příkon 1,3 kW | vyplní dodavatel
| - napětí 230 V | vyplní dodavatel
| - proud 5,6 A | vyplní dodavatel
- maximální příkon v pohotovostním stavu 5 W
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH
6. | Autokláv | 1
7. | Sterilizátor | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0