## Specifikace
Pořadí | Název materiálu | Specifikace | Poznámka k balení | Předpokládaný počet kusů | Dodavatelem nabízené plnění |  |  | Nabídková cena/ks bez DPH (Kč) | Nabídková cena/balení bez DPH (Kč) | Nabídková cena celkem bez DPH (Kč)
[5 empty] | obchodní název | katalogové číslo | počet jednotek v 1 balení (v případě, že 1 balení dodavatele obsahuje tzv. „pod balení“, dodavatel uvede i počet ks v 1 pod balení (např. 200/10x20ks)
1 | Odsávací pipeta | Pipeta odsávací, 2ml, bez filtru, bez graduace, materiál: polystyren, sterilní, průhledná, individuálně balená, vnější průměr špičky max 3 mm, vnější průměr širčího konce max 5 mm, délka max 300mm | max 1000 ks | 5000
2 | Serologická pipeta 2 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 2 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,01 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemuna horním konci pipety, délka min 270 mm | max.1000 ks | 2000
3 | Serologická pipeta 5 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 5 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,1 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemuna horním konci pipety, délka min 300mm | max 500 ks | 10000
4 | Serologická pipeta 10 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 10 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,1 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemu na horním konci pipety, délka min 300mm | max 500 ks | 30000
5 | Serologická pipeta 25 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 25 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,2 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemu na horním konci pipety, délka min 300mm | max.150 ks | 1500
6 | Serologická pipeta 50 ml | Sterilní, apyrogenní, bez RNázy, DNázy a DNA , čiré, jednotlivě balené-papír/plast, kapacita 50 ml+značení objemu nad nulu (negativní graduace),dělení po 0,5 ml, přesnost +-2%, barva graduace tmavá (černá) , materiál-polystyren, vatový filtr, špička svařena k tělu pipety, barevné odlišení objemu na horním konci pipety, délka min 300mm | max.150 ks | 600
7 | Sterilní centrifugační zkumavka 50 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů,ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, pro uzavření dostačuje ¾ otáčky, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis,min 12000g, průměr 29 mm, délka 116 mm, +-2% | max.10x50 ks | 10000
8 | Sterilní centrifugační zkumavka 15 ml | Sterilní centrifugační zkumavky s kónickým dnem, Dnase/Rnase free, nepyrogenní, bez endotoxinů,ploché šrubovací víčko, dokonale těsnící, pro uzavření dostačuje ¾ otáčky, materiál-polypropylen, pro teploty -80°C až +121°, tmavá tištěná stupnice a bílá plocha pro popis,min 12000g, průměr 17mm, délka 120 mm, +-2% | max.50 ks | 20000
9 | Sterilní zkumavky s víčkem, Kulaté dno, 5 ml | Sterilní zkumavky s kulatým dnem, 5 ml, bez graduace, kompatibilitu s cytometrem, materiál polystyrén, rozměr 12x75mm, Víčko polyethylen, zaklapávací, dvě polohy uzavírání víčka, nepyrogenní, RNase/DNase-free, 1400 RCF | max 150 ks | 2000
10 | Pytel odpadkový | objem 2 až 3 l, min. 300x200mm (dxš), tloušťka min 40 µm, materiál PP, autoklávovatelné | max 1000 ks | 2000
11 | Pytle odpadkové, potiskem „Biohazard“ | objem 30 - 35 l, min. 700×600 mm (dxš), tloušťka min 40 µm, materiál PP, autoklávovatelné | max 500 ks | 1000
12 | Zásobníky na chemikálie-pipetovací vaničky | Jednorázové zásobníky o objemu 25 ml, sterilní, nepyrogenní, bez DNáz a Rnáz, materiál polystyren, baleno max. po 5 ks v sáčku. Pro použití s vícekanálovými pipetami až do šířky 12 kanálů. Tvaru žlabu, se stupnicí na vnitřní straně stěny a odtokovými žlábky v každém rohu | max 200 ks | 1000
13 | Sterilní láhve na míchání médií, 500 ml | transparentní plast, DNase/Rnase free, necytotoxické a nepyrogenní, graduované | max 100 ks | 200
14 | Kryozkumavky 2,0 ml | Sterilní, vnější závit, ploché popisovací víčko nebo inserty do víčka součástí dodávky, barva insertu libovolná nebo mix barev, víčko bez přesahu, starfoot, vnější průměr max 12,5 mm, výška max 48mm, vhodné pro skladování v parách i kapalné fázi dusíku | max 1000 ks | 1000
15 | Kryozkumavky 1,8 ml | sterilní, netoxické, vnitřní závit, rozměry 12,5×49 mm,silikonový těsnící kroužek, vhodné pro skladování v parách i kapalné fázi dusíku, dno kulaté, stojící, PP | max 500 ks | 1500
16 | Sterilní mikrozkumavky | snap lock, kónické, sterilní, průsvitné, objem 2ml | max 500 ks | 1000
17 | Sterilní mikrozkumavky | snap lock, kónické, sterilní, průsvitné, objem 1,5ml | max 500 ks | 1000
18 | Cell lifters | sterilní, jednotlivě balené, bez nukleáz, 19 mm+-2mm plochá zkosená čepel čepel, celková délka min 170 mm, J hooked end, PE | max 100 ks | 200
19 | Cell spreaders | tvar delta, sterilní, jednotlivě balené, bez nukleáz,rozměry 172×37×4 mm.+-5% | max 1000 ks | 1000
20 | Zkumavka centrifugační se šroubovacím víčkem, 13 ml | kulaté dno, necytotoxické zkumavky, bez nukleáz, endotoxinů a kovů | max 800 ks | 800
21 | PCR stripy se samostatnými víčky | stripy s jednotlivě připojenými optickými víčky; víčko ploché, 8 čirých zkumavek, vhodné pro qPCR, objem 0,2 ml | max 200 ks | 1800
22 | 96 jamkové destičky pro fluorescenci 136101, přesný produkt | sterilní, bílé,s víčkem, jednotlivě balené | 50 ks jednotlivě balené | 100
23 | Nunc™ MicroWell™ 96-Well Optical-Bottom Plates with Polymer Base, 165306, přesný produkt | Sterilní 96 jamkové destičky s víčkem, rovné a čiré-optické dno, polymer base, materiál PS, barva bílá/ průhledná, jamka 400ul, certifikovaný povrch Nunclon Delta | 30 ks | 120
24 | 96F jamkové destičky “multidish” pro tkáňové kultury, přesný produkt, 167008 | Sterilní, jednotlivě balené, certifikovaný povrch Nunclon Delta, 96 jamek s plochým dnem, objem jamky 0,4 m, plocha jamky 0,33 cm², jednotlivě balené | 50 ks jednotlivě balené | 150
25 | 96 U jamkové destičky “multidish” pro tkáňové kultury, přesný produkt, 163320 | Sterilní, jednotlivě balené, certifikovaný povrch Nunclon Delta, 96 jamek s kulatým dnem, jednotlivě balené | 50 ks jednotlivě balené | 150
26 | NUNC 48 well plate, Tissue Culture, 152640, přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 48, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 0,5 ml, kultivační plocha jamky 1,1 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 85 ks | 85
27 | NUNC 24 well plate, Tissue Culture, 142475, přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 24, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 1 ml, kultivační plocha jamky 1,9 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 75 ks | 1500
28 | NUNC 12 well plate, Tissue Culture, 150628, přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 12, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 2 ml, kultivační plocha jamky 3,5 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 75 ks | 1500
29 | NUNC 6 well plate, Tissue Culture, 140675-přesný produkt | Sterilní destičky s víčkem, jednotlivě balené, rozměr 128×86 mm, materiál: polystyren, počet jamek: 6, certifikovaný povrch Nunclon Delta, rovné dno, doporučený pracovní objem jamky 3 ml, kultivační plocha jamky 9,6 cm2, zvýšený okraj jamek pro zabránění křížové kontaminace | 75 ks | 750
30 | NUNC 6-well plate, non-treated, 150239 přesný produkt | PS, non treated, s víčkem, sterilní, individuálně balené, objem jamky 3 ml. | 75 ks | 150
31 | Kultivačví láhev NUNC Easy flasks 25 cm², filter cap, 156367, přesný produkt | sterilní,nepyrogenní, pracovní objem min 7ml, víčko s hydrofóbním filtrem, zvednuté a sešikmené hrdlo, vnější šířka hrdla min. 20mm, materiál-polystyrén, certifikovaný povrch Nunclon Delta, graduace objemu na obou stranách lahve,minimální teplota -10 °C, maximální teplota +70 °C, baleno po 10ksx20 balíčků | 200 ks | 400
32 | Kultivační láhev NUNC Easy Flasks 75 cm², filter cap, 156499, přesný produkt | sterilní,nepyrogenní, pracovní objem min 25ml, víčko s hydrofóbním filtrem, zvednuté a sešikmené hrdlo, vnější šířka hrdla min. 25mm, materiál-polystyrén, certifikovaný povrch Nunclon Delta, graduace objemu na obou stranách lahve,minimální teplota -10 °C, maximální teplota +70 °C, baleno po 5ks x 20 balíčků | 100 ks | 1000
33 | Kultivační láhev NUNC Easy Flasks 175 cm², filter cap,159910, přesný produkt | sterilní,nepyrogenní, pracovní objem min 55ml, víčko s hydrofóbním filtrem, zvednuté a sešikmené hrdlo, materiál-polystyrén, certifikovaný povrch Nunclon Delta, graduace objemu na obou stranách lahve,minimální teplota -10 °C, maximální teplota +70 °C | 30 ks | 300
34 | Nunc Non-treated T25 EasyFlask, Filter Cap, Case of 100, 169900, přesný produkt | Láhev pro tkáňové kultury EasyFlask™, 25cm², pracovní objem 7ml, víčko s filtrem, nakloněné hrdlo, polystyren, sterilní s povrchem Nunc-non treated, balení po 10 ks | 200 ks | 200
35 | Nunc Non-treated T75 EasyFlask, Filter Cap, Case of 100, 156800, přesný produkt | Láhev pro tkáňové kultury EasyFlask™, 75cm², pracovní objem 30ml, víčko s filtrem, nakloněné hrdlo, polystyren, sterilní s povrchem Nunc-non treated, balení po 5 ks | 100 ks | 100
36 | NUNC Petri dish Tissue Culture Ø 100x15 mm, 150350 přesný produkt | Uniformní a opticky čisté, vhodné k mikroskopování, sterilní misky s víčkem,balení po 10ks, materiál polystyren, certifikovaný povrch Nunclon Delta, kultivační plocha 56,7 cm2, doporučený pracovní objem 12,5 ml, vnější rozměry (Ø x v) 100 X 15 mm | 150 ks | 3000
37 | NUNC Petri dish Tissue Culture Ø 150x20 mm, 168381 přesný produkt | Uniformní a opticky čisté, vhodné k mikroskopování, sterilní misky s víčkem,balení po 10ks, materiál polystyren, certifikovaný povrch Nunclon Delta, kultivační plocha 56,7 cm2, doporučený pracovní objem 12,5 ml, vnější rozměry (Ø x v) 100 X 15 mm | 80 ks | 1600
38 | Petriho miska,PS | sterilní beta zářením, 3 větrací otvory, výška 14 mm, průměr 9-10 cm, pro kultivaci bakterií | max. 50 | 1000
39 | Cell strainer, 70 μm | Sterilní, individuálně balené sítko pro tkáňové kultuty, porozita 70 um, materiál sítka nylon, Dnase/Rnase Free, kompatibilní s 50 ml kónickými centrifugačními zkumavkami Falcon, rozšířený okraj pro uchycení pinzetou | max 100 ks | 100
40 | Cell strainer yelow 100μm | Sterilní, individuálně balené sítko pro tkáňové kultuty, porozita 100 um, materiál sítka nylon, Dnase/Rnase Free, kompatibilní s 50 ml kónickými centrifugačními zkumavkami Falcon, rozšířený okraj pro uchycení pinzetou | max 100 ks | 100
41 | Syringe filter PES membrane 0,20 μm | stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, průměr 25 mm, PES membrána, porozita 0,2 μm, membrána s velmi nízkými hodnotami extrahovatelných látek a vysokým průtokem, vhodné pro aplikace s buněčnými kulturami, certifikováno jako nepyrogenní a bez cytotoxinů | max 100 ks | 200
42 | Syringe filter, CA membrane 0,45μm | stříkačkový filtr, sterilní, jednotlivě balený, průměr 25 mm, CA membrána (acetát celulózy), porozita 0,45μm, povrch membrány není ošetřen smáčedly, vhodné pro aplikace s buněčnými kulturami, certifikováno jako nepyrogenní a bez cytotoxinů | max 100 ks | 100
43 | Optický tube strip+víčka ve stripu (8 víček v kuse separátně od zkumavek) přesný typ Agilent 401428+401425 | 8 optických zkumavek, pro použití s Agilent TapeStation systems | 120 ks | 120
44 | Multiwell plates, Corning® Matrigel® Matrix, přesný produkt corning 354671 | 6 jamkové destičky pro hES cell culture, povrchová úprava Matrigel Matrix | 5 ks | 10
45 | 5ml zkumavky Falcon, víčko s buněčným sítkem, přesný produkt corning 352235 | 5 ml zkumavky 12x75 mm, s kulatým dnem, PS, víčko -dvě pozice, s buněčným sítkem nylon 35 um, sterilní, corning 352235 | 500 ks | 1000
46 | 24 jamkové inzerty pro tkáňové kultury | PET membrána, ploché dno, velikost pórů 0,4 µm, filtrační plocha 0,30 až 0,35 cm², průměr 6,5 mm, sterilní, individuálně balené | max. 48 ks individuálně balené | 48
47 | Sterilní špičky s filtrem, 100 – 1000 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 100 - 1000 ul, s filtrem, sterilní, nepyrogenní, bez DNáz a RNáz, s nesmáčivou úpravou, délka min. 86 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 28800
48 | Sterilní špičky s filtrem, 1 – 200 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 20 - 200 ul, s filtrem, sterilní, nepyrogenní, bez DNáz a RNáz, s nesmáčivou úpravou, délka min. 58 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 19200
49 | Sterilní špičky s filtrem, 0,1 – 10 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 0,1 - 2,5 ul a 0,5 - 10 ul, s filtrem, sterilní, nepyrogenní, bez DNáz a RNáz, s nesmáčivou úpravou, délka min. 31 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 19200
50 | Špičky bez filtru nesterilní, 0,5-10 ml | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 0,5 - 10 ml,délka 165 mm+-5%, baleno v sáčku | max. 200 ks | 600
51 | Špičky bez filtru nesterilní, 100 – 1000 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 100 - 1000 ul, bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, délka min. 81 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 28800
52 | Špičky bez filtru nesterilní, 0,1 – 10 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 0,1 - 2,5 ul a 0,5 - 10 ul, bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, délka min. 31 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 28800
53 | Špičky bez filtru nesterilní, 1 – 200 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 2 - 20 ul, 10 - 100 ul a 20 - 200 ul, bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, délka min. 49 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 28800
54 | Sterilní špičky bez filtru, 0,5 – 10 ml | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 0,5 - 10 ml, sterilní, nepyrogenní, bez ATP a bez DPNA, délka min. 165 mm, baleny v krabičkách | 24 ks | 240
55 | Sterilní špičky bez filtru, 100 – 1000 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 100 - 1000 ul, sterilní, bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, délka min. 81 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 11520
56 | Sterilní špičky bez filtru, 0,1 – 10 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 0,1 - 2,5 ul a 0,5 - 10 ul, sterilní, bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, délka min. 31 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 11520
57 | Sterilní špičky bez filtru, 1 – 200 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 2 - 20 ul, 10 - 100 ul a 20 - 200 ul, sterilní, bez DNáz, RNáz, endotoxinů a těžkých kovů, délka min. 49 mm, baleny v krabičkách | max 10 x 96 ks | 19200
58 | Sterilní špičky s duálním filtrem, 50-1000 ul, | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 100-1000 ul, Dvoufázový filtr na ochranu proti aerosolům a biomolekulám, čistota: sterilní a nepyrogenní, PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 76 mm, bezbarvá, sterilizace elektronovým paprskem, bez aditiv inhibujících PCR | max 10 x 96 ks | 4800
59 | Sterilní špičky s duálním filtrem, 2-200ul | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 2-20ul, 10-100 ul a 20-200ul, Dvoufázový filtr na ochranu proti aerosolům a biomolekulám, čistota: sterilní a nepyrogenní, PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 55 mm, bezbarvá, sterilizace elektronovým paprskem, bez aditiv inhibujících PCR | max 10 x 96 ks | 4800
60 | Sterilní špičky s duálním filtrem, 0,1-10ul | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 0,1-2,5ul a 0,5-10ul,Dvoufázový filtr na ochranu proti aerosolům a biomolekulám, čistota: sterilní a nepyrogenní, PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 40mm, bezbarvá, sterilizace elektronovým paprskem, bez aditiv inhibujících PCR | max 10 x 96 ks | 4800
61 | Náhradní náplně-Špičky bez filtru, rozsah 50 – 1000 µL | Kompatibilita s pipetou Eppendorf Research plus 100-1000 ul, kompatibilita náhradních náplní se stojánky Eppendorf, Čistota: PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 71 mm, bezbarvá | max 10 x 96 ks | 9600
62 | Náhradní náplně-Špičky bez filtru, rozsah 2 – 200 µL | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 2-20ul, 10-100 ul a 20-200ul, kompatibilita náhradních náplní se stojánky Eppendorf, Čistota: PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 53 mm, bezbarvá | max 10 x 96 ks | 9600
63 | Náhradní náplně-Špičky bez filtru, rozsah 0.1 – 10 µL | Kompatibilita s pipetami Eppendorf Research plus 0,1-2,5ul a 0,5-10ul, kompatibilita náhradních náplní se stojánky Eppendorf, Čistota: PCR clean (bez lidské DNA, DNase, RNase a PCR-blokovacích látek), délka min. 34 mm, bezbarvá | max 10 x 96 ks | 9600
64 | Špičky pro pipety ProLine Plus bez filtru 1ml-5ml | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus (Sartorius) 1 - 5 ml - vzhledemk těsnosti a správné funkci (přesnosti) velkoobjemové pipety požadujeme špičky Optifit, 100-5000 µl (Sartorius); PP; bez filtru; bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8; | max 10 x 50 ks | 1000
65 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 100-1000ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 100 - 1000 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 78 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max 10 x 96 ks | 3840
66 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 20-200ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 20 - 200 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 54 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max 10 x 96 ks | 1920
67 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 10-100ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 2 - 100 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 51 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max 10 x 96 ks | 1920
68 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 0,1-10ul | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 0,1 - 10 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 32 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max 10 x 96 ks | 1920
69 | Špičky pro pipety ProLine Plus s filtrem 0,1-10ul prodloužené | Špičky kompatibilní s pipetami Proline Plus 0,1 - 10 µl; PP; s filtrem (slinovaný PE, velikost póru 20 - 40 mikronů); délka 46 mm (+- 2 mm); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; sterilní radiací; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1); testovány na shodu podle ISO 8655; CE IVD; balení v krabičkách po 960 ks (10 x 96 ks), barevně odlišené inzerty pro jednotlivé velikosti špiček podle veliksoti pipety; číslo LOT a datum exspirace uvedeno na každé krabičce; 100% recyklovatelné (krabička, inzert, špičky). | max 10 x 96 ks | 1920
70 | Sáček na biologický odpad | Autoklávovatelné (min. do 134°C) PP průhledné sáčky určené pro biologický odpad, velikost 1 až 3l, tloušťka stěny 50 µm, s vysokou pevností v tahu a odolností proti propíchnutí, splňující požadavky standardního kontrolního vpichu 165 g, který je popsán v normě ASTM D 709-98. | max. 200 ks | 2000
71 | Stojan na zkumavky – speciální-kryobox 1,5ml | Plastový stojánek pro 1,5/2 ml mikrozkumavky, počet pozic min. 80, barva zelená, vhodný pro ukládání do mrazících boxů, s popisem pozic, atuoklávovatelný do 121°C. Rozměry max 130x130x50 mm. | max. 5 ks | 20
72 | Stojan na zkumavky - běžný 50ml | Plastový stojánek na 50 ml zkumavky, počet pozic min. 24, barva červená, neplovoucí, s popisem pozic, autoklávovatelný do 121°C. Rozměry max 300×120×85 mm. |  | 4
73 | Stojan na zkumavky - běžný 10ml | Plastový stojánek na 10 ml zkumavky, počet pozic min. 60, barva modrá, neplovoucí, s popisem pozic, autoklávovatelný do 121°C. Rozměry max. 250×110×80 mm. |  | 20
74 | Stojan na zkumavky - běžný 1,5ml | Plastový stojánek pro 1,5/2 ml mikrozkumavky, počet pozic min. 80, barva oranžová, vhodný pro ukládání do mrazících boxů, s popisem pozic, atuoklávovatelný do 121°C. Rozměry max 230x70x35 mm. | max. 5 ks | 30
75 | Stojan na zkumavky - běžný 0,2ml | Plastový stojánek pro 0,2 ml mikrozkumavky s průhledným víčkem, počet pozic 96 (8 x 12), autoklávovatelný do 121°C, bez víček stohovatelné | max. 5 ks | 10
76 | Zkumavky plastové s víčkem bez zámku 1,5ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 1,5 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); max. RCF do 20 000g; tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické, vyrobeny v rámci standardu ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 | max. 500 ks | 2000
77 | Zkumavky plastové s víčkem bez zámku 0,5ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 0,5 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); max. RCF do 20 000g; tepelně odolné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické, vyrobeny v rámci standardu ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016; | max. 1000 ks | 2000
78 | Zkumavky plastové s víčkem bez zámku 0,2ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 0,2 ml s přpojeným víčkem bez safe locku; s matným plochým víčkem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); bez PCR inhibitorů, lidské DNA, RNáz, DNáz, ATP a pyrogenů; vyrobeny v čistých prostorách podléhajících min. ISO 8 (DIN EN ISO 14644-1) | max. 1000 ks | 2000
79 | Zkumavky plastové s víčkem a se zámkem 2ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 2 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); max. RCF do 30 000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické, vyrobeny v rámci standardu ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 | max. 500 ks | 1000
80 | Zkumavky plastové s víčkem a se zámkem 1,5ml | Průhledné PP centrifugační zkumavky o objemu 2 ml s přpojeným víčkem se safe lockem; graduované; s matným místem pro popis; autoklávovatelné (do 121°C); max. RCF do 30 000g; varuvzdorné; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; necytotoxické, vyrobeny v rámci standardu ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 | max. 1000 ks | 2000
81 | Zkumavky plastové s uzávěrem na závit 50 ml | Průhledné centrifugační zkumavky s kónickým dnem; matreriál zkumavky PP, materiál víčka HDPE; rozměry (Ø30 x 115mm), 50 ml; max. RCF 20 000g; autoklávovatelné 121°C; sterilní; graduované; s matnou plochou pro popis; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; vyrobeny v čistých prostorách třídy 100 000. Vyrobeno podle ISO 13485:2016 a ISO 9001:2015. Splňuje požadavky RoHS; rezistentní k chladu (až do -80°C); krátký závit víčka pro snadnou manipulaci jednou rukou (a v rukavicích). | max. 50 ks | 1000
82 | Zkumavky plastové s uzávěrem na závit 15 ml | Průhledné centrifugační zkumavky s kónikcým dnem; matreriál zkumavky PP, materiál víčka PS; rozměry (Ø17 x 120mm), 15 ml; max. RCF 17 000g; autoklávovatelné 121°C; sterilní; graduované; s matnou plochou pro popis; bez RNáz, DNáz a pyrogenů; vyrobeny v čistých prostorách třídy 100 000. Vyrobeno podle ISO 13485:2016 a ISO 9001:2015. Splňuje požadavky RoHS; rezistentní k chladu (až do -80°C); krátký závit víčka pro snadnou manipulaci jednou rukou (a v rukavicích); baleno po 10 x 50 ks. | max. 50 ks | 1000
83 | Destičky pro PCR | Real-Time PCR plates, 96-well, Eppendorf twin.tec® 96, fully skirted, barva průhledná | max. 50 ks | 100
84 | Mrazicí stojánek | PCR-Cooler - mrazící stojánek pro zkumavky 0,2/0,5 ml a 96 x 0,2 ml PCR destičky, Eppendorf. S teplotním indikátorem, který změní barvu, když teplota stojánku překročí 7 °C. Udrží teplotu do 0 °C po dobu delší než hodinu (s dvouhodinovým předchlazením na -20 °C). |  | 6
85 | Vanička na led | Vanička na led s dvojitou polystyrenovou stěnou vyplněnou pěnou, teplotní odolnost –40 až +90 °C. Rozměry 350x210x100 mm (+-10 mm). |  | 4
86 | Mikrozkumavky typu eppendorf s plochým víčkem | Mikrozkumavka 1,5 ml; s plochým uzávěrem, materiál PP; bezbarvá, RCF min 25000, bez obsahu endotoxinů, DNazy a Rnazy | max 500 ks | 10000
87 | Mikrozkumavky typu eppendorf s plochým víčkem | Mikrozkumavka 0,5 ml; s plochým uzávěrem, materiál PP; bezbarvá, RCF min 25000, bez obsahu endotoxinů, DNazy a Rnazy | max 1000 ks | 5000
88 | PCR mikrozkumavky rovné víčko (Rnase, Dnase free) (termocyklery) | PCR zkumavka 0,2 ml, ploché víčko; antikontaminační štít, bez DNA, Dnázy/Rnázy a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, kompatibilní s qTower a TAdvanced cyklery pro qPCR | max 1000 ks | 5000
89 | PCR mikrozkumavky rovné víčko (Rnase, Dnase free) | PCR zkumavka 1,5 ml, ploché víčko; bez DNA, Dnázy/Rnázy a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, Certifikace ISO 18385. balení po 50 ks | max 50 ks | 2500
90 | PCR mikrozkumavky v proužku v jedné sadě s rovnými optickými víčky (Rnase, Dnase free) (strip=8ks) | PCR strip pás s 8x 0,2 ml zkumavkami v sadě s proužky víček, rovné opticky čisté víčko; vysoký profil; kompatibilní s qTower a TAdvanced cyklery pro qPCR, bez DNA, Dnázy/Rnázy a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, barva čirá | max. 125 sad | 2500
91 | PCR destičky | PCR destička; 96 pozic, pracovní objem min. 0,15 ml a max. 0,3 ml; bez bočního okraje; bílá, vysoký profil, kompatibilní s qTower a TAdvanced cyklery pro qPCR, bez DNA, Dnázy/Rnázy a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem | max 50 ks | 150
92 | fólie na PCR destičky | Přilnavá folie pro PCR/qPCR destičky; polyolefin; průhledná, teplotně odolné lepidlo, vysoká přilnavost, minimální vypařovaní, vhodná minimálně od -40°C - 110°C | 100ks | 1000
93 | Zkumavky se šroubovacím uzávěrem | Jednorázová zkumavka s kulatým dnem a PE šroubovacím uzávěrem, objem 10 ml, 100/16 mm, materiál PP, nesterilní, možné centrifugovat do min. 4000xg | max 1000 ks | 1000
94 | Špičky na automatické pipety | Špičky čiré, extradlouhé 0,1-10 µl, nesterilní. S hroty o délce minimálně 46 mm. Vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (0,5 - 10 µl). Autoklávovatelné. | max 1000 ks | 4000
95 | Špičky na automatické pipety v boxu | Špičky čiré 0,1-10 µl, nesterilní. S hroty o délce 31 mm +/- 1mm. Vyrobeny z vysoce čistého PP Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (0,5 - 10 µl). Autoklávovatelné. V krabičkách. | max 10 x 96 ks | 1920
96 | Špičky na automatické pipety | Špičky čiré 200 µl, nesterilní. S hroty o délce minimálně 48 mm.Vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (10 - 100 µl). Autoklávovatelné. | max 1000 ks | 9000
97 | Špičky na automatické pipety v boxu | Špičky čiré 200 µl, nesterilní. S hroty o délce 51 mm +/- 1mm.Vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (10 - 100 µl). Autoklávovatelné. V krabičkách. | max 10 x 96 ks | 1920
98 | Špičky na automatické pipety | Špičky modré 1000 µl, nesterilní. S hroty o délce minimálně 72 mm. Vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (100 - 1000 µl). Autoklávovatelné. | max 1000 ks | 4000
99 | Špičky na automatické pipety v boxu | Špičky modré 1000 µl, nesterilní. S hroty o délce maximálně 82 mm. Vyrobeny z vysoce čistého PP. Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (100 - 1000 µl). Autoklávovatelné. V krabičkách. | max 10 x 96 ks | 1920
100 | Špičky na automatické pipety pro PCR s filtrem v boxu | Špičky bezbarvé 2,5 µl (délka minimálně 36 mm), nesmáčivé, s filtrem, bezbarvé, sterilní, apyrogenní/bez endotoxinů, bez DNA, Dnázy/Rnázy, ATP a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (0,5 - 10 µl), V krabičkách. | max 10 x 96 ks | 6720
101 | Špičky na automatické pipety pro PCR s filtrem v boxu | Špičky bezbarvé 200 µl, nesmáčivé, s filtrem, bezbarvé, sterilní, apyrogenní/bez endotoxinů, bez DNA, Dnázy/Rnázy, ATP a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (100 - 1000 µl). V krabičkách. | max 10 x 96 ks | 6720
102 | Špičky na automatické pipety pro PCR s filtrem v boxu | Špičky bezbarvé 10 µl extradlouhé (délka minimálně 49 mm) , nesmáčivé, s filtrem, bezbarvé, sterilní, apyrogenní/bez endotoxinů, bez DNA, Dnázy/Rnázy, ATP a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (10 - 100 µl), V krabičkách. | max 10 x 96 ks | 6720
103 | Špičky na automatické pipety pro PCR s filtrem v boxu | Špičky bezbarvé 1000 µl, nesmáčivé, s filtrem, bezbarvé, sterilní, apyrogenní/bez endotoxinů, bez DNA, Dnázy/Rnázy, ATP a PCR inhibitorů, čistota doložena certifikátem, Musí být kompatibilní s jednokanálovými pipetami Eppendorf Research Plus IVD (100 - 1000 µl). V krabičkách. | max 10 x 96 ks | 3840
104 | Centrifugační zkumavky 50ml | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 50 ml a stupnicí, Materiál: PP, sterilní, apyrogenní, necytotoxické, bez DNA, Dnázy/Rnázy, lze použít při extrakci směsí chloroformu s fenolem. Čistota doložena certifikací, max. RCF 15500 x g. | max 25 ks | 1000
105 | Pipeta Pasteurova, PE – objem 3 ml, délka 150 mm, zakončení standard, nesterilní, balení po 500 ks | Jednorázová Pasteurova pipeta s 0,5 ml graduací, objem 3,5 ml, délka 155 mm, zakončení standard, nesterilní, balená po max. 500 ks | max 500 ks | 200
106 | Kryozkumavky | Kryozkumavka 1,2 ml s vnějším závitem; vhodná do -196 °C. Samostojná. Balení v sáčku, min. RCF 1500 x g | max 1000 ks | 2000
107 | Kyvety ke spektrometru | Jednorázové kyvety kompatibilní se spektrometrem Libra S22, objem 800 ul, délka optické dráhy 10 mm, typ semi-micro, materiál okna UV-plast, | max 100 ks | 2000
108 | Nádoby na zdravotnický odpad | Kontejner na kontaminovaný odpad 1l +/- 0,1l, dle vyhlášky 306/2012 Sb. | max 100 ks | 100
109 | Nádoby na zdravotnický odpad | Kontejner na kontaminovaný odpad 2l +/- 0,1l, dle vyhlášky 306/2012 Sb. | max 100 ks | 100
110 | Stojany na zkumavky | Stojan na zkumavky, PP, skládací a stohovatelný, minimální počet otvorů 60 (5×12), průměr otvorů minimálně16 mm, maximální rozměry 250×110×75 mm, vhodný pro zkumavky 100/16 mm, 10 ml. |  | 30
111 | plastové pipety sérologické 2ml | sterilní (balená po 1 ks), bez pyrogenů, s vatovou zátkou, objem 2ml, dělění 0,02ml | max 500 ks individuálně balené | 500
112 | plastové pipety sérologické 5ml | sterilní (balená po 1 ks), bez pyrogenů, s vatovou zátkou, objem 5ml, dělění 0,1ml | max 400 ks individuálně balené | 400
113 | plastové pipety sérologické 25ml | sterilní (balená po 1 ks), bez pyrogenů, s vatovou zátkou, objem 25ml, dělění 0,2ml | max 200 ks individuálně balené | 200
114 | pytle vhodné pro zdravotnický odpad | pytle vhodné pro zdravotnický odpad; rozměry (mm) minimálně 500 x 900, maximálně 650 x1100; tloušťka minimálně 0,75um, s potiskem "biohazard" | max 500 ks | 500
115 | popisovací štítek na kryozkumavky | kulatý, bílý, odolný vroucí vodě i zamražení v tekutém dusíku, minimální počet štítků v roli 1000 ks, určené pro popis víčka mikrozkumavek do objemu 2 ml | max 1000 ks | 5000
116 | odkapávací stojan na sklo | závěsný odkapávací stojan na laboratorní sklo, konfigurovatelná pozice kolíků, minimálně 70 pozic pro odkapávání, materiál PS, nosnost minimálně 30 kg | 1 ks | 4
117 | gumové zátky | gumová (kučuková) zátka bez díry, odolné teplotám minimálně−25 °C to +70 °C (+120 °C ve vlhku), Certifikace: DIN 12871; Výška 20 +/-5mm, Ø dno 12,5 +/-1mm, Ø horní části 16,5 +/-1mm | 1kg | 5
118 | gumové zátky | gumová (kučuková) zátka bez díry, odolné teplotám minimálně−25 °C to +70 °C (+120 °C ve vlhku), Certifikace: DIN 12871; Výška 20 +/-5mm, Ø dno 8 +/-1mm, Ø horní části 12 +/-1mm | 1kg | 5
119 | gumový váleček | Gumový váleček pro přichycení filmů a PCR fólií na mikrodestičky |  | 4
120 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 50 - 1000 ul | Špičky kompatibilní s pipetami a krabičkami Eppendorf, 50 - 1000 µl, PP; bez filtru; čiré, délka 71 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; baleno v sáčcích | max 500 ks | 2500
121 | Špičky pro pipety Eppendorf bez filtru 2 - 200 ul | Špičky kompatibilní s pipetami a krabičkami Eppendorf, 2 - 200 µl, PP; bez filtru; čiré, délka 53 mm (+- 1 mm); bez PCR inhibitorů, RNáz, DNáz, endotoxinů; baleno v sáčcích | max 500 ks | 2500
122 | Mikrozkumavky typu eppendorf s plochým víčkem | Mikrozkumavka 1,5 ml; s připojeným plochým víčkem, materiál PP; graduovaná, bezbarvá, kónické dno, možné centrifugovat do min 25000xg (nebo do 70000xg ve výkyvném rotoru), bez obsahu endotoxinů, DNáz a Rnáz | max 1000 ks | 5000
123 | Centrifugační zkumavky 15ml | Centrifugační zkumavky s kónickým dnem, max. objemem 15 ml, Materiál: PP, sterilní, apyrogenní, necytotoxické, bez DNA, Dnázy/Rnázy, lze použít při extrakci směsí chloroformu s fenolem. Čistota doložena certifikací, max. RCF 15500 x g. | max. 25ks | 250
124 | Kryozkumavky s barevnými víčky | Kryozkumavka 1,2 ml s vnějším závitem; víčko: mix 5-ti barev, vhodná do -196 °C. Balení v sáčku, min. RCF 1500 x g | max 1000 ks | 2000
125 | chladící krabička | PP, pro 96 mikrozkumavek 0,2ml |  | 2
126 | zkumavky plastové | Zkumavka 13x75 mm, PP, nesterilní bez zátky, s kulatým dnem, s rovným okrajem, objem 5ml +/- 0,5ml; minimální teplota -10 °C, maximální teplota +115 °C. Odolné k odstřeďování až do 2500 ×g | max. 500ks | 5000
127 | váženka plastová | plastová váženka, kosočtverec, 55 × 85 × 13,5, objem 30ml, bílá | max 50ks | 50
128 | 990393 Reagent Bottles, 30 ml (6) přesný produkt | reagenční lahvičky s víčky pro automatický izolátor QIACUBE | 6ks | 30
129 | 990392 Rotor Adapter Holder přesný produkt | držák rotorových adaptérů pro automatický izolátor QIACUBE | 1ks | 1
130 | 990394 Rotor Adapters (10 x 24) přesný produkt | rotorové adaptéry pro automatický izolátor QIACUBE | 240ks | 4800
131 | 990332 Filter-Tips, 200 μl (1024) přesný produkt | pipetovací špičky pro automatický izolátor QIACUBE | 1024ks | 10240
132 | 990352 Filter-Tips, 1000 μl (1024) přesný produkt | pipetovací špičky pro automatický izolátor QIACUBE | 1024ks | 6144
133 | 990382 Sample Tubes CB (2ml) přesný produkt | CB zkumavky pro automatický izolátor QIACUBE | 1000ks | 6000
134 | 990381 Sample Tubes RB (2ml) přesný produkt | RB zkumavky pro automatický izolátor QIACUBE | 1000ks | 6000
135 | pinzeta plastová | pinzeta rovná, špičatá, délka minimálně 140mm, autoklávovatelná při minimálně 120°C |  | 20
136 | skalpel plastový jednorázový | Jednorázový skalpel s čepelí špičatou přímou s PS rukojetí, sterilizováno, jednotlivě baleno |  | 100
137 | kultivační destičky, 6 jamek | čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, pracovní objem jamky min. 2 ml a max. 5 ml, lehce stohovatelné, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max 100ks | 100
138 | kultivační destičky, 12 jamek | čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, pracovní objem jamky min. 2 ml a max. 4 ml, lehce stohovatelné, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max 100ks | 100
139 | kultivační destičky, 24 jamek | čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, pracovní objem jamky min. 0,5 a max. 1,5 ml, lehce stohovatelné, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max 100ks | 100
140 | kultivační destičky, 96 jamek | čiré, sterilní, s víčkem, ploché dno, vyvýšený okraj mezi jamkami, lehce stohovatelné, pracovní objem jamky min. 0,025 ml a max. 0,34 ml, souřadnice po obvodu, se sešikmeným rohem, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max 100ks | 100
141 | filtry na stříkačky pro sterilizaci za laboratorní teploty | 25mm, 0,2 um, sterilní, jednotlivě balené, SFCA, nízká vazba na proteiny, dobrá pro tekutiny z buněčných kultur a buněčné roztoky |  | 50
142 | kultivační lahve T25 | 25 cm, víčko s filtrem,zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max. 200 ks | 200
143 | kultivační lahve T75 | 75 cm, víčko s filtrem,zkosené hrdlo, čiré, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek | max 100 ks | 100
144 | Petriho miska | pro tkáňové kultury, plastová, sterilní,čirá, nedělená, se zajištěním výměny vzduchu uvnitř misky, vnější rozměr 90 - 96 x 16 - 21mm | 24ks/10balení | 240
145 | očkovací hokejky | plastové, sterilní (ošetřeny gamma rářením), zahnuté do tvaru písmene L, bez ostrých hran, hladký povrch, délka 14 - 15 cm, délka roztěrky cca 3, 5 až 4 cm | max 10 ks | 100
146 | buněčná škrabka | jednorázové, sterilní, délka 23 - 25cm (břit 12 - 15mm), jednotliově balené, otočná čepel vertikálně/horizontálně, rukojeť vyrobena z PS, břit z HDPE nebo TPE, pro 25 - 80cm2 kultivační lahve | max 250 ks jednotlivě balené | 500
147 | chladící krabička | chladící krabička laboratorní s víčkem, plastová, −20 °C pojme minimálně 20 kusů 1,5 ml mikrozkumavek a udrží je při teplotě −20 °C min. 1 h. Naplněná netoxickým gelem. |  | 6
148 | ClipTip špičky, 15-1250 ul | Nesterilní, délka špičky 103 mm, kompatibilní s pipetami E1-ClipTip, baleno v krabičkách pro pipety E1-ClipTip, beleno v krabičce | max 10 x 96 ks | 2304
149 | Kultivační destička pro tkáňové kultury, 96 jamek | objem jamky 400 ul, sterilní, ošetřeno pro tkáňové kultury, pro adherentní buňky - povrch Nunclon™Δ, Edge plate (okraj možno naplnit médiem), čiré, ploché dno, s víčkem | max. 50 ks jednotlivě balené | 200
150 | Zkumavka PS 15 ml, sterilní se zátkou | objem 15 ml, materiál PS, včetně vtlačné zátky, sterilní, rozměry 16x100 mm, dno kulaté, bez okraje | max. 50 ks | 400
[7 empty] | Celková nabídková cena bez DPH |  |  | 0