## Část 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU III
Část 1
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 1 Židle pro nácvik masáže v sedě pacienta |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 2 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Skládací židle pro sedací masáž. | vyplní dodavatel
| Součástí je přenosový obal. | vyplní dodavatel
| Nastavitelné opěrky pro hlavu a hrudník. | vyplní dodavatel
| Výškově nastavitelný sedák. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
1. | Židle pro nácvik masáže v sedě pacienta | 2
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 2
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU III
Část 2
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 2 Operační stůl |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Mobilní operační stůl elektrohydraulický. | vyplní dodavatel
Konfigurace operační desky stolu:
| - opěrka hlavy na celé šíři desky stolu | vyplní dodavatel
| - integrovaná ledvinová lavice v zádové opěrce s min. zdvihem 140mm | vyplní dodavatel
| - sedací segment | vyplní dodavatel
| - nožní díly dělené: levý a pravý | vyplní dodavatel
| - deska operačního stolu s možností záměny konfigurace hlava - nohy | vyplní dodavatel
| - všechny segmenty desky operačního stolu vybavené po celé délce nerezovými eurolištami pro připojení příslušenství | vyplní dodavatel
| - všechny segmenty operační desky snadno demontovatelné bez potřeby manipulace se šrouby, nebo použití nástrojů. | vyplní dodavatel
| - eurolišty u sedacího a zádového sementu vybaveny zarážkami pro ochranu nezajištěného příslušenství před náhodným vypadnutím. | vyplní dodavatel
| Celková délka operační desky stolu min. 2000mm. | vyplní dodavatel
| Celková šířka desky stolu max. 600 včetně eurolišt. | vyplní dodavatel
| Nastavení výšky desky stolu pomocí dálkového ovladače min. v rozmezí 680 až 1050 mm (bez matrace) | vyplní dodavatel
| Nastavení úhlu sklonu zádové opěrky dálkovým ovladačem min. -35° až +80°. | vyplní dodavatel
| Nastavení opěrky hlavy min -50° až +50° (+- 5°) | vyplní dodavatel
| Laterální náklon min +-30° | vyplní dodavatel
| Trendelenburg min. 30°. | vyplní dodavatel
| Anti-trendelenburg min. 30°. | vyplní dodavatel
| Nastavení nožních dílů individuálně v min rozsahu -90° až +25°. | vyplní dodavatel
| Možnost abdukce nožních dílů v úhlu 0° až 180°. | vyplní dodavatel
| Podélný posun operační desky min. 330mm. Bezkrokový pojezd. Možnost uzamčení desky stolu v jakékoliv poloze. | vyplní dodavatel
| Dálkový ovladač | vyplní dodavatel
Dálkový ovladač umožňuje minimálně:
| - změnu výšky operační desky stolu | vyplní dodavatel
| - podélné náklony desky stolu | vyplní dodavatel
| - nastavení sklonu zádové opěrky | vyplní dodavatel
| - vyrovnání desky stolu jedním tlačítkem do nulové polohy. | vyplní dodavatel
| Stůl je vybaven dálkovým ovládáním s podsvícenými klávesami, s informací o stavu nabití baterie. | vyplní dodavatel
| Operační stůl je vybaven integrovaným akulumátorem s nabíječkou | vyplní dodavatel
| Základna ve tvaru písmene T pro dobrý přístup personálu ze všech stran. | vyplní dodavatel
| Mobilní základna s brzdou aktivovanou pomocí nožního pedálu. | vyplní dodavatel
| Bezešvé matrace odnímatelné, antistatické, Tloušťka matrace min. 40mm. | vyplní dodavatel
Příslušenství:
| - minimálně 1ks - anesteziologický rám | vyplní dodavatel
| - minimálně 2ks - područka anesteziologická stavitelná horizontálně. | vyplní dodavatel
| - minimálně 2ks - pás pro fixaci ruky na eurolištu | vyplní dodavatel
| - minimálně 2ks - boční opěrky pro fixaci pacienta v laterální poloze horizontálně i vertikálně stavitelné | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks - abdominální pás pro fixaci pacienta na eurolištu | vyplní dodavatel
| - minimálně 1ks - pás pro fixaci dolních končetin pacienta | vyplní dodavatel
| - minimálně 1sada - zarážky ramen pacienta | vyplní dodavatel
| - minimálně 1sada - zarážky na dolní končetiny | vyplní dodavatel
| Součástí nabídky je také mobilní minimálně jednoramenné operační světlo: | vyplní dodavatel
| - otočné přímé rameno zakončené otočným kloubem, které umožňuje volné otáčení kopule ve dvou osách. | vyplní dodavatel
| - intenzita osvětlení ze vzdálenosti 1m minimálně 50000 lux. | vyplní dodavatel
| - průměr osvětlovacího pole min. 18cm. | vyplní dodavatel
| - barevná teplota min. 4200 K. | vyplní dodavatel
| - hloubka osvětlení min. 120cm. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
2. | Operační stůl | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 3
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU III
Část 3
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 3 Transportní lehátko |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 3 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Transportní lehátko disponuje možností nastavení polohy "kardiackého křesla". | vyplní dodavatel
| Funkce TR/ATR min. 15° | vyplní dodavatel
| Minimálně 4dílná ložní plocha, která využívá hydraulického systému. | vyplní dodavatel
| Lehátko disponuje nožním ovladačem, díky kterému lze nastavit výšku lehátka. | vyplní dodavatel
| Lehátko disponuje postranicemi, které lze sklopit s funkcí tlumeného spuštění. | vyplní dodavatel
| Postranice disponují zámkem a pojistkou ve všech 4 rozích lehátka. | vyplní dodavatel
| Minimálně 2ks infuzních stojanů | vyplní dodavatel
| Ovládací madlo v hlavové části lehátka | vyplní dodavatel
| Součástí dodávky je i matrace odpovídající ložní ploše lehátka. | vyplní dodavatel
| Maximální celková délka je 220 cm, minimální celková délka je 200 cm. | vyplní dodavatel
| Maximální celková šířka je 80 cm, minimální celková šířka je 70 cm. | vyplní dodavatel
| Lehátko disponuje centrální brzdou umístěnou pod hlavovou i nožní částí. | vyplní dodavatel
Položka č. 4 Resuscitační lůžko pediatrické |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Resuscitační lůžko pro dětského pacienta plně elektricky ovládatelné. | vyplní dodavatel
| Minimální šířka lůžka 80 cm. | vyplní dodavatel
| Minimální délka lůžka 150 cm. | vyplní dodavatel
| Elektricky polohovatelné. | vyplní dodavatel
| Postranice zajišťující bezpečnost proti pádu dítěte. | vyplní dodavatel
| Nastavení výšky lůžka v rozsahu minimálně 600–800 mm. | vyplní dodavatel
| Ovládací panel s možností uzamknutí. | vyplní dodavatel
| Součástí dodávky je matrace vhodná pro danou velikost postele. | vyplní dodavatel
| Ložná plocha rozdělená na minimálně dvě části. | vyplní dodavatel
| Barevné provedení s dětskými motivy. | vyplní dodavatel
| Pojízdný systém kol s aretací minimálně 2 kol nebo s centrálním bržděním. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
3. | Transportní lehátko | 3
4. | Resuscitační lůžko pediatrické | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 4
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU III
Část 4
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č.5 Nosítka s podvozkem a zádržným systémem pro děti a dospělé |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Polohovatelná pacientská transportní nosítka. | vyplní dodavatel
| Zádržný systém pro děti. | vyplní dodavatel
| Zádržný systém pro dospělé. | vyplní dodavatel
| Polohovatelný podvozek minimálně v 5 úrovních a oddělitelným podvozkem. | vyplní dodavatel
| Sklopné nohy. | vyplní dodavatel
| Pojezdové pogumované kola. | vyplní dodavatel
| Přední otočná kola. | vyplní dodavatel
| Nosítka s polohovatelnou horní i dolní částí těla - minimálně 7 poloh. | vyplní dodavatel
| Výklopnými bočními madly. | vyplní dodavatel
| Výsuvnými madly na nošení. | vyplní dodavatel
| Nožní oblouk. | vyplní dodavatel
| Anatomická matrace s polštářem, minimálně 2 bezpečnostními pásy + čtyřbodový ramenní pásový systém. | vyplní dodavatel
| Držák infuze. | vyplní dodavatel
| Minimální nosnost 250 kg. | vyplní dodavatel
| Manipulace jednočlennou obsluhou. | vyplní dodavatel
| Kompatibilita s podvozky MEDIROL EXTERO P113. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
5. | Nosítka s podvozkem a zádržným systémem pro děti a dospělé | 1 |  | 0
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 5
Příloha č. 1 - Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU III
Část 5
| Popis parametru (Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 6 Transportní sedačka - schodolez |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Transportní sedačka využitelná pro transport pacientů po schodišti. | vyplní dodavatel
| Maximální hmotnost pacienta/transportované osoby je 180 kg. | vyplní dodavatel
| Pásový systém pro snadný pohyb po schodech. | vyplní dodavatel
| Horní výsuvné madlo. | vyplní dodavatel
| Přední otočná kolečka. | vyplní dodavatel
| Kompaktní velikost ve složeném stavu. | vyplní dodavatel
| Odnímatelný jednodílný sedák. | vyplní dodavatel
| Rám s vysokou viditelností ošetřený práškovým lakováním. | vyplní dodavatel
| Vhodné pro tlakové mytí. | vyplní dodavatel
| Minimálně 2 hrudní fixační pásy. | vyplní dodavatel
| Nožní pás. | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Cena celkem vč. DPH
6. | Transportní sedačka - schodolez | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## Část 6
Technická specifikace nabízeného plnění
Dodávka nábytku a specifický mobiliář pro LF OU III
Část 6
| Popis parametru (Nabídka uchazeče musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikace. U parametrů vymezených minimální nebo maximálně úrovní nebo rozmezím hodnot, musí nabídka uchazeče vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Účastníkem nabízená hodnota (Účastník uvede ANO. Hodnotou "ANO" se rozumí splnění uvedeného parametru. V případě, že je v technické specifikaci uvedeno rozmezí rozměru/výkonu apod., je nutno uvést konkrétní hodnotu, které jím nabízené věci dosahují. Má se za to, že pokud účastník neuvede některou požadovanou hodnotu, jím nabízené věci dosahují hodnoty uvedené zadavatelem ve sloupci "popis parametru". V případě položky Model - typové/výrobní označení a Výrobce je účastník povinen uvést konkrétní označení/název. Účastník uvedené hodnoty garantuje.) Z údajů uvedených účastníkem musí být zřejmé, že účastníkem nabízené zboží splňuje popis parametru/minimální technické požadavky stanovené zadavatelem - účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na katalogové, technické listy, výkresy, webové stránky produktu, apod.)
Položka č. 7 Zvedák na pacienty |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Minimální nosnost 250 kg | vyplní dodavatel
| Elektricky nastavitelná šířka podvozku | vyplní dodavatel
| Možnost vážit pacienta na zvedáku (elektronická váha) - možnost beznástrojově přidat/vyjmout elektronickou váhu. Váha musí být vyměnitelná, aby umožňovala použití s více zvedáky. | vyplní dodavatel
| Elektrické i mechanické nouzové spouštění. | vyplní dodavatel
| Tlačítko pro nouzové zastavení, s krytem pro ochranu proti nechtěné aktivaci | vyplní dodavatel
| Bezdrátový ruční ovladač s minimálně dvěmi rychlostmi a ovládáním rozchodu podvozku | vyplní dodavatel
Požadované příslušenství:
| 1 ks elektronická váha včetně příslušenství k zavěšení | vyplní dodavatel
| 1 ks závěsný systém pro zvedání pacienta v horizontální poloze bez nutnosti polohování, šířka min 75 cm s mechanickým vyrovnávačem těžiště | vyplní dodavatel
| 1x bočnice sada 2 ks | vyplní dodavatel
| 1x sada 8 ks podpůrné popruhy | vyplní dodavatel
| 1x pomocná špachtle pro umístění popruhů | vyplní dodavatel
| 1x náhradní sada popruhů | vyplní dodavatel
| 1 x plachta na zvedání pacienta v horizontální poloze | vyplní dodavatel
| 1x závěsná hrazda s rychloupínacím prvkem | vyplní dodavatel
| 1x pacientský vak s podporou hlavy, zesílení zad/nohou | vyplní dodavatel
Položka č. 8 Hrazda nad postel |  | Model - typové/výrobní označení | Výrobce
|  | vyplní dodavatel | vyplní dodavatel
Počet kusů: 1 ks |  | Účastníkem nabízená hodnota
| Hrazdu je možné umístit nad jakoukoliv postel | vyplní dodavatel
| Hrazdu je možné umístit jak z čela postele, tak z boku | vyplní dodavatel
| Celková výška hrazdy je alespoň 150 cm | vyplní dodavatel
| Hrazda obsahuje i popruh, na kterém je zavěšen triangl pro uchopení pacienta | vyplní dodavatel
| Triangl je výškově nastavitelný | vyplní dodavatel
Celková nabídková cena veřejné zakázky:
| Položka | Počet kusů | Celková nabídková cena bez DPH za kus | Nabídková cena bez DPH celkem | DPH | Celková nabídková cena vč. DPH
7. | Zvedák na pacienty | 1
8. | Hrazda nad postel | 1
Nabídková cena VZ CELKEM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0