Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění  - část 1 veřejné zakázky

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

Dodavatel dodá přenosný fotosyntetický systém pro měření výměny plynů včetně zdroje fotosynteticky aktivní radiace. Systém musí umožňovat přesná měření rychlostí transpirace a fotosyntézy pomocí analýzy obsahů vodní páry a CO2 ve vzduchu protékajícím kolem listu nebo jiného fotosyntetického orgánu rostlin v otevřeném režimu měření. Klíčovým parametrem je proto vysoká přesnost měření a rychlost odezvy na dynamické změny faktorů, které zmíněné procesy ovlivňují.  Přístroj musí být schopen měřit a udržovat parametry prostředí, hlavně míru ozářenosti fotosynteticky aktivní radiací, koncentraci CO2, parciální tlak vodní páry (vlhkost) a teplotu listu na zvolených hodnotách a v úzkých mezích. Přístroj analyzuje naměřená data speciálním software s on-line propojením pro vzdálený monitoring a regulaci chodu experimentů.

Systém bude splňovat minimálně níže uvedený rozsah požadovaných technických parametrů.

Požadavky:

Systém pro měření fotosyntézy musí být konstrukčně založen na otevřeném průtoku vzduchu listovou komorou a musí být přenosný, vhodný pro práci v terénu i laboratoři.

Umístění IRGA co nejblíže k měřenému objektu, pokud možno tak, aby IRGA bylo součástí listové komory.

Přístroj by měl umožňovat automatické měření A-Ci křivek v klasickém i rychlém (RACiR) režimu podporovaném příslušným programovatelným software.

Listová komora musí umožňovat měření listu o ploše alespoň 9 cm2.

Regulovatelný průtok listovou komorou v rozmezí alespoň 0 – 1400 µmol s-1 při standardním atmosférickém tlaku.

Konstrukce komory musí umožňovat vzorkování plynu ve výstupním proudu vzduchu z listové komory.

Měření IRGA alespoň do 3100 ppm CO2. Spolehlivá a rychlá regulace koncentrace CO2 v rozmezí 0-2000 ppm.

Automatická regulace a kontrola koncentrace vodní páry v systému (vlhkosti).

Zdroj fotosynteticky aktivní radiace s nastavitelným podílem modré složky.

Regulace teploty listu (a bloku komory) v rozsahu alespoň ±10 °C od teploty okolí.

Možnost výměny přítlačných kloubů a pružin (nastavení tenze) měřící komory pro přizpůsobení různým typům listu

On-line propojení pro vzdálený monitoring a regulaci chodu experimentů.

Možnost výměny baterií během chodu přístroje a provádění měření.

Přístupné optické cesty IRGA pro čištění a snadnou údržbu.

V ceně přístroje bude: Bezplatný upgrade programového vybavení po dobu životnosti přístroje, resp. do doby ukončení jeho výroby

V ceně přístroje bude: Zaškolení obsluhy v místě instalace v délce 1 den nejméně pro tři osoby.