Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Minimální technické požadavky:

Rutinní konfokální mikroskop

- Invertovaný mikroskop

- Plně motorizovaný invertovaný stativ.

- Motorizovaný objektivový revolver s místem pro min. 6 objektivů.

- Hardwarový autofokus + softwarový autofokus.

- Skenovací stolek xy plně motorizovaný.

- Ovládání mikroskopu přes softwarové rozhraní a manuálně na mikroskopu.

- Univerzální držák vzorků, multiwell držák, Petriho misek, mikroskopických skel.

- Motorizovaný, automatický kondensor pro automatickou změnu kontrastních metod.

  - Plně motorizované a automatizované DIC včetně nastavení vzájemné polohy wollastonových hranolů ze software i ručně pro widefield i konfokální mód.

  - Plně automatizované DIC i při změně zvětšení.

- Ovládání ostření a xy posuvu pomocí ovladače odděleného od pasivního antivibračního stolu.

- Procházející LED světlo.

- Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů min. 6 pozic.

- Fluorescence:

  - Filtry - DAPI, FITC, RHOD, TXR

  - Externí zdroj fluorescence s min. 2000h životností

- Dotykový display na mikroskopu pro ovládání všech důležitých parametrů mikroskopu a USB s možností uložení parametru na mikroskopu.

- Objektivy přizpůsobené pro konfokální mikroskopii:

  - Semiapochromatický 10x suchý objektiv s N.A. min. 0.30.

  - Semiapochromatický 20x suchý objektiv s N.A. min. 0.75.

  - Semiapochromatický 20x multiimerzní objektiv s N.A. min. 0.75.

  - Plan-apochromat 40x suchý objektiv s N.A. min. 0.95.

  - Plan-apochromat 63x olejový objektiv s N.A. min. 1.4

  - Plně motorizovaný diferenciální interferenční kontrast (DIC) pro všechny objektivy.

- Konfokální nástavec – parametry

- Pulzní laserový zdroj s rozsahem vlnových délek min. od 485 – 655 nm. Možnost použít současně min. 6 vlnových délek současně z tohoto laseru. Možnost nastavit vlnové délky po 1 nm v plném rozsahu.

- Laserový zdroj 405nm.

- Akustickooptický laditelný filtr pro navázání laserů a výběr vlnové délky a intenzity u všech použitých laseru. Maximální flexibilita pro nastavení excitace a detekce. Rychlé přepínání emisních spekter.

- Optické prvky systému přizpůsobené pro vlnové délky min. rozsahu od 450 nm – 850 nm.

- Rychlost skenování vzorků s rychlostí min. 7 snímků/sekundu při rozlišení 512x512px  pro zorné pole min. 22mm alespoň ve třech konfokálních spektrálních kanálech současně.

- Zoom v min. rozsahu 1x-48x.

- Maximální rozlišení min. 8000x8000px.

- Možnost nastavení libovolné oblasti zájmu v preparátu (ROI-Region Of Interest), Dlaždicové snímání s možností definování pozic v xyz. Skenovací mody xy,xyz,xyt spektrální skeny pro zjištění aktuální odezvy vzorku na excitační vlnovou délku přes celé možné emisní spektrum v kombinaci s prostorovými a časovými skeny.

- Detektory celkem min. 4ks včetně TLD detektoru:

  - Alespoň 3x super citlivý spektrální detektor pro detekci velmi slabých fluorescenčních signálů, hardwarově oddělené pro lepší nastavení emisního spektra, QE  min. 56%, gating funkce pro separaci auto fluorescence a zlepšení rozlišení. Možnost photon counting funkce. Detektor použitelný pro single photon counting pro detekci průměrné doby života fotonu ,,lifetime,,.

  - Detektory musí být použitelné současně a musí umožňovat libovolné nastavení vlnových délek v detekční oblasti.

  - Alespoň 1x detektor pro pozorování v procházejícím světle, detektor pro DIC současně použitelný s konfokálními spektrálními detektory.

- Mikroskop připraven pro další upgrade na nejnovější mikroskopické techniky, včetně super-rezolučních technik STED i Light Sheet modulu.

3) Příslušenství

- Kamera s těmito vlastnostmi:

  - Rozlišení			min. 4 MPx

  - Quantum Efficiency		min. ~80% @ 600 nm

  - Velikost pixelu			min. 6.5 μm x 6.5 μm

  - Detektor 			sCMOS

  - Rychlost při plném rozlišení	min. 40 fps

  - Dynamický rozsah		min 21000:1

  - Připojení USB 			min. 3.1

  - Velikost senzoru (uhlopříčně) 	min.18.8 mm

- Vysoce výkonná ovládací jednotka s min. 24” monitorem 64-bit operační systém.

- Software pro ovládání celého mikroskopu, spektrální unmixing, SW i HW autofokus, snímání mozaiky, možnost úprav obrázků, Z-stack, timelaps, 3D vizualizace. FRAP a FRET snímání. Softwarový modul pro pokročilé skládání v ose X,Y a Z včetně overivew a funkce Mark&Find. Možnost použití pro multiwell plates, petriho misky.

- Moduly pro kolokalizaci.

- Možnost dovybavení dalšími softwarovými moduly.

- Bezplatný upgrade na software nejméně 5 let od instalace.

- Celý systém musí být plně automatizován a ovládán softwarem.

- Možnost připojení vzdálené kontroly celého systému 24h/7dní v týdnu.

- Aplikační školení min. 2x 8 h

- Pasivní antivibrační stůl s těmito parametry:

  - Rozměr stolu min. 90x90 cm

  - Výška stolu min. 75 cm

  - Kamenná deska

  - Pevný kovový rám

  - Tlumení desky pomocí gumových silent bloků