Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Název: Automatický generátor kapiček

- pipetovací robot urychlující přípravu vzorků, vhodný při větším množství vzorků, přechod z manuální tvorby generování kapiček na automatické generování kapiček

- automatický emulzní generátor, který musí navazovat na čtečku vzorků, přenosný počítač pro provoz systému a analýzu dat, 96jamkový termocykler, 96jamkový zatavovač destiček a software pro sběr a analýzu výsledků

- automatický generátor umožňující generování 96 vzorků (jedna destička) do 45 minut.

- schopnost automaticky generovat kapičky z minimálního počtu vzorků (8 v jednom sloupci) se spotřebou chemikálií a reagencií jen pro takový počet vzorků

- příprava vzorků musí probíhat v HEPA filtrovaném prostředí zamezujícím kontaminaci vzorků

- rozměry automatického generátoru kapek musí být max. 70x60x70cm tak, aby jej bylo možno umístit na laboratorní stůl

- generátor, který je schopen produkovat až 20 000 jednotlivých kapiček olejové emulze při použití 20 ul reakčních směsí PCR za maximálně 3 minuty

- systém umožňující provoz s fluorescenčními barvami FAM a VIC (alternativně HEX)

- systém pracující se sondami typu TaqMan a zároveň systém umožňující práci a navazující čtení barviva EvaGreen v readeru QX200 ddPCR systemu

- startovací balíček reagencií

- počet kusů: 1

Název: Thermal cycler

- PCR termocykler s deepwell 96-jamkovým gradientovým blokem

- možnost vytvářet uživatelské účty

- účty mohou být chráněny heslem

- soubory každého uživatele musí být uloženy v jeho adresáři

- přihlášený uživatel musí mít přístup pouze k souborům ve svém adresáři a do adresáře „public“

- rozsáhlé možnosti konektivity – konektivita přes Ethernet, USB, Wi-Fi

- cloud musí umět vytvářet a ukládat protokoly

- možnost ukládat protokoly na síťový disk

- zařízení musí umožňovat uživateli obnovit práci – pokračování spuštěného protokolu po výpadku proudu

- uživatel musí být informován o faktu výpadku napájení

- výška zařízení s otevřeným víkem maximálně 45 cm tak, aby se vešel na laboratorní stůl pod laboratorní skříňku

- zařízení musí ukládat zprávu o každém běhu protokolu, obsahovat informace o každé fázi protokolu a chybách

- možnost použití různého spotřebního materiálu: zkumavky 0,2 a 0,5 ml s plochým a vypouklým víčkem, nízko a vysokoprofilové 96jamkové destičky

- víko musí být vybaveno senzory, které při zavírání umožňují automatické přizpůsobení tlaku výšce použitých plastů

- počet kusů: 1