**Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění část 2**

**Hlubokomrazící box 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis parametru** | **Doplní účastník** | |
| Název a typ výrobku |  | |
| **Popis parametru** | **Požadovaná hodnota** | **Technická specifikace nabízená účastníkem** |
| Typ | skříňový |  |
| Vnitřní objem | minimálně 350 litrů |  |
| Maximální vnější rozměry boxu (v x š x h) | - maximální vnější výška boxu včetně koleček 1970 mm  - maximální vnější šířka boxu včetně veškerého příslušenství 820 mm  - maximální hloubka boxu 990 mm |  |
| Maximální rozměry dveří, přes které se bude box stěhovat (š x v) | 900 mm x 1970 mm |  |
| Nastavení teploty | v rozsahu minimálně - 50°C až - 85°C |  |
| Trvale udržitelná teplota | až -85°C i při okolní teplotě +30°C |  |
| Chladivo | HC (uhlovodíkové) nebo obdobné na přírodní bázi, nulový efekt ve vztahu k ozonové vrstvě |  |
| Otevírání dveří – umístění pantů | na pravé straně |  |
| Umístění chladícího agregátu | v dolní části boxu |  |
| Spotřeba elektrické energie | maximálně 8 kWh/ 24 h |  |
| Počet vnitřních izolovaných dveří | minimálně 2 ks |  |
| Počet nastavitelných polic | minimálně 3 výškově nastavitelné police (4 oddíly) |  |
| Vnitřní skladovací kapacita vyjádřená ve 2“ (50x133x133 mm) krabičkách | minimálně 250 ks |  |
| Funkce alarmu | minimálně pro:  - výkyv od nastavené teploty v obou směrech  -otevřené dveře  -výpadek proudu  -závada na chlazení |  |
| Výstup pro externí alarm | ano |  |
| Požadavky na napájení | 230 V, 50 Hz, 1 fáze |  |
| Hlučnost | maximálně 50 dB |  |
| Váha | maximálně 240 kg |  |
| Nerezové stojany pro 2“ (50x133x133 mm) krabičky | box kompletně vybavit nerezovými stojany pro 2´´ (50x133x133 mm) krabičky, pro uskladnění minimálně 250 ks krabiček |  |
| Záruční doba | minimálně 24 měsíců |  |