Technická specifikace předmětu plnění

Dodavatel dodá přenosnou měřicí sestavu pro měření absolutní ozářenosti a doplňky pro měření odrazivosti a propustnosti. Pro měření absolutní ozářenosti musí sestava obsahovat spektrometr, optický kabel, kosínový korektor a kalibrační světelný zdroj, který má vybalancované rozsahy UV a VIS potlačením alfa čáry deuteriového zdroje a kterým bude sestava vždy před měřením ozářenosti kalibrována, pokud mezi měřeními dojde k rozpojení jednotlivých komponent. Pro měření odrazivosti se využije stejný spektrometr, software a integrační sféra, pro měření propustnosti dále pak stojan s adaptérem pro integrační sféru. Dalšími nutnými položkami jsou zdroj záření, optický kabel a bílý standard. Pro měření absorbance a propustnosti kapalných vzorků musí sestava obsahovat držák kyvet.

| Popis parametru | Doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| Název a typ výrobku |  |  |
| Popis parametru | Požadovaná hodnota | Technická specifikace nabízená účastníkem |
| Typ | přenosný |  |
| Spektrometr | - spektrální rozsah minimálně 225–1090 nm - optické rozlišení v rozsahu minimálně 0,6 až 0,9 nm FWHM - integrační čas v rozsahu minimálně 4 ms až 9,5 s - typ detektoru – lineární CCD - počet pixelů detektoru minimálně 3600 - fyzické rozměry maximálně 150 x 110 x 50 mm - hmotnost maximálně 1 kg - konektivita SMA905, USB, RS232 - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Software | musí umožňovat kompletní ovládání přístroje, grafické zobrazení průběhu měření, možnost prohlížení a editace naměřených dat |  |
| Optický kabel pro měření absolutní ozářenosti | - průměr alespoň 400 m - rozsah vlnových délek propustnosti minimálně 210–1050 nm - délka minimálně 1950 mm - musí umožňovat připojení kosínového korektoru - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Kosínový korektor | - materiál Spectralon - plná kompatibilita s dodaným optickým kabelem - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Kalibrační světelný zdroj | - rozsah vlnových délek minimálně 240–1050 nm - vybalancované světelné rozsahy UV a VIS - potlačení alfa čáry - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Integrační sféra | - vnitřní průměr minimálně 45 mm - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Difúzní standard pro měření odrazivosti a propustnosti | - materiál PTFE - kompatibilita s dodanou integrační sférou - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Optický kabel pro měření odrazivosti a propustnosti | - průměr alespoň 400 m - rozsah vlnových délek propustnosti minimálně 210–1050 nm - délka minimálně 1950 mm - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Zdroj optického záření pro měření odrazivosti a propustnosti | - rozsah vlnových délek minimálně 210–2450 nm - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Stojan pro upevnění integrační sféry | - musí umožnit připevnění integrační sféry přímo nebo pomocí adaptéru - možnost nastavení polohy ve směru osy x a y - musí obsahovat kolimační čočky - musí obsahovat prostor pro umístění vzorku - záruční doba min. 24 měsíců |  |
| Držák kyvet pro měření kapalných vzorků | - musí být vhodný pro kyvety o rozměru 10 x 10 mm - musí umožňovat měření jak v přímém směru (absorbance, propustnost), tak kolmém směru - musí obsahovat držák filtrů - musí obsahovat kolimační čočky - rozsah vlnových délek pro měření minimálně 210–1950 nm - záruční doba min. 24 měsíců |  |