Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění – část 2

Fluorescenční mikroskop s příslušenstvím

- detekční režimy: brightfield, fluorescence

- typ mikroskopu: invertovaný, trinokulární, fázový kontrast (pozitivní)

- integrovaná digitální kamera o rozlišení minimálně 6Mpx, chromatická

- integrovaný počítač s obrazovkou na těle mikroskopu pro přímé zobrazení obrazu – live preview včetně analytického software pro záznam obrazu, měření a export a ukládání snímků, součástí nabídky bezdrátová klávesnice a myš pro ovládání vestavěného počítače

- tělo mikroskopu s protiplísňovou úpravou

- 2 okuláry 10x s dioptrickou korekcí minimálně na jednom tubusu, s nastavitelnou roztečí

- kondenzor LWD pre-centered, N.A. 0.30 nebo lepší, W.D. 72 mm nebo větší

- mechanický stolek o rozměrech minimálně 25x16mm

- 4 pozice pro fluorescenční filtry

- měnič objektivů minimálně na 5 objektivů

- hrubé a jemné ostření s nastavitelnou tuhostí

- LED světelný zdroj pro brightfield o výkonu minimálně 8W, barevná teplota 6300K s plynulou kontrolou intenzity svícení

- minimálně 3 fluorescencni U-PLAN objektivy součástí nabídky:

- 1/ IOS LWD U-PLAN F 10x/0.30

- 2/ IOS LWD U-PLAN F 20x/0.45

- 3/ IOS LWD U-PLAN F 40x/0.65

- zvětšení dle požadavku, NA minimálně dle požadavku nebo lepší

- 3 filtrové fluorescenční kostky pro detekci UV, modré a zelené fluorescence součástí nabídky

- LED moduly pro fluorescenční kostky

- mechanický stolek o rozměrech minimálně 250x160mm

- pracovní stolek pro práci s 96 jamkovými destičkami:

  - šířka minimálně 135x90 mm s rozsahem alespoň 120x80 mm (x,y)

- adapter pro 4 mikroskopická sklíčka